## Sheet1
Uncertainty to SI | F5720/HLK REL uncertainty | F5720/HLK | 8508XFER spec | XFER data F-R | Result calculated | Uncertainty
ppm | ppm | ohm | ppm RSS | ohm | ohm | 8508 + 5720 RSS |  | Delta values
45.3752 | 32 | 0.99981 | 8.4869 | 0.00018242 | 0.99963 | 33.1063 |  | Fluke 8508A TruOhm mode, 4wire, RESL8, FAST_OFF | [9 empty] | Fluke 8508A Ohm mode, 4wire, RESL8, FAST_OFF | [5 empty] | 2-wire
35.4758 | 25 | 1.8999 | 5.8062 | 0.00037106 | 1.8995 | 25.6654 |  | 1 | 1.9 | 10 | 19 | 100 | 190 | 1000 | 1900 | 10k | 19k | 100k | 190k | 1M | 1.9M | 10M | 19M | 100M
7.3081 | 5 | 10.0003 | 3.1112 | -0.00048285 | 10.0008 | 5.8889 |  | 0.00017553 | 0.00037194 | -0.0004862 | -0.0008396 | -0.003726 | -0.017023 | -0.037 | -0.07752 | -0.4144 | 0.2528 | -7.216 | -15.74 | -63.23 | -62.44
5.8948 | 4 | 19 | 2.1734 | -0.00084255 | 19.0008 | 4.5523 |  | 0.00017605 | 0.00037298 | -0.0004949 | -0.0008535 | -0.003784 | -0.017016 | -0.03688 | -0.07819 | -0.4772 | 0.1657 | -7.279 | -15.686 | -63.02 | -62.4
3.0707 | 2 | 100.0032 | 0.70709 | -0.003774 | 100.007 | 2.1213 |  | 0.00017604 | 0.00037289 | -0.000505 | -0.0008449 | -0.003772 | -0.017025 | -0.03702 | -0.07763 | -0.4375 | 0.2082 | -7.281 | -15.685 | -63.27 | -62.5
3.0707 | 2 | 189.9982 | 0.50613 | -0.017031 | 190.0152 | 2.063 |  | 0.00017829 | 0.00037288 | -0.0004903 | -0.0008555 | -0.003781 | -0.01703 | -0.03697 | -0.07829 | -0.4217 | 0.2459 | -7.277 | -15.675 | -63.34 | -62.86
3.0707 | 2 | 1000.01 | 0.70709 | -0.03695 | 1000.047 | 2.1213 |  | 0.00017881 | 0.00037199 | -0.0005063 | -0.0008388 | -0.00379 | -0.017027 | -0.0369 | -0.07793 | -0.4324 | 0.2155 | -7.289 | -15.67 | -63.4 | -62.38
3.0707 | 2 | 1900.0237 | 0.50613 | -0.078025 | 1900.1017 | 2.063 |  | 0.00017807 | 0.0003728 | -0.0005028 | -0.000849 | -0.003774 | -0.017036 | -0.03697 | -0.07788 | -0.4322 | 0.2132 | -7.278 | -15.674 | -63.39 | -62.93
3.0707 | 2 | 9999.791 | 0.70711 | -0.4299 | 10000.2209 | 2.1213 |  | 0.00018356 | 0.0003722 | -0.0005008 | -0.000843 | -0.003783 | -0.01703 | -0.03692 | -0.0778 | -0.4341 | 0.1924 | -7.277 | -15.657 | -63.64 | -62.58
3.0707 | 2 | 18999.393 | 0.50615 | 0.32815 | 18999.0648 | 2.0631 |  | 0.00018231 | 0.00037158 | -0.0005006 | -0.0008426 | -0.003782 | -0.017025 | -0.03706 | -0.07796 | -0.4374 | 0.2523 | -7.28 | -15.67 | -63.59 | -62.46
3.0707 | 2 | 99994.7 | 0.70711 | -7.305 | 100002.005 | 2.1213 |  | 0.00018277 | 0.00037222 | -0.0004866 | -0.0008439 | -0.003781 | -0.017038 | -0.03685 | -0.07802 | -0.433 | 0.2138 | -7.281 | -15.658 | -63.58 | -62.15
3.0707 | 2 | 189988.6 | 0.50614 | -15.6875 | 190004.2875 | 2.0631 |  | 0.00018331 | 0.00037195 | -0.0004981 | -0.0008397 | -0.003774 | -0.017016 | -0.03696 | -0.07829 | -0.4268 | 0.2105 | -7.287 | -15.686 | -63.75 | -62.8
3.7761 | 2.5 | 999979.2 | 2.1213 | -64.245 | 1000043.445 | 3.2787 |  | 0.00018197 | 0.00037102 | -0.0004876 | -0.0008398 | -0.003785 | -0.017027 | -0.03697 | -0.07803 | -0.4403 | 0.1895 | -7.283 | -15.661 | -64.06 | -62.37
5.1883 | 3.5 | 1899962 | 1.4514 | -62.67 | 1900024.67 | 3.789 |  | 0.00018147 | 0.00037121 | -0.0004813 | -0.0008399 | -0.003794 | -0.017029 | -0.03695 | -0.07762 | -0.4131 | 0.1961 | -7.284 | -15.669 | -63.77 | -62.6
14.3774 | 10 | 9998943 | 17.6785 | -900 | 9999843 | 20.3108 |  | 0.00017887 | 0.00037247 | -0.000488 | -0.0008395 | -0.003784 | -0.017033 | -0.03693 | -0.0779 | -0.4375 | 0.2157 | -7.29 | -15.647 | -64.07 | -62.72
28.5186 | 20 | 18998193 | 10.9794 | -277 | 18998470 | 22.8155 |  | 0.00018292 | 0.00037124 | -0.0004959 | -0.0008367 | -0.003785 | -0.017034 | -0.03732 | -0.07787 | -0.4243 | 0.2331 | -7.281 | -15.667 | -63.76 | -62.91
70.9444 | 50 | 100006360 | 162.6256 | 0 | 100006360 | 170.1384 |  | 0.00018031 | 0.00036659 | -0.0004845 | -0.0008399 | -0.003774 | -0.017031 | -0.03707 | -0.07785 | -0.4144 | 0.2228 | -7.286 | -15.645 | -63.88 | -62.54
2019-01-08 | [7 empty] | 0.00018428 | 0.00037194 | -0.000479 | -0.0008374 | -0.003782 | -0.017028 | -0.03687 | -0.07781 | -0.413 | 0.2008 | -7.288 | -15.653 | -63.9 | -62.58
[8 empty] | 0.00018264 | 0.00037048 | -0.0004867 | -0.0008468 | -0.003783 | -0.017038 | -0.03688 | -0.07804 | -0.4208 | 0.2235 | -7.293 | -15.654 | -63.71 | -62.71
[8 empty] | 0.000181 | 0.00037243 | -0.0004809 | -0.0008355 | -0.003773 | -0.017023 | -0.03679 | -0.0778 | -0.4417 | 0.1633 | -7.286 | -15.65 | -63.69 | -62.67
[5 empty] | XFER SPEC 8508A |  |  | 0.00018102 | 0.00037418 | -0.0004819 | -0.0008474 | -0.003778 | -0.017019 | -0.03693 | -0.07794 | -0.4227 | 0.1986 | -7.278 | -15.665 | -63.82 | -62.67
[5 empty] | ppm val | ppm range | range | 0.0001826 | 0.00037143 | -0.000493 | -0.0008385 | -0.003776 | -0.017023 | -0.03704 | -0.07831 | -0.4293 | 0.2376 | -7.293 | -15.673 | -63.98 | -62.67
[5 empty] | 2 | 2 | 2 | 0.00017983 | 0.0003713 | -0.0004866 | -0.0008392 | -0.003775 | -0.017035 | -0.03675 | -0.0776 | -0.419 | 0.2147 | -7.284 | -15.679 | -64.03 | -63.09
[5 empty] | 2 | 2 | 2 | 0.00018167 | 0.00036961 | -0.0004821 | -0.0008362 | -0.003779 | -0.017036 | -0.03693 | -0.07749 | -0.4321 | 0.128 | -7.286 | -15.659 | -63.98 | -62.88
[5 empty] | 0.8 | 0.7 | 20 | 0.0001808 | 0.00036982 | -0.0004875 | -0.0008446 | -0.003773 | -0.017044 | -0.03679 | -0.0778 | -0.435 | 0.1917 | -7.296 | -15.663 | -64.16 | -63.17
[5 empty] | 0.8 | 0.7 | 20 | 0.00018145 | 0.00037184 | -0.0004816 | -0.0008417 | -0.003771 | -0.017031 | -0.03682 | -0.07784 | -0.4439 | 0.1971 | -7.29 | -15.656 | -63.81 | -62.76
[5 empty] | 0.2 | 0.15 | 200 | 0.00017904 | 0.00037241 | -0.0004929 | -0.0008396 | -0.003775 | -0.017037 | -0.03712 | -0.07827 | -0.4377 | 0.2033 | -7.289 | -15.67 | -64.2 | -62.77
[5 empty] | 0.2 | 0.15 | 200 | 0.00018013 | 0.00036943 | -0.0004942 | -0.0008446 | -0.003771 | -0.017038 | -0.0369 | -0.07788 | -0.43 | 0.2032 | -7.292 | -15.658 | -64.32 | -62.77
[5 empty] | 0.2 | 0.15 | 2000 | 0.00018137 | 0.0003725 | -0.0004928 | -0.0008589 | -0.003774 | -0.017038 | -0.03695 | -0.07794 | -0.4245 | 0.2086 | -7.291 | -15.673 | -63.97 | -63.01
[5 empty] | 0.2 | 0.15 | 2000 | 0.00018198 | 0.00037197 | -0.0004887 | -0.0008538 | -0.003773 | -0.017053 | -0.0369 | -0.07789 | -0.4246 | 0.1812 | -7.283 | -15.664 | -63.84 | -62.46
[5 empty] | 0.2 | 0.15 | 20000 | 0.00018418 | 0.00037019 | -0.0004952 | -0.0008421 | -0.003765 | -0.017028 | -0.03701 | -0.07881 | -0.4333 | 0.2239 | -7.293 | -15.667 | -63.98 | -62.94
[5 empty] | 0.2 | 0.15 | 20000 | 0.00018328 | 0.00036873 | -0.0004901 | -0.0008493 | -0.003774 | -0.01703 | -0.03679 | -0.078 | -0.4245 | 0.2145 | -7.295 | -15.654 | -64.16 | -63.45
[5 empty] | 0.2 | 0.15 | 200000 | 0.00018316 | 0.00037054 | -0.0004914 | -0.0008514 | -0.003781 | -0.017026 | -0.03697 | -0.07794 | -0.4104 | 0.1862 | -7.293 | -15.669 | -64.18 | -63.23
[5 empty] | 0.2 | 0.15 | 200000 | 0.000183 | 0.00036976 | -0.0004826 | -0.0008476 | -0.003779 | -0.017036 | -0.03666 | -0.07818 | -0.4495 | 0.2145 | -7.286 | -15.67 | -64.18 | -62.55
[5 empty] | 0.5 | 0.5 | 2000000 | 0.00018297 | 0.00037218 | -0.0004828 | -0.0008567 | -0.003783 | -0.017034 | -0.03662 | -0.07788 | -0.4195 | 0.2299 | -7.296 | -15.676 | -64.04 | -62.92
[5 empty] | 0.5 | 0.5 | 2000000 | 0.0001827 | 0.00036962 | -0.0004811 | -0.0008404 | -0.003778 | -0.017028 | -0.03697 | -0.07767 | -0.4311 | 0.1863 | -7.298 | -15.683 | -64.25 | -63.32
[5 empty] | 2.5 | 5 | 20000000 | 0.0001818 | 0.00037061 | -0.0004804 | -0.0008447 | -0.003776 | -0.017024 | -0.03668 | -0.07809 | -0.4198 | 0.1957 | -7.301 | -15.668 | -64.1 | -62.83
[5 empty] | 2.5 | 5 | 20000000 | 0.00018349 | 0.0003727 | -0.0004785 | -0.0008582 | -0.003779 | -0.017031 | -0.03684 | -0.07773 | -0.4388 | 0.2011 | -7.295 | -15.667 | -64.35 | -63.36
[5 empty] | 15 | 50 | 200000000 | 0.00018154 | 0.00037041 | -0.0004818 | -0.0008479 | -0.003778 | -0.017017 | -0.03695 | -0.07818 | -0.4294 | 0.2066 | -7.294 | -15.68 | -64.32 | -63.19
[8 empty] | 0.00018218 | 0.00037105 | -0.0004819 | -0.0008469 | -0.003773 | -0.017033 | -0.03693 | -0.07811 | -0.4179 | 0.2085 | -7.298 | -15.675 | -63.89 | -62.82
[8 empty] | 0.00018186 | 0.00037267 | -0.0004861 | -0.0008453 | -0.00378 | -0.017044 | -0.03701 | -0.07802 | -0.4305 | 0.2159 | -7.294 | -15.672 | -64.19 | -63.18
[8 empty] | 0.00018237 | 0.00037183 | -0.00048 | -0.0008452 | -0.003781 | -0.017036 | -0.03689 | -0.0782 | -0.4126 | 0.1701 | -7.298 | -15.667 | -64.33 | -63.36
|  |  | 2019-01-08 |  | June 21, 2018 |  |  | 0.00018257 | 0.00037036 | -0.0004799 | -0.0008401 | -0.00377 | -0.017036 | -0.03704 | -0.07763 | -0.4489 | 0.2231 | -7.289 | -15.672 | -64.16 | -63.35
| 5450 "As received" data | 1 year specification | Measured deviation | % of the 5450 spec | Measured by 3458A |  |  | 0.00018268 | 0.00036894 | -0.000477 | -0.00084 | -0.003781 | -0.01703 | -0.03682 | -0.07779 | -0.458 | 0.2258 | -7.294 | -15.656 | -64.24 | -62.82
|  |  | 5720-vs-5450A thru 8508/01 |  |  | Dev to calc | Dev to calc | 0.0001821 | 0.00036886 | -0.0004802 | -0.000845 | -0.003775 | -0.017029 | -0.03691 | -0.07809 | -0.4025 | 0.2354 | -7.305 | -15.67 | -64.09 | -62.99
| 0.9996 | 110 | -26.2947 | -23.9% | 0.9996 | -4.0016 | -30.2962 | 0.00018279 | 0.00036938 | -0.0004835 | -0.0008482 | -0.003773 | -0.017034 | -0.03687 | -0.07807 | -0.4214 | 0.2308 | -7.294 | -15.675 | -64.25
| 1.8995 | 100 | -14.5011 | -14.5% | 1.8995 | -8.4233 | -22.9243 | 0.00018473 | 0.00036807 | -0.0004792 | -0.0008497 | -0.003766 | -0.017028 | -0.03677 | -0.07783 | -0.4373 | 0.1761 | -7.294 | -15.68 | -64.4
| 10.0007 | 33 | -15.3838 | -46.62% | 10.0007 | 2.9998 | -12.384 | 0.00018298 | 0.00036906 | -0.0004817 | -0.0008529 | -0.003789 | -0.017027 | -0.03706 | -0.07797 | -0.4298 | 0.2355 | -7.301 | -15.673 | -64.25
| 19.0009 | 31 | 5.2866 | 17.05% | 19.0008 | -5.7892 | -0.50261 | 0.00018156 | 0.00037298 | -0.0004875 | -0.0008579 | -0.003774 | -0.017027 | -0.03694 | -0.07819 | -0.4368 | 0.2162 | -7.296 | -15.668 | -64.18
| 100.0057 | 16 | -12.9391 | -80.87% | 100.0071 | 13.9992 | 1.0599 | 0.00018297 | 0.00037065 | -0.0004804 | -0.0008527 | -0.003772 | -0.017043 | -0.03684 | -0.07818 | -0.4219 | 0.2456 | -7.294 | -15.671 | -64.09
| 190.0141 | 15.5 | -5.9522 | -38.4% | 190.0156 | 7.8942 | 1.9419 | 0.00018366 | 0.00037028 | -0.0004877 | -0.0008417 | -0.003777 | -0.017034 | -0.03684 | -0.07783 | -0.4097 | 0.2322 | -7.292 | -15.677 | -64.06
| 1000.046 | 13.5 | -0.94996 | -7.037% | 1000.0522 | 6.1997 | 5.2498 | 0.00018517 | 0.00036873 | -0.0004802 | -0.0008453 | -0.003778 | -0.017035 | -0.03698 | -0.07783 | -0.439 | 0.2016 | -7.295 | -15.681 | -64.4
| 1900.109 | 13 | 3.8287 | 29.45% | 1900.123 | 7.368 | 11.1968 | 0.00018228 | 0.00037019 | -0.0004843 | -0.0008319 | -0.00377 | -0.017023 | -0.03683 | -0.07807 | -0.4062 | 0.2064 | -7.301 | -15.662 | -64.27
| 10000.57 | 13 | 34.9092 | 268.5% | 10000.622 | 5.1997 | 40.1091 | 0.00018277 | 0.00037128 | -0.0004792 | -0.0008469 | -0.003778 | -0.017039 | -0.03701 | -0.07812 | -0.4486 | 0.2721 | -7.297 | -15.685 | -63.93
| 19000.52 | 12.5 | 76.5906 | 612.7% | 19000.82 | 15.789 | 92.3809 | 0.00018534 | 0.00037117 | -0.0004885 | -0.0008412 | -0.00378 | -0.017047 | -0.037 | -0.07791 | -0.4624 | 0.2446 | -7.3 | -15.683 | -64.1
| 100001.2 | 14 | -8.0498 | -57.5% | 100001.31 | 1.1 | -6.9499 | 0.00018154 | 0.00037162 | -0.0004985 | -0.0008487 | -0.003773 | -0.017045 | -0.03706 | -0.07793 | -0.4291 | 0.2626 | -7.299 | -15.695 | -64.22
| 190004.3 | 13.5 | 0.065788 | 0.4873% | 190003.6 | -3.6841 | -3.6183 | 0.00018294 | 0.0003714 | -0.0004917 | -0.0008406 | -0.003777 | -0.017037 | -0.03724 | -0.07778 | -0.4359 | 0.3095 | -7.301 | -15.677 | -64.27
| 1000034 | 19 | -9.4446 | -49.71% | 1000009 | -24.9992 | -34.4435 | 0.00018222 | 0.00037228 | -0.0005035 | -0.0008493 | -0.003773 | -0.01703 | -0.03691 | -0.07745 | -0.4284 | 0.2519 | -7.299 | -15.686 | -64.38
| 1900054 | 19 | 15.4366 | 81.25% | 1899893 | -84.7344 | -69.2991 | 0.00018144 | 0.00037127 | -0.000481 | -0.0008409 | -0.00377 | -0.01703 | -0.03699 | -0.07781 | -0.4318 | 0.3126 | -7.294 | -15.68 | -64.13
| 10000160 | 50 | 31.7005 | 63.4% | 9996236 | -392.3937 | -360.7057 | 0.00018213 | 0.00037152 | -0.0004741 | -0.0008463 | -0.003772 | -0.017028 | -0.03711 | -0.07839 | -0.4242 | 0.3038 | -7.296 | -15.678 | -64.38
| 19000540 | 56 | 108.9561 | 194.6% | 18984990 | -818.3978 | -709.5308 | 0.00018404 | 0.00037089 | -0.0004809 | -0.0008422 | -0.003776 | -0.017036 | -0.03673 | -0.07838 | -0.4155 | 0.2995 | -7.3 | -15.68 | -64.24
| 100030100 | 200 |  |  | 99802160 | -2278.7141 | -2041.8701 | 0.00018269 | 0.00037422 | -0.0004846 | -0.0008366 | -0.003767 | -0.017033 | -0.03694 | -0.07813 | -0.4168 | 0.3388 | -7.305 | -15.671 | -64.34
[8 empty] | 0.00018661 | 0.00037012 | -0.000493 | -0.0008396 | -0.003772 | -0.017041 | -0.03697 | -0.07828 | -0.4276 | 0.2966 | -7.303 | -15.687 | -64.25
[8 empty] | 0.00018419 | 0.0003687 | -0.0004846 | -0.0008406 | -0.003775 | -0.017031 | -0.03706 | -0.07857 | -0.4226 | 0.3063 | -7.302 | -15.693 | -64.1
[8 empty] | 0.00018235 | 0.00036936 | -0.0004801 | -0.0008378 | -0.003764 | -0.017031 | -0.03675 | -0.0781 | -0.4307 | 0.3235 | -7.302 | -15.676 | -64.13
[8 empty] | 0.00018164 | 0.00036874 | -0.0004824 | -0.0008416 | -0.003779 | -0.01702 | -0.03704 | -0.07784 | -0.4278 | 0.287 | -7.314 | -15.669 | -64.13
[8 empty] | 0.00018079 | 0.00037478 | -0.0004822 | -0.0008429 | -0.003771 | -0.017027 | -0.03695 | -0.0782 | -0.4224 | 0.3448 | -7.297 | -15.687 | -64.04
[8 empty] | 0.00018423 | 0.00036872 | -0.0004814 | -0.0008495 | -0.003778 | -0.017031 | -0.03697 | -0.07819 | -0.4373 | 0.3276 | -7.311 | -15.681 | -64.16
[8 empty] | 0.00018056 | 0.00037324 | -0.0004837 | -0.0008477 | -0.003771 | -0.017029 | -0.03699 | -0.07826 | -0.4276 | 0.358 | -7.295 | -15.68 | -64.24
[8 empty] | 0.00018276 | 0.00037145 | -0.0004878 | -0.0008454 | -0.00378 | -0.017036 | -0.03712 | -0.07818 | -0.4362 | 0.3685 | -7.298 | -15.701 | -64.31
[8 empty] | 0.00018228 | 0.00037162 | -0.0004878 | -0.0008458 | -0.003782 | -0.017027 | -0.03694 | -0.07809 | -0.4251 | 0.3287 | -7.297 | -15.682 | -64.28
[8 empty] | 0.00018514 | 0.00037085 | -0.0004782 | -0.0008494 | -0.003774 | -0.017026 | -0.03692 | -0.07823 | -0.4384 | 0.3113 | -7.309 | -15.685 | -64.36
[8 empty] | 0.0001838 | 0.00037254 | -0.000483 | -0.0008387 | -0.003779 | -0.017033 | -0.03669 | -0.0779 | -0.4509 | 0.3766 | -7.302 | -15.686 | -64.3
[8 empty] | 0.00018112 | 0.00037293 | -0.0004846 | -0.0008477 | -0.003776 | -0.017032 | -0.03718 | -0.07777 | -0.4249 | 0.3779 | -7.305 | -15.698 | -64.16
[8 empty] | 0.00018141 | 0.00037061 | -0.0004794 | -0.0008512 | -0.003769 | -0.017026 | -0.03696 | -0.07785 | -0.4177 | 0.3617 | -7.304 | -15.676 | -64.22
[8 empty] | 0.00018439 | 0.00037352 | -0.0004927 | -0.0008325 | -0.003773 | -0.017031 | -0.03693 | -0.07796 | -0.4419 | 0.364 | -7.306 | -15.69 | -64.26
[8 empty] | 0.0001855 | 0.0003705 | -0.0004892 | -0.0008455 | -0.003775 | -0.017035 | -0.03697 | -0.07804 | -0.4293 | 0.3522 | -7.301 | -15.704 | -64.53
[8 empty] | 0.00018472 | 0.0003711 | -0.0004854 | -0.0008528 | -0.003771 | -0.017043 | -0.03717 | -0.07785 | -0.4265 | 0.4755 | -7.311 | -15.684 | -64.31
[8 empty] | 0.00018235 | 0.0003703 | -0.0004863 | -0.0008507 | -0.003784 | -0.01705 | -0.03691 | -0.07802 | -0.4365 | 0.3829 | -7.307 | -15.689 | -64.16
[8 empty] | 0.00018246 | 0.00037247 | -0.000485 | -0.0008404 | -0.003777 | -0.017036 | -0.03685 | -0.07789 | -0.441 | 0.4096 | -7.305 | -15.683 | -64.34
[8 empty] | 0.00018572 | 0.00037078 | -0.0004883 | -0.0008356 | -0.00378 | -0.017036 | -0.03707 | -0.07769 | -0.4242 | 0.3659 | -7.306 | -15.689 | -64.41
[8 empty] | 0.00018281 | 0.00036855 | -0.0004816 | -0.0008383 | -0.003777 | -0.017027 | -0.03688 | -0.07787 | -0.4337 | 0.3692 | -7.299 | -15.688 | -64.14
[8 empty] | 0.00018142 | 0.0003722 | -0.0004898 | -0.0008399 | -0.003775 | -0.017021 | -0.0369 | -0.07844 | -0.4354 | 0.3244 | -7.308 | -15.692 | -64.35
[8 empty] | 0.00018181 | 0.00036855 | -0.0004933 | -0.0008459 | -0.003788 | -0.017028 | -0.03713 | -0.0785 | -0.4525 | 0.3852 | -7.308 | -15.676 | -64.19
[8 empty] | 0.00018381 | 0.00037092 | -0.0004856 | -0.0008435 | -0.00378 | -0.017027 | -0.03684 | -0.07828 | -0.4305 | 0.3641 | -7.315 | -15.691 | -64.19
[8 empty] | 0.00018313 | 0.00036882 | -0.0004864 | -0.0008456 | -0.003783 | -0.017034 | -0.03695 | -0.07837 | -0.422 | 0.3847 | -7.304 | -15.692 | -64.13
[8 empty] | 0.00018205 | 0.00037269 | -0.0004864 | -0.0008568 | -0.003783 | -0.017034 | -0.03694 | -0.07801 | -0.4324 | 0.3866 | -7.307 | -15.687 | -64.41
[8 empty] | 0.00018295 | 0.00037286 | -0.0004746 | -0.0008468 | -0.003771 | -0.017028 | -0.037 | -0.07799 | -0.4305 | 0.3462 | -7.313 | -15.687 | -64.09
[8 empty] | 0.00018328 | 0.00036968 | -0.0004827 | -0.0008418 | -0.003772 | -0.017039 | -0.03714 | -0.07788 | -0.4118 | 0.3406 | -7.303 | -15.684 | -64.29
[8 empty] | 0.00018237 | 0.00037157 | -0.0004857 | -0.0008422 | -0.003773 | -0.017028 | -0.03695 | -0.0779 | -0.4151 | 0.3071 | -7.309 | -15.697 | -63.98
[8 empty] | 0.00018479 | 0.00037225 | -0.0004787 | -0.0008415 | -0.003764 | -0.017039 | -0.03706 | -0.07816 | -0.4271 | 0.3572 | -7.31 | -15.687 | -64.38
[8 empty] | 0.00018144 | 0.00037047 | -0.0004772 | -0.0008308 | -0.003769 | -0.017024 | -0.03695 | -0.0781 | -0.4349 | 0.334 | -7.305 | -15.709 | -64.13
[8 empty] | 0.00018385 | 0.00037101 | -0.0004712 | -0.0008512 | -0.003771 | -0.017039 | -0.03667 | -0.07803 | -0.453 | 0.3125 | -7.31 | -15.692 | -64.29
[8 empty] | 0.00018063 | 0.00037166 | -0.0004783 | -0.0008398 | -0.003779 | -0.017025 | -0.03693 | -0.07775 | -0.4318 | 0.2905 | -7.312 | -15.692 | -64.32
[8 empty] | 0.0001815 | 0.00037372 | -0.0004816 | -0.0008392 | -0.003772 | -0.017023 | -0.03701 | -0.078 | -0.4208 | 0.2861 | -7.309 | -15.695 | -64.15
[8 empty] | 0.00018156 | 0.00036839 | -0.0004796 | -0.0008447 | -0.003774 | -0.017029 | -0.03702 | -0.07826 | -0.4312 | 0.2853 | -7.313 | -15.691 | -64.4
[8 empty] | 0.00018194 | 0.00036838 | -0.0004825 | -0.000842 | -0.003781 | -0.017035 | -0.03674 | -0.07745 | -0.4464 | 0.2688 | -7.315 | -15.693 | -64.17
[8 empty] | 0.00018287 | 0.00037194 | -0.000481 | -0.0008445 | -0.003773 | -0.017036 | -0.03686 | -0.07833 | -0.4422 | 0.2806 | -7.312 | -15.704 | -64.12
[8 empty] | 0.00018206 | 0.00036804 | -0.0004783 | -0.0008391 | -0.003767 | -0.017045 | -0.03702 | -0.07812 | -0.462 | 0.272 | -7.308 | -15.709 | -64.32
[8 empty] | 0.00018212 | 0.00037035 | -0.0004784 | -0.0008475 | -0.003773 | -0.017027 | -0.03686 | -0.078 | -0.4169 | 0.3003 | -7.303 | -15.689 | -64.3
[8 empty] | 0.00018464 | 0.00036775 | -0.0004789 | -0.0008416 | -0.003774 | -0.017031 | -0.03684 | -0.07795 | -0.4176 | 0.243 | -7.311 | -15.701 | -64.12
[9 empty] | 0.00037046 | -0.0004862 | -0.0008431 | -0.003774 | -0.017042 | -0.03704 | -0.07794 | -0.441 | 0.232 |  | -15.701 | -64.31
-0.017044
-0.01704
-0.017032
-0.017034
-0.017028
-0.017028
-0.017033
-0.017025
-0.017038
-0.017044
-0.017045
[8 empty] | 0.00018242 | 0.00037106 | -0.00048285 | -0.00084255 | -0.003774 | -0.017031 | -0.03695 | -0.078025 | -0.4299 | 0.32815 | -7.305 | -15.6875 | -64.245 | -62.8
5450A measured uncertainty versus 5720A - 8508/01 XFER =
5450A measured uncertainty versus 5720A - 8508/01 XFER =
√(√((2 𝑝𝑝𝑚+2 𝑝𝑝𝑚×2Ω/1Ω)^2+(2 𝑝𝑝𝑚+2 𝑝𝑝𝑚×2Ω/1Ω)^2 )+(32 𝑝𝑝𝑚×𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟖𝟏𝟐𝟕)^2 )
5720A absolute uncertainty to SI QHE (vs 1Ω FSL935 ) =
RSS of 1year FSL935 1Ω (10 elements) + PI uncertainty + ACAL uncertainty
5720A absolute uncertainty to SI QHE (vs 1Ω FSL935 ) =
√((32 ppm+0.17 ppmPI)^2+(32 ppm)^2 )=45.4 ppm @ 1 Ω
√((25 ppm+0.17 ppmPI)^2+(25 ppm)^2 )=35.5 ppm @ 1.9 Ω
RSS of 1year FSL935 1Ω (10 elements) + PI uncertainty + ACAL uncertainty
5720A absolute uncertainty to SI QHE (vs 10 KΩ FSL935 )
Example for 10 Kohm range
= 3.1 ppm @ 10 KΩ
RSS of 1year FSL935 10KΩ (4 elements) + PI uncertainty + ACAL uncertainty
5720A absolute uncertainty to SI QHE (vs 10 KΩ FSL935 )
Example for 10 Kohm range
√((2 ppm+0.33 ppmPI)^2+(2 ppm)^2 ) = 3.1 ppm @ 10 KΩ
RSS of 1year FSL935 10KΩ (4 elements) + PI uncertainty + ACAL uncertainty