## Sheet1
BB2 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 2019-06-06 | 32 days sdev | 5720A S/N 8476202 BB2 2.2V +FS
5720A S/N 8476202 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 23.5 | 21.8 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 -FS
REF DCV | 2019-05-04: 9.9999 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 11V +FS
REF 10K | 2019-05-04: 10000.01 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 -FS
REF 1R | [7 empty] | 5720A S/N 8476202 BB2 22V +FS | bar: 2019-05-04
6.5 V DC Reference | 2019-05-04: 6.919 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 -FS
13 V DC Reference | 2019-05-04: 13.8045 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 220V +FS
10 kOhm Reference | 2019-05-04: 0.99999 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 -FS
1.0 Ohm Resistor | 2019-05-04: 0.99999 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 1100V +FS
1.9 Ohm Resistor | 2019-05-04: 1.9003 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 -FS
Shifts | 2019-05-04: 0 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 2.2 mV FS
Shifts | 2019-05-04: 0 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 20.00 kHz
Shifts | 2019-05-04: -0.16 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 50.00 kHz
Shifts | 2019-05-04: 6.15 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 100.00 kHz
Shifts | 2019-05-04: 1.51 |  | 5720A S/N 8476202 BB2 119.99 kHz
220 mV +FS | 0.31 | -0.2 | 1.24 | -0.04 | -1.28 | -1.8 | 1.0026 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.1200 MHz
-FS | -0.27 | 0.95 | -1.25 | -0.8 | 1.3 | 0.11 | 0.90183 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.2000 MHz
2.2V +FS | 0.44 | 0 | -0.04 | 0 | -0.34 | -0.3 | 0.25534 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.3000 MHz
-FS | -0.4 | 0 | 0.04 | 0 | 0.36 | 0.3 | 0.24705 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.4000 MHz
11V +FS | 0.04 | 0 | -0.04 | 0 | -0.34 | -0.3 | 0.15304 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 MHz
-FS | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.36 | 0.3 | 0.1525 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.6000 MHz
22V +FS | 0.06 | 0.14 | 0.16 | 0.31 | -0.22 | 0.01 | 0.16234 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.7000 MHz
-FS | -0.07 | -0.14 | -0.18 | -0.31 | 0.22 | 0.01 | 0.16567 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.8000 MHz
220V +FS | -0.35 | 0 | -0.44 | 0.61 | 0.25 | -0.59 | 0.41907 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.9000 MHz
-FS | 0.31 | 0 | 0.43 | -0.61 | -0.28 | 0.59 | 0.4178 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 MHz
1100V +FS | 4.56 | 2.08 | 1.14 | 2.87 | 1.43 | -0.86 | 1.6563 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.1000 MHz
-FS | -4.6 | -2.08 | -1.14 | -2.87 | -1.46 | 0.68 | 1.6171 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.1999 MHz
2.2 mV FS | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 4.714e-05 | 5720A S/N 8476202 BB2 22 mV FS
20.00 kHz | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 7.4536e-05 | 5720A S/N 8476202 BB2 20.00 kHz
50.00 kHz | 0 | -0.0001 | -0.0002 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00010672 | 5720A S/N 8476202 BB2 50.00 kHz
100.00 kHz | 0.0002 | 0.0001 | 0 | -0.0001 | 0 | -0.0001 | 0.00010672 | 5720A S/N 8476202 BB2 100.00 kHz
119.99 kHz | -0.0001 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | 0 | 0.0001 | 0.00011547 | 5720A S/N 8476202 BB2 119.99 kHz
0.1200 MHz | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 6.8718e-05 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.1200 MHz
0.2000 MHz | -0.0002 | 0 | 0 | -0.0003 | 0 | -0.0001 | 0.00011547 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.2000 MHz
0.3000 MHz | -0.0002 | -0.0005 | -0.0005 | -0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00027938 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.3000 MHz
0.4000 MHz | -0.0001 | -0.0005 | -0.0006 | -0.0007 | 0.0002 | -0.0001 | 0.00032146 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.4000 MHz
0.5000 MHz | -0.0002 | -0.0006 | -0.0007 | -0.0007 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00041399 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 MHz
0.6000 MHz | -0.0004 | -0.0008 | -0.0011 | -0.001 | 0.0001 | -0.0001 | 0.00045 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.6000 MHz
0.7000 MHz | -0.01% | -0.08% | -0.09% | -0.09% | 0.02% | 0% | 0.00045977 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.7000 MHz
0.8000 MHz | 0.0001 | -0.0009 | -0.0011 | -0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0.00055503 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.8000 MHz
0.9000 MHz | 0 | -0.0012 | -0.0014 | -0.0013 | 0.0005 | 0 | 0.00075425 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.9000 MHz
1.0000 MHz | -0.0006 | -0.002 | -0.0024 | -0.0025 | 0.0006 | -0.0001 | 0.0011954 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 MHz
1.1000 MHz | -0.0004 | -0.0019 | -0.0007 | -0.0003 | 0.0006 | -0.0009 | 0.00074833 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.1000 MHz
1.1999 MHz | -0.0006 | -0.0026 | -0.0001 | 0.001 | 0.001 | -0.0016 | 0.0013095 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.1999 MHz
22 mV FS | 1.31 | 0.49 | 0.55 | 0.56 | -1.13 | 0.29 | 0.73248 | 5720A S/N 8476202 BB2 220 mV FS
20.00 kHz | -0.59 | -1.72 | -0.75 | -1.04 | -0.96 | 0.43 | 0.64347 | 5720A S/N 8476202 BB2 20.00 kHz
50.00 kHz | 3 | 1.64 | 1.41 | 1.43 | 0.12 | 2.87 | 0.975 | 5720A S/N 8476202 BB2 50.00 kHz
100.00 kHz | 0.95 | -0.61 | -0.05 | 0.26 | 0.09 | -0.54 | 0.52325 | 5720A S/N 8476202 BB2 100.00 kHz
119.99 kHz | -0.0001 | -0.0003 | 0 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0003 | 0.00010672 | 5720A S/N 8476202 BB2 119.99 kHz
0.1200 MHz | -0.0001 | -0.0003 | -0.0001 | -0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.1200 MHz
0.2000 MHz | -0.0002 | -0.0003 | -0.0001 | -0.0002 | -0.0001 | -0.0002 | 6.8718e-05 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.2000 MHz
0.3000 MHz | -0.0001 | -0.0006 | -0.0005 | -0.0007 | -0.0002 | -0.0002 | 0.00022669 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.3000 MHz
0.4000 MHz | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | -0.0003 | 0.0027 | 0.0002 | 0.00099233 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.4000 MHz
0.5000 MHz | 0.0001 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0007 | -0.0002 | -0.0003 | 0.00027938 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 MHz
0.6000 MHz | 0 | -0.0009 | -0.0007 | -0.0008 | -0.0002 | -0.0002 | 0.0003448 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.6000 MHz
0.7000 MHz | 0.0004 | -0.0008 | -0.0005 | -0.0003 | 0.0001 | -0.0002 | 0.00038909 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.7000 MHz
0.8000 MHz | 0.0007 | -0.0007 | -0.0006 | -0.0003 | 0.0002 | -0.0002 | 0.00047871 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.8000 MHz
0.9000 MHz | 0.0007 | -0.0012 | -0.0009 | -0.0007 | 0.0003 | -0.0001 | 0.00067433 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.9000 MHz
1.0000 MHz | 0.0013 | -0.0009 | -0.0003 | -0.0002 | 0.0001 | -0.0001 | 0.00066437 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 MHz
1.1000 MHz | 0.0013 | -0.0009 | 0.0016 | 0.0021 | 0.001 | -0.0009 | 0.001179 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.1000 MHz
1.1999 MHz | -0.0003 | -0.0032 | 0.0019 | 0.0032 | 0.0017 | -0.0017 | 0.0022186 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.1999 MHz
220 mV FS | 1.1 | -1.01 | 0.19 | -0.82 | -0.59 | -0.44 | 0.71525 | 5720A S/N 8476202 BB2 2.2V FS
20.00 kHz | 1.27 | -1.23 | 1.25 | -0.04 | -0.5 | -0.29 | 0.91184 | 5720A S/N 8476202 BB2 20.00 kHz
50.00 kHz | -0.03 | -2.18 | -1.87 | -0.9 | -0.57 | -0.62 | 0.7555 | 5720A S/N 8476202 BB2 50.00 kHz
100.00 kHz | 1.55 | -0.07 | -0.42 | -2.03 | -0.73 | -2.61 | 1.3512 | 5720A S/N 8476202 BB2 100.00 kHz
119.99 kHz | -1.31 | -3.16 | -1.95 | -3.07 | -0.82 | -0.46 | 1.0393 | 5720A S/N 8476202 BB2 119.99 kHz
0.1200 MHz | 0.43 | -0.79 | 1.7 | 0.01 | -0.99 | -2.35 | 1.2611 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.1200 MHz
0.2000 MHz | -1.93 | -1.83 | -0.3 | -3.17 | -1.19 | -2.7 | 0.94072 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.2000 MHz
0.3000 MHz | -2 | -6.24 | -5.66 | -4.36 | 0.35 | -1.3 | 2.3907 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.3000 MHz
0.4000 MHz | -0.0001 | -0.0007 | -0.0006 | -0.0007 | 0.0001 | -0.0003 | 0.00030777 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.4000 MHz
0.5000 MHz | -0.0002 | -0.0007 | -0.0007 | -0.0007 | 0.0002 | 0 | 0.00036856 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 MHz
0.6000 MHz | -0.0004 | -0.0009 | -0.0012 | -0.001 | 0 | -0.0002 | 0.00044127 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.6000 MHz
0.7000 MHz | -0.0001 | -0.001 | -0.0009 | -0.001 | 0.0001 | -0.0001 | 0.00047258 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.7000 MHz
0.8000 MHz | 0.0001 | -0.0011 | -0.0012 | -0.001 | 0.0001 | -0.0001 | 0.00057349 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.8000 MHz
0.9000 MHz | 0 | -0.0013 | -0.0014 | -0.0014 | 0.0004 | -0.0002 | 0.00073881 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.9000 MHz
1.0000 MHz | -0.0007 | -0.0021 | -0.0024 | -0.0025 | 0.0005 | -0.0003 | 0.0011456 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 MHz
1.1000 MHz | -0.0004 | -0.002 | -0.0007 | -0.0003 | 0.0005 | -0.0011 | 0.00076739 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.1000 MHz
1.1999 MHz | -0.0006 | -0.0027 | -0.0002 | 0.0009 | 0.0009 | -0.0018 | 0.0013234 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.1999 MHz
2.2V FS | 0.13 | 0.09 | -0.07 | -0.03 | -0.31 | -0.28 | 0.16757 | 5720A S/N 8476202 BB2 22V FS
20.00 kHz | 0.3 | -0.12 | 0.99 | 0.74 | -0.21 | -0.14 | 0.46372 | 5720A S/N 8476202 BB2 20.00 kHz
50.00 kHz | -1.01 | -1.08 | -2.13 | -0.11 | -0.29 | -0.46 | 0.67455 | 5720A S/N 8476202 BB2 50.00 kHz
100.00 kHz | 0.59 | 1.04 | -0.67 | -1.25 | -0.45 | -2.45 | 1.1511 | 5720A S/N 8476202 BB2 100.00 kHz
119.99 kHz | -2.27 | -2.06 | -2.2 | -2.28 | -0.54 | -0.3 | 0.84618 | 5720A S/N 8476202 BB2 119.99 kHz
0.1200 MHz | -0.49 | 0.31 | 1.45 | 0.8 | -0.71 | -2.19 | 1.1736 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.1200 MHz
0.2000 MHz | -2.92 | -0.72 | -0.55 | -2.38 | -0.91 | -2.55 | 0.96397 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.2000 MHz
0.3000 MHz | -2.99 | -5.14 | -5.91 | -3.58 | 0.63 | -1.14 | 2.2367 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.3000 MHz
0.4000 MHz | -0.0002 | -0.0006 | -0.0007 | -0.0007 | 0.0001 | -0.0003 | 0.00029439 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.4000 MHz
0.5000 MHz | -0.0003 | -0.0006 | -0.0008 | -0.0007 | 0.0002 | 0 | 0.00036818 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 MHz
0.6000 MHz | -0.0005 | -0.0008 | -0.0012 | -0.001 | 0.0001 | -0.0002 | 0.00045092 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.6000 MHz
0.7000 MHz | -0.0002 | -0.0009 | -0.0009 | -0.0009 | 0.0001 | -0.0001 | 0.0004259 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.7000 MHz
0.8000 MHz | 0 | -0.001 | -0.0012 | -0.0009 | 0.0001 | -0.0001 | 0.00052731 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.8000 MHz
0.9000 MHz | -0.0001 | -0.0012 | -0.0015 | -0.0013 | 0.0004 | -0.0002 | 0.00071356 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.9000 MHz
1.0000 MHz | -0.0008 | -0.002 | -0.0025 | -0.0025 | 0.0005 | -0.0002 | 0.0011587 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 MHz
1.1000 MHz | -0.0005 | -0.0019 | -0.0007 | -0.0002 | 0.0005 | -0.0011 | 0.0007433 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.1000 MHz
1.1999 MHz | -0.0007 | -0.0026 | -0.0002 | 0.001 | 0.0009 | -0.0018 | 0.0013174 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.1999 MHz
22V FS | 0.13 | 0.09 | -0.07 | 0.78 | -2.04 | -1.4 | 0.97552 | 5720A S/N 8476202 BB2 220V FS
20.00 kHz | -1.78 | -2.12 | -1.37 | -0.82 | -1.87 | -1.27 | 0.43264 | 5720A S/N 8476202 BB2 5.000 kHz
50.00 kHz | 1.82 | 1.24 | 0.79 | 1.65 | -0.79 | 1.18 | 0.85937 | 5720A S/N 8476202 BB2 10.000 kHz
100.00 kHz | -0.28 | -1.01 | -0.67 | 0.48 | -0.82 | -2.23 | 0.8168 | 5720A S/N 8476202 BB2 20.00 kHz
119.99 kHz | -2.32 | -3.03 | -1.12 | -1.97 | -2.96 | -4.55 | 1.0616 | 5720A S/N 8476202 BB2 50.00 kHz
0.1200 MHz | -2.01 | -3.49 | -1.89 | -0.44 | -0.69 | -1.32 | 1.0056 | 5720A S/N 8476202 BB2 100.00 kHz
0.2000 MHz | -3.1 | -3.42 | -1.14 | -1.32 | -2.09 | -3.58 | 0.98001 | 5720A S/N 8476202 BB2 119.99 kHz
0.3000 MHz | -2.11 | -6.21 | -5.51 | -6.41 | -2.69 | -3.82 | 1.6849 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.1200 MHz
0.4000 MHz | 0.0001 | 0.0001 | 0 | -0.0002 | 0.0026 | 0 | 0.00097411 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.2000 MHz
0.5000 MHz | -0.0001 | -0.0007 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0003 | -0.0005 | 0.00020548 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.3000 MHz
0.6000 MHz | -0.0001 | -0.0009 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0002 | -0.0004 | 0.00031447 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.4000 MHz
0.7000 MHz | 0.0003 | -0.0008 | -0.0006 | -0.0002 | 0 | -0.0003 | 0.00036362 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 MHz
0.8000 MHz | 0.0006 | -0.0007 | -0.0006 | -0.0003 | 0.0001 | -0.0003 | 0.0004397 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.6000 MHz
0.9000 MHz | 0.0006 | -0.0013 | -0.001 | -0.0007 | 0.0002 | -0.0002 | 0.00066583 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.7000 MHz
1.0000 MHz | 0.0012 | -0.0009 | -0.0004 | -0.0002 | 0.0001 | -0.0003 | 0.00064657 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.8000 MHz
1.1000 MHz | 0.0012 | -0.0009 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0009 | -0.0011 | 0.0012216 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.9000 MHz
1.1999 MHz | -0.0005 | -0.0032 | 0.0018 | 0.0032 | 0.0016 | -0.0019 | 0.0022351 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 MHz
220V FS | -4.58 | -4.95 | -5.5 | -4.22 | -4.89 | -6 | 0.58397 | 5720A S/N 8476202 BB2 1100V FS
5.000 kHz | -3.44 | -4.05 | -3.7 | -4.78 | -2.41 | -1.04 | 1.2116 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.3000 kHz
10.000 kHz | -8.85 | -8.78 | -13.95 | -8.95 | -8.83 | -9.71 | 1.863 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 kHz
20.00 kHz | -5.33 | -10.13 | -8.43 | -13.79 | -13.78 | -16.81 | 3.828 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.7000 kHz
50.00 kHz | -10.06 | -3.6 | -8.09 | -8.5 | -3.99 | -8.81 | 2.4669 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 kHz
100.00 kHz | 9.05 | 0.01 | -2.58 | 6.92 | -9.06 | -3.3 | 6.1811 | 5720A S/N 8476202 BB2 220 uA +FS
119.99 kHz | -3.33 | -12.83 | -9.33 | 3.32 | -2.08 | -6.23 | 5.1973 | 5720A S/N 8476202 BB2 -FS
0.1200 MHz | -0.4 | -5.62 | -6.85 | 1.41 | -10.07 | 4.25 | 5.0059 | 5720A S/N 8476202 BB2 2.2 mA +FS
0.2000 MHz | 8.72 | -12.61 | -4.38 | 6.36 | -9.06 | 0.31 | 7.7236 | 5720A S/N 8476202 BB2 -FS
0.3000 MHz | 30.78 | -10.14 | 5.19 | 41.5 | -0.95 | 5.37 | 18.1252 | 5720A S/N 8476202 BB2 22 mA +FS
0.4000 MHz | 0.0051 | 0.0008 | 0.0028 | 0.0074 | 0.0024 | 0.0031 | 0.0021158 | 5720A S/N 8476202 BB2 -FS
0.5000 MHz | 0.0095 | 0.0028 | 0.0058 | 0.012 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0038243 | 5720A S/N 8476202 BB2 220 mA +FS
0.6000 MHz | 0.0247 | 0.0128 | 0.0189 | 0.0212 | 0.0017 | -0.0003 | 0.0095166 | 5720A S/N 8476202 BB2 -FS
0.7000 MHz | -0.0185 | -0.0236 | -0.0254 | -0.0074 | 0.009 | 0.0075 | 0.013952 | 5720A S/N 8476202 BB2 2.2A +FS
0.8000 MHz | 0.001 | -0.0066 | -0.0057 | 0.0072 | 0.0071 | 0.0018 | 0.0054574 | 5720A S/N 8476202 BB2 -FS
0.9000 MHz | 0.0115 | 0.0046 | 0.0055 | 0.0123 | 0.0013 | -0.0071 | 0.0065249 | 5720A S/N 8476202 BB2 220 uA FS
1.0000 MHz | 0.0106 | 0.0074 | 0.0106 | 0.0127 | -0.0026 | -0.0114 | 0.0086917 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 kHz
1100V FS | 4.8 | 2.26 | 1.04 | 3.62 | -0.21 | -1.85 | 2.2453 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 kHz
0.3000 kHz | 19.93 | -4.41 | -9.71 | -0.37 | -1.57 | -2.73 | 9.3164 | 5720A S/N 8476202 BB2 2.000 kHz
0.5000 kHz | 14.74 | -5.19 | -8.48 | -6.51 | -1.47 | -3.57 | 7.693 | 5720A S/N 8476202 BB2 5.000 kHz
0.7000 kHz | 50.87 | -15.27 | -16.72 | -16.17 | -1.24 | -1.85 | 23.6886 | 5720A S/N 8476202 BB2 7.000 kHz
1.0000 kHz | -43.76 | -37.63 | -38.23 | -39.54 | -3.04 | -2 | 17.6802 | 5720A S/N 8476202 BB2 10.000 kHz
220 uA +FS | 0.18 | 1.3 | 0.86 | 0.26 | 0 | 0.16 | 0.46289 | 5720A S/N 8476202 BB2 2.2 mA FS
-FS | -1.63 | -2.49 | -1.6 | -1.33 | -0.03 | 0.45 | 1.0052 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 kHz
2.2 mA +FS | 0.31 | 1.25 | 1.36 | 1.05 | -0.38 | -0.2 | 0.69279 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 kHz
-FS | -0.23 | -0.86 | -1.44 | -1.11 | 0.48 | 0.54 | 0.76115 | 5720A S/N 8476202 BB2 2.000 kHz
22 mA +FS | 0.5 | 2.28 | 1.93 | 1.27 | -2.38 | -0.68 | 1.6069 | 5720A S/N 8476202 BB2 5.000 kHz
-FS | -0.31 | -2.22 | -1.54 | -1.18 | 2.68 | 0.96 | 1.6563 | 5720A S/N 8476202 BB2 7.000 kHz
220 mA +FS | 0.25 | 1.87 | 0.51 | -0.38 | -3.1 | -0.05 | 1.4967 | 5720A S/N 8476202 BB2 10.000 kHz
-FS | -0.11 | -1.76 | -0.17 | 0.4 | 3.11 | 0.07 | 1.448 | 5720A S/N 8476202 BB2 22 mA FS
2.2A +FS | -3.89 | 1.06 | -1.14 | -1.58 | 1.11 | 1.21 | 1.8712 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 kHz
-FS | 3.96 | -1.35 | 1.33 | 1.35 | -1.7 | -1.06 | 2.0018 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 kHz
220 uA FS | 0.95 | 1.85 | 0.99 | 1.27 | -1.81 | -1.55 | 1.421 | 5720A S/N 8476202 BB2 2.000 kHz
0.5000 kHz | -2.15 | 0.13 | -1.3 | -0.85 | -2.04 | -1.16 | 0.76445 | 5720A S/N 8476202 BB2 5.000 kHz
1.0000 kHz | 0.87 | 1.47 | 2.44 | -0.2 | -1.88 | -1.76 | 1.6019 | 5720A S/N 8476202 BB2 7.000 kHz
2.000 kHz | 1.93 | 1.65 | 0.91 | 2 | -4.25 | -1.85 | 2.3358 | 5720A S/N 8476202 BB2 10.000 kHz
5.000 kHz | -2.46 | -0.05 | -5.25 | -3.97 | -2.67 | -3.09 | 1.5849 | 5720A S/N 8476202 BB2 220 mA FS
7.000 kHz | -0.0001 | -0.0005 | -0.0007 | -0.0008 | -0.0002 | -0.0001 | 0.00028284 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 kHz
10.000 kHz | 0 | -0.0007 | -0.0013 | -0.0013 | -0.0005 | -0.0004 | 0.00047258 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 kHz
2.2 mA FS | 0.34 | 1.01 | 1.16 | 1.55 | -2.25 | -1.77 | 1.4764 | 5720A S/N 8476202 BB2 2.000 kHz
0.5000 kHz | -2.27 | -0.7 | -0.14 | 0.31 | -1.57 | -1.65 | 0.90424 | 5720A S/N 8476202 BB2 5.000 kHz
1.0000 kHz | 0.99 | -0.53 | -0.32 | 0.04 | -1.65 | -1.41 | 0.88442 | 5720A S/N 8476202 BB2 7.000 kHz
2.000 kHz | 0.88 | 1.17 | 2.09 | 2.81 | -3.39 | -4.62 | 2.8005 | 5720A S/N 8476202 BB2 10.000 kHz
5.000 kHz | 0.71 | 3.33 | 1.92 | 2.45 | -2.65 | -2.22 | 2.2783 | 5720A S/N 8476202 BB2 2.2A FS
7.000 kHz | 0.0001 | 0 | 0 | -0.0002 | -0.0004 | -0.0002 | 0.0001675 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.5000 kHz
10.000 kHz | 0.0001 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | -0.0005 | -0.0005 | 0.00036515 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.0000 kHz
22 mA FS | 0.46 | 2.21 | 1.5 | 1.69 | -4.35 | -2.22 | 2.3794 | 5720A S/N 8476202 BB2 2.000 kHz
0.5000 kHz | 3.11 | 5.56 | 1.64 | 1.82 | -4.25 | -1.41 | 3.1533 | 5720A S/N 8476202 BB2 5.000 kHz
1.0000 kHz | 0.82 | 1.48 | 2.02 | 1.73 | -2.64 | -2.46 | 1.9497 | 5720A S/N 8476202 BB2 7.000 kHz
2.000 kHz | -0.53 | 2.47 | 0.07 | -0.45 | -5.12 | -2.16 | 2.31 | 5720A S/N 8476202 BB2 10.000 kHz
5.000 kHz | -0.36 | 2.39 | -0.1 | -0.11 | -3.91 | -2.26 | 1.9624 | 5720A S/N 8476202 BB2 0
7.000 kHz | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | -0.0004 | -0.0002 | 0.00030231 | 5720A S/N 8476202 BB2 0.9959396
10.000 kHz | -0.0001 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0003 | -0.0003 | -0.0002 | 0.00033375 | 5720A S/N 8476202 BB2 1.8925359
220 mA FS | 0.24 | 1.76 | 0.1 | 0.08 | -4.92 | -1.46 | 2.1043 | 5720A S/N 8476202 BB2 9.999481
0.5000 kHz | 1.05 | 2.18 | -0.91 | 1.31 | -2.51 | 0.18 | 1.5519 | 5720A S/N 8476202 BB2 18.999878
1.0000 kHz | -1.95 | -0.59 | -1.58 | -1.92 | -3.93 | 0.05 | 1.2503 | 5720A S/N 8476202 BB2 99.99811
2.000 kHz | -1.29 | -0.65 | -1.34 | -1.31 | -4.59 | -2.05 | 1.2813 | 5720A S/N 8476202 BB2 189.99798
5.000 kHz | 0.94 | 2.56 | 0.27 | -0.9 | -6.55 | -1.21 | 2.849 | 5720A S/N 8476202 BB2 1000.0021
7.000 kHz | -0.0003 | 0 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0003 | 0 | 0.00014142 | 5720A S/N 8476202 BB2 1899.9937
10.000 kHz | -0.0003 | 0.0001 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0004 | -0.0001 | 0.0001675 | 5720A S/N 8476202 BB2 9999.865
2.2A FS | -3.88 | 1.16 | -1.47 | -0.99 | -0.42 | -0.27 | 1.5301 | 5720A S/N 8476202 BB2 18999.538
0.5000 kHz | -1.25 | 4.51 | -1.33 | -0.87 | -0.32 | 0.55 | 2.023 | 5720A S/N 8476202 BB2 99999.06
1.0000 kHz | -3.52 | 0.43 | -0.95 | -0.95 | 1.29 | -0.5 | 1.4919 | 5720A S/N 8476202 BB2 189997.22
2.000 kHz | -4.9 | 1.42 | -2.9 | -3.14 | -1.19 | -0.2 | 2.0782 | 5720A S/N 8476202 BB2 999979.7
5.000 kHz | -4.66 | 1.34 | -3.07 | -2.8 | 0.01 | -0.31 | 2.0761 | 5720A S/N 8476202 BB2 1900004.7
7.000 kHz | -0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | -0.0001 | 0.0001 | 5720A S/N 8476202 BB2 9999286
10.000 kHz | -0.0005 | 0.0004 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.00026719 | 5720A S/N 8476202 BB2 18998925
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720A S/N 8476202 BB2 100002860
0.99594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9995 | 5.84 | 4.46 | 5.17 | 6.05 | 2.19 | 0.2 | 2.1167
18.9999 | 2.97 | 1.91 | 1.96 | 3.11 | 1.86 | 0.53 | 0.85088
99.9981 | 2.6 | 1.79 | 1.77 | 2.15 | 1.5 | 0.48 | 0.65225
189.998 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | 0.24 | 1.08 | 1.13 | 0.43945
1000.0021 | -0.19 | -0.32 | -0.4 | -0.2 | -0.17 | 0.01 | 0.12825
1899.9937 | -0.46 | -0.43 | -0.53 | -0.43 | 0.05 | 0.01 | 0.23483
9999.865 | -0.78 | -0.56 | -0.45 | -0.52 | -0.63 | -0.4 | 0.12419
18999.538 | -0.54 | -0.16 | -0.08 | -0.19 | -0.4 | -0.3 | 0.15539
99999.06 | -0.63 | -0.41 | -0.23 | -0.58 | -0.84 | -0.44 | 0.19178
189997.22 | -0.44 | -0.02 | -0.13 | -0.47 | -0.59 | -0.5 | 0.20796
999979.7 | -0.81 | -0.86 | 0.37 | -0.13 | -0.33 | 0.36 | 0.49351
1900004.7 | -0.08 | 0.11 | 0.45 | -0.17 | 0.02 | 0.35 | 0.22201
9999286 | -0.86 | -0.63 | 0.25 | 0.42 | 0.09 | 0.36 | 0.49838
18998925 | -0.07 | 0.44 | 0.49 | 0.18 | 0.59 | 0.6 | 0.24162
100002860 | -4.4 | -4.85 | -2.41 | -8.51 | 0.77 | -1.2 | 2.9557