## Sheet1
[7 empty] | SHIPPED ON 10/18 |  | RECEIVED ON 12/18 | [11 empty] | SHIPPED ON 10/18 |  | RECEIVED ON 12/18
| ACAL | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC |  |  | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC
| 2019-08-17 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-01 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2020-01-01 | 2020-01-03 |  |  | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-01 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2019-12-27 | 2020-01-01 | 2020-01-03
| 2019-08-17: ppm; 2019-08-29: Shifts ppm | 5720A SPEC 24hour 95% |  | Devation from the spec
DC 220 mV +FS |  | -1.34 | 0.05 | 0.17 | -0.38 | 0.72 | 1.64 | 0.4 | 1.24 | 2.25 | 1.39 | -1.13 | -0.09 |  | 7.27 | -18.4319 | 0.68776 | 2.3384 | -5.227 | 9.9037 | 22.5585 | 5.5021 | 17.0564 | 30.9491 | 19.1197 | -15.5433 | -1.238
DC 220 mV -FS |  | 1.36 | -0.06 | -0.18 | 0.21 | -0.07 | -2.5 | -0.42 | 0.14 | -2.58 | 0.2 | 2.13 | 0.98 |  | 7.27 | 18.707 | -0.82531 | -2.4759 | 2.8886 | -0.96286 | -34.3879 | -5.7772 | 1.9257 | -35.4883 | 2.751 | 29.2985 | 13.4801
DC 2.2V +FS |  | -0.25 | -0.41 | -0.13 | -0.28 | 0 | 0 | -0.3 | -0.04 | 0.08 | 0 | -0.96 | -0.7 |  | 3.86 | -6.4767 | -10.6218 | -3.3679 | -7.2539 | 0 | 0 | -7.772 | -1.0363 | 2.0725 | 0 | -24.8705 | -18.1347
DC 2.2V -FS |  | 0.27 | 0.38 | 0.41 | 0.23 | 0 | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.97 | 0.7 |  | 3.86 | 6.9948 | 9.8446 | 10.6218 | 5.9585 | 0 | 0 | 7.772 | 0.7772 | 1.8135 | 0 | 25.1295 | 18.1347
DC 11V +FS |  | -0.24 | -0.4 | -0.27 | -0.27 | 0 | 0 | -0.3 | -0.04 | -0.01 | 0 | -0.38 | -0.3 |  | 2.77 | -8.6643 | -14.4404 | -9.7473 | -9.7473 | 0 | 0 | -10.8303 | -1.444 | -0.36101 | 0 | -13.7184 | -10.8303
DC 11V -FS |  | 0.27 | 0.39 | 0.27 | 0.24 | 0 | 0 | 0.3 | 0.03 | -0.02 | 0 | 0.39 | 0.3 |  | 2.77 | 9.7473 | 14.0794 | 9.7473 | 8.6643 | 0 | 0 | 10.8303 | 1.083 | -0.72202 | 0 | 14.0794 | 10.8303
DC 22V +FS |  | -0.2 | -0.2 | -0.17 | -0.19 | -0.2 | -0.12 | -0.14 | -0.46 | -0.24 | -0.18 | -0.19 | -0.15 |  | 2.73 | -7.326 | -7.326 | -6.2271 | -6.9597 | -7.326 | -4.3956 | -5.1282 | -16.8498 | -8.7912 | -6.5934 | -6.9597 | -5.4945
DC 22V -FS |  | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.42 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |  | 2.73 | 6.5934 | 6.2271 | 5.1282 | 5.1282 | 5.8608 | 4.7619 | 4.0293 | 15.3846 | 6.2271 | 4.3956 | 5.1282 | 4.7619
DC 220V +FS |  | -0.28 | -0.4 | -0.27 | -0.24 | 0 | -0.72 | -0.3 | -0.03 | 0.01 | 0 | -0.39 | -0.3 |  | 3.73 | -7.5067 | -10.7239 | -7.2386 | -6.4343 | 0 | -19.3029 | -8.0429 | -0.80429 | 0.2681 | 0 | -10.4558 | -8.0429
DC 220V -FS |  | 0.24 | 0.4 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.38 | 0.3 |  | 3.73 | 6.4343 | 10.7239 | 7.2386 | 7.2386 | 0 | 13.4048 | 8.0429 | 1.0724 | 0.2681 | 0 | 10.1877 | 8.0429
DC 1100V +FS |  | -0.38 | -0.61 | -0.78 | -0.63 | -0.21 | -0.16 | -0.4 | -0.54 | -0.55 | -0.5 | -0.61 | -0.86 |  | 5.45 | -6.9725 | -11.1927 | -14.3119 | -11.5596 | -3.8532 | -2.9358 | -7.3394 | -9.9083 | -10.0917 | -9.1743 | -11.1927 | -15.7798
DC 1100V -FS |  | 0.35 | 0.61 | 0.78 | 0.66 | 0.22 | 0.16 | 0.4 | 0.54 | 0.57 | 0.5 | 0.6 | 0.86 |  | 5.45 | 6.422 | 11.1927 | 14.3119 | 12.1101 | 4.0367 | 2.9358 | 7.3394 | 9.9083 | 10.4587 | 9.1743 | 11.0092 | 15.7798
AC 2.2 mV FS |  | -2 | -2 | -9 | -4 | -4 | 2 | -8 | -12 | -4 | 1 | 0 | 0 |  | 2400 | -0.083333 | -0.083333 | -0.375 | -0.16667 | -0.16667 | 0.083333 | -0.33333 | -0.5 | -0.16667 | 0.041667 | 0 | 0
AC 2.2 mV 20.00 kHz |  | -1 | -2 | -8 | -4 | -4 | 3 | -6 | -11 | -2 | 3 | 1 | 3 |  | 2400 | -0.041667 | -0.083333 | -0.33333 | -0.16667 | -0.16667 | 0.125 | -0.25 | -0.45833 | -0.083333 | 0.125 | 0.041667 | 0.125
AC 2.2 mV 50.00 kHz |  | -2 | -4 | -9 | -3 | -6 | 1 | -8 | -11 | -3 | -1 | -1 | -1 |  | 2500 | -0.08 | -0.16 | -0.36 | -0.12 | -0.24 | 0.04 | -0.32 | -0.44 | -0.12 | -0.04 | -0.04 | -0.04
AC 2.2 mV 100.00 kHz |  | 0 | -1 | -6 | -4 | -3 | 3 | -6 | -8 | 2 | 4 | 1 | 3 |  | 3200 | 0 | -0.03125 | -0.1875 | -0.125 | -0.09375 | 0.09375 | -0.1875 | -0.25 | 0.0625 | 0.125 | 0.03125 | 0.09375
AC 2.2 mV 119.99 kHz |  | -2 | -2 | -7 | -4 | -4 | 1 | -9 | -6 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 6500 | -0.030769 | -0.030769 | -0.10769 | -0.061538 | -0.061538 | 0.015385 | -0.13846 | -0.092308 | 0.030769 | 0.046154 | 0.030769 | 0.046154
AC 2.2 mV 0.1200 MHz |  | -2 | -2 | -7 | -4 | -4 | 0 | -9 | -5 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 6500 | -0.030769 | -0.030769 | -0.10769 | -0.061538 | -0.061538 | 0 | -0.13846 | -0.076923 | 0.061538 | 0.015385 | 0.015385 | 0.015385
AC 2.2 mV 0.2000 MHz |  | 0 | 1 | -3 | -3 | -1 | 0 | -7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 |  | 6500 | 0 | 0.015385 | -0.046154 | -0.046154 | -0.015385 | 0 | -0.10769 | 0.046154 | 0.12308 | 0.12308 | 0.061538 | 0.046154
AC 2.2 mV 0.3000 MHz |  | -2 | 3 | 1 | -2 | 3 | -5 | -5 | 14 | 18 | 13 | 3 | 2 |  | 6500 | -0.030769 | 0.046154 | 0.015385 | -0.030769 | 0.046154 | -0.076923 | -0.076923 | 0.21538 | 0.27692 | 0.2 | 0.046154 | 0.030769
AC 2.2 mV 0.4000 MHz |  | -2 | 5 | 6 | 0 | 5 | -12 | -4 | 27 | 29 | 18 | 4 | 0 |  | 12800 | -0.015625 | 0.039062 | 0.046875 | 0 | 0.039062 | -0.09375 | -0.03125 | 0.21094 | 0.22656 | 0.14062 | 0.03125 | 0
AC 2.2 mV 0.5000 MHz |  | -1 | 12 | 15 | 3 | 12 | -17 | -4 | 51 | 46 | 27 | 8 | 3 |  | 12800 | -0.0078125 | 0.09375 | 0.11719 | 0.023437 | 0.09375 | -0.13281 | -0.03125 | 0.39844 | 0.35938 | 0.21094 | 0.0625 | 0.023437
AC 2.2 mV 0.6000 MHz |  | 1 | 20 | 30 | 11 | 25 | -25 | 6 | 81 | 70 | 42 | 12 | 9 |  | 14300 | 0.006993 | 0.13986 | 0.20979 | 0.076923 | 0.17483 | -0.17483 | 0.041958 | 0.56643 | 0.48951 | 0.29371 | 0.083916 | 0.062937
AC 2.2 mV 0.7000 MHz |  | 4 | 28 | 43 | 16 | 35 | -33 | 10 | 114 | 98 | 55 | 14 | 9 |  | 14300 | 0.027972 | 0.1958 | 0.3007 | 0.11189 | 0.24476 | -0.23077 | 0.06993 | 0.7972 | 0.68531 | 0.38462 | 0.097902 | 0.062937
AC 2.2 mV 0.8000 MHz |  | 8 | 39 | 63 | 24 | 51 | -39 | 17 | 154 | 139 | 76 | 22 | 13 |  | 14300 | 0.055944 | 0.27273 | 0.44056 | 0.16783 | 0.35664 | -0.27273 | 0.11888 | 1.0769 | 0.97203 | 0.53147 | 0.15385 | 0.090909
AC 2.2 mV 0.9000 MHz |  | 13 | 53 | 84 | 34 | 66 | -51 | 28 | 207 | 177 | 100 | 31 | 20 |  | 14300 | 0.090909 | 0.37063 | 0.58741 | 0.23776 | 0.46154 | -0.35664 | 0.1958 | 1.4476 | 1.2378 | 0.6993 | 0.21678 | 0.13986
AC 2.2 mV 1.0000 MHz |  | 15 | 71 | 109 | 46 | 87 | -69 | 30 | 262 | 222 | 124 | 31 | 24 |  | 14300 | 0.1049 | 0.4965 | 0.76224 | 0.32168 | 0.60839 | -0.48252 | 0.20979 | 1.8322 | 1.5524 | 0.86713 | 0.21678 | 0.16783
AC 2.2 mV 1.1000 MHz |  | 27 | 91 | 143 | 62 | 114 | -79 | 43 | 317 | 270 | 152 | 46 | 31 |  | 20000 | 0.135 | 0.455 | 0.715 | 0.31 | 0.57 | -0.395 | 0.215 | 1.585 | 1.35 | 0.76 | 0.23 | 0.155
AC 2.2 mV 1.1999 MHz |  | 27 | 105 | 167 | 70 | 130 | -109 | 49 | 381 | 323 | 177 | 52 | 35 |  | 20000 | 0.135 | 0.525 | 0.835 | 0.35 | 0.65 | -0.545 | 0.245 | 1.905 | 1.615 | 0.885 | 0.26 | 0.175
AC 22 mV FS |  | -1.9 | -2.29 | -5.72 | -2 | -1.66 | 2.66 | -5.32 | -8.2 | -4.79 | -0.79 | -0.22 | -0.28 |  | 312.27 | -0.60845 | -0.73334 | -1.8317 | -0.64047 | -0.53159 | 0.85183 | -1.7037 | -2.6259 | -1.5339 | -0.25299 | -0.070452 | -0.089666
AC 22 mV 20.00 kHz |  | -1.59 | -0.62 | -4.32 | -1.06 | 0.43 | 3.77 | -5.57 | -7.5 | -2.37 | 0.3 | -0.31 | 0.11 |  | 312.27 | -0.50917 | -0.19855 | -1.3834 | -0.33945 | 0.1377 | 1.2073 | -1.7837 | -2.4018 | -0.75896 | 0.096071 | -0.099273 | 0.035226
AC 22 mV 50.00 kHz |  | -1.77 | -2.88 | -6.55 | -2.67 | -1.76 | 3.16 | -5.97 | -6.89 | -3.95 | -0.78 | -0.74 | 0.24 |  | 447.27 | -0.39573 | -0.64391 | -1.4644 | -0.59695 | -0.3935 | 0.70651 | -1.3348 | -1.5405 | -0.88314 | -0.17439 | -0.16545 | 0.053659
AC 22 mV 100.00 kHz |  | -3.32 | -3.34 | -6.13 | -2.03 | -2.25 | 2.76 | -6.94 | -3.43 | -3.73 | 0.76 | -0.42 | -0.36 |  | 772.73 | -0.42965 | -0.43223 | -0.79329 | -0.2627 | -0.29118 | 0.35718 | -0.89811 | -0.44388 | -0.4827 | 0.098353 | -0.054353 | -0.046588
AC 22 mV 119.99 kHz |  | -4 | -3 | -7 | -3 | -1 | 0 | -7 | -5 | -5 | 0 | -2 | -1 |  | 1500 | -0.26667 | -0.2 | -0.46667 | -0.2 | -0.066667 | 0 | -0.46667 | -0.33333 | -0.33333 | 0 | -0.13333 | -0.066667
AC 22 mV 0.1200 MHz |  | -3 | -6 | -9 | -6 | -4 | 0 | -7 | -4 | -5 | -1 | -1 | -1 |  | 1500 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -0.26667 | 0 | -0.46667 | -0.26667 | -0.33333 | -0.066667 | -0.066667 | -0.066667
AC 22 mV 0.2000 MHz |  | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 7 | 4 | 5 | -1 | -1 |  | 1500 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | -0.13333 | 0.46667 | 0.26667 | 0.33333 | -0.066667 | -0.066667
AC 22 mV 0.3000 MHz |  | -1 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | -2 | 19 | 12 | 9 | 1 | -1 |  | 1500 | -0.066667 | 0.066667 | 0.26667 | 0.13333 | 0.4 | -0.26667 | -0.13333 | 1.2667 | 0.8 | 0.6 | 0.066667 | -0.066667
AC 22 mV 0.4000 MHz |  | 0 | 7 | 14 | 6 | 11 | -7 | 1 | 35 | 25 | 16 | 2 | -1 |  | 2500 | 0 | 0.28 | 0.56 | 0.24 | 0.44 | -0.28 | 0.04 | 1.4 | 1 | 0.64 | 0.08 | -0.04
AC 22 mV 0.5000 MHz |  | 0 | -15 | 1 | 10 | -5 | -15 | 4 | 60 | 35 | -1 | 2 | -1 |  | 2500 | 0 | -0.6 | 0.04 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | 0.16 | 2.4 | 1.4 | -0.04 | 0.08 | -0.04
AC 22 mV 0.6000 MHz |  | 3 | 21 | 37 | 13 | 29 | -23 | 8 | 84 | 63 | 33 | 4 | -1 |  | 4000 | 0.075 | 0.525 | 0.925 | 0.325 | 0.725 | -0.575 | 0.2 | 2.1 | 1.575 | 0.825 | 0.1 | -0.025
AC 22 mV 0.7000 MHz |  | 7 | 30 | 53 | 22 | 43 | -32 | 14 | 119 | 91 | 49 | 8 | 0 |  | 4000 | 0.175 | 0.75 | 1.325 | 0.55 | 1.075 | -0.8 | 0.35 | 2.975 | 2.275 | 1.225 | 0.2 | 0
AC 22 mV 0.8000 MHz |  | 9 | 40 | 68 | 29 | 56 | -42 | 19 | 157 | 120 | 64 | 10 | 3 |  | 4000 | 0.225 | 1 | 1.7 | 0.725 | 1.4 | -1.05 | 0.475 | 3.925 | 3 | 1.6 | 0.25 | 0.075
AC 22 mV 0.9000 MHz |  | 12 | 54 | 94 | 39 | 76 | -53 | 30 | 206 | 160 | 82 | 15 | 2 |  | 4000 | 0.3 | 1.35 | 2.35 | 0.975 | 1.9 | -1.325 | 0.75 | 5.15 | 4 | 2.05 | 0.375 | 0.05
AC 22 mV 1.0000 MHz |  | 22 | 75 | 121 | 54 | 100 | -69 | 40 | 258 | 204 | 105 | 21 | 8 |  | 4000 | 0.55 | 1.875 | 3.025 | 1.35 | 2.5 | -1.725 | 1 | 6.45 | 5.1 | 2.625 | 0.525 | 0.2
AC 22 mV 1.1000 MHz |  | 25 | 106 | 173 | 75 | 136 | -99 | 52 | 338 | 264 | 125 | 3 | -13 |  | 4000 | 0.625 | 2.65 | 4.325 | 1.875 | 3.4 | -2.475 | 1.3 | 8.45 | 6.6 | 3.125 | 0.075 | -0.325
AC 22 mV 1.1999 MHz |  | 23 | 116 | 192 | 81 | 149 | -123 | 56 | 392 | 312 | 145 | 8 | -11 |  | 4000 | 0.575 | 2.9 | 4.8 | 2.025 | 3.725 | -3.075 | 1.4 | 9.8 | 7.8 | 3.625 | 0.2 | -0.275
AC 220 mV FS |  | -0.07 | 0.29 | -1.8 | -1.7 | -1.56 | 0.04 | -1.3 | -3.87 | 0.22 | 2.37 | 0.72 | 0.44 |  | 121.36 | -0.05768 | 0.23896 | -1.4832 | -1.4008 | -1.2854 | 0.03296 | -1.0712 | -3.1889 | 0.18128 | 1.9529 | 0.59328 | 0.36256
AC 220 mV 20.00 kHz |  | 1.17 | 0.32 | -0.77 | -1.39 | -0.76 | 1.58 | 0.45 | -2.96 | 1.43 | 4.83 | 1.91 | 3.36 |  | 121.36 | 0.96407 | 0.26368 | -0.63448 | -1.1454 | -0.62624 | 1.3019 | 0.3708 | -2.439 | 1.1783 | 3.9799 | 1.5738 | 2.7686
AC 220 mV 50.00 kHz |  | -0.44 | -1.12 | -1.81 | -0.59 | -3.37 | -0.43 | -1.69 | -2.84 | 0.99 | 1.18 | -0.04 | -0.25 |  | 256.36 | -0.17163 | -0.43689 | -0.70604 | -0.23015 | -1.3146 | -0.16773 | -0.65923 | -1.1078 | 0.38618 | 0.46029 | -0.015603 | -0.097519
AC 220 mV 100.00 kHz |  | 2.26 | 1.6 | 0.81 | -0.76 | -0.54 | 0.79 | 0.46 | 0.19 | 5.68 | 6.26 | 2.28 | 3.41 |  | 590.91 | 0.38246 | 0.27077 | 0.13708 | -0.12862 | -0.091384 | 0.13369 | 0.077846 | 0.032154 | 0.96123 | 1.0594 | 0.38585 | 0.57708
AC 220 mV 119.99 kHz |  | -0.02 | 0.66 | 0.25 | -1.1 | -0.82 | -1.05 | -2.07 | 2.43 | 5.97 | 4.49 | 3.39 | 3.49 |  | 963.64 | -0.0020755 | 0.06849 | 0.025943 | -0.11415 | -0.085094 | -0.10896 | -0.21481 | 0.25217 | 0.61953 | 0.46594 | 0.35179 | 0.36217
AC 220 mV 0.1200 MHz |  | -0.36 | 0.61 | -0.06 | -1.65 | -1.65 | -1.9 | -2.9 | 3.59 | 7.67 | 3.27 | 2.23 | 2.21 |  | 963.64 | -0.037358 | 0.063302 | -0.0062264 | -0.17123 | -0.17123 | -0.19717 | -0.30094 | 0.37255 | 0.79594 | 0.33934 | 0.23141 | 0.22934
AC 220 mV 0.2000 MHz |  | 1.46 | 3.72 | 3.92 | 0.04 | 1.34 | -2.12 | -0.31 | 11.46 | 11.9 | 9.63 | 4.68 | 3.62 |  | 963.64 | 0.15151 | 0.38604 | 0.40679 | 0.0041509 | 0.13906 | -0.22 | -0.03217 | 1.1892 | 1.2349 | 0.99934 | 0.48566 | 0.37566
AC 220 mV 0.3000 MHz |  | -0.38 | 5.45 | 8.09 | 0.87 | 6.07 | -6.73 | 1.38 | 22.38 | 21.44 | 15.11 | 3.71 | 2.61 |  | 963.64 | -0.039434 | 0.56556 | 0.83953 | 0.090283 | 0.6299 | -0.69839 | 0.14321 | 2.3224 | 2.2249 | 1.568 | 0.385 | 0.27085
AC 220 mV 0.4000 MHz |  | 0 | 8 | 13 | 3 | 8 | -14 | 3 | 35 | 33 | 20 | 5 | 1 |  | 1500 | 0 | 0.53333 | 0.86667 | 0.2 | 0.53333 | -0.93333 | 0.2 | 2.3333 | 2.2 | 1.3333 | 0.33333 | 0.066667
AC 220 mV 0.5000 MHz |  | 0 | 15 | 22 | 6 | 15 | -19 | 2 | 60 | 50 | 29 | 9 | 4 |  | 1500 | 0 | 1 | 1.4667 | 0.4 | 1 | -1.2667 | 0.13333 | 4 | 3.3333 | 1.9333 | 0.6 | 0.26667
AC 220 mV 0.6000 MHz |  | 3 | 23 | 37 | 14 | 28 | -27 | 12 | 90 | 74 | 44 | 13 | 9 |  | 3000 | 0.1 | 0.76667 | 1.2333 | 0.46667 | 0.93333 | -0.9 | 0.4 | 3 | 2.4667 | 1.4667 | 0.43333 | 0.3
AC 220 mV 0.7000 MHz |  | 6 | 31 | 50 | 19 | 37 | -34 | 16 | 122 | 102 | 57 | 15 | 9 |  | 3000 | 0.2 | 1.0333 | 1.6667 | 0.63333 | 1.2333 | -1.1333 | 0.53333 | 4.0667 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 0.3
AC 220 mV 0.8000 MHz |  | 10 | 42 | 70 | 27 | 54 | -41 | 23 | 163 | 143 | 78 | 23 | 14 |  | 3000 | 0.33333 | 1.4 | 2.3333 | 0.9 | 1.8 | -1.3667 | 0.76667 | 5.4333 | 4.7667 | 2.6 | 0.76667 | 0.46667
AC 220 mV 0.9000 MHz |  | 15 | 55 | 91 | 36 | 69 | -53 | 34 | 215 | 181 | 102 | 32 | 20 |  | 3000 | 0.5 | 1.8333 | 3.0333 | 1.2 | 2.3 | -1.7667 | 1.1333 | 7.1667 | 6.0333 | 3.4 | 1.0667 | 0.66667
AC 220 mV 1.0000 MHz |  | 17 | 74 | 116 | 49 | 90 | -71 | 36 | 270 | 226 | 126 | 32 | 25 |  | 3000 | 0.56667 | 2.4667 | 3.8667 | 1.6333 | 3 | -2.3667 | 1.2 | 9 | 7.5333 | 4.2 | 1.0667 | 0.83333
AC 220 mV 1.1000 MHz |  | 29 | 94 | 150 | 65 | 117 | -81 | 50 | 325 | 273 | 153 | 47 | 32 |  | 3000 | 0.96667 | 3.1333 | 5 | 2.1667 | 3.9 | -2.7 | 1.6667 | 10.8333 | 9.1 | 5.1 | 1.5667 | 1.0667
AC 220 mV 1.1999 MHz |  | 28 | 108 | 174 | 73 | 133 | -110 | 55 | 389 | 327 | 179 | 52 | 36 |  | 3000 | 0.93333 | 3.6 | 5.8 | 2.4333 | 4.4333 | -3.6667 | 1.8333 | 12.9667 | 10.9 | 5.9667 | 1.7333 | 1.2
AC 2.2V FS |  | -0.28 | -0.45 | -3.89 | -2.82 | -2.81 | -3.02 | -2.76 | -4.52 | 0.81 | 1.12 | -0.47 | -0.36 |  | 49.55 | -0.56509 | -0.90817 | -7.8507 | -5.6912 | -5.671 | -6.0949 | -5.5701 | -9.1221 | 1.6347 | 2.2603 | -0.94854 | -0.72654
AC 2.2V 20.00 kHz |  | 0.96 | -0.43 | -2.88 | -2.52 | -2.01 | -1.47 | -1.01 | -3.61 | 2.01 | 3.58 | 0.72 | 2.57 |  | 49.55 | 1.9374 | -0.86781 | -5.8123 | -5.0858 | -4.0565 | -2.9667 | -2.0383 | -7.2856 | 4.0565 | 7.225 | 1.4531 | 5.1867
AC 2.2V 50.00 kHz |  | -0.6 | -1.8 | -3.83 | -1.67 | -4.62 | -3.49 | -3.14 | -3.48 | 1.62 | -0.07 | -1.23 | -1.05 |  | 85.45 | -0.70217 | -2.1065 | -4.4822 | -1.9544 | -5.4067 | -4.0843 | -3.6747 | -4.0726 | 1.8958 | -0.081919 | -1.4394 | -1.2288
AC 2.2V 100.00 kHz |  | 2.09 | 0.91 | -1.22 | -1.85 | -1.8 | -2.27 | -1 | -0.45 | 6.3 | 5.01 | 1.09 | 2.62 |  | 138.18 | 1.5125 | 0.65856 | -0.88291 | -1.3388 | -1.3026 | -1.6428 | -0.72369 | -0.32566 | 4.5593 | 3.6257 | 0.78883 | 1.8961
AC 2.2V 119.99 kHz |  | -0.21 | -0.06 | -1.81 | -2.21 | -2.07 | -4.11 | -3.52 | 1.78 | 6.57 | 3.24 | 2.19 | 2.7 |  | 425.45 | -0.04936 | -0.014103 | -0.42543 | -0.51945 | -0.48654 | -0.96604 | -0.82736 | 0.41838 | 1.5442 | 0.76155 | 0.51475 | 0.63462
AC 2.2V 0.1200 MHz |  | -0.59 | -0.11 | -2.21 | -2.8 | -2.9 | -4.95 | -4.36 | 2.95 | 8.28 | 2.02 | 1.03 | 1.42 |  | 425.45 | -0.13868 | -0.025855 | -0.51945 | -0.65813 | -0.68163 | -1.1635 | -1.0248 | 0.69338 | 1.9462 | 0.47479 | 0.2421 | 0.33376
AC 2.2V 0.2000 MHz |  | 1.27 | 3 | 1.84 | -1.07 | 0.08 | -5.18 | -1.77 | 10.82 | 12.5 | 8.38 | 3.49 | 2.83 |  | 425.45 | 0.29851 | 0.70514 | 0.43248 | -0.2515 | 0.018804 | -1.2175 | -0.41603 | 2.5432 | 2.9381 | 1.9697 | 0.82031 | 0.66518
AC 2.2V 0.3000 MHz |  | -0.57 | 4.67 | 5.95 | -0.23 | 4.82 | -9.79 | -0.07 | 21.74 | 22.05 | 13.86 | 2.51 | 1.82 |  | 425.45 | -0.13398 | 1.0977 | 1.3985 | -0.05406 | 1.1329 | -2.3011 | -0.016453 | 5.1099 | 5.1827 | 3.2577 | 0.58996 | 0.42778
AC 2.2V 0.4000 MHz |  | -1 | 7 | 11 | 2 | 7 | -17 | 1 | 35 | 34 | 19 | 4 | 0 |  | 1100 | -0.090909 | 0.63636 | 1 | 0.18182 | 0.63636 | -1.5455 | 0.090909 | 3.1818 | 3.0909 | 1.7273 | 0.36364 | 0
AC 2.2V 0.5000 MHz |  | 0 | 14 | 20 | 5 | 14 | -22 | 1 | 59 | 50 | 28 | 8 | 3 |  | 1100 | 0 | 1.2727 | 1.8182 | 0.45455 | 1.2727 | -2 | 0.090909 | 5.3636 | 4.5455 | 2.5455 | 0.72727 | 0.27273
AC 2.2V 0.6000 MHz |  | 2 | 22 | 35 | 12 | 26 | -30 | 11 | 89 | 75 | 43 | 12 | 8 |  | 1800 | 0.11111 | 1.2222 | 1.9444 | 0.66667 | 1.4444 | -1.6667 | 0.61111 | 4.9444 | 4.1667 | 2.3889 | 0.66667 | 0.44444
AC 2.2V 0.7000 MHz |  | 6 | 30 | 48 | 18 | 36 | -37 | 15 | 121 | 103 | 56 | 13 | 9 |  | 1800 | 0.33333 | 1.6667 | 2.6667 | 1 | 2 | -2.0556 | 0.83333 | 6.7222 | 5.7222 | 3.1111 | 0.72222 | 0.5
AC 2.2V 0.8000 MHz |  | 9 | 41 | 68 | 26 | 53 | -44 | 22 | 162 | 143 | 77 | 21 | 13 |  | 1800 | 0.5 | 2.2778 | 3.7778 | 1.4444 | 2.9444 | -2.4444 | 1.2222 | 9 | 7.9444 | 4.2778 | 1.1667 | 0.72222
AC 2.2V 0.9000 MHz |  | 14 | 54 | 89 | 35 | 68 | -56 | 33 | 214 | 181 | 101 | 30 | 20 |  | 1800 | 0.77778 | 3 | 4.9444 | 1.9444 | 3.7778 | -3.1111 | 1.8333 | 11.8889 | 10.0556 | 5.6111 | 1.6667 | 1.1111
AC 2.2V 1.0000 MHz |  | 16 | 73 | 114 | 48 | 89 | -74 | 35 | 270 | 227 | 125 | 31 | 24 |  | 1800 | 0.88889 | 4.0556 | 6.3333 | 2.6667 | 4.9444 | -4.1111 | 1.9444 | 15 | 12.6111 | 6.9444 | 1.7222 | 1.3333
AC 2.2V 1.1000 MHz |  | 29 | 93 | 148 | 64 | 115 | -84 | 48 | 325 | 274 | 152 | 45 | 31 |  | 2000 | 1.45 | 4.65 | 7.4 | 3.2 | 5.75 | -4.2 | 2.4 | 16.25 | 13.7 | 7.6 | 2.25 | 1.55
AC 2.2V 1.1999 MHz |  | 28 | 107 | 172 | 71 | 132 | -114 | 54 | 388 | 327 | 178 | 51 | 35 |  | 2000 | 1.4 | 5.35 | 8.6 | 3.55 | 6.6 | -5.7 | 2.7 | 19.4 | 16.35 | 8.9 | 2.55 | 1.75
AC 22V FS |  | -0.26 | -0.42 | -0.72 | -0.35 | -0.13 | -2.16 | -0.3 | -0.44 | -0.3 | -0.18 | -0.47 | -0.36 |  | 48.18 | -0.53964 | -0.87173 | -1.4944 | -0.72644 | -0.26982 | -4.4832 | -0.62267 | -0.91324 | -0.62267 | -0.3736 | -0.97551 | -0.7472
AC 22V 20.00 kHz |  | 0.02 | 1.26 | 0.71 | 0.59 | 1.96 | -1.06 | -0.55 | 0.26 | 2.14 | 0.91 | -0.56 | 0.04 |  | 48.18 | 0.041511 | 2.6152 | 1.4736 | 1.2246 | 4.0681 | -2.2001 | -1.1416 | 0.53964 | 4.4417 | 1.8888 | -1.1623 | 0.083022
AC 22V 50.00 kHz |  | -0.13 | -1.02 | -1.56 | -1.04 | -0.23 | -1.67 | -0.94 | 0.87 | 0.54 | -0.17 | -0.99 | 0.16 |  | 85.45 | -0.15214 | -1.1937 | -1.8256 | -1.2171 | -0.26916 | -1.9544 | -1.1001 | 1.0181 | 0.63195 | -0.19895 | -1.1586 | 0.18724
AC 22V 100.00 kHz |  | -1.68 | -1.47 | -1.12 | -0.39 | -0.72 | -2.07 | -1.92 | 4.33 | 0.77 | 1.36 | -0.66 | -0.44 |  | 121.36 | -1.3843 | -1.2113 | -0.92287 | -0.32136 | -0.59328 | -1.7057 | -1.5821 | 3.5679 | 0.63448 | 1.1206 | -0.54384 | -0.36256
AC 22V 119.99 kHz |  | -1.93 | -1.42 | -1.89 | -0.92 | 0.77 | -4.5 | -2.06 | 3.03 | -0.32 | 0.48 | -1.94 | -1.57 |  | 336.36 | -0.57379 | -0.42217 | -0.5619 | -0.27352 | 0.22892 | -1.3379 | -0.61244 | 0.90082 | -0.095136 | 0.1427 | -0.57676 | -0.46676
AC 22V 0.1200 MHz |  | -1.54 | -4.35 | -4.44 | -3.93 | -2.36 | -5.02 | -1.65 | 4.09 | -0.28 | -0.79 | -1.5 | -0.85 |  | 336.36 | -0.45784 | -1.2933 | -1.32 | -1.1684 | -0.70163 | -1.4924 | -0.49055 | 1.216 | -0.083244 | -0.23487 | -0.44595 | -0.25271
AC 22V 0.2000 MHz |  | -1.14 | 1.36 | 4.87 | 1.28 | 3.57 | -5.07 | 2.57 | 14.6 | 8.21 | 5.85 | -1.67 | -0.62 |  | 336.36 | -0.33892 | 0.40433 | 1.4479 | 0.38054 | 1.0614 | -1.5073 | 0.76406 | 4.3406 | 2.4408 | 1.7392 | -0.49649 | -0.18433
AC 22V 0.3000 MHz |  | 0.44 | 3.26 | 8.85 | 3.29 | 7.48 | -9.2 | 2.55 | 26.73 | 16.43 | 9.16 | 0.46 | -0.59 |  | 336.36 | 0.13081 | 0.9692 | 2.6311 | 0.97812 | 2.2238 | -2.7352 | 0.75812 | 7.9468 | 4.8846 | 2.7233 | 0.13676 | -0.17541
AC 22V 0.4000 MHz |  | 2 | 9 | 20 | 7 | 13 | -12 | 6 | 42 | 30 | 16 | 2 | -1 |  | 1100 | 0.18182 | 0.81818 | 1.8182 | 0.63636 | 1.1818 | -1.0909 | 0.54545 | 3.8182 | 2.7273 | 1.4545 | 0.18182 | -0.090909
AC 22V 0.5000 MHz |  | 2 | -13 | 6 | 11 | -4 | -20 | 10 | 68 | 40 | -1 | 2 | -1 |  | 1100 | 0.18182 | -1.1818 | 0.54545 | 1 | -0.36364 | -1.8182 | 0.90909 | 6.1818 | 3.6364 | -0.090909 | 0.18182 | -0.090909
AC 22V 0.6000 MHz |  | 4 | 23 | 42 | 15 | 31 | -28 | 13 | 92 | 67 | 33 | 4 | -1 |  | 1700 | 0.23529 | 1.3529 | 2.4706 | 0.88235 | 1.8235 | -1.6471 | 0.76471 | 5.4118 | 3.9412 | 1.9412 | 0.23529 | -0.058824
AC 22V 0.7000 MHz |  | 8 | 32 | 58 | 24 | 45 | -37 | 19 | 127 | 95 | 49 | 7 | 0 |  | 1700 | 0.47059 | 1.8824 | 3.4118 | 1.4118 | 2.6471 | -2.1765 | 1.1176 | 7.4706 | 5.5882 | 2.8824 | 0.41176 | 0
AC 22V 0.8000 MHz |  | 10 | 42 | 73 | 30 | 58 | -47 | 24 | 165 | 125 | 64 | 10 | 3 |  | 1700 | 0.58824 | 2.4706 | 4.2941 | 1.7647 | 3.4118 | -2.7647 | 1.4118 | 9.7059 | 7.3529 | 3.7647 | 0.58824 | 0.17647
AC 22V 0.9000 MHz |  | 14 | 56 | 99 | 41 | 78 | -58 | 35 | 214 | 165 | 83 | 15 | 2 |  | 1700 | 0.82353 | 3.2941 | 5.8235 | 2.4118 | 4.5882 | -3.4118 | 2.0588 | 12.5882 | 9.7059 | 4.8824 | 0.88235 | 0.11765
AC 22V 1.0000 MHz |  | 24 | 77 | 126 | 55 | 101 | -74 | 45 | 266 | 209 | 105 | 20 | 8 |  | 1700 | 1.4118 | 4.5294 | 7.4118 | 3.2353 | 5.9412 | -4.3529 | 2.6471 | 15.6471 | 12.2941 | 6.1765 | 1.1765 | 0.47059
AC 22V 1.1000 MHz |  | 27 | 108 | 178 | 77 | 137 | -104 | 57 | 346 | 269 | 125 | 3 | -13 |  | 2000 | 1.35 | 5.4 | 8.9 | 3.85 | 6.85 | -5.2 | 2.85 | 17.3 | 13.45 | 6.25 | 0.15 | -0.65
AC 22V 1.1999 MHz |  | 25 | 118 | 197 | 83 | 150 | -128 | 61 | 399 | 316 | 146 | 8 | -11 |  | 2000 | 1.25 | 5.9 | 9.85 | 4.15 | 7.5 | -6.4 | 3.05 | 19.95 | 15.8 | 7.3 | 0.4 | -0.55
AC 220V FS |  | -6.97 | -7.26 | -9.49 | -10.55 | -10.32 | -13.81 | -9.12 | -9.72 | -6.92 | -4.26 | -6.82 | -7.46 |  | 60.18 | -11.5819 | -12.0638 | -15.7694 | -17.5307 | -17.1486 | -22.9478 | -15.1545 | -16.1515 | -11.4988 | -7.0788 | -11.3327 | -12.3961
AC 220V 5.000 kHz |  | -13.09 | 11.87 | -15.14 | -14.47 | -13.43 | -17.38 | -11.54 | -12.25 | -17.52 | -9.9 | -7.86 | -12.76 |  | 60.18 | -21.7514 | 19.7242 | -25.1579 | -24.0445 | -22.3164 | -28.88 | -19.1758 | -20.3556 | -29.1127 | -16.4506 | -13.0608 | -21.2031
AC 220V 10.000 kHz |  | -7.56 | -2.9 | -8.47 | -11.25 | -11.47 | -13.58 | -6 | -8.91 | -6.24 | -1.26 | -3.48 | -5.73 |  | 60.18 | -12.5623 | -4.8189 | -14.0744 | -18.6939 | -19.0595 | -22.5656 | -9.9701 | -14.8056 | -10.3689 | -2.0937 | -5.7827 | -9.5214
AC 220V 20.00 kHz |  | -6.73 | -4.24 | -12.1 | -8.69 | -10.09 | -11.5 | -8.43 | -12.02 | -6.22 | -2.18 | -6.59 | -10.92 |  | 60.18 | -11.1831 | -7.0455 | -20.1063 | -14.44 | -16.7664 | -19.1093 | -14.008 | -19.9734 | -10.3357 | -3.6225 | -10.9505 | -18.1456
AC 220V 50.00 kHz |  | -12.95 | -8.04 | -5.21 | -8.23 | -12.97 | -22.45 | -15.8 | -2.47 | -0.35 | -3.11 | -7.86 | -17.03 |  | 95.45 | -13.5673 | -8.4233 | -5.4584 | -8.6223 | -13.5883 | -23.5202 | -16.5532 | -2.5877 | -0.36668 | -3.2583 | -8.2347 | -17.8418
AC 220V 100.00 kHz |  | -6.76 | -1.64 | 2.87 | -0.16 | 0.05 | -26.49 | -7.16 | 30.71 | 17.26 | 21.2 | 2.28 | -4.7 |  | 173.64 | -3.8931 | -0.94448 | 1.6528 | -0.092145 | 0.028795 | -15.2557 | -4.1235 | 17.686 | 9.9401 | 12.2092 | 1.3131 | -2.7067
AC 220V 119.99 kHz |  | -7.65 | 4.17 | 14.13 | -2.24 | 11.58 | -28.91 | -2.55 | 44.77 | 37.86 | 29.5 | 11.15 | -2.05 |  | 990.91 | -0.77202 | 0.42083 | 1.426 | -0.22605 | 1.1686 | -2.9175 | -0.25734 | 4.5181 | 3.8207 | 2.9771 | 1.1252 | -0.20688
AC 220V 0.1200 MHz |  | -2.25 | 5.41 | 14.8 | -2.14 | 13.08 | -29.48 | -3.24 | 41.32 | 35.14 | 25.93 | 3.78 | -2.74 |  | 990.91 | -0.22706 | 0.54596 | 1.4936 | -0.21596 | 1.32 | -2.975 | -0.32697 | 4.1699 | 3.5462 | 2.6168 | 0.38147 | -0.27651
AC 220V 0.2000 MHz |  | -0.63 | 25.11 | 34.46 | 6.97 | 29.56 | -58.07 | -7.16 | 98.13 | 85.4 | 72.38 | 18.3 | -9.89 |  | 990.91 | -0.063578 | 2.534 | 3.4776 | 0.70339 | 2.9831 | -5.8603 | -0.72257 | 9.903 | 8.6183 | 7.3044 | 1.8468 | -0.99807
AC 220V 0.3000 MHz |  | -0.98 | 54.2 | 63.46 | 23.78 | 67.28 | -98.68 | -4.17 | 175.5 | 177.52 | 119.67 | 23.84 | -17.62 |  | 990.91 | -0.098899 | 5.4697 | 6.4042 | 2.3998 | 6.7897 | -9.9585 | -0.42083 | 17.711 | 17.9148 | 12.0768 | 2.4059 | -1.7782
AC 220V 0.4000 MHz |  | 16 | 96 | 120 | 61 | 115 | -130 | -5 | 279 | 271 | 193 | 42 | -3 |  | 5200 | 0.30769 | 1.8462 | 2.3077 | 1.1731 | 2.2115 | -2.5 | -0.096154 | 5.3654 | 5.2115 | 3.7115 | 0.80769 | -0.057692
AC 220V 0.5000 MHz |  | 39 | 152 | 184 | 102 | 182 | -125 | 8 | 389 | 379 | 254 | 74 | 5 |  | 5200 | 0.75 | 2.9231 | 3.5385 | 1.9615 | 3.5 | -2.4038 | 0.15385 | 7.4808 | 7.2885 | 4.8846 | 1.4231 | 0.096154
AC 220V 0.6000 MHz |  | -4 | 182 | 168 | 116 | 246 | -255 | -39 | 522 | 610 | 493 | 212 | 67 |  | 8500 | -0.047059 | 2.1412 | 1.9765 | 1.3647 | 2.8941 | -3 | -0.45882 | 6.1412 | 7.1765 | 5.8 | 2.4941 | 0.78824
AC 220V 0.7000 MHz |  | 99 | 297 | 324 | 249 | 409 | -201 | 20 | 813 | 924 | 626 | 301 | 232 |  | 8500 | 1.1647 | 3.4941 | 3.8118 | 2.9294 | 4.8118 | -2.3647 | 0.23529 | 9.5647 | 10.8706 | 7.3647 | 3.5412 | 2.7294
AC 220V 0.8000 MHz |  | 11 | 396 | 625 | -113 | -216 | -299 | -96 | 253 | -218 | -272 | -619 | -597 |  | 8500 | 0.12941 | 4.6588 | 7.3529 | -1.3294 | -2.5412 | -3.5176 | -1.1294 | 2.9765 | -2.5647 | -3.2 | -7.2824 | -7.0235
AC 220V 0.9000 MHz |  | 50 | 63 | 215 | 29 | -4 | -175 | -45 | 40 | -218 | -287 | -228 | -185 |  | 8500 | 0.58824 | 0.74118 | 2.5294 | 0.34118 | -0.047059 | -2.0588 | -0.52941 | 0.47059 | -2.5647 | -3.3765 | -2.6824 | -2.1765
AC 220V 1.0000 MHz |  | 32 | -47 | 13 | -13 | -89 | -7 | -66 | -388 | -425 | -359 | -134 | -43 |  | 8500 | 0.37647 | -0.55294 | 0.15294 | -0.15294 | -1.0471 | -0.082353 | -0.77647 | -4.5647 | -5 | -4.2235 | -1.5765 | -0.50588
AC 1100V FS |  | -0.4 | -0.74 | -0.75 | -0.89 | -0.47 | -2.25 | -0.4 | -1.39 | -1.24 | -0.87 | -0.77 | -0.98 |  | 73.64 | -0.54318 | -1.0049 | -1.0185 | -1.2086 | -0.63824 | -3.0554 | -0.54318 | -1.8876 | -1.6839 | -1.1814 | -1.0456 | -1.3308
AC 1100V 0.3000 kHz |  | 3.16 | 1.23 | -4.93 | -2.35 | -0.02 | -1.22 | -0.75 | -0.13 | -2.07 | 1.01 | -2.34 | -2.55 |  | 73.64 | 4.2911 | 1.6703 | -6.6947 | -3.1912 | -0.027159 | -1.6567 | -1.0185 | -0.17653 | -2.811 | 1.3715 | -3.1776 | -3.4628
AC 1100V 0.5000 kHz |  | -1.22 | 0.62 | -0.17 | -0.07 | 1.06 | -3 | -0.94 | -0.7 | -2.46 | -1.47 | -3.27 | -2.74 |  | 73.64 | -1.6567 | 0.84193 | -0.23085 | -0.095057 | 1.4394 | -4.0739 | -1.2765 | -0.95057 | -3.3406 | -1.9962 | -4.4405 | -3.7208
AC 1100V 0.7000 kHz |  | -1.08 | -0.7 | -1.09 | -0.35 | -1.79 | -1.68 | -0.74 | -0.96 | -1.89 | -3.83 | -3.83 | -3.13 |  | 73.64 | -1.4666 | -0.95057 | -1.4802 | -0.47529 | -2.4307 | -2.2814 | -1.0049 | -1.3036 | -2.5665 | -5.201 | -5.201 | -4.2504
AC 1100V 1.0000 kHz |  | -6.13 | 0.27 | 1.65 | -7.91 | 0.12 | -1.84 | -1.59 | -1.03 | -3.99 | -3.94 | -12.02 | -3.84 |  | 73.64 | -8.3243 | 0.36665 | 2.2406 | -10.7414 | 0.16295 | -2.4986 | -2.1592 | -1.3987 | -5.4183 | -5.3504 | -16.3227 | -5.2146
DCI 220 uA +FS |  | -0.08 | 0.34 | 2.07 | 0.69 | 0.56 | 1.4 | 1.43 | 1.95 | 1.08 | 1.42 | 1.09 | 2.06 |  | 71.82 | -0.11139 | 0.47341 | 2.8822 | 0.96074 | 0.77973 | 1.9493 | 1.9911 | 2.7151 | 1.5038 | 1.9772 | 1.5177 | 2.8683
DCI 220 uA -FS |  | 1.22 | 1.2 | 1.78 | 0.52 | 0.98 | 1.98 | 1.06 | 0.91 | 2.08 | 2.4 | 2.86 | 3.63 |  | 71.82 | 1.6987 | 1.6708 | 2.4784 | 0.72403 | 1.3645 | 2.7569 | 1.4759 | 1.2671 | 2.8961 | 3.3417 | 3.9822 | 5.0543
DCI 2.2 mA +FS |  | -0.98 | -0.26 | -0.51 | -0.62 | -0.35 | -0.65 | -0.4 | -2.18 | -1.53 | -1.43 | -1.51 | -1.22 |  | 33.64 | -2.9132 | -0.77289 | -1.5161 | -1.843 | -1.0404 | -1.9322 | -1.1891 | -6.4804 | -4.5482 | -4.2509 | -4.4887 | -3.6266
DCI 2.2 mA -FS |  | 1.17 | -0.06 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 1.39 | 0.3 | 0.67 | 0.03 | 0.76 | 1.51 | 2.92 |  | 33.64 | 3.478 | -0.17836 | 1.5755 | 1.4269 | 1.4269 | 4.132 | 0.8918 | 1.9917 | 0.08918 | 2.2592 | 4.4887 | 8.6801
DCI 22 mA +FS |  | -0.24 | 0 | -0.23 | -0.84 | 0.32 | -0.78 | -0.26 | 0.39 | 0.36 | -0.79 | -0.79 | -0.03 |  | 32.27 | -0.74372 | 0 | -0.71274 | -2.603 | 0.99163 | -2.4171 | -0.8057 | 1.2086 | 1.1156 | -2.4481 | -2.4481 | -0.092966
DCI 22 mA -FS |  | 0.33 | 0.03 | 0.56 | 0.94 | 0.03 | 0.22 | -0.01 | -0.94 | -0.49 | 0.26 | 0.39 | 0.6 |  | 32.27 | 1.0226 | 0.092966 | 1.7354 | 2.9129 | 0.092966 | 0.68175 | -0.030989 | -2.9129 | -1.5184 | 0.8057 | 1.2086 | 1.8593
DCI 220 mA +FS |  | -1.87 | -1.08 | -1.25 | -2.36 | -1.79 | -3.41 | -2.26 | -8.79 | -7.5 | -6.46 | -5.49 | -5.39 |  | 53.32 | -3.5071 | -2.0255 | -2.3443 | -4.4261 | -3.3571 | -6.3953 | -4.2386 | -16.4854 | -14.066 | -12.1155 | -10.2963 | -10.1088
DCI 220 mA -FS |  | 2.32 | 1.59 | 1.72 | 2.52 | 2.94 | 3.24 | 2.46 | 9.2 | 7.84 | 6.39 | 5.48 | 6.6 |  | 53.32 | 4.3511 | 2.982 | 3.2258 | 4.7262 | 5.5139 | 6.0765 | 4.6137 | 17.2543 | 14.7037 | 11.9842 | 10.2776 | 12.3781
DCI 2.2A +FS |  | 1.52 | 0.78 | -0.56 | 1.54 | -0.05 | -2.12 | -0.84 | -1.03 | 1.56 | -1.32 | -4.4 | -4.67 |  | 115.22 | 1.3192 | 0.67697 | -0.48603 | 1.3366 | -0.043395 | -1.84 | -0.72904 | -0.89394 | 1.3539 | -1.1456 | -3.8188 | -4.0531
DCI 2.2A -FS |  | -1.8 | -0.78 | 0.93 | -1.89 | 0.51 | 1.73 | 0.74 | 2.44 | -0.42 | 1.69 | 5.17 | 6.31 |  | 115.22 | -1.5622 | -0.67697 | 0.80715 | -1.6403 | 0.44263 | 1.5015 | 0.64225 | 2.1177 | -0.36452 | 1.4668 | 4.4871 | 5.4765
ACI 220 uA FS |  | -0.73 | -0.68 | -0.44 | -0.11 | -0.16 | -2.33 | 0.02 | 0.52 | -0.6 | -0.53 | -1.19 | -1 |  | 165.45 | -0.44122 | -0.411 | -0.26594 | -0.066485 | -0.096706 | -1.4083 | 0.012088 | 0.31429 | -0.36265 | -0.32034 | -0.71925 | -0.60441
ACI 220 uA 0.5000 kHz |  | -0.74 | 1.64 | -0.04 | -0.08 | 0.79 | -3.45 | 0.5 | 1.88 | -0.41 | -0.53 | 0.99 | -1.79 |  | 165.45 | -0.44727 | 0.99124 | -0.024176 | -0.048353 | 0.47749 | -2.0852 | 0.30221 | 1.1363 | -0.24781 | -0.32034 | 0.59837 | -1.0819
ACI 220 uA 1.0000 kHz |  | -0.96 | -1.81 | -0.06 | 0.79 | 1.06 | -2.42 | 1.23 | -1.1 | 0.35 | -2.23 | 0.83 | 1.61 |  | 165.45 | -0.58024 | -1.094 | -0.036265 | 0.47749 | 0.64068 | -1.4627 | 0.74343 | -0.66485 | 0.21154 | -1.3478 | 0.50166 | 0.9731
ACI 220 uA 2.000 kHz |  | -3.2 | -2.76 | -3.84 | -3.71 | -2.72 | -4.78 | -1.92 | -2.95 | -3.66 | -0.28 | -1.43 | -0.96 |  | 368.18 | -0.86914 | -0.74963 | -1.043 | -1.0077 | -0.73877 | -1.2983 | -0.52148 | -0.80124 | -0.99408 | -0.07605 | -0.3884 | -0.26074
ACI 220 uA 5.000 kHz |  | -2.98 | -4.26 | -3.5 | -1.09 | -2.02 | -3.18 | -0.32 | -1.38 | -2.33 | -1.1 | -3.06 | -2.84 |  | 368.18 | -0.80939 | -1.157 | -0.95062 | -0.29605 | -0.54864 | -0.86371 | -0.086914 | -0.37482 | -0.63284 | -0.29877 | -0.83112 | -0.77136
ACI 220 uA 7.000 kHz |  | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 1400 | 0 | -0.14286 | -0.071429 | 0 | -0.071429 | 0.071429 | 0.21429 | 0.21429 | 0.071429 | 0.21429 | 0.071429 | 0.071429
ACI 220 uA 10.000 kHz |  | -4 | -5 | -6 | -2 | -3 | -1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 |  | 1400 | -0.28571 | -0.35714 | -0.42857 | -0.14286 | -0.21429 | -0.071429 | 0 | 0.28571 | 0.071429 | 0 | 0 | -0.071429
ACI 2.2 mA FS |  | -1.15 | -0.35 | -1.11 | -0.75 | -0.37 | -3.06 | -0.52 | -1.43 | -0.89 | -1.13 | -1.82 | -2.29 |  | 138.18 | -0.83225 | -0.25329 | -0.8033 | -0.54277 | -0.26777 | -2.2145 | -0.37632 | -1.0349 | -0.64409 | -0.81777 | -1.3171 | -1.6573
ACI 2.2 mA 0.5000 kHz |  | -1.62 | -0.85 | -3.16 | -0.56 | -3.26 | -7.78 | -1.09 | -3.5 | -0.64 | -1.99 | -2.96 | -2.59 |  | 138.18 | -1.1724 | -0.61514 | -2.2869 | -0.40527 | -2.3592 | -5.6303 | -0.78883 | -2.5329 | -0.46316 | -1.4402 | -2.1421 | -1.8744
ACI 2.2 mA 1.0000 kHz |  | -1.01 | -0.47 | -0.73 | -0.02 | -2.74 | -2.79 | -2.49 | -0.65 | -2.37 | 0.66 | -1.48 | -1.6 |  | 138.18 | -0.73093 | -0.34014 | -0.5283 | -0.014474 | -1.9829 | -2.0191 | -1.802 | -0.4704 | -1.7152 | 0.47764 | -1.0711 | -1.1579
ACI 2.2 mA 2.000 kHz |  | -2.46 | -2.97 | -2.78 | -0.62 | -1.26 | -3.76 | -1.21 | -3.01 | -2.94 | -1.43 | -2.24 | -2.12 |  | 269.09 | -0.91419 | -1.1037 | -1.0331 | -0.23041 | -0.46824 | -1.3973 | -0.44966 | -1.1186 | -1.0926 | -0.53142 | -0.83244 | -0.78784
ACI 2.2 mA 5.000 kHz |  | -1.03 | -2.48 | -2.59 | -0.76 | -3 | -4.47 | -2.27 | -3.37 | -3.23 | -3.26 | -5.18 | -2.85 |  | 269.09 | -0.38277 | -0.92162 | -0.9625 | -0.28243 | -1.1149 | -1.6612 | -0.84358 | -1.2524 | -1.2003 | -1.2115 | -1.925 | -1.0591
ACI 2.2 mA 7.000 kHz |  | -4 | -2 | -3 | -1 | -2 | -5 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 |  | 1400 | -0.28571 | -0.14286 | -0.21429 | -0.071429 | -0.14286 | -0.35714 | -0.14286 | -0.28571 | -0.28571 | -0.21429 | -0.21429 | -0.28571
ACI 2.2 mA 10.000 kHz |  | -6 | -4 | -7 | -3 | -4 | -6 | -4 | -7 | -4 | -4 | -5 | -6 |  | 1400 | -0.42857 | -0.28571 | -0.5 | -0.21429 | -0.28571 | -0.42857 | -0.28571 | -0.5 | -0.28571 | -0.28571 | -0.35714 | -0.42857
ACI 22 mA FS |  | -0.38 | -0.28 | -1.01 | -1.1 | 0.2 | -2.54 | -0.29 | 0.66 | 0.31 | -0.56 | -0.9 | -0.53 |  | 138.18 | -0.275 | -0.20263 | -0.73093 | -0.79606 | 0.14474 | -1.8382 | -0.20987 | 0.47764 | 0.22435 | -0.40527 | -0.65132 | -0.38356
ACI 22 mA 0.5000 kHz |  | 0.25 | -3.24 | -3.31 | -4.21 | -2.13 | -5.88 | -2.12 | -3.49 | -1.69 | -2.89 | -3.68 | -2.75 |  | 138.18 | 0.18092 | -2.3448 | -2.3954 | -3.0468 | -1.5415 | -4.2553 | -1.5342 | -2.5257 | -1.223 | -2.0915 | -2.6632 | -1.9902
ACI 22 mA 1.0000 kHz |  | -0.43 | 0.17 | 1.75 | -1.3 | 0.84 | -2.18 | -1.88 | 1.6 | 0.95 | 1.92 | 0.9 | -0.41 |  | 138.18 | -0.31119 | 0.12303 | 1.2665 | -0.9408 | 0.6079 | -1.5777 | -1.3605 | 1.1579 | 0.68751 | 1.3895 | 0.65132 | -0.29671
ACI 22 mA 2.000 kHz |  | -0.51 | 1.37 | -0.77 | -0.73 | -0.66 | -1.48 | -1.27 | 1.07 | 1.28 | 0.31 | -0.74 | -0.98 |  | 241.82 | -0.2109 | 0.56654 | -0.31842 | -0.30188 | -0.27293 | -0.61203 | -0.52518 | 0.44248 | 0.52932 | 0.12819 | -0.30601 | -0.40526
ACI 22 mA 5.000 kHz |  | 1.09 | 0.11 | -0.39 | -0.82 | 0.79 | -2.75 | -0.39 | 0.79 | 0.25 | -0.72 | -1.71 | 1.08 |  | 241.82 | 0.45075 | 0.045488 | -0.16128 | -0.3391 | 0.32669 | -1.1372 | -0.16128 | 0.32669 | 0.10338 | -0.29774 | -0.70714 | 0.44661
ACI 22 mA 7.000 kHz |  | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -5 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 |  | 1400 | -0.21429 | -0.14286 | -0.21429 | -0.21429 | -0.14286 | -0.35714 | -0.071429 | -0.21429 | -0.21429 | -0.28571 | -0.21429 | -0.14286
ACI 22 mA 10.000 kHz |  | -2 | -4 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -9 | -6 | -4 | -4 | -4 |  | 1400 | -0.14286 | -0.28571 | -0.35714 | -0.21429 | -0.21429 | -0.14286 | -0.14286 | -0.64286 | -0.42857 | -0.28571 | -0.28571 | -0.28571
ACI 220 mA FS |  | -2.15 | -1.55 | -2.03 | -2.61 | -2.31 | -5.36 | -2.53 | -8.99 | -7.79 | -6.46 | -5.79 | -6.21 |  | 133.64 | -1.6088 | -1.1598 | -1.519 | -1.953 | -1.7285 | -4.0108 | -1.8931 | -6.727 | -5.8291 | -4.8339 | -4.3325 | -4.6468
ACI 220 mA 0.5000 kHz |  | -4.46 | -4.98 | -4.15 | -4.8 | -7.83 | -8.44 | -6.82 | -12.96 | -9.83 | -6.52 | -9.41 | -8.97 |  | 133.64 | -3.3373 | -3.7264 | -3.1054 | -3.5917 | -5.859 | -6.3155 | -5.1033 | -9.6977 | -7.3556 | -4.8788 | -7.0413 | -6.7121
ACI 220 mA 1.0000 kHz |  | -2.2 | -0.1 | -3.2 | -1.93 | -1.59 | -5.61 | -2.28 | -10.34 | -6.78 | -4.51 | -5.64 | -4.09 |  | 133.64 | -1.6462 | -0.074828 | -2.3945 | -1.4442 | -1.1898 | -4.1978 | -1.7061 | -7.7372 | -5.0733 | -3.3747 | -4.2203 | -3.0605
ACI 220 mA 2.000 kHz |  | -3.28 | -4.24 | -1.23 | -4.9 | -4.11 | -5.28 | -3.53 | -10.24 | -8.44 | -4.62 | -6.76 | -4.02 |  | 228.18 | -1.4375 | -1.8582 | -0.53905 | -2.1474 | -1.8012 | -2.314 | -1.547 | -4.4877 | -3.6988 | -2.0247 | -2.9626 | -1.7618
ACI 220 mA 5.000 kHz |  | -1.68 | -2.87 | -3.63 | -4 | -3.68 | -4.96 | -3.97 | -10.08 | -9.2 | -7.17 | -5.43 | -6.23 |  | 228.18 | -0.73626 | -1.2578 | -1.5908 | -1.753 | -1.6128 | -2.1737 | -1.7399 | -4.4176 | -4.0319 | -3.1423 | -2.3797 | -2.7303
ACI 220 mA 7.000 kHz |  | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -15 | -14 | -9 | -6 | -8 |  | 1100 | -0.18182 | -0.18182 | -0.45455 | -0.45455 | -0.45455 | -0.45455 | -0.63636 | -1.3636 | -1.2727 | -0.81818 | -0.54545 | -0.72727
ACI 220 mA 10.000 kHz |  | -6 | -7 | -11 | -9 | -14 | -9 | -9 | -24 | -24 | -17 | -9 | -11 |  | 1100 | -0.54545 | -0.63636 | -1 | -0.81818 | -1.2727 | -0.81818 | -0.81818 | -2.1818 | -2.1818 | -1.5455 | -0.81818 | -1
ACI 2.2A FS |  | 1.56 | 0.5 | -1.38 | 1.5 | -0.23 | -3.97 | -0.96 | -1.73 | 0.87 | -1.54 | -5.09 | -5.71 |  | 308.18 | 0.5062 | 0.16224 | -0.44779 | 0.48673 | -0.074632 | -1.2882 | -0.31151 | -0.56136 | 0.2823 | -0.49971 | -1.6516 | -1.8528
ACI 2.2A 0.5000 kHz |  | 2.21 | -2.42 | -3.63 | -1.6 | -2.56 | -7.3 | -2.78 | -5.89 | -1.11 | -3.87 | -7.88 | -7.93 |  | 308.18 | 0.71711 | -0.78526 | -1.1779 | -0.51918 | -0.83068 | -2.3687 | -0.90207 | -1.9112 | -0.36018 | -1.2558 | -2.5569 | -2.5732
ACI 2.2A 1.0000 kHz |  | 1.51 | 0.98 | 1.4 | 1.3 | 0.41 | -3.61 | -2.55 | -0.8 | 1.52 | 0.94 | -3.29 | -5.59 |  | 308.18 | 0.48997 | 0.318 | 0.45428 | 0.42183 | 0.13304 | -1.1714 | -0.82744 | -0.25959 | 0.49322 | 0.30502 | -1.0676 | -1.8139
ACI 2.2A 2.000 kHz |  | 1.42 | 2.14 | -1.15 | 1.85 | -1.09 | -2.9 | -1.93 | -1.33 | 1.83 | -0.67 | -4.94 | -6.16 |  | 485.45 | 0.29251 | 0.44083 | -0.23689 | 0.38109 | -0.22453 | -0.59738 | -0.39757 | -0.27397 | 0.37697 | -0.13802 | -1.0176 | -1.2689
ACI 2.2A 5.000 kHz |  | 3 | 0.87 | -0.8 | 1.75 | 0.36 | -4.17 | -1.05 | -1.61 | 0.78 | -1.7 | -5.9 | -4.1 |  | 485.45 | 0.61798 | 0.17922 | -0.1648 | 0.36049 | 0.074158 | -0.859 | -0.21629 | -0.33165 | 0.16068 | -0.35019 | -1.2154 | -0.84458
ACI 2.2A 7.000 kHz |  | -1 | -2 | -3 | -1 | -2 | -6 | -2 | -5 | -2 | -5 | -8 | -7 |  | 6100 | -0.016393 | -0.032787 | -0.04918 | -0.016393 | -0.032787 | -0.098361 | -0.032787 | -0.081967 | -0.032787 | -0.081967 | -0.13115 | -0.11475
ACI 2.2A 10.000 kHz |  | 0 | -3 | -5 | -1 | -3 | -4 | -3 | -12 | -6 | -5 | -8 | -9 |  | 6100 | 0 | -0.04918 | -0.081967 | -0.016393 | -0.04918 | -0.065574 | -0.04918 | -0.19672 | -0.098361 | -0.081967 | -0.13115 | -0.14754
Resistance 0.9997928 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resistance 1.8998366 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resistance 10.000584 |  | 0.52 | -0.61 | -0.68 | 0.73 | -0.14 | 1.36 | -0.4 | -0.25 | -0.88 | -0.95 | -1.16 | -0.71 |  | 23 | 2.2609 | -2.6522 | -2.9565 | 3.1739 | -0.6087 | 5.913 | -1.7391 | -1.087 | -3.8261 | -4.1304 | -5.0435 | -3.087
Resistance 19.000245 |  | 0.78 | 2.41 | 1.83 | 1.62 | 1.21 | 0.24 | 0.44 | 3.02 | 1.8 | 0.22 | -1.96 | -0.27 |  | 23 | 3.3913 | 10.4783 | 7.9565 | 7.0435 | 5.2609 | 1.0435 | 1.913 | 13.1304 | 7.8261 | 0.95652 | -8.5217 | -1.1739
Resistance 99.99666 |  | -0.09 | -0.77 | -0.42 | 0.07 | -0.18 | 0.51 | -0.47 | -0.05 | -0.6 | -0.59 | -0.64 | -0.71 |  | 10 | -0.9 | -7.7 | -4.2 | 0.7 | -1.8 | 5.1 | -4.7 | -0.5 | -6 | -5.9 | -6.4 | -7.1
Resistance 189.99422 |  | -0.78 | 0.78 | -0.29 | 0.18 | -0.1 | 0.23 | -0.46 | -0.72 | -1.12 | -1.25 | -1.99 | -0.84 |  | 10 | -7.8 | 7.8 | -2.9 | 1.8 | -1 | 2.3 | -4.6 | -7.2 | -11.2 | -12.5 | -19.9 | -8.4
Resistance 1.000025 |  | 0.07 | -0.53 | -0.29 | -0.27 | -0.15 | 0.13 | 0.2 | 0.08 | -0.34 | -0.25 | 0.1 | -0.09 |  | 8 | 0.875 | -6.625 | -3.625 | -3.375 | -1.875 | 1.625 | 2.5 | 1 | -4.25 | -3.125 | 1.25 | -1.125
Resistance 1.899903 |  | -0.38 | -0.38 | -0.35 | -0.1 | -0.64 | -0.59 | -0.89 | -1.09 | -1.33 | -0.94 | -1.33 | -0.68 |  | 8 | -4.75 | -4.75 | -4.375 | -1.25 | -8 | -7.375 | -11.125 | -13.625 | -16.625 | -11.75 | -16.625 | -8.5
Resistance 9.999784 |  | 0.34 | 0.02 | 0.22 | -0.17 | 0.4 | -0.04 | 0.37 | 0.82 | 0.81 | 0.71 | 0.89 | 0.4 |  | 8 | 4.25 | 0.25 | 2.75 | -2.125 | 5 | -0.5 | 4.625 | 10.25 | 10.125 | 8.875 | 11.125 | 5
Resistance 18.999247 |  | 0.08 | 0.2 | 0.21 | 0.27 | -0.01 | 0.09 | 0.19 | 0.32 | 0.35 | 0.65 | 0.67 | 0.82 |  | 9 | 0.88889 | 2.2222 | 2.3333 | 3 | -0.11111 | 1 | 2.1111 | 3.5556 | 3.8889 | 7.2222 | 7.4444 | 9.1111
Resistance 99.9945 |  | 0.58 | 0.23 | 0.32 | -0.22 | 0.48 | 0.02 | 0.69 | 0.39 | 1.17 | 0.99 | 1.3 | 0.43 |  | 9 | 6.4444 | 2.5556 | 3.5556 | -2.4444 | 5.3333 | 0.22222 | 7.6667 | 4.3333 | 13 | 11 | 14.4444 | 4.7778
Resistance 189.98868 |  | 0.17 | 0.46 | 0.62 | 0.23 | 0.2 | -0.35 | 0.37 | 0.24 | 1.05 | 0.68 | 0.98 | 0.67 |  | 9 | 1.8889 | 5.1111 | 6.8889 | 2.5556 | 2.2222 | -3.8889 | 4.1111 | 2.6667 | 11.6667 | 7.5556 | 10.8889 | 7.4444
Resistance 0.9999798 |  | 0.17 | 0.2 | 0.33 | -0.62 | 0.37 | -0.56 | 0.09 | -0.08 | 1.33 | 0.55 | 1.27 | 0.14 |  | 16 | 1.0625 | 1.25 | 2.0625 | -3.875 | 2.3125 | -3.5 | 0.5625 | -0.5 | 8.3125 | 3.4375 | 7.9375 | 0.875
Resistance 1.8999739 |  | -0.09 | 0.95 | 0.67 | 0.14 | 0.04 | -0.58 | -0.03 | -0.65 | 0.71 | 0.06 | 1.4 | 0.27 |  | 17 | -0.52941 | 5.5882 | 3.9412 | 0.82353 | 0.23529 | -3.4118 | -0.17647 | -3.8235 | 4.1765 | 0.35294 | 8.2353 | 1.5882
Resistance 9.999063 |  | -0.17 | 0.13 | 0.32 | -1.06 | 0.49 | -0.47 | -0.12 | -1.44 | 0.55 | -0.61 | 1.36 | 0.16 |  | 33 | -0.51515 | 0.39394 | 0.9697 | -3.2121 | 1.4848 | -1.4242 | -0.36364 | -4.3636 | 1.6667 | -1.8485 | 4.1212 | 0.48485
Resistance 18.998631 |  | -0.07 | 1.51 | 2.35 | -0.33 | 1.93 | -0.69 | -0.99 | 0.76 | 3.3 | 1.15 | 1.6 | 0.27 |  | 43 | -0.16279 | 3.5116 | 5.4651 | -0.76744 | 4.4884 | -1.6047 | -2.3023 | 1.7674 | 7.6744 | 2.6744 | 3.7209 | 0.62791
Resistance 100.00492 |  | -0.4 | 3.16 | 1.41 | -0.93 | 1.59 | -11.75 | -5.15 | 7.23 | 6.63 | 0.29 | 0.03 | -4.15 |  | 100 | -0.4 | 3.16 | 1.41 | -0.93 | 1.59 | -11.75 | -5.15 | 7.23 | 6.63 | 0.29 | 0.03 | -4.15
ACV-B 5725 FS |  | 0.03 |  | 1.76 |  |  | -1.63 | 0.11 | -0.16 | -1.24 | 0.99 | 0.55 | 1.11 |  | 78.64 | 0.038149 |  | 2.238 |  |  | -2.0727 | 0.13988 | -0.20346 | -1.5768 | 1.2589 | 0.69939 | 1.4115
ACV-B 1100V 1.000 kHz |  | -2.28 |  | -3.54 |  |  | -9.47 | -4.85 | 4.21 | 4.4 | 2.37 | -2.45 | -2.69 |  | 78.64 | -2.8993 |  | -4.5015 |  |  | -12.0422 | -6.1673 | 5.3535 | 5.5951 | 3.0137 | -3.1155 | -3.4207
ACV-B 1100V 5.000 kHz |  | -7.88 |  | 1.2 |  |  | -0.83 | -3.23 | -2.12 | -4.8 | 0.64 | -8.33 | 1.81 |  | 110.45 | -7.1344 |  | 1.0865 |  |  | -0.75147 | -2.9244 | -1.9194 | -4.3459 | 0.57945 | -7.5419 | 1.6388
ACV-B 1100V 10.000 kHz |  | -1.18 |  | 5.33 |  |  | -1.29 | -1.39 | 2.84 | 7.1 | 0.07 | -0.03 | 6.07 |  | 110.45 | -1.0684 |  | 4.8257 |  |  | -1.1679 | -1.2585 | 2.5713 | 6.4282 | 0.063377 | -0.027162 | 5.4957
ACV-B 1100V 12.00 kHz |  | -4.05 |  | -0.29 |  |  | -2.1 | -0.35 | 3.87 | 1.82 | 6.17 | -0.95 | 2.5 |  | 110.45 | -3.6668 |  | -0.26256 |  |  | -1.9013 | -0.31689 | 3.5038 | 1.6478 | 5.5862 | -0.86012 | 2.2635
ACV-B 1100V 15.00 kHz |  | -7.27 |  | 0.3 |  |  | -4.29 | -10.38 | 0.65 | -7.84 | -0.28 | -4.98 | -1.19 |  | 110.45 | -6.5822 |  | 0.27162 |  |  | -3.8841 | -9.3979 | 0.5885 | -7.0982 | -0.25351 | -4.5088 | -1.0774
ACV-B 1100V 17.00 kHz |  | 11.98 |  | -7.28 |  |  | -13.27 | -6.34 | 0.3 | -4.96 | -2.35 | -3.03 | -1.88 |  | 110.45 | 10.8465 |  | -6.5912 |  |  | -12.0145 | -5.7402 | 0.27162 | -4.4907 | -2.1277 | -2.7433 | -1.7021
ACV-B 1100V 20.00 kHz |  | -2.52 |  | -0.92 |  |  | -5.55 | -2.66 | 2.95 | -2.29 | 2.83 | -2.22 | 7.34 |  | 110.45 | -2.2816 |  | -0.83296 |  |  | -5.0249 | -2.4083 | 2.6709 | -2.0733 | 2.5622 | -2.01 | 6.6455
ACV-B 1100V 30.00 kHz |  | -0.35 |  | 5.72 |  |  | -4.75 | 1.95 | 14.94 | 17.84 | 10.79 | 2.85 | 27.61 |  | 240 | -0.14583 |  | 2.3833 |  |  | -1.9792 | 0.8125 | 6.225 | 7.4333 | 4.4958 | 1.1875 | 11.5042
ACV-B 750V 30.01 kHz |  | -3.49 |  | 6.99 |  |  | -10.67 | -7.49 | 7.16 | 14.85 | 11.88 | 0.82 | 9.01 |  | 244.67 | -1.4264 |  | 2.8569 |  |  | -4.361 | -3.0613 | 2.9264 | 6.0694 | 4.8555 | 0.33515 | 3.6825
ACV-B 750V 40.00 kHz |  | 2.67 |  | 12.05 |  |  | -6.87 | -3.23 | 29.97 | 20.79 | 14.99 | 2.89 | 34.7 |  | 244.67 | 1.0913 |  | 4.925 |  |  | -2.8079 | -1.3201 | 12.2492 | 8.4972 | 6.1266 | 1.1812 | 14.1824
ACV-B 750V 50.00 kHz |  | 1.85 |  | 16.38 |  |  | -24.96 | -3.8 | 47.72 | 40.45 | 17.42 | -4.13 | 52.21 |  | 244.67 | 0.75612 |  | 6.6947 |  |  | -10.2015 | -1.5531 | 19.5038 | 16.5325 | 7.1198 | -1.688 | 21.3389
ACV-B 750V 60.00 kHz |  | -1.51 |  | 24.16 |  |  | -26.8 | -17.63 | 65.23 | 43.1 | 22.49 | -12.65 | 64.18 |  | 660 | -0.22879 |  | 3.6606 |  |  | -4.0606 | -2.6712 | 9.8833 | 6.5303 | 3.4076 | -1.9167 | 9.7242
ACV-B 750V 70.00 kHz |  | 14.82 |  | 31.28 |  |  | -35.67 | -12.21 | 95.06 | 73.94 | 39.42 | -0.79 | 89.63 |  | 660 | 2.2455 |  | 4.7394 |  |  | -5.4045 | -1.85 | 14.403 | 11.203 | 5.9727 | -0.1197 | 13.5803
ACV-B 750V 80.00 kHz |  | 7.13 |  | 49.49 |  |  | -43.61 | -13.82 | 130.87 | 103.98 | 53.93 | -5.28 | 130.04 |  | 660 | 1.0803 |  | 7.4985 |  |  | -6.6076 | -2.0939 | 19.8288 | 15.7545 | 8.1712 | -0.8 | 19.703
ACV-B 750V 90.00 kHz |  | 15.56 |  | 55.17 |  |  | -54.66 | -22.68 | 168.51 | 128.86 | 67.06 | -10.11 | 158.8 |  | 660 | 2.3576 |  | 8.3591 |  |  | -8.2818 | -3.4364 | 25.5318 | 19.5242 | 10.1606 | -1.5318 | 24.0606
ACV-B 750V 100.00 kHz |  | 18.04 |  | 69.64 |  |  | -80.1 | -27.63 | 195.21 | 154.19 | 71.54 | -25.18 | 193.19 |  | 660 | 2.7333 |  | 10.5515 |  |  | -12.1364 | -4.1864 | 29.5773 | 23.3621 | 10.8394 | -3.8152 | 29.2712
DCI-B 11A 5725 +FS |  | 0.81 |  | -8.99 |  |  | 12.95 | -6.02 | -32.22 | -23.63 | -28.67 | -20.96 | -22.63 |  | 372.73 | 0.21732 |  | -2.4119 |  |  | 3.4744 | -1.6151 | -8.6443 | -6.3397 | -7.6919 | -5.6234 | -6.0714
DCI-B 11A 5725 -FS |  | 1.32 |  | 6.8 |  |  | -15 | 6.79 | 34.44 | 20.8 | 26.81 | 22.33 | 22.81 |  | 372.73 | 0.35414 |  | 1.8244 |  |  | -4.0244 | 1.8217 | 9.2399 | 5.5804 | 7.1929 | 5.9909 | 6.1197
ACI-B 11A 5725 1.0000 kHz |  | -0.27 |  | -14.83 |  |  | 7.68 | -10.28 | -41.51 | -25.21 | -31.83 | -24.75 | -26.37 |  | 385.45 | -0.070048 |  | -3.8475 |  |  | 1.9925 | -2.667 | -10.7692 | -6.5404 | -8.2579 | -6.4211 | -6.8414