## Sheet1
F742-10 | 10.0001 | @100mA |  |  | a | b |  | dT
19 | 9.9997 | _26 file |  |  | -0.26 | -0.034 |  | 3.8
21 | 9.9997 |  |  |  |  | 1
23 | 9.9997 | _19 file | 17 |  | 1 | 1
25 | 9.9997 | _22 file | 19 | 1 | 1 | 1 |  | 4.039e-09
27 | 9.9997 | _20 file | 21 | 1 | 1 | 1 |  | -1.3971e-08
|  |  | 23 | 1 | 1 | 1 |  | 0
|  |  | 25 | 1 | 1 | 1 |  | -2.4052e-08 | New TCR
|  |  | 27 | 1 | 1 | 1 |  | 1.3881e-08 | -0.26 | -0.034
|  |  | 29 |  | 1 | 1 |  | 9.827e-16
|  |  | 31 |  | 1 | 1 |  |  | Old TCR
[7 empty] | 25.807 |  | -0.02 | -0.032
[6 empty] | -0.02 | -0.032

## Sheet2
File | Temp | Current | Ratio | STDEV |  | Final Value | 20ppb | 50ppb | Hours
16 | 23.1 | 100 | 9.9997 | 0.0019 |  | 6 | 3 | 1
18 | 23.1 | 100 | 9.9997 | 0.0016 |  | 6 | 3 | 1
19 | 23.1 | 100 | 9.9997 | 0.0023 | [5 empty] | Less stable 9.99967131 - 9.99967151
20 | 27 | 100 | 9.9997 | 0.0021 |  | 6 | 3 | 1
22 | 25 | 100 | 9.9997 | 0.0028 |  | 5 | 2 | 1
25 | 21 | 100 | 9.9997 | [6 empty] | in 10 hours never reached the final value, but almost
26 | 19 | 100 | [7 empty] | Lots of glitches
31 | 19 | 100 | 9.9997 | 0.0026 |  | 5 | 2.5 | 0.5
32 | 19 | 70.7 | 9.9997 | 0.005 |  | 5 | 2 | 0.5
33 | 23 | 70.7 | 9.9997 | 0.005 |  | 3 | 1 | 0.5
34 | 27 | 70.7 | 9.9997 | 0.005 |  | 5 | 2 | 0.5
35 | 27 | 100 | 9.9997 | 0.0026 | [5 empty] | -0.031002 | Drift in 15 days. Not used for TCR.
| 10.0001 | 10 Ohm Value
|  | @100mA | @70.7mA | @100mA | @70.7mA | Factory | @0mA
| 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 25 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 21 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | a | -0.261 | -0.25 | -0.02 | -0.239
|  |  | b | -0.0321 | -0.0321 | -0.032 | -0.0321
|  |  | R23 | 1 | 1 | 1 | 1
| Fluke formula a&b | -0.26102 | -0.25039
| Fluke formula a&b | -0.032315 | -0.032096
|  | "Hat" temp |  | 18.9346 | 19.1059 | 22.6875 | 19.2773 |  | 19.2746
|  | "Hat" resistance |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 10R shift 100mA vs. 70.7mA (ppm) |  | -0.0096899
|  | 100mA selfheating C |  | 0.34268
| Optimizing a and b | As recorded | From a and b |  | delta^2 | delta
| 27 | 1 | 1 |  | 8.9298e-19 | 0.00094498
| 25 | 1 | 1 |  | 2.3068e-16 | -0.015188
| 23.1 | 1 | 1 |  | 9.5384e-16 | 0.030884
| 23 |  | 1
| 21 | 1 | 1 |  | 2.9267e-16 | -0.017108
| 19 | 1 | 1 |  | 1.2198e-18 | 0.0011044
|  |  | -0.261 |  | 3.8462e-08 | RMS Error
-0.0321
1
0.25 ppm/div