## 10k
date | Rx | Temp | Huminty | Pressure | high | light
44260.7991 | 10000.1603 | 22.95 | 89.87 | 100763.21 | 0.46 | 17.45 |  | Rs | Rx
44260.7995 | 10000.1603 | 22.95 | 89.87 | 100763.55 | 0.46 | 17.37 | Model | SR104 | Fluke 742A
44260.7998 | 10000.1603 | 22.95 | 89.82 | 100762.02 | 0.46 | 17.37 | SN | 490019 | 5700009
44260.8002 | 10000.1603 | 22.91 | 89.91 | 100762.6 | 0.46 | 17.37 | Messured Value | 10000.0119 | 10000.1602
44260.8005 | 10000.1603 | 22.87 | 90.88 | 100762.99 | 0.46 | 0.18 | amb. Temp. | 23 | 23
44260.8009 | 10000.1603 | 22.9 | 89.92 | 100763 | 0.46 | 0.22 | Labs | SCL
44260.8012 | 10000.1603 | 22.91 | 89.95 | 100760.39 | 0.47 | 0.22 | Cal. Date | 9 Feb. 21 | 6 Mar. 21
44260.8016 | 10000.1604 | 22.92 | 89.99 | 100763.02 | 0.46 | 0.18
44260.802 | 10000.1604 | 22.94 | 89.78 | 100764.55 | 0.46 | 0.27
44260.8023 | 10000.1604 | 22.94 | 89.82 | 100766.37 | 0.46 | 0.22
44260.8027 | 10000.1604 | 22.93 | 89.76 | 100766.57 | 0.46 | 0.22
44260.803 | 10000.1604 | 22.93 | 89.69 | 100765.45 | 0.46 | 0.22
44260.8034 | 10000.1604 | 22.92 | 89.94 | 100766.71 | 0.46 | 0.22
44260.8037 | 10000.1604 | 22.94 | 89.65 | 100767.69 | 0.46 | 0.22
44260.8041 | 10000.1603 | 22.93 | 89.92 | 100768.33 | 0.46 | 0.22
44260.8044 | 10000.1603 | 22.94 | 89.71 | 100769.75 | 0.46 | 0.22
44260.8048 | 10000.1603 | 22.93 | 89.54 | 100772.51 | 0.46 | 0.22
44260.8052 | 10000.1603 | 22.94 | 89.73 | 100773.62 | 0.46 | 0.27
44260.8055 | 10000.1603 | 22.92 | 89.78 | 100773.75 | 0.45 | 0.36
44260.8059 | 10000.1603 | 22.91 | 89.99 | 100773.37 | 0.46 | 0.36
44260.8062 | 10000.1602 | 22.85 | 90.79 | 100775.31 | 0.45 | 0.45
44260.8066 | 10000.1602 | 22.85 | 90.45 | 100774.04 | 0.45 | 0.36
44260.8069 | 10000.1603 | 22.91 | 89.93 | 100775.08 | 0.45 | 0.27
44260.8073 | 10000.1603 | 22.94 | 89.93 | 100777.3 | 0.45 | 0.27
44260.8076 | 10000.1603 | 22.95 | 89.95 | 100776.61 | 0.45 | 0.27
44260.808 | 10000.1603 | 22.97 | 89.76 | 100775.29 | 0.45 | 0.27
44260.8083 | 10000.1603 | 22.98 | 89.5 | 100776.66 | 0.45 | 0.27
44260.8087 | 10000.1603 | 22.97 | 89.42 | 100777.84 | 0.45 | 0.27
44260.8091 | 10000.1603 | 22.95 | 89.44 | 100779.28 | 0.45 | 0.27
44260.8094 | 10000.1604 | 22.97 | 89.32 | 100779.36 | 0.45 | 0.27
44260.8098 | 10000.1604 | 22.95 | 89.7 | 100777.13 | 0.45 | 0.31
44260.8101 | 10000.1604 | 22.95 | 89.63 | 100779.78 | 0.45 | 0.22
44260.8105 | 10000.1604 | 22.95 | 89.85 | 100779.55 | 0.45 | 0.27
44260.8108 | 10000.1604 | 22.97 | 89.49 | 100778.66 | 0.45 | 0.27
44260.8112 | 10000.1604 | 22.97 | 89.69 | 100777.89 | 0.45 | 0.27
44260.8115 | 10000.1604 | 22.98 | 89.48 | 100778.71 | 0.45 | 0.27
44260.8119 | 10000.1604 | 22.98 | 89.4 | 100779.22 | 0.45 | 0.31
44260.8123 | 10000.1604 | 22.96 | 89.55 | 100779.41 | 0.45 | 0.27
44260.8126 | 10000.1603 | 22.97 | 89.39 | 100781.88 | 0.45 | 0.31
44260.813 | 10000.1603 | 22.98 | 89.35 | 100781.19 | 0.45 | 0.31
44260.8133 | 10000.1603 | 22.98 | 89.31 | 100781.33 | 0.45 | 0.27
44260.8137 | 10000.1603 | 22.99 | 89.3 | 100781.67 | 0.45 | 0.27
44260.814 | 10000.1603 | 22.99 | 89.32 | 100784.31 | 0.45 | 0.27
44260.8144 | 10000.1603 | 22.98 | 89.41 | 100782.95 | 0.45 | 0.27
44260.8147 | 10000.1603 | 22.99 | 89.23 | 100784.13 | 0.45 | 0.31
44260.8151 | 10000.1603 | 22.99 | 89.24 | 100784.83 | 0.45 | 0.31
44260.8155 | 10000.1603 | 23 | 89.16 | 100783.96 | 0.45 | 0.31
44260.8158 | 10000.1603 | 23 | 89.23 | 100785.98 | 0.44 | 0.27
44260.8162 | 10000.1603 | 22.97 | 89.49 | 100786.79 | 0.44 | 0.31
44260.8165 | 10000.1603 | 22.98 | 89.57 | 100790.43 | 0.44 | 0.31
44260.8169 | 10000.1604 | 23.01 | 89.2 | 100791.1 | 0.44 | 0.31
44260.8172 | 10000.1604 | 23.01 | 89.15 | 100790.07 | 0.44 | 0.27
44260.8176 | 10000.1604 | 23.01 | 89.12 | 100788.61 | 0.44 | 0.22
44260.8179 | 10000.1604 | 23 | 89.11 | 100788.61 | 0.44 | 0.22
44260.8183 | 10000.1604 | 23 | 89.15 | 100789.49 | 0.44 | 0.22
44260.8186 | 10000.1604 | 23 | 89.15 | 100788.6 | 0.44 | 0.22
44260.819 | 10000.1604 | 22.99 | 89.21 | 100788.68 | 0.44 | 0.27
44260.8194 | 10000.1604 | 23.01 | 89.17 | 100788.57 | 0.44 | 0.27
44260.8197 | 10000.1605 | 23.02 | 89.16 | 100788.89 | 0.44 | 0.27
44260.8201 | 10000.1605 | 22.96 | 89.68 | 100788.85 | 0.44 | 0.27
44260.8204 | 10000.1605 | 22.99 | 89.35 | 100791.21 | 0.44 | 0.27
44260.8208 | 10000.1605 | 23 | 89.4 | 100790.11 | 0.44 | 0.27
44260.8211 | 10000.1606 | 23.01 | 89.24 | 100791.68 | 0.44 | 0.22
44260.8215 | 10000.1606 | 23.02 | 89.07 | 100792.56 | 0.44 | 0.22
44260.8218 | 10000.1605 | 22.97 | 89.26 | 100792.2 | 0.44 | 0.22
44260.8222 | 10000.1605 | 22.96 | 89.15 | 100791.63 | 0.44 | 0.22
44260.8225 | 10000.1605 | 22.99 | 89.06 | 100791.31 | 0.44 | 0.09
44260.8229 | 10000.1604 | 23 | 89.08 | 100790.81 | 0.44 | 0.09
44260.8233 | 10000.1604 | 22.98 | 89.21 | 100791.05 | 0.44 | 0.09
44260.8236 | 10000.1604 | 22.98 | 89.38 | 100789.89 | 0.44 | 0.09
44260.824 | 10000.1604 | 22.96 | 89.35 | 100788.13 | 0.44 | 0.09
44260.8243 | 10000.1604 | 22.97 | 89.25 | 100789.94 | 0.44 | 0.09
44260.8247 | 10000.1604 | 22.99 | 89.09 | 100791.28 | 0.44 | 0.04
44260.825 | 10000.1604 | 23 | 89.1 | 100789.54 | 0.44 | 0.04
44260.8254 | 10000.1604 | 23 | 88.6 | 100789.88 | 0.44 | 0.04
44260.8258 | 10000.1604 | 23.01 | 88.79 | 100790.39 | 0.44 | 0.04
44260.8261 | 10000.1604 | 23.01 | 88.35 | 100790.31 | 0.44 | 0.04
44260.8265 | 10000.1604 | 23.01 | 88.41 | 100789.98 | 0.44 | 0.04
44260.8268 | 10000.1604 | 22.94 | 89.46 | 100789.88 | 0.44 | 0.04
44260.8272 | 10000.1604 | 22.96 | 88.85 | 100791.42 | 0.44 | 0.04
44260.8275 | 10000.1605 | 22.99 | 88.48 | 100792.75 | 0.44 | 0.04
44260.8279 | 10000.1605 | 22.98 | 89.14 | 100789.28 | 0.44 | 0.22
44260.8282 | 10000.1605 | 22.99 | 88.56 | 100788.71 | 0.44 | 0.22
44260.8286 | 10000.1604 | 23 | 88.45 | 100791.3 | 0.44 | 0.22
44260.8289 | 10000.1604 | 23.01 | 88.28 | 100792.02 | 0.44 | 0.22
44260.8293 | 10000.1604 | 22.96 | 88.95 | 100793.12 | 0.44 | 0.09
44260.8297 | 10000.1604 | 22.99 | 88.26 | 100795.13 | 0.44 | 0.09
44260.83 | 10000.1604 | 23 | 88.22 | 100795.63 | 0.44 | 0.09
44260.8304 | 10000.1604 | 22.98 | 88.67 | 100797.92 | 0.43 | 0.09
44260.8307 | 10000.1604 | 22.99 | 88.52 | 100801.27 | 0.43 | 0.09
44260.8311 | 10000.1603 | 23 | 88.27 | 100802.85 | 0.43 | 0.09
44260.8314 | 10000.1603 | 23 | 88.27 | 100800.19 | 0.43 | 0.04
44260.8318 | 10000.1603 | 22.96 | 89.32 | 100802.2 | 0.43 | 0.04
44260.8321 | 10000.1603 | 22.92 | 90.04 | 100804.78 | 0.43 | 0.04
44260.8325 | 10000.1602 | 22.86 | 90.15 | 100804.43 | 0.43 | 0.04
44260.8328 | 10000.1602 | 22.82 | 90.82 | 100803.97 | 0.43 | 0.04
44260.8332 | 10000.1602 | 22.74 | 90.84 | 100803.47 | 0.43 | 0.04
44260.8336 | 10000.1602 | 22.77 | 90.11 | 100801.23 | 0.43 | 0.04
44260.8339 | 10000.1602 | 22.85 | 89.08 | 100800.24 | 0.43 | 0.04
44260.8343 | 10000.1602 | 22.89 | 89.39 | 100797.8 | 0.43 | 0.04
44260.8346 | 10000.1602 | 22.84 | 90.58 | 100799.56 | 0.43 | 0.04
44260.835 | 10000.1602 | 22.89 | 89.2 | 100799.28 | 0.43 | 0.04
44260.8353 | 10000.1602 | 22.92 | 88.93 | 100796.25 | 0.44 | 0.04
44260.8357 | 10000.1602 | 22.92 | 88.89 | 100796.9 | 0.44 | 0.04
44260.8361 | 10000.1602 | 22.93 | 88.69 | 100796.35 | 0.44 | 0.04
44260.8364 | 10000.1602 | 22.97 | 88.47 | 100795.78 | 0.44 | 0.04
44260.8368 | 10000.1602 | 22.96 | 88.31 | 100795.35 | 0.44 | 0.04
44260.8371 | 10000.1603 | 22.97 | 88.25 | 100791.42 | 0.44 | 0.04
44260.8375 | 10000.1603 | 22.96 | 88.47 | 100793.85 | 0.44 | 0.04
44260.8378 | 10000.1603 | 22.97 | 88.49 | 100795.47 | 0.44 | 0.04
44260.8382 | 10000.1603 | 22.97 | 88.88 | 100795.97 | 0.44 | 0.04
44260.8385 | 10000.1603 | 22.91 | 90.22 | 100795.56 | 0.44 | 0.04
44260.8389 | 10000.1603 | 22.89 | 89.15 | 100797.68 | 0.43 | 0.04
44260.8392 | 10000.1604 | 22.91 | 88.66 | 100799.45 | 0.43 | 0.04
44260.8396 | 10000.1604 | 22.93 | 88.48 | 100801.84 | 0.43 | 0.04
44260.84 | 10000.1604 | 22.93 | 88.89 | 100802.52 | 0.43 | 0.04
44260.8403 | 10000.1604 | 22.91 | 88.61 | 100806.1 | 0.43 | 0.04
44260.8407 | 10000.1604 | 22.88 | 89.04 | 100807.32 | 0.43 | 0.04
44260.841 | 10000.1603 | 22.92 | 88.67 | 100806.82 | 0.43 | 0.04
44260.8414 | 10000.1604 | 22.87 | 90.32 | 100808.81 | 0.43 | 0.04
44260.8417 | 10000.1604 | 22.83 | 90.76 | 100810.01 | 0.42 | 0.04
44260.8421 | 10000.1604 | 22.82 | 90.15 | 100812.11 | 0.42 | 0.04
44260.8424 | 10000.1604 | 22.84 | 89.39 | 100808.83 | 0.43 | 0.04
44260.8428 | 10000.1605 | 22.9 | 88.78 | 100809.53 | 0.43 | 0.04
44260.8431 | 10000.1605 | 22.9 | 89.11 | 100810.84 | 0.42 | 0.04
44260.8435 | 10000.1604 | 22.94 | 88.54 | 100811.03 | 0.42 | 0.04
44260.8439 | 10000.1604 | 22.86 | 90.09 | 100812.84 | 0.42 | 11.52
44260.8442 | 10000.1604 | 22.91 | 89.07 | 100813.79 | 0.42 | 15.3
44260.8446 | 10000.1604 | 22.95 | 88.91 | 100814.44 | 0.42 | 18.45
44260.8449 | 10000.1604 | 22.98 | 89 | 100811.99 | 0.42 | 19.53
44260.8453 | 10000.1604 | 23 | 88.54 | 100811.99 | 0.42 | 19.79
44260.8456 | 10000.1604 | 22.99 | 88.62 | 100813.75 | 0.42 | 19.53
44260.846 | 10000.1604 | 22.99 | 88.64 | 100813.37 | 0.42 | 19.79
44260.8463 | 10000.1605 | 23 | 88.47 | 100811.97 | 0.42 | 19.35
44260.8467 | 10000.1605 | 23.01 | 88.44 | 100810.82 | 0.42 | 19.26
44260.8471 | 10000.1604 | 23.01 | 88.43 | 100811.57 | 0.42 | 19.17
44260.8474 | 10000.1604 | 23.01 | 88.42 | 100811.58 | 0.42 | 18.99
44260.8478 | 10000.1604 | 23 | 88.7 | 100811.38 | 0.42 | 18.99
44260.8481 | 10000.1603 | 22.98 | 88.73 | 100814.64 | 0.42 | 18.9
44260.8485 | 10000.1603 | 23 | 88.49 | 100814.57 | 0.42 | 18.9
44260.8488 | 10000.1604 | 23 | 88.55 | 100814.19 | 0.42 | 18.71
44260.8492 | 10000.1604 | 23.01 | 88.51 | 100812.11 | 0.42 | 18.62
44260.8495 | 10000.1604 | 23 | 88.69 | 100813.16 | 0.42 | 18.62
44260.8499 | 10000.1604 | 22.99 | 88.66 | 100815.67 | 0.42 | 18.62
44260.8503 | 10000.1604 | 22.97 | 88.92 | 100819.79 | 0.42 | 18.45
44260.8506 | 10000.1604 | 22.99 | 88.73 | 100820.78 | 0.42 | 18.36
44260.851 | 10000.1604 | 23 | 88.67 | 100821.03 | 0.42 | 18.36
44260.8513 | 10000.1604 | 22.96 | 89.12 | 100824.95 | 0.41 | 18.54
44260.8517 | 10000.1604 | 22.98 | 88.74 | 100828.02 | 0.41 | 18.36
44260.852 | 10000.1604 | 22.98 | 88.88 | 100827.59 | 0.41 | 18.18
44260.8524 | 10000.1604 | 22.99 | 88.77 | 100827.21 | 0.41 | 18.18
44260.8527 | 10000.1604 | 23.01 | 88.79 | 100826.68 | 0.41 | 18.18
44260.8531 | 10000.1605 | 23.02 | 88.68 | 100828.49 | 0.41 | 18.09
44260.8534 | 10000.1605 | 23.02 | 88.48 | 100826.04 | 0.41 | 18.27
44260.8538 | 10000.1605 | 23.02 | 88.54 | 100832.05 | 0.41 | 18
44260.8542 | 10000.1606 | 23.03 | 88.52 | 100832.98 | 0.41 | 18
44260.8545 | 10000.1606 | 23.04 | 88.36 | 100834.96 | 0.4 | 18
44260.8549 | 10000.1606 | 23.03 | 88.28 | 100835.61 | 0.4 | 18
44260.8552 | 10000.1607 | 23.02 | 88.38 | 100836.75 | 0.4 | 17.82
44260.8556 | 10000.1607 | 23.01 | 88.55 | 100837.99 | 0.4 | 17.82
44260.8559 | 10000.1606 | 23.01 | 88.61 | 100837.8 | 0.4 | 17.82
44260.8563 | 10000.1606 | 23.01 | 88.72 | 100837.04 | 0.4 | 17.82
44260.8566 | 10000.1606 | 23.01 | 88.49 | 100837.69 | 0.4 | 17.82
44260.857 | 10000.1605 | 23.02 | 88.38 | 100837.51 | 0.4 | 17.64
44260.8574 | 10000.1605 | 22.99 | 89.06 | 100840.04 | 0.4 | 17.73
44260.8577 | 10000.1605 | 22.99 | 88.59 | 100837.88 | 0.4 | 17.64
44260.8581 | 10000.1605 | 23.01 | 88.44 | 100838.45 | 0.4 | 17.91
44260.8584 | 10000.1604 | 23.02 | 88.46 | 100839.79 | 0.4 | 17.91
44260.8588 | 10000.1604 | 23.02 | 88.34 | 100837.32 | 0.4 | 17.91
44260.8591 | 10000.1604 | 23.03 | 88.45 | 100836.2 | 0.4 | 17.82
44260.8595 | 10000.1604 | 23.02 | 88.6 | 100837.3 | 0.4 | 17.54
44260.8598 | 10000.1604 | 23.04 | 88.53 | 100840.29 | 0.4 | 17.45
44260.8602 | 10000.1604 | 23.04 | 88.41 | 100838.46 | 0.4 | 17.73
44260.8606 | 10000.1604 | 23.03 | 88.42 | 100838.11 | 0.4 | 17.73
44260.8609 | 10000.1604 | 23.04 | 88.45 | 100838.42 | 0.4 | 17.73
44260.8613 | 10000.1604 | 23.03 | 88.37 | 100840 | 0.4 | 17.64
44260.8616 | 10000.1604 | 23.01 | 88.56 | 100841.23 | 0.4 | 17.64
44260.862 | 10000.1604 | 22.97 | 88.97 | 100842.2 | 0.4 | 17.64
44260.8623 | 10000.1604 | 22.98 | 88.78 | 100843.03 | 0.4 | 17.73
44260.8627 | 10000.1604 | 23 | 88.66 | 100842.5 | 0.4 | 17.64
44260.863 | 10000.1604 | 22.99 | 88.84 | 100842.86 | 0.4 | 17.37
44260.8634 | 10000.1604 | 22.94 | 89.54 | 100841.13 | 0.4 | 17.37
44260.8637 | 10000.1604 | 22.98 | 88.52 | 100839.64 | 0.4 | 17.37
44260.8641 | 10000.1604 | 23.01 | 88.47 | 100840.15 | 0.4 | 17.45
44260.8645 | 10000.1604 | 23 | 88.67 | 100839.17 | 0.4 | 17.28
44260.8648 | 10000.1604 | 22.94 | 89.27 | 100840.88 | 0.4 | 17.37
44260.8652 | 10000.1604 | 22.97 | 88.64 | 100838.57 | 0.4 | 17.28
44260.8655 | 10000.1604 | 22.95 | 89.41 | 100840.66 | 0.4 | 17.28
44260.8659 | 10000.1603 | 22.99 | 88.51 | 100839.69 | 0.4 | 17.45
44260.8662 | 10000.1603 | 22.96 | 89.3 | 100840.42 | 0.4 | 17.45
44260.8666 | 10000.1602 | 22.98 | 88.31 | 100838.5 | 0.4 | 17.45
44260.8669 | 10000.1602 | 22.96 | 89.12 | 100839.89 | 0.4 | 17.45
44260.8673 | 10000.1602 | 22.97 | 88.78 | 100839.6 | 0.4 | 17.19
44260.8677 | 10000.1602 | 22.97 | 88.41 | 100840.1 | 0.4 | 17.19
44260.868 | 10000.1602 | 22.99 | 88.15 | 100841.36 | 0.4 | 17.19
44260.8684 | 10000.1602 | 22.94 | 88.68 | 100842.77 | 0.4 | 17.28
44260.8687 | 10000.1602 | 22.89 | 90.02 | 100844.04 | 0.4 | 17.19
44260.8691 | 10000.1602 | 22.9 | 89.79 | 100843.84 | 0.4 | 17.19
44260.8694 | 10000.1602 | 22.86 | 90.14 | 100844.6 | 0.4 | 17.1
44260.8698 | 10000.1601 | 22.84 | 89.55 | 100845.43 | 0.4 | 17.19
44260.8701 | 10000.1601 | 22.81 | 90.23 | 100848.14 | 0.39 | 17.1
44260.8705 | 10000.1601 | 22.87 | 89.18 | 100849.58 | 0.39 | 17.1
44260.8709 | 10000.1601 | 22.91 | 88.62 | 100848.95 | 0.39 | 17.01
44260.8712 | 10000.1601 | 22.92 | 88.66 | 100849.57 | 0.39 | 17.1
44260.8716 | 10000.16 | 22.9 | 89.13 | 100850.5 | 0.39 | 17.19
44260.8719 | 10000.16 | 22.9 | 89.68 | 100853.77 | 0.39 | 17.1
44260.8723 | 10000.16 | 22.89 | 88.98 | 100854.38 | 0.39 | 17.1
44260.8726 | 10000.1599 | 22.86 | 90.2 | 100855 | 0.39 | 17.01
44260.873 | 10000.1599 | 22.88 | 89.3 | 100855.81 | 0.39 | 17.01
44260.8733 | 10000.1599 | 22.91 | 88.67 | 100855.93 | 0.39 | 17.1
44260.8737 | 10000.1599 | 22.92 | 89.32 | 100855.84 | 0.39 | 17.1
44260.8741 | 10000.1599 | 22.83 | 89.94 | 100856.65 | 0.39 | 17.1
44260.8744 | 10000.1598 | 22.86 | 89.04 | 100857.42 | 0.39 | 17.1
44260.8748 | 10000.1598 | 22.86 | 90.18 | 100858.56 | 0.38 | 17.1
44260.8751 | 10000.1598 | 22.85 | 89.92 | 100857.36 | 0.39 | 17.1
44260.8755 | 10000.1598 | 22.89 | 88.9 | 100860.32 | 0.38 | 17.01
44260.8758 | 10000.1598 | 22.88 | 90.32 | 100862.21 | 0.38 | 17.1
44260.8762 | 10000.1598 | 22.86 | 89.29 | 100864.77 | 0.38 | 17.01
44260.8765 | 10000.1598 | 22.84 | 89.99 | 100865.24 | 0.38 | 17.1
44260.8769 | 10000.1598 | 22.89 | 88.96 | 100864.92 | 0.38 | 17.01
44260.8772 | 10000.1598 | 22.87 | 90.39 | 100864.75 | 0.38 | 17.01
44260.8776 | 10000.1598 | 22.88 | 90.09 | 100865.58 | 0.38 | 17.01
44260.878 | 10000.1598 | 22.91 | 89.01 | 100865.9 | 0.38 | 17.01
44260.8783 | 10000.1598 | 22.94 | 89.28 | 100864.58 | 0.38 | 17.1
44260.8787 | 10000.1599 | 22.88 | 90.46 | 100866.38 | 0.38 | 17.01
44260.879 | 10000.1599 | 22.83 | 90.61 | 100867.57 | 0.38 | 17.01
44260.8794 | 10000.1599 | 22.88 | 89.54 | 100867.57 | 0.38 | 17.01
44260.8797 | 10000.1599 | 22.88 | 89.45 | 100867.62 | 0.38 | 16.92
44260.8801 | 10000.1599 | 22.89 | 88.8 | 100867.17 | 0.38 | 16.92
44260.8804 | 10000.1599 | 22.89 | 89.15 | 100865.04 | 0.38 | 17.37
44260.8808 | 10000.1598 | 22.96 | 88.71 | 100868.56 | 0.38 | 17.45
44260.8812 | 10000.1598 | 22.92 | 89.88 | 100866.07 | 0.38 | 17.37
44260.8815 | 10000.1598 | 22.97 | 88.88 | 100864.94 | 0.38 | 17.28
44260.8819 | 10000.1598 | 22.99 | 88.86 | 100862.07 | 0.38 | 17.28
44260.8822 | 10000.1598 | 22.99 | 89.18 | 100861.15 | 0.38 | 17.37
44260.8826 | 10000.1599 | 23 | 88.86 | 100859.39 | 0.38 | 17.37
44260.8829 | 10000.1599 | 23.01 | 88.81 | 100857.26 | 0.39 | 17.28
44260.8833 | 10000.1599 | 23.05 | 88.36 | 100859.55 | 0.38 | 17.19
44260.8836 | 10000.1599 | 23.06 | 88.48 | 100861.1 | 0.38 | 17.01
44260.884 | 10000.16 | 23.06 | 88.63 | 100860.61 | 0.38 | 17.01
44260.8844 | 10000.16 | 23.03 | 88.69 | 100860.83 | 0.38 | 17.19
44260.8847 | 10000.16 | 23.03 | 88.8 | 100860.76 | 0.38 | 17.01
44260.8851 | 10000.16 | 23.03 | 88.91 | 100862.76 | 0.38 | 17.1
44260.8854 | 10000.16 | 23.04 | 88.83 | 100862.31 | 0.38 | 17.01
44260.8858 | 10000.16 | 23.04 | 88.96 | 100863.14 | 0.38 | 17.19
44260.8861 | 10000.16 | 22.99 | 89.54 | 100864.02 | 0.38 | 17.01
44260.8865 | 10000.1601 | 23.01 | 88.9 | 100861.75 | 0.38 | 17.1
44260.8868 | 10000.1601 | 23.01 | 88.95 | 100862.99 | 0.38 | 17.01
44260.8872 | 10000.1601 | 23.02 | 88.96 | 100862.88 | 0.38 | 17.28
44260.8875 | 10000.1601 | 23 | 89.03 | 100860.88 | 0.38 | 17.19
44260.8879 | 10000.1601 | 23.01 | 88.97 | 100859.67 | 0.38 | 17.1
44260.8883 | 10000.1602 | 23.01 | 88.96 | 100859.06 | 0.38 | 17.28
44260.8886 | 10000.1602 | 23 | 89.47 | 100855.67 | 0.39 | 17.19
44260.889 | 10000.1602 | 23 | 89.3 | 100854.75 | 0.39 | 17.19
44260.8893 | 10000.1602 | 23 | 89.05 | 100853.75 | 0.39 | 17.19
44260.8897 | 10000.1602 | 23.01 | 89.06 | 100854.61 | 0.39 | 17.1
44260.89 | 10000.1603 | 23.02 | 88.93 | 100853.96 | 0.39 | 17.19
44260.8904 | 10000.1603 | 23.01 | 88.91 | 100855.08 | 0.39 | 17.37
44260.8907 | 10000.1603 | 23.01 | 89 | 100856.1 | 0.39 | 17.19
44260.8911 | 10000.1603 | 23 | 88.99 | 100856.37 | 0.39 | 17.19
44260.8915 | 10000.1602 | 23 | 89.07 | 100854.65 | 0.39 | 17.01
44260.8918 | 10000.1601 | 23.01 | 88.98 | 100852.97 | 0.39 | 17.19
44260.8922 | 10000.1601 | 23 | 89.09 | 100852.34 | 0.39 | 17.19
44260.8925 | 10000.1601 | 23.01 | 88.97 | 100850.45 | 0.39 | 17.1
44260.8929 | 10000.1601 | 23.01 | 89.08 | 100852.04 | 0.39 | 17.1
44260.8932 | 10000.1601 | 22.96 | 89.83 | 100853.86 | 0.39 | 17.1
44260.8936 | 10000.1601 | 22.99 | 89.02 | 100856.77 | 0.39 | 17.01
44260.8939 | 10000.1601 | 22.98 | 89.44 | 100859.76 | 0.38 | 17.1
44260.8943 | 10000.1601 | 23.01 | 88.92 | 100860.82 | 0.38 | 17.01
44260.8947 | 10000.1601 | 23.01 | 89.15 | 100863.29 | 0.38 | 17.1
44260.895 | 10000.1601 | 23.02 | 88.78 | 100860.98 | 0.38 | 17.1
44260.8954 | 10000.1601 | 23.02 | 88.77 | 100861.66 | 0.38 | 17.01
44260.8957 | 10000.1601 | 23.02 | 88.84 | 100863.69 | 0.38 | 17.19
44260.8961 | 10000.1601 | 23.02 | 88.86 | 100867.06 | 0.38 | 17.19
44260.8964 | 10000.1601 | 23.02 | 88.9 | 100867.34 | 0.38 | 17.1
44260.8968 | 10000.1601 | 23.02 | 89.02 | 100868.36 | 0.38 | 17.1
44260.8971 | 10000.1601 | 23.04 | 88.87 | 100868.9 | 0.38 | 17.1
44260.8975 | 10000.1602 | 23.02 | 89.03 | 100867.72 | 0.38 | 17.28
44260.8978 | 10000.1602 | 23.02 | 89.09 | 100871.26 | 0.37 | 17.1
44260.8982 | 10000.1601 | 23.03 | 88.93 | 100872.84 | 0.37 | 17.1
44260.8986 | 10000.1601 | 23.04 | 88.93 | 100873.52 | 0.37 | 17.1
44260.8989 | 10000.1601 | 23.02 | 89.23 | 100871.64 | 0.37 | 17.28
44260.8993 | 10000.1601 | 23.03 | 88.93 | 100870.41 | 0.37 | 17.28
44260.8996 | 10000.1601 | 22.99 | 89.33 | 100869.24 | 0.38 | 17.45
44260.9 | 10000.1601 | 23.01 | 89.06 | 100868.33 | 0.38 | 17.37
44260.9003 | 10000.1601 | 23.02 | 89 | 100868.88 | 0.38 | 17.37
44260.9007 | 10000.1601 | 23.04 | 88.9 | 100869.28 | 0.38 | 17.45
44260.901 | 10000.1601 | 23.03 | 89.02 | 100870.01 | 0.37 | 17.37
44260.9014 | 10000.1601 | 23.04 | 88.85 | 100867.99 | 0.38 | 17.28
44260.9017 | 10000.1601 | 23.03 | 88.94 | 100865.77 | 0.38 | 17.28
44260.9021 | 10000.1601 | 23.02 | 88.96 | 100866.75 | 0.38 | 17.28
44260.9025 | 10000.1601 | 23.01 | 89.14 | 100865.74 | 0.38 | 17.01
44260.9028 | 10000.1601 | 22.94 | 89.87 | 100867.87 | 0.38 | 18.81
44260.9032 | 10000.1601 | 22.99 | 88.98 | 100868.06 | 0.38 | 18.71
44260.9035 | 10000.1601 | 22.98 | 89.19 | 100869.33 | 0.38 | 18.71
44260.9039 | 10000.1601 | 22.97 | 89.16 | 100872.1 | 0.37 | 18.62
44260.9042 | 10000.1601 | 23 | 88.84 | 100871.35 | 0.37 | 18.62
44260.9046 | 10000.1601 | 22.94 | 89.72 | 100872.13 | 0.37 | 18.36
44260.905 | 10000.1601 | 22.97 | 88.97 | 100870.16 | 0.37 | 18.54
44260.9053 | 10000.1601 | 22.98 | 88.65 | 100870.05 | 0.37 | 18.45
44260.9057 | 10000.16 | 22.97 | 88.75 | 100872.8 | 0.37 | 18.36
44260.906 | 10000.1601 | 22.97 | 88.66 | 100870.57 | 0.37 | 18.45
44260.9064 | 10000.1601 | 22.92 | 89.21 | 100868.6 | 0.38 | 18.45
44260.9067 | 10000.1601 | 22.91 | 89.83 | 100865.43 | 0.38 | 18.45
44260.9071 | 10000.1601 | 22.89 | 89.57 | 100865.99 | 0.38 | 18.54
44260.9074 | 10000.1601 | 22.86 | 90.03 | 100866.09 | 0.38 | 18.27
44260.9078 | 10000.1601 | 22.88 | 89.65 | 100865.63 | 0.38 | 18.36
44260.9081 | 10000.1602 | 22.9 | 88.83 | 100865.01 | 0.38 | 18.36
44260.9085 | 10000.1602 | 22.84 | 90.08 | 100866.57 | 0.38 | 18.45
44260.9089 | 10000.1602 | 22.85 | 90.24 | 100865.45 | 0.38 | 18.62
44260.9092 | 10000.1602 | 22.83 | 89.41 | 100866.61 | 0.38 | 18.54
44260.9096 | 10000.1602 | 22.86 | 89.55 | 100867.63 | 0.38 | 18.62
44260.9099 | 10000.1602 | 22.87 | 89.1 | 100868.9 | 0.38 | 18.54
44260.9103 | 10000.1602 | 22.86 | 89.29 | 100868.78 | 0.38 | 18.45
44260.9106 | 10000.1602 | 22.86 | 89.32 | 100867.49 | 0.38 | 18.36
44260.911 | 10000.1602 | 22.85 | 89.8 | 100867.54 | 0.38 | 18.36
44260.9113 | 10000.1603 | 22.86 | 89.99 | 100867.33 | 0.38 | 18.36
44260.9117 | 10000.1603 | 22.89 | 88.97 | 100868.41 | 0.38 | 18.36
44260.912 | 10000.1603 | 22.85 | 90.28 | 100869.69 | 0.37 | 18.36
44260.9124 | 10000.1603 | 22.83 | 90.3 | 100867.04 | 0.38 | 18.36
44260.9128 | 10000.1603 | 22.84 | 89.86 | 100868.21 | 0.38 | 18.36
44260.9131 | 10000.1603 | 22.78 | 90.58 | 100867.17 | 0.38 | 18.45
44260.9135 | 10000.1603 | 22.81 | 90.13 | 100868.44 | 0.38 | 18.36
44260.9138 | 10000.1603 | 22.82 | 89.61 | 100869.02 | 0.38 | 18.27
44260.9142 | 10000.1604 | 22.83 | 89.9 | 100867.76 | 0.38 | 18.36
44260.9145 | 10000.1604 | 22.81 | 90.08 | 100870.46 | 0.37 | 18.27
44260.9149 | 10000.1604 | 22.78 | 90.49 | 100869.41 | 0.37 | 18.27
44260.9152 | 10000.1604 | 22.81 | 90.32 | 100867.89 | 0.38 | 18.36
44260.9156 | 10000.1604 | 22.84 | 89.64 | 100868.13 | 0.38 | 18.27
44260.916 | 10000.1604 | 22.83 | 90.05 | 100867.76 | 0.38 | 18.36
44260.9163 | 10000.1604 | 22.85 | 89.5 | 100866.67 | 0.38 | 18.27
44260.9167 | 10000.1604 | 22.82 | 89.8 | 100866.43 | 0.38 | 18.27
44260.917 | 10000.1603 | 22.85 | 88.89 | 100866.95 | 0.38 | 18.27
44260.9174 | 10000.1604 | 22.84 | 89.53 | 100866.39 | 0.38 | 18.27
44260.9177 | 10000.1604 | 22.89 | 88.68 | 100866.48 | 0.38 | 18.27
44260.9181 | 10000.1604 | 22.86 | 89.42 | 100866.71 | 0.38 | 18.27
44260.9184 | 10000.1604 | 22.91 | 88.38 | 100865 | 0.38 | 18.18
44260.9188 | 10000.1604 | 22.9 | 88.36 | 100863.54 | 0.38 | 18.18
44260.9192 | 10000.1604 | 22.89 | 88.96 | 100863.22 | 0.38 | 18.27
44260.9195 | 10000.1604 | 22.87 | 88.99 | 100863.73 | 0.38 | 18.18
44260.9199 | 10000.1604 | 22.88 | 88.81 | 100863.69 | 0.38 | 18.27
44260.9202 | 10000.1604 | 22.91 | 88.42 | 100864.11 | 0.38 | 18.27
44260.9206 | 10000.1604 | 22.9 | 89.07 | 100862.08 | 0.38 | 18.36
44260.9209 | 10000.1604 | 22.88 | 88.76 | 100863.67 | 0.38 | 18.27
44260.9213 | 10000.1604 | 22.87 | 89.26 | 100861.6 | 0.38 | 18.18
44260.9216 | 10000.1604 | 22.88 | 89.16 | 100861.22 | 0.38 | 18.27
44260.922 | 10000.1604 | 22.88 | 88.78 | 100858.93 | 0.38 | 18.27
44260.9223 | 10000.1604 | 22.93 | 88.08 | 100858 | 0.38 | 18.27
44260.9227 | 10000.1605 | 22.92 | 88.66 | 100855.77 | 0.39 | 18.18
44260.9231 | 10000.1605 | 22.93 | 89.09 | 100856.44 | 0.39 | 18.18
44260.9234 | 10000.1605 | 22.92 | 89 | 100855.12 | 0.39 | 18.18
44260.9238 | 10000.1605 | 22.91 | 89.05 | 100853.48 | 0.39 | 18.27
44260.9241 | 10000.1604 | 22.93 | 88.59 | 100856.87 | 0.39 | 18.27
44260.9245 | 10000.1604 | 22.91 | 89.68 | 100854.99 | 0.39 | 18.27
44260.9248 | 10000.1604 | 22.88 | 89.83 | 100854.63 | 0.39 | 18.27
44260.9252 | 10000.1605 | 22.93 | 88.29 | 100854.13 | 0.39 | 16.83
44260.9255 | 10000.1605 | 22.96 | 88.21 | 100854.51 | 0.39 | 0
44260.9259 | 10000.1605 | 23 | 87.98 | 100854.94 | 0.39 | 0
44260.9263 | 10000.1605 | 23.03 | 87.95 | 100854.32 | 0.39 | 0
44260.9266 | 10000.1605 | 23.03 | 87.97 | 100854.75 | 0.39 | 0
44260.927 | 10000.1606 | 23.02 | 88.1 | 100856.95 | 0.39 | 0
44260.9273 | 10000.1606 | 22.99 | 88.92 | 100855.37 | 0.39 | 0
44260.9277 | 10000.1606 | 22.96 | 89.32 | 100858.32 | 0.38 | 0
44260.928 | 10000.1605 | 22.95 | 89.51 | 100855.86 | 0.39 | 0
44260.9284 | 10000.1605 | 23 | 88.26 | 100859.17 | 0.38 | 0
44260.9287 | 10000.1605 | 23.01 | 88.28 | 100860.36 | 0.38 | 0
44260.9291 | 10000.1604 | 23.01 | 88.54 | 100860.87 | 0.38 | 0
44260.9295 | 10000.1604 | 23.01 | 88.51 | 100858.62 | 0.38 | 0
44260.9298 | 10000.1604 | 23.01 | 88.75 | 100858.45 | 0.38 | 0
44260.9302 | 10000.1604 | 23.03 | 88.2 | 100857.59 | 0.38 | 0
44260.9305 | 10000.1604 | 23 | 89.13 | 100858.2 | 0.38 | 0
44260.9309 | 10000.1604 | 23.01 | 88.62 | 100858.79 | 0.38 | 0
44260.9312 | 10000.1604 | 23.02 | 88.6 | 100857.18 | 0.39 | 0
44260.9316 | 10000.1604 | 23.01 | 89.16 | 100857.71 | 0.38 | 0
44260.9319 | 10000.1604 | 22.98 | 91.37 | 100858.56 | 0.38 | 0
44260.9323 | 10000.1604 | 22.98 | 89.86 | 100862.48 | 0.38 | 0
44260.9327 | 10000.1604 | 23 | 88.71 | 100863.9 | 0.38 | 0
44260.933 | 10000.1604 | 22.98 | 90.54 | 100869.1 | 0.38 | 0
44260.9334 | 10000.1604 | 22.98 | 89.53 | 100869.69 | 0.37 | 0
44260.9337 | 10000.1604 | 22.98 | 90.07 | 100870.96 | 0.37 | 0
44260.9341 | 10000.1604 | 23 | 89.01 | 100870.43 | 0.37 | 0
44260.9344 | 10000.1604 | 22.96 | 91.43 | 100870.22 | 0.37 | 0
44260.9348 | 10000.1604 | 22.97 | 89.68 | 100868.57 | 0.38 | 0
44260.9351 | 10000.1604 | 22.94 | 92.14 | 100871.42 | 0.37 | 0
44260.9355 | 10000.1603 | 22.93 | 90.33 | 100867.49 | 0.38 | 0
44260.9358 | 10000.1602 | 22.96 | 91.52 | 100869.51 | 0.37 | 0
44260.9362 | 10000.1602 | 22.97 | 89.55 | 100872.11 | 0.37 | 0
44260.9366 | 10000.1602 | 22.98 | 90.83 | 100868.38 | 0.38 | 0
44260.9369 | 10000.1602 | 22.99 | 89.36 | 100867.87 | 0.38 | 0
44260.9373 | 10000.1601 | 23 | 89.44 | 100870.81 | 0.37 | 0
44260.9376 | 10000.1601 | 22.92 | 90.79 | 100873.6 | 0.37 | 0
44260.938 | 10000.1601 | 22.94 | 90.62 | 100874.58 | 0.37 | 0
44260.9383 | 10000.1601 | 22.93 | 90.72 | 100873.68 | 0.37 | 0
44260.9387 | 10000.1601 | 22.92 | 91.56 | 100873.95 | 0.37 | 0
44260.939 | 10000.1601 | 22.95 | 89.9 | 100875.27 | 0.37 | 0
44260.9394 | 10000.16 | 22.97 | 90.58 | 100876.92 | 0.37 | 0
44260.9397 | 10000.16 | 22.94 | 91.67 | 100879.11 | 0.37 | 0
44260.9401 | 10000.16 | 22.91 | 92.08 | 100877.88 | 0.37 | 0
44260.9405 | 10000.16 | 22.96 | 89.94 | 100880.71 | 0.37 | 0
44260.9408 | 10000.16 | 22.96 | 89.73 | 100881.73 | 0.36 | 0
44260.9412 | 10000.16 | 22.97 | 89.57 | 100881.82 | 0.36 | 0
44260.9415 | 10000.16 | 22.93 | 91.04 | 100883.08 | 0.36 | 0
44260.9419 | 10000.16 | 22.93 | 91.3 | 100884.58 | 0.36 | 0
44260.9422 | 10000.16 | 22.94 | 90.51 | 100885.82 | 0.36 | 0
44260.9426 | 10000.1601 | 22.9 | 91.47 | 100887.4 | 0.36 | 0
44260.943 | 10000.1601 | 22.94 | 89.68 | 100887.63 | 0.36 | 0
44260.9433 | 10000.1601 | 22.95 | 90.56 | 100887.02 | 0.36 | 0
44260.9437 | 10000.1601 | 22.92 | 91.48 | 100890.29 | 0.36 | 0
44260.944 | 10000.1601 | 22.96 | 90.02 | 100894.28 | 0.35 | 0
44260.9444 | 10000.1601 | 22.97 | 91.32 | 100891.16 | 0.36 | 0
44260.9447 | 10000.1601 | 22.97 | 89.85 | 100893.43 | 0.35 | 0
44260.9451 | 10000.1601 | 22.99 | 89.26 | 100893.16 | 0.36 | 0
44260.9454 | 10000.1601 | 22.97 | 89.92 | 100896.1 | 0.35 | 0
44260.9458 | 10000.1601 | 22.98 | 89.62 | 100895.76 | 0.35 | 0
44260.9461 | 10000.1601 | 22.98 | 89.87 | 100894.92 | 0.35 | 0
44260.9465 | 10000.1601 | 22.95 | 91.91 | 100895.13 | 0.35 | 0
44260.9469 | 10000.1601 | 22.96 | 90.02 | 100897.8 | 0.35 | 0
44260.9472 | 10000.1601 | 22.92 | 91.87 | 100898.58 | 0.35 | 0
44260.9476 | 10000.1601 | 22.89 | 93.32 | 100897.09 | 0.35 | 0
44260.9479 | 10000.1601 | 22.9 | 90.5 | 100898.15 | 0.35 | 0
44260.9483 | 10000.1601 | 22.92 | 91.28 | 100900.14 | 0.35 | 0
44260.9486 | 10000.16 | 22.93 | 89.98 | 100899.3 | 0.35 | 0
44260.949 | 10000.16 | 22.93 | 91.24 | 100900.6 | 0.35 | 0
44260.9493 | 10000.1599 | 22.9 | 92.37 | 100901.98 | 0.35 | 0
44260.9497 | 10000.1599 | 22.92 | 91.02 | 100902.86 | 0.35 | 0
44260.95 | 10000.1599 | 22.92 | 90.82 | 100902.06 | 0.35 | 0
44260.9504 | 10000.1598 | 22.93 | 89.64 | 100904.1 | 0.35 | 0
44260.9508 | 10000.1598 | 22.97 | 89.54 | 100905.89 | 0.34 | 0
44260.9511 | 10000.1598 | 22.93 | 91.3 | 100909.08 | 0.34 | 0
44260.9515 | 10000.1599 | 22.95 | 89.88 | 100909.79 | 0.34 | 0
44260.9518 | 10000.1599 | 22.97 | 89.45 | 100910.86 | 0.34 | 0
44260.9522 | 10000.1599 | 22.97 | 89.69 | 100912.64 | 0.34 | 0
44260.9525 | 10000.1599 | 22.92 | 92.7 | 100915.04 | 0.34 | 0
44260.9529 | 10000.1599 | 22.94 | 89.9 | 100916.19 | 0.34 | 0
44260.9532 | 10000.16 | 22.9 | 92.51 | 100922.15 | 0.33 | 0
44260.9536 | 10000.16 | 22.85 | 91.83 | 100922.51 | 0.33 | 0
44260.954 | 10000.16 | 22.93 | 89.87 | 100918.24 | 0.33 | 0
44260.9543 | 10000.16 | 22.92 | 90.03 | 100917.7 | 0.33 | 0
44260.9547 | 10000.16 | 22.87 | 92.8 | 100924.45 | 0.33 | 0
44260.955 | 10000.16 | 22.84 | 93.36 | 100922.68 | 0.33 | 0
44260.9554 | 10000.1601 | 22.87 | 91.37 | 100920.45 | 0.33 | 0
44260.9557 | 10000.1601 | 22.87 | 91.77 | 100921.61 | 0.33 | 0
44260.9561 | 10000.1601 | 22.9 | 90.45 | 100919.34 | 0.33 | 0
44260.9564 | 10000.1601 | 22.88 | 92.37 | 100918.82 | 0.33 | 0
44260.9568 | 10000.1601 | 22.9 | 92.26 | 100918.13 | 0.33 | 0
44260.9572 | 10000.1601 | 22.91 | 90.42 | 100914.86 | 0.34 | 0
44260.9575 | 10000.1601 | 22.94 | 89.77 | 100913.77 | 0.34 | 0
44260.9579 | 10000.1601 | 22.93 | 90.67 | 100913.16 | 0.34 | 0
44260.9582 | 10000.1601 | 22.92 | 91.41 | 100912.99 | 0.34 | 0
44260.9586 | 10000.1601 | 22.89 | 92.27 | 100915.93 | 0.34 | 0
44260.9589 | 10000.1602 | 22.89 | 92.51 | 100915.22 | 0.34 | 0
44260.9593 | 10000.1602 | 22.93 | 90.1 | 100911.6 | 0.34 | 0
44260.9596 | 10000.1602 | 22.92 | 90.94 | 100912.1 | 0.34 | 0
44260.96 | 10000.1602 | 22.95 | 90.22 | 100911.59 | 0.34 | 0
44260.9603 | 10000.1602 | 22.93 | 90.35 | 100911.36 | 0.34 | 0
44260.9607 | 10000.1601 | 22.89 | 90.9 | 100913.38 | 0.34 | 0
44260.9611 | 10000.1601 | 22.94 | 89.73 | 100911 | 0.34 | 0
44260.9614 | 10000.1601 | 22.94 | 90.94 | 100909.14 | 0.34 | 0
44260.9618 | 10000.1601 | 22.93 | 90.45 | 100907.12 | 0.34 | 0
44260.9621 | 10000.1601 | 22.97 | 89.51 | 100907.5 | 0.34 | 0
44260.9625 | 10000.1601 | 22.96 | 89.51 | 100906.14 | 0.34 | 0
44260.9628 | 10000.1601 | 22.94 | 90.12 | 100904.74 | 0.35 | 0
44260.9632 | 10000.1601 | 22.96 | 89.55 | 100903.15 | 0.35 | 0
44260.9635 | 10000.1601 | 22.97 | 89.41 | 100905.24 | 0.35 | 0
44260.9639 | 10000.1601 | 22.95 | 90.15 | 100905.74 | 0.34 | 0
44260.9643 | 10000.1601 | 22.96 | 89.66 | 100905 | 0.35 | 0
44260.9646 | 10000.1601 | 22.95 | 91.6 | 100905.13 | 0.35 | 0
44260.965 | 10000.1601 | 22.93 | 90.97 | 100904.37 | 0.35 | 0
44260.9653 | 10000.1601 | 22.93 | 91.19 | 100902.64 | 0.35 | 0
44260.9657 | 10000.1601 | 22.91 | 91.21 | 100901.36 | 0.35 | 0
44260.966 | 10000.1601 | 22.9 | 90.7 | 100901.26 | 0.35 | 0
44260.9664 | 10000.1601 | 22.9 | 90.31 | 100903.32 | 0.35 | 0
44260.9667 | 10000.1601 | 22.91 | 90.22 | 100899.82 | 0.35 | 0
44260.9671 | 10000.1601 | 22.93 | 89.85 | 100901.04 | 0.35 | 0
44260.9675 | 10000.1602 | 22.92 | 91.12 | 100899.01 | 0.35 | 0
44260.9678 | 10000.1601 | 22.92 | 91.11 | 100899.15 | 0.35 | 0
44260.9682 | 10000.1602 | 22.94 | 89.94 | 100898.46 | 0.35 | 0
44260.9685 | 10000.1602 | 22.92 | 91.71 | 100898.08 | 0.35 | 0
44260.9689 | 10000.1602 | 22.9 | 91.39 | 100899.92 | 0.35 | 0
44260.9692 | 10000.1602 | 22.92 | 90.35 | 100896.83 | 0.35 | 0
44260.9696 | 10000.1601 | 22.93 | 92.04 | 100897.56 | 0.35 | 0
44260.9699 | 10000.1601 | 22.91 | 92.17 | 100898.24 | 0.35 | 0
44260.9703 | 10000.1601 | 22.91 | 91.5 | 100896.03 | 0.35 | 13.77
44260.9706 | 10000.1601 | 22.99 | 90.09 | 100894.83 | 0.35 | 17.64
44260.971 | 10000.1601 | 23.02 | 90.1 | 100895.89 | 0.35 | 19.35
44260.9714 | 10000.1601 | 23.05 | 89.96 | 100895.66 | 0.35 | 19.7
44260.9717 | 10000.1602 | 23.04 | 90.15 | 100895.67 | 0.35 | 19.89
44260.9721 | 10000.1602 | 23.05 | 90.19 | 100895.74 | 0.35 | 19.79
44260.9724 | 10000.1602 | 23.06 | 90.18 | 100897.36 | 0.35 | 19.89
44260.9728 | 10000.1602 | 23.06 | 90.31 | 100902.4 | 0.35 | 19.7
44260.9731 | 10000.1603 | 23.07 | 90.44 | 100906.83 | 0.34 | 19.62
44260.9735 | 10000.1603 | 23.07 | 90.5 | 100907.5 | 0.34 | 19.44
44260.9738 | 10000.1603 | 23.08 | 90.33 | 100911.2 | 0.34 | 19.44
44260.9742 | 10000.1603 | 23.06 | 90.87 | 100908.42 | 0.34 | 19.26
44260.9745 | 10000.1603 | 23.06 | 90.68 | 100906.88 | 0.34 | 19.26
44260.9749 | 10000.1603 | 23.07 | 90.65 | 100906.37 | 0.34 | 19.17
44260.9753 | 10000.1602 | 23.06 | 90.97 | 100906.79 | 0.34 | 19.17
44260.9756 | 10000.1602 | 23.06 | 90.78 | 100905.59 | 0.34 | 18.9
44260.976 | 10000.1602 | 23.06 | 91.14 | 100906.39 | 0.34 | 18.99
44260.9763 | 10000.1602 | 23.06 | 91.18 | 100904.05 | 0.35 | 18.9
44260.9767 | 10000.1601 | 23.06 | 91.16 | 100904.91 | 0.35 | 18.71
44260.977 | 10000.1601 | 23.06 | 90.9 | 100905.42 | 0.34 | 18.71
44260.9774 | 10000.1601 | 23.06 | 90.85 | 100904.03 | 0.35 | 18.62

## 1R
date | Rx | Temp | Huminty | Pressure | high | light
44260.9937 | 1 | 23.08 | 90.61 | 100907.71 | 0.34 | 17.54 |  | Rs | Rx
44260.994 | 1 | 23.08 | 90.65 | 100908.14 | 0.34 | 17.54 | Model | SRL-1 | Fluke 742A
44260.9944 | 1 | 23.08 | 90.67 | 100905.48 | 0.34 | 17.54 | SN | 9234248 | 634520
44260.9947 | 1 | 23.09 | 90.56 | 100904.2 | 0.35 | 17.54 | Messured Value | 1 | 1
44260.9951 | 1 | 23.1 | 90.51 | 100906.97 | 0.34 | 17.45 | amb. Temp. | 23 | 23
44260.9955 | 1 | 23.1 | 90.55 | 100907.42 | 0.34 | 17.64 | Labs | SCL
44260.9958 | 1 | 23.11 | 90.54 | 100908.36 | 0.34 | 17.54 | Cal. Date | 17 Feb. 21 | 6 Mar. 21
44260.9962 | 1 | 23.11 | 90.51 | 100909.02 | 0.34 | 0.18
44260.9965 | 1 | 23.11 | 90.39 | 100907.31 | 0.34 | 7.33
44260.9969 | 1 | 23.09 | 90.52 | 100906.15 | 0.34 | 0.22
44260.9972 | 1 | 23.12 | 90.49 | 100905.69 | 0.34 | 0.22
44260.9976 | 1 | 23.12 | 90.35 | 100907.31 | 0.34 | 0.04
44260.9979 | 1 | 23.11 | 90.31 | 100907.87 | 0.34 | 0.04
44260.9983 | 1 | 23.13 | 90.16 | 100909.15 | 0.34 | 0.04
44260.9987 | 1 | 23.14 | 90.02 | 100910.1 | 0.34 | 0.04
44260.999 | 1 | 23.14 | 90.01 | 100909.22 | 0.34 | 0.04
44260.9994 | 1 | 23.15 | 89.91 | 100912.09 | 0.34 | 0.04
44260.9997 | 1 | 23.15 | 89.82 | 100914.37 | 0.34 | 0
44261.0001 | 1 | 23.16 | 89.86 | 100912.87 | 0.34 | 0
44261.0004 | 1 | 23.16 | 89.76 | 100915.31 | 0.34 | 0
44261.0008 | 1 | 23.16 | 89.71 | 100915.61 | 0.34 | 0
44261.0011 | 1 | 23.16 | 89.64 | 100917.06 | 0.34 | 0
44261.0015 | 1 | 23.17 | 89.57 | 100916.99 | 0.34 | 0
44261.0019 | 1 | 23.18 | 89.49 | 100916.31 | 0.34 | 0
44261.0022 | 1 | 23.17 | 89.46 | 100915.8 | 0.34 | 0
44261.0026 | 1 | 23.17 | 89.48 | 100914.87 | 0.34 | 0
44261.0029 | 1 | 23.17 | 89.45 | 100914.52 | 0.34 | 0.22
44261.0033 | 1 | 23.17 | 89.41 | 100917.67 | 0.33 | 0.22
44261.0036 | 1 | 23.18 | 89.35 | 100915.93 | 0.34 | 0.22
44261.004 | 1 | 23.18 | 89.36 | 100916.25 | 0.34 | 0.22
44261.0043 | 1 | 23.18 | 89.3 | 100918.27 | 0.33 | 0.04
44261.0047 | 1 | 23.19 | 89.29 | 100918.96 | 0.33 | 0.04
44261.005 | 1 | 23.17 | 89.35 | 100919.79 | 0.33 | 0.04
44261.0054 | 1 | 23.17 | 89.22 | 100918.21 | 0.33 | 0.04
44261.0058 | 1 | 23.18 | 89.23 | 100921.04 | 0.33 | 0.04
44261.0061 | 1 | 23.17 | 89.31 | 100919.64 | 0.33 | 0.04
44261.0065 | 1 | 23.18 | 89.15 | 100918.79 | 0.33 | 0
44261.0068 | 1 | 23.19 | 89.01 | 100917.21 | 0.34 | 0
44261.0072 | 1 | 23.19 | 88.97 | 100917.66 | 0.33 | 0
44261.0075 | 1 | 23.18 | 88.98 | 100917.56 | 0.33 | 0
44261.0079 | 1 | 23.18 | 89.08 | 100918.78 | 0.33 | 0
44261.0082 | 1 | 23.19 | 88.93 | 100920.58 | 0.33 | 0
44261.0086 | 1 | 23.19 | 88.86 | 100921.88 | 0.33 | 0
44261.0089 | 1 | 23.19 | 88.85 | 100924.1 | 0.33 | 0
44261.0093 | 1 | 23.19 | 88.87 | 100922.75 | 0.33 | 0
44261.0097 | 1 | 23.19 | 88.95 | 100924.12 | 0.33 | 0
44261.01 | 1 | 23.2 | 89.03 | 100924.08 | 0.33 | 0
44261.0104 | 1 | 23.2 | 88.86 | 100924.52 | 0.33 | 0
44261.0107 | 1 | 23.2 | 88.81 | 100923.48 | 0.33 | 0
44261.0111 | 1 | 23.18 | 88.88 | 100922.43 | 0.33 | 0
44261.0114 | 1 | 23.18 | 88.81 | 100923.75 | 0.33 | 0
44261.0118 | 1 | 23.19 | 88.71 | 100922.74 | 0.33 | 0
44261.0122 | 1 | 23.21 | 88.65 | 100920.85 | 0.33 | 0
44261.0125 | 1 | 23.21 | 88.58 | 100920.76 | 0.33 | 0
44261.0129 | 1 | 23.2 | 88.81 | 100918.91 | 0.33 | 0
44261.0132 | 1 | 23.19 | 88.73 | 100920.93 | 0.33 | 0
44261.0136 | 1 | 23.19 | 88.73 | 100918.95 | 0.33 | 0
44261.0139 | 1 | 23.18 | 88.73 | 100919.53 | 0.33 | 0
44261.0143 | 1 | 23.19 | 88.56 | 100919.61 | 0.33 | 0
44261.0146 | 1 | 23.2 | 88.67 | 100918.49 | 0.33 | 0
44261.015 | 1 | 23.19 | 88.68 | 100920.34 | 0.33 | 0
44261.0153 | 1 | 23.2 | 88.57 | 100914.71 | 0.34 | 0
44261.0157 | 1 | 23.19 | 88.59 | 100915.57 | 0.34 | 0
44261.0161 | 1 | 23.2 | 88.53 | 100917.11 | 0.34 | 0
44261.0164 | 1 | 23.19 | 88.51 | 100917.68 | 0.33 | 0
44261.0168 | 1 | 23.2 | 88.41 | 100916.28 | 0.34 | 0
44261.0171 | 1 | 23.2 | 88.46 | 100915.5 | 0.34 | 0
44261.0175 | 1 | 23.2 | 88.43 | 100913.71 | 0.34 | 0
44261.0178 | 1 | 23.2 | 88.42 | 100914.23 | 0.34 | 0
44261.0182 | 1 | 23.2 | 88.39 | 100913.09 | 0.34 | 0
44261.0185 | 1 | 23.2 | 88.34 | 100910.99 | 0.34 | 0
44261.0189 | 1 | 23.19 | 88.31 | 100909.4 | 0.34 | 0
44261.0192 | 1 | 23.19 | 88.35 | 100908.82 | 0.34 | 0
44261.0196 | 1 | 23.2 | 88.3 | 100912.39 | 0.34 | 0
44261.02 | 1 | 23.21 | 88.26 | 100912.78 | 0.34 | 0
44261.0203 | 1 | 23.19 | 88.34 | 100912.85 | 0.34 | 0
44261.0207 | 1 | 23.19 | 88.26 | 100910.16 | 0.34 | 0
44261.021 | 1 | 23.2 | 88.16 | 100912.27 | 0.34 | 0
44261.0214 | 1 | 23.2 | 88.15 | 100914.69 | 0.34 | 0
44261.0217 | 1 | 23.2 | 88.15 | 100914.69 | 0.34 | 0
44261.0221 | 1 | 23.2 | 88.09 | 100914.52 | 0.34 | 0
44261.0224 | 1 | 23.2 | 88.08 | 100917.33 | 0.33 | 0
44261.0228 | 1 | 23.21 | 88.12 | 100917.93 | 0.33 | 0
44261.0232 | 1 | 23.19 | 88.15 | 100918.73 | 0.33 | 0
44261.0235 | 1 | 23.2 | 88.11 | 100921.5 | 0.33 | 0
44261.0239 | 1 | 23.2 | 88.08 | 100920.71 | 0.33 | 0
44261.0242 | 1 | 23.2 | 88.14 | 100920.56 | 0.33 | 0
44261.0246 | 1 | 23.21 | 88.05 | 100921.47 | 0.33 | 0
44261.0249 | 1 | 23.2 | 88.16 | 100920.88 | 0.33 | 0
44261.0253 | 1 | 23.21 | 88.08 | 100922.86 | 0.33 | 0
44261.0256 | 1 | 23.2 | 88.19 | 100920.8 | 0.33 | 0
44261.026 | 1 | 23.2 | 88.08 | 100919.02 | 0.33 | 0
44261.0264 | 1 | 23.2 | 88.01 | 100918.66 | 0.33 | 0
44261.0267 | 1 | 23.2 | 88.01 | 100917.89 | 0.33 | 0
44261.0271 | 1 | 23.2 | 87.96 | 100917.61 | 0.33 | 0
44261.0274 | 1 | 23.21 | 87.98 | 100916.46 | 0.34 | 0
44261.0278 | 1 | 23.2 | 87.95 | 100917.03 | 0.34 | 0
44261.0281 | 1 | 23.2 | 87.89 | 100918.64 | 0.33 | 0
44261.0285 | 1 | 23.2 | 87.89 | 100918.65 | 0.33 | 0
44261.0288 | 1 | 23.2 | 87.99 | 100920.77 | 0.33 | 0
44261.0292 | 1 | 23.2 | 87.97 | 100921.49 | 0.33 | 0
44261.0295 | 1 | 23.21 | 87.94 | 100922.04 | 0.33 | 0
44261.0299 | 1 | 23.21 | 87.85 | 100920.85 | 0.33 | 0
44261.0303 | 1 | 23.2 | 87.85 | 100922.16 | 0.33 | 0
44261.0306 | 1 | 23.21 | 87.85 | 100924.01 | 0.33 | 0
44261.031 | 1 | 23.2 | 87.79 | 100922.24 | 0.33 | 0
44261.0313 | 1 | 23.21 | 87.76 | 100921.96 | 0.33 | 0
44261.0317 | 1 | 23.22 | 87.86 | 100920.45 | 0.33 | 0
44261.032 | 1 | 23.21 | 87.83 | 100920.69 | 0.33 | 0
44261.0324 | 1 | 23.21 | 87.76 | 100921.54 | 0.33 | 0
44261.0327 | 1 | 23.2 | 87.79 | 100919.58 | 0.33 | 0
44261.0331 | 1 | 23.21 | 87.79 | 100919.83 | 0.33 | 0
44261.0334 | 1 | 23.21 | 87.71 | 100917.81 | 0.33 | 0
44261.0338 | 1 | 23.21 | 87.68 | 100918.78 | 0.33 | 0
44261.0342 | 1 | 23.22 | 87.67 | 100916.31 | 0.34 | 0
44261.0345 | 1 | 23.21 | 87.67 | 100914.04 | 0.34 | 0
44261.0349 | 1 | 23.21 | 87.61 | 100913.32 | 0.34 | 0
44261.0352 | 1 | 23.21 | 87.57 | 100912.65 | 0.34 | 0
44261.0356 | 1 | 23.21 | 87.6 | 100913 | 0.34 | 0
44261.0359 | 1 | 23.22 | 87.57 | 100914.09 | 0.34 | 0
44261.0363 | 1 | 23.21 | 87.57 | 100914.85 | 0.34 | 0
44261.0367 | 1 | 23.21 | 87.58 | 100915.93 | 0.34 | 0
44261.037 | 1 | 23.21 | 87.49 | 100915.35 | 0.34 | 0
44261.0374 | 1 | 23.22 | 87.46 | 100914.77 | 0.34 | 0
44261.0377 | 1 | 23.22 | 87.45 | 100913.19 | 0.34 | 0
44261.0381 | 1 | 23.21 | 87.51 | 100914.35 | 0.34 | 0
44261.0384 | 1 | 23.21 | 87.57 | 100914.54 | 0.34 | 0
44261.0388 | 1 | 23.21 | 87.45 | 100913.25 | 0.34 | 0
44261.0391 | 1 | 23.2 | 87.42 | 100913.99 | 0.34 | 0
44261.0395 | 1 | 23.21 | 87.45 | 100912.36 | 0.34 | 0
44261.0398 | 1 | 23.21 | 87.48 | 100912.54 | 0.34 | 0
44261.0402 | 1 | 23.23 | 87.38 | 100911.63 | 0.34 | 0
44261.0406 | 1 | 23.22 | 87.38 | 100910.35 | 0.34 | 0
44261.0409 | 1 | 23.21 | 87.41 | 100910.16 | 0.34 | 0
44261.0413 | 1 | 23.22 | 87.37 | 100910.37 | 0.34 | 0
44261.0416 | 1 | 23.22 | 87.31 | 100911.21 | 0.34 | 0
44261.042 | 1 | 23.22 | 87.33 | 100910.45 | 0.34 | 0
44261.0423 | 1 | 23.21 | 87.33 | 100910.82 | 0.34 | 0
44261.0427 | 1 | 23.22 | 87.26 | 100910.32 | 0.34 | 0
44261.043 | 1 | 23.21 | 87.35 | 100910.07 | 0.34 | 0
44261.0434 | 1 | 23.21 | 87.31 | 100908.18 | 0.34 | 0
44261.0437 | 1 | 23.22 | 87.28 | 100907.27 | 0.34 | 0
44261.0441 | 1 | 23.22 | 87.3 | 100905.65 | 0.34 | 0
44261.0445 | 1 | 23.21 | 87.35 | 100904.32 | 0.35 | 0
44261.0448 | 1 | 23.22 | 87.26 | 100906.58 | 0.34 | 0
44261.0452 | 1 | 23.22 | 87.24 | 100905.07 | 0.35 | 0
44261.0455 | 1 | 23.22 | 87.29 | 100903.44 | 0.35 | 0
44261.0459 | 1 | 23.22 | 87.28 | 100905.36 | 0.34 | 0
44261.0462 | 1 | 23.23 | 87.17 | 100903.09 | 0.35 | 0
44261.0466 | 1 | 23.23 | 87.16 | 100900.68 | 0.35 | 0
44261.0469 | 1 | 23.23 | 87.2 | 100898.85 | 0.35 | 0
44261.0473 | 1 | 23.22 | 87.21 | 100900.52 | 0.35 | 0
44261.0477 | 1 | 23.22 | 87.2 | 100898.67 | 0.35 | 0
44261.048 | 1 | 23.22 | 87.17 | 100896.92 | 0.35 | 0
44261.0484 | 1 | 23.22 | 87.18 | 100896.75 | 0.35 | 0
44261.0487 | 1 | 23.22 | 87.26 | 100896.15 | 0.35 | 0
44261.0491 | 1 | 23.22 | 87.2 | 100897.52 | 0.35 | 0
44261.0494 | 1 | 23.22 | 87.12 | 100898.03 | 0.35 | 0
44261.0498 | 1 | 23.21 | 87.14 | 100897.73 | 0.35 | 0
44261.0501 | 1 | 23.21 | 87.13 | 100898.71 | 0.35 | 0
44261.0505 | 1 | 23.21 | 87.2 | 100896.64 | 0.35 | 0
44261.0509 | 1 | 23.22 | 87.18 | 100897.12 | 0.35 | 0
44261.0512 | 1 | 23.22 | 87.1 | 100895.26 | 0.35 | 0
44261.0516 | 1 | 23.22 | 87.06 | 100896.01 | 0.35 | 0
44261.0519 | 1 | 23.22 | 87.1 | 100893.9 | 0.35 | 0
44261.0523 | 1 | 23.22 | 87.03 | 100893.15 | 0.36 | 0
44261.0526 | 1 | 23.22 | 86.99 | 100891.84 | 0.36 | 0
44261.053 | 1 | 23.23 | 87.02 | 100889.33 | 0.36 | 0
44261.0533 | 1 | 23.22 | 86.98 | 100890.01 | 0.36 | 0
44261.0537 | 1 | 23.22 | 86.99 | 100888.68 | 0.36 | 0
44261.0541 | 1 | 23.22 | 87.01 | 100887.14 | 0.36 | 0
44261.0544 | 1 | 23.22 | 87.03 | 100885.61 | 0.36 | 0
44261.0548 | 1 | 23.23 | 86.97 | 100883.66 | 0.36 | 0
44261.0551 | 1 | 23.22 | 86.93 | 100881.05 | 0.37 | 0
44261.0555 | 1 | 23.23 | 86.94 | 100882.32 | 0.36 | 0
44261.0558 | 1 | 23.22 | 87 | 100883.83 | 0.36 | 0
44261.0562 | 1 | 23.22 | 87 | 100884.67 | 0.36 | 0
44261.0565 | 1 | 23.22 | 87.02 | 100884.68 | 0.36 | 0
44261.0569 | 1 | 23.22 | 86.98 | 100885.48 | 0.36 | 0
44261.0572 | 1 | 23.22 | 86.93 | 100884.06 | 0.36 | 0
44261.0576 | 1 | 23.22 | 86.97 | 100885.9 | 0.36 | 0
44261.058 | 1 | 23.22 | 86.95 | 100885.62 | 0.36 | 0
44261.0583 | 1 | 23.22 | 86.95 | 100885.62 | 0.36 | 0
44261.0587 | 1 | 23.23 | 86.89 | 100884.18 | 0.36 | 0
44261.059 | 1 | 23.24 | 86.89 | 100883.42 | 0.36 | 0
44261.0594 | 1 | 23.23 | 86.86 | 100886.7 | 0.36 | 0
44261.0597 | 1 | 23.23 | 86.87 | 100884.12 | 0.36 | 0
44261.0601 | 1 | 23.24 | 86.84 | 100884.45 | 0.36 | 0
44261.0604 | 1 | 23.24 | 86.8 | 100883.35 | 0.36 | 0
44261.0608 | 1 | 23.23 | 86.79 | 100884.3 | 0.36 | 0
44261.0612 | 1 | 23.23 | 86.82 | 100885.16 | 0.36 | 0
44261.0615 | 1 | 23.24 | 86.74 | 100884.41 | 0.36 | 0
44261.0619 | 1 | 23.24 | 86.79 | 100883.22 | 0.36 | 0
44261.0622 | 1 | 23.24 | 86.75 | 100883.53 | 0.36 | 0
44261.0626 | 1 | 23.24 | 86.69 | 100883.14 | 0.36 | 0
44261.0629 | 1 | 23.23 | 86.67 | 100882.64 | 0.36 | 0
44261.0633 | 1 | 23.25 | 86.65 | 100882.69 | 0.36 | 0
44261.0636 | 1 | 23.24 | 86.64 | 100882.79 | 0.36 | 0
44261.064 | 1 | 23.25 | 86.68 | 100884.21 | 0.36 | 0
44261.0644 | 1 | 23.24 | 86.64 | 100882.57 | 0.36 | 0
44261.0647 | 1 | 23.23 | 86.73 | 100882.3 | 0.36 | 0
44261.0651 | 1 | 23.23 | 86.63 | 100881.02 | 0.37 | 0
44261.0654 | 1 | 23.23 | 86.68 | 100881.8 | 0.36 | 0
44261.0658 | 1 | 23.23 | 86.66 | 100880.69 | 0.37 | 0
44261.0661 | 1 | 23.23 | 86.64 | 100882.07 | 0.36 | 0
44261.0665 | 1 | 23.21 | 86.75 | 100881.23 | 0.37 | 0
44261.0668 | 1 | 23.22 | 86.77 | 100882.02 | 0.36 | 0
44261.0672 | 1 | 23.22 | 86.67 | 100881.85 | 0.36 | 0
44261.0675 | 1 | 23.23 | 86.62 | 100880.26 | 0.37 | 0
44261.0679 | 1 | 23.24 | 86.56 | 100882.1 | 0.36 | 0
44261.0683 | 1 | 23.24 | 86.54 | 100881.54 | 0.36 | 0
44261.0686 | 1 | 23.24 | 86.57 | 100881.9 | 0.36 | 0
44261.069 | 1 | 23.23 | 86.61 | 100879.88 | 0.37 | 0
44261.0693 | 1 | 23.25 | 86.52 | 100882.23 | 0.36 | 0
44261.0697 | 1 | 23.25 | 86.56 | 100885.68 | 0.36 | 0
44261.07 | 1 | 23.23 | 86.56 | 100885.16 | 0.36 | 0
44261.0704 | 1 | 23.24 | 86.56 | 100887.79 | 0.36 | 0
44261.0707 | 1 | 23.24 | 86.5 | 100887.7 | 0.36 | 0
44261.0711 | 1 | 23.24 | 86.53 | 100885.97 | 0.36 | 0
44261.0714 | 1 | 23.24 | 86.53 | 100887.93 | 0.36 | 0
44261.0718 | 1 | 23.24 | 86.5 | 100886.65 | 0.36 | 0
44261.0722 | 1 | 23.25 | 86.47 | 100884.82 | 0.36 | 0
44261.0725 | 1 | 23.25 | 86.42 | 100885.12 | 0.36 | 0
44261.0729 | 1 | 23.25 | 86.42 | 100884.55 | 0.36 | 0
44261.0732 | 1 | 23.24 | 86.4 | 100885.3 | 0.36 | 0
44261.0736 | 1 | 23.25 | 86.44 | 100887.12 | 0.36 | 0
44261.0739 | 1 | 23.24 | 86.48 | 100886.74 | 0.36 | 0
44261.0743 | 1 | 23.24 | 86.44 | 100885.45 | 0.36 | 0
44261.0746 | 1 | 23.25 | 86.39 | 100884.47 | 0.36 | 0
44261.075 | 1 | 23.25 | 86.36 | 100888.5 | 0.36 | 0
44261.0754 | 1 | 23.24 | 86.42 | 100887.07 | 0.36 | 0
44261.0757 | 1 | 23.25 | 86.43 | 100888.32 | 0.36 | 0
44261.0761 | 1 | 23.25 | 86.39 | 100886.24 | 0.36 | 0
44261.0764 | 1 | 23.25 | 86.37 | 100887.67 | 0.36 | 0
44261.0768 | 1 | 23.25 | 86.32 | 100887.89 | 0.36 | 0
44261.0771 | 1 | 23.25 | 86.34 | 100885.16 | 0.36 | 0
44261.0775 | 1 | 23.25 | 86.35 | 100887.47 | 0.36 | 0
44261.0778 | 1 | 23.24 | 86.36 | 100887.33 | 0.36 | 0
44261.0782 | 1 | 23.25 | 86.31 | 100888.67 | 0.36 | 0
44261.0786 | 1 | 23.23 | 86.5 | 100885.62 | 0.36 | 0
44261.0789 | 1 | 23.22 | 86.46 | 100887.31 | 0.36 | 0
44261.0793 | 1 | 23.24 | 86.37 | 100887.43 | 0.36 | 0
44261.0796 | 1 | 23.24 | 86.29 | 100886.56 | 0.36 | 0
44261.08 | 1 | 23.24 | 86.32 | 100888.64 | 0.36 | 0
44261.0803 | 1 | 23.24 | 86.37 | 100887.61 | 0.36 | 0
44261.0807 | 1 | 23.24 | 86.34 | 100887 | 0.36 | 0
44261.081 | 1 | 23.24 | 86.25 | 100887.05 | 0.36 | 0
44261.0814 | 1 | 23.25 | 86.2 | 100884.93 | 0.36 | 0
44261.0817 | 1 | 23.25 | 86.19 | 100885.23 | 0.36 | 0
44261.0821 | 1 | 23.25 | 86.19 | 100884.86 | 0.36 | 0
44261.0825 | 1 | 23.25 | 86.22 | 100885.7 | 0.36 | 0
44261.0828 | 1 | 23.26 | 86.2 | 100884.33 | 0.36 | 0
44261.0832 | 1 | 23.26 | 86.21 | 100883.04 | 0.36 | 0
44261.0835 | 1 | 23.26 | 86.23 | 100884.57 | 0.36 | 0
44261.0839 | 1 | 23.25 | 86.21 | 100885.51 | 0.36 | 0
44261.0842 | 1 | 23.25 | 86.2 | 100884 | 0.36 | 0
44261.0846 | 1 | 23.26 | 86.16 | 100885.34 | 0.36 | 0
44261.0849 | 1 | 23.25 | 86.11 | 100883.57 | 0.36 | 0
44261.0853 | 1 | 23.25 | 86.12 | 100883.25 | 0.36 | 0
44261.0857 | 1 | 23.24 | 86.27 | 100884.04 | 0.36 | 0
44261.086 | 1 | 23.24 | 86.22 | 100885.81 | 0.36 | 0
44261.0864 | 1 | 23.25 | 86.21 | 100884.41 | 0.36 | 0
44261.0867 | 1 | 23.25 | 86.15 | 100884.54 | 0.36 | 0
44261.0871 | 1 | 23.25 | 86.17 | 100883.34 | 0.36 | 0
44261.0874 | 1 | 23.25 | 86.12 | 100884.25 | 0.36 | 0
44261.0878 | 1 | 23.24 | 86.24 | 100885.78 | 0.36 | 0
44261.0881 | 1 | 23.24 | 86.17 | 100880.43 | 0.37 | 0
44261.0885 | 1 | 23.26 | 86.05 | 100879.9 | 0.37 | 0
44261.0889 | 1 | 23.27 | 85.99 | 100879.1 | 0.37 | 0
44261.0892 | 1 | 23.26 | 86.05 | 100878.96 | 0.37 | 0
44261.0896 | 1 | 23.26 | 86 | 100880.6 | 0.37 | 0
44261.0899 | 1 | 23.26 | 86.06 | 100880.36 | 0.37 | 0
44261.0903 | 1 | 23.26 | 86.02 | 100880.07 | 0.37 | 0
44261.0906 | 1 | 23.25 | 86.01 | 100880.12 | 0.37 | 0
44261.091 | 1 | 23.26 | 86.06 | 100877.18 | 0.37 | 0
44261.0913 | 1 | 23.24 | 86.11 | 100876.4 | 0.37 | 0
44261.0917 | 1 | 23.24 | 86.13 | 100876.31 | 0.37 | 0
44261.092 | 1 | 23.25 | 86.03 | 100874.32 | 0.37 | 0
44261.0924 | 1 | 23.26 | 86 | 100874.84 | 0.37 | 0
44261.0928 | 1 | 23.26 | 85.98 | 100877.15 | 0.37 | 0
44261.0931 | 1 | 23.26 | 85.98 | 100876.07 | 0.37 | 0
44261.0935 | 1 | 23.26 | 86.01 | 100874.82 | 0.37 | 0
44261.0938 | 1 | 23.26 | 86.05 | 100875.28 | 0.37 | 0
44261.0942 | 1 | 23.25 | 86.01 | 100872.46 | 0.37 | 0
44261.0945 | 1 | 23.26 | 85.95 | 100870.65 | 0.37 | 0
44261.0949 | 1 | 23.26 | 86.02 | 100870.11 | 0.37 | 0
44261.0952 | 1 | 23.26 | 86 | 100869.45 | 0.37 | 0
44261.0956 | 1 | 23.26 | 86.01 | 100866.34 | 0.38 | 0
44261.0959 | 1 | 23.26 | 85.99 | 100866.99 | 0.38 | 0
44261.0963 | 1 | 23.26 | 85.98 | 100868.72 | 0.38 | 0
44261.0967 | 1 | 23.26 | 85.95 | 100867.74 | 0.38 | 0
44261.097 | 1 | 23.26 | 85.95 | 100868.95 | 0.38 | 0
44261.0974 | 1 | 23.25 | 86 | 100866.72 | 0.38 | 0
44261.0977 | 1 | 23.26 | 85.96 | 100869.17 | 0.38 | 0
44261.0981 | 1 | 23.26 | 85.96 | 100867.13 | 0.38 | 0
44261.0984 | 1 | 23.25 | 85.99 | 100867.46 | 0.38 | 0
44261.0988 | 1 | 23.26 | 85.9 | 100870.22 | 0.37 | 0
44261.0992 | 1 | 23.26 | 85.84 | 100870.51 | 0.37 | 0
44261.0995 | 1 | 23.26 | 85.83 | 100872.11 | 0.37 | 0
44261.0999 | 1 | 23.26 | 85.88 | 100874.77 | 0.37 | 0
44261.1002 | 1 | 23.25 | 85.95 | 100874.66 | 0.37 | 0
44261.1006 | 1 | 23.25 | 85.93 | 100875.97 | 0.37 | 0
44261.1009 | 1 | 23.26 | 85.94 | 100877.16 | 0.37 | 0
44261.1013 | 1 | 23.26 | 85.91 | 100876.02 | 0.37 | 0
44261.1016 | 1 | 23.27 | 85.87 | 100876.75 | 0.37 | 0
44261.102 | 1 | 23.26 | 85.88 | 100876.95 | 0.37 | 0
44261.1023 | 1 | 23.26 | 85.9 | 100878.82 | 0.37 | 0
44261.1027 | 1 | 23.26 | 85.86 | 100877.27 | 0.37 | 0
44261.1031 | 1 | 23.28 | 85.81 | 100876.98 | 0.37 | 0
44261.1034 | 1 | 23.26 | 85.85 | 100874.39 | 0.37 | 0
44261.1038 | 1 | 23.26 | 85.83 | 100872.5 | 0.37 | 0
44261.1041 | 1 | 23.28 | 85.78 | 100869.64 | 0.37 | 0
44261.1045 | 1 | 23.26 | 85.82 | 100868.08 | 0.38 | 0
44261.1048 | 1 | 23.26 | 85.85 | 100865.89 | 0.38 | 0
44261.1052 | 1 | 23.26 | 85.83 | 100862.84 | 0.38 | 0
44261.1055 | 1 | 23.27 | 85.79 | 100862.89 | 0.38 | 0
44261.1059 | 1 | 23.27 | 85.79 | 100863.42 | 0.38 | 0
44261.1062 | 1 | 23.27 | 85.83 | 100863.42 | 0.38 | 0
44261.1066 | 1 | 23.27 | 85.79 | 100864.54 | 0.38 | 0
44261.107 | 1 | 23.27 | 85.83 | 100863.68 | 0.38 | 0
44261.1073 | 1 | 23.25 | 85.9 | 100862.03 | 0.38 | 0
44261.1077 | 1 | 23.26 | 85.8 | 100857.36 | 0.39 | 0
44261.108 | 1 | 23.25 | 85.81 | 100856.86 | 0.39 | 0
44261.1084 | 1 | 23.26 | 85.83 | 100858.65 | 0.38 | 0
44261.1087 | 1 | 23.27 | 85.78 | 100857.56 | 0.38 | 0
44261.1091 | 1 | 23.27 | 85.8 | 100856.55 | 0.39 | 0
44261.1094 | 1 | 23.27 | 85.79 | 100858.59 | 0.38 | 0
44261.1098 | 1 | 23.26 | 85.78 | 100861.64 | 0.38 | 0
44261.1102 | 1 | 23.26 | 85.78 | 100862.99 | 0.38 | 0
44261.1105 | 1 | 23.26 | 85.76 | 100862.52 | 0.38 | 0
44261.1109 | 1 | 23.27 | 85.75 | 100861.18 | 0.38 | 0
44261.1112 | 1 | 23.26 | 85.75 | 100861.14 | 0.38 | 0
44261.1116 | 1 | 23.26 | 85.75 | 100864.49 | 0.38 | 0
44261.1119 | 1 | 23.27 | 85.71 | 100865.7 | 0.38 | 0
44261.1123 | 1 | 23.27 | 85.71 | 100867.9 | 0.38 | 0
44261.1127 | 1 | 23.27 | 85.72 | 100864.79 | 0.38 | 0
44261.113 | 1 | 23.28 | 85.69 | 100866.64 | 0.38 | 0
44261.1134 | 1 | 23.28 | 85.66 | 100867.84 | 0.38 | 0
44261.1137 | 1 | 23.28 | 85.64 | 100866.35 | 0.38 | 0
44261.1141 | 1 | 23.29 | 85.66 | 100867.03 | 0.38 | 0
44261.1144 | 1 | 23.28 | 85.69 | 100866.03 | 0.38 | 0
44261.1148 | 1 | 23.27 | 85.71 | 100866.65 | 0.38 | 0
44261.1151 | 1 | 23.27 | 85.64 | 100865.12 | 0.38 | 0
44261.1155 | 1 | 23.28 | 85.58 | 100866.49 | 0.38 | 0
44261.1158 | 1 | 23.27 | 85.68 | 100864.96 | 0.38 | 0
44261.1162 | 1 | 23.28 | 85.63 | 100864.46 | 0.38 | 0
44261.1166 | 1 | 23.27 | 85.68 | 100866.7 | 0.38 | 0
44261.1169 | 1 | 23.27 | 85.65 | 100865.73 | 0.38 | 0
44261.1173 | 1 | 23.28 | 85.61 | 100863.08 | 0.38 | 0
44261.1176 | 1 | 23.28 | 85.59 | 100860.33 | 0.38 | 0
44261.118 | 1 | 23.27 | 85.62 | 100859.68 | 0.38 | 0
44261.1183 | 1 | 23.27 | 85.62 | 100857.52 | 0.38 | 0
44261.1187 | 1 | 23.26 | 85.66 | 100859.14 | 0.38 | 0
44261.119 | 1 | 23.28 | 85.64 | 100859.99 | 0.38 | 0
44261.1194 | 1 | 23.27 | 85.65 | 100858.61 | 0.38 | 0
44261.1197 | 1 | 23.27 | 85.59 | 100856.08 | 0.39 | 0
44261.1201 | 1 | 23.27 | 85.55 | 100856.07 | 0.39 | 0
44261.1205 | 1 | 23.27 | 85.62 | 100854.8 | 0.39 | 0
44261.1208 | 1 | 23.27 | 85.63 | 100853.86 | 0.39 | 0
44261.1212 | 1 | 23.28 | 85.53 | 100852.94 | 0.39 | 0
44261.1215 | 1 | 23.27 | 85.55 | 100852.95 | 0.39 | 0
44261.1219 | 1 | 23.28 | 85.55 | 100852.97 | 0.39 | 0
44261.1222 | 1 | 23.27 | 85.56 | 100853.23 | 0.39 | 0
44261.1226 | 1 | 23.27 | 85.55 | 100853.17 | 0.39 | 0
44261.1229 | 1 | 23.27 | 85.58 | 100852.88 | 0.39 | 0
44261.1233 | 1 | 23.27 | 85.54 | 100853.4 | 0.39 | 0
44261.1237 | 1 | 23.27 | 85.54 | 100853.2 | 0.39 | 0
44261.124 | 1 | 23.28 | 85.48 | 100853.27 | 0.39 | 0
44261.1244 | 1 | 23.28 | 85.47 | 100853.3 | 0.39 | 0
44261.1247 | 1 | 23.28 | 85.47 | 100852.5 | 0.39 | 0
44261.1251 | 1 | 23.29 | 85.43 | 100851.62 | 0.39 | 0
44261.1254 | 1 | 23.28 | 85.48 | 100851.54 | 0.39 | 0
44261.1258 | 1 | 23.29 | 85.46 | 100853.11 | 0.39 | 0
44261.1261 | 1 | 23.29 | 85.43 | 100854.53 | 0.39 | 0
44261.1265 | 1 | 23.28 | 85.47 | 100855.15 | 0.39 | 0
44261.1269 | 1 | 23.28 | 85.42 | 100856.43 | 0.39 | 0
44261.1272 | 1 | 23.28 | 85.42 | 100854.82 | 0.39 | 0
44261.1276 | 1 | 23.28 | 85.43 | 100851.95 | 0.39 | 0
44261.1279 | 1 | 23.29 | 85.38 | 100852.31 | 0.39 | 0
44261.1283 | 1 | 23.29 | 85.39 | 100852.1 | 0.39 | 0
44261.1286 | 1 | 23.29 | 85.38 | 100853.48 | 0.39 | 0
44261.129 | 1 | 23.29 | 85.33 | 100852.8 | 0.39 | 0
44261.1293 | 1 | 23.29 | 85.34 | 100852.55 | 0.39 | 0
44261.1297 | 1 | 23.28 | 85.45 | 100852.04 | 0.39 | 0
44261.13 | 1 | 23.27 | 85.45 | 100850.25 | 0.39 | 0
44261.1304 | 1 | 23.28 | 85.44 | 100853.8 | 0.39 | 0
44261.1308 | 1 | 23.28 | 85.45 | 100853.11 | 0.39 | 0
44261.1311 | 1 | 23.27 | 85.42 | 100854.11 | 0.39 | 0
44261.1315 | 1 | 23.28 | 85.38 | 100855.99 | 0.39 | 0
44261.1318 | 1 | 23.29 | 85.32 | 100855.11 | 0.39 | 0
44261.1322 | 1 | 23.29 | 85.32 | 100855.03 | 0.39 | 0
44261.1325 | 1 | 23.29 | 85.37 | 100857.03 | 0.39 | 0
44261.1329 | 1 | 23.29 | 85.38 | 100857.26 | 0.39 | 0
44261.1332 | 1 | 23.28 | 85.36 | 100855.35 | 0.39 | 0
44261.1336 | 1 | 23.28 | 85.39 | 100856.67 | 0.39 | 0
44261.134 | 1 | 23.28 | 85.34 | 100858.49 | 0.38 | 0
44261.1343 | 1 | 23.28 | 85.35 | 100857.24 | 0.39 | 0
44261.1347 | 1 | 23.29 | 85.31 | 100859.86 | 0.38 | 0
44261.135 | 1 | 23.28 | 85.33 | 100858.4 | 0.38 | 0
44261.1354 | 1 | 23.29 | 85.32 | 100859.34 | 0.38 | 0
44261.1357 | 1 | 23.28 | 85.32 | 100856.3 | 0.39 | 0
44261.1361 | 1 | 23.28 | 85.33 | 100854.58 | 0.39 | 0
44261.1364 | 1 | 23.28 | 85.38 | 100854 | 0.39 | 0
44261.1368 | 1 | 23.28 | 85.33 | 100852.75 | 0.39 | 0
44261.1372 | 1 | 23.29 | 85.26 | 100853.02 | 0.39 | 0
44261.1375 | 1 | 23.29 | 85.3 | 100852.79 | 0.39 | 0
44261.1379 | 1 | 23.29 | 85.27 | 100852.95 | 0.39 | 0
44261.1382 | 1 | 23.28 | 85.3 | 100853.67 | 0.39 | 0
44261.1386 | 1 | 23.29 | 85.3 | 100852.21 | 0.39 | 0
44261.1389 | 1 | 23.28 | 85.3 | 100851.43 | 0.39 | 0
44261.1393 | 1 | 23.29 | 85.3 | 100850.53 | 0.39 | 0
44261.1396 | 1 | 23.29 | 85.28 | 100849.64 | 0.39 | 0
44261.14 | 1 | 23.29 | 85.27 | 100848.61 | 0.39 | 0
44261.1403 | 1 | 23.29 | 85.32 | 100849.53 | 0.39 | 0
44261.1407 | 1 | 23.27 | 85.32 | 100848.42 | 0.39 | 0
44261.1411 | 1 | 23.29 | 85.25 | 100850.65 | 0.39 | 0
44261.1414 | 1 | 23.3 | 85.2 | 100853.28 | 0.39 | 0
44261.1418 | 1 | 23.29 | 85.23 | 100853.18 | 0.39 | 0
44261.1421 | 1 | 23.28 | 85.32 | 100853.57 | 0.39 | 0
44261.1425 | 1 | 23.28 | 85.27 | 100853.27 | 0.39 | 0
44261.1428 | 1 | 23.29 | 85.23 | 100850.7 | 0.39 | 0
44261.1432 | 1 | 23.3 | 85.24 | 100850.86 | 0.39 | 0
44261.1435 | 1 | 23.3 | 85.22 | 100852.93 | 0.39 | 0
44261.1439 | 1 | 23.3 | 85.22 | 100853.62 | 0.39 | 0
44261.1443 | 1 | 23.3 | 85.15 | 100853.22 | 0.39 | 0
44261.1446 | 1 | 23.3 | 85.16 | 100853.51 | 0.39 | 0
44261.145 | 1 | 23.29 | 85.26 | 100853.41 | 0.39 | 0
44261.1453 | 1 | 23.29 | 85.24 | 100857.01 | 0.39 | 0
44261.1457 | 1 | 23.29 | 85.22 | 100857.24 | 0.39 | 0
44261.146 | 1 | 23.29 | 85.24 | 100859.32 | 0.38 | 0
44261.1464 | 1 | 23.29 | 85.23 | 100858.83 | 0.38 | 0
44261.1467 | 1 | 23.29 | 85.17 | 100863.53 | 0.38 | 0
44261.1471 | 1 | 23.29 | 85.15 | 100861.2 | 0.38 | 0
44261.1475 | 1 | 23.3 | 85.15 | 100862.29 | 0.38 | 0
44261.1478 | 1 | 23.3 | 85.12 | 100864.08 | 0.38 | 0
44261.1482 | 1 | 23.3 | 85.16 | 100866.24 | 0.38 | 0
44261.1485 | 1 | 23.29 | 85.17 | 100867 | 0.38 | 0
44261.1489 | 1 | 23.29 | 85.15 | 100867.66 | 0.38 | 0
44261.1492 | 1 | 23.29 | 85.17 | 100865.53 | 0.38 | 0
44261.1496 | 1 | 23.29 | 85.14 | 100864.17 | 0.38 | 0
44261.1499 | 1 | 23.29 | 85.19 | 100864.92 | 0.38 | 0
44261.1503 | 1 | 23.3 | 85.11 | 100864.19 | 0.38 | 0
44261.1506 | 1 | 23.29 | 85.11 | 100863.79 | 0.38 | 0
44261.151 | 1 | 23.3 | 85.13 | 100861.08 | 0.38 | 0
44261.1514 | 1 | 23.3 | 85.09 | 100862.12 | 0.38 | 0
44261.1517 | 1 | 23.3 | 85.08 | 100863.86 | 0.38 | 0
44261.1521 | 1 | 23.29 | 85.11 | 100864.67 | 0.38 | 0
44261.1524 | 1 | 23.29 | 85.1 | 100863.88 | 0.38 | 0
44261.1528 | 1 | 23.29 | 85.06 | 100867.41 | 0.38 | 0
44261.1531 | 1 | 23.3 | 85.04 | 100867.86 | 0.38 | 0
44261.1535 | 1 | 23.3 | 85.02 | 100869.15 | 0.38 | 0
44261.1538 | 1 | 23.3 | 85.08 | 100869.34 | 0.38 | 0
44261.1542 | 1 | 23.3 | 85.08 | 100871.27 | 0.37 | 0
44261.1545 | 1 | 23.3 | 84.98 | 100870.69 | 0.37 | 0
44261.1549 | 1 | 23.3 | 85.01 | 100869.97 | 0.37 | 0
44261.1553 | 1 | 23.3 | 85.05 | 100869.77 | 0.37 | 0
44261.1556 | 1 | 23.3 | 85.06 | 100861.51 | 0.38 | 0
44261.156 | 1 | 23.29 | 85.08 | 100860.18 | 0.38 | 0
44261.1563 | 1 | 23.3 | 85.08 | 100857.63 | 0.38 | 0
44261.1567 | 1 | 23.28 | 85.14 | 100855.75 | 0.39 | 0
44261.157 | 1 | 23.3 | 85.05 | 100852.59 | 0.39 | 0
44261.1574 | 1 | 23.3 | 85.03 | 100848.19 | 0.39 | 0
44261.1577 | 1 | 23.3 | 85.02 | 100846.44 | 0.39 | 0
44261.1581 | 1 | 23.31 | 84.96 | 100847.36 | 0.39 | 0
44261.1585 | 1 | 23.3 | 85.03 | 100849.24 | 0.39 | 0
44261.1588 | 1 | 23.3 | 85.04 | 100854.75 | 0.39 | 0
44261.1592 | 1 | 23.3 | 85.04 | 100861.09 | 0.38 | 0
44261.1595 | 1 | 23.3 | 85.05 | 100866.83 | 0.38 | 0
44261.1599 | 1 | 23.3 | 84.98 | 100872.63 | 0.37 | 0
44261.1602 | 1 | 23.3 | 84.99 | 100875.73 | 0.37 | 0
44261.1606 | 1 | 23.29 | 85.06 | 100875.19 | 0.37 | 0
44261.1609 | 1 | 23.3 | 84.97 | 100876.02 | 0.37 | 0
44261.1613 | 1 | 23.29 | 85.03 | 100877.23 | 0.37 | 0
44261.1617 | 1 | 23.3 | 85.01 | 100874.08 | 0.37 | 0
44261.162 | 1 | 23.29 | 84.99 | 100875.95 | 0.37 | 0
44261.1624 | 1 | 23.3 | 84.96 | 100874.5 | 0.37 | 0
44261.1627 | 1 | 23.3 | 85.01 | 100874.91 | 0.37 | 0
44261.1631 | 1 | 23.3 | 84.98 | 100874.79 | 0.37 | 0
44261.1634 | 1 | 23.31 | 84.97 | 100876.23 | 0.37 | 0
44261.1638 | 1 | 23.3 | 84.97 | 100876.82 | 0.37 | 0
44261.1641 | 1 | 23.31 | 84.93 | 100875.85 | 0.37 | 0
44261.1645 | 1 | 23.3 | 84.94 | 100877.05 | 0.37 | 0
44261.1648 | 1 | 23.31 | 84.92 | 100877.75 | 0.37 | 0
44261.1652 | 1 | 23.3 | 84.97 | 100877.27 | 0.37 | 0
44261.1656 | 1 | 23.3 | 84.97 | 100877.51 | 0.37 | 0
44261.1659 | 1 | 23.3 | 84.94 | 100878.03 | 0.37 | 0
44261.1663 | 1 | 23.3 | 84.94 | 100877.62 | 0.37 | 0
44261.1666 | 1 | 23.3 | 85.13 | 100876.51 | 0.37 | 0
44261.167 | 1 | 23.31 | 84.89 | 100873.89 | 0.37 | 0
44261.1673 | 1 | 23.29 | 84.96 | 100872.99 | 0.37 | 0
44261.1677 | 1 | 23.29 | 84.92 | 100871.89 | 0.37 | 0
44261.168 | 1 | 23.3 | 84.88 | 100871.48 | 0.37 | 0
44261.1684 | 1 | 23.3 | 84.92 | 100870.03 | 0.37 | 0
44261.1688 | 1 | 23.3 | 84.97 | 100870.03 | 0.37 | 0
44261.1691 | 1 | 23.3 | 84.93 | 100868.16 | 0.38 | 0
44261.1695 | 1 | 23.31 | 84.91 | 100869.76 | 0.37 | 0
44261.1698 | 1 | 23.3 | 84.89 | 100869.71 | 0.37 | 0
44261.1702 | 1 | 23.31 | 84.89 | 100868.38 | 0.38 | 0
44261.1705 | 1 | 23.29 | 84.97 | 100869.43 | 0.37 | 0
44261.1709 | 1 | 23.29 | 84.94 | 100870.99 | 0.37 | 0
44261.1712 | 1 | 23.3 | 84.92 | 100866.05 | 0.38 | 0
44261.1716 | 1 | 23.31 | 84.87 | 100867.23 | 0.38 | 0
44261.172 | 1 | 23.3 | 84.91 | 100870.26 | 0.37 | 0
44261.1723 | 1 | 23.31 | 84.83 | 100869.9 | 0.37 | 0
44261.1727 | 1 | 23.31 | 84.79 | 100869.02 | 0.38 | 0
44261.173 | 1 | 23.31 | 84.82 | 100869.28 | 0.38 | 0
44261.1734 | 1 | 23.31 | 84.83 | 100870.7 | 0.37 | 0
44261.1737 | 1 | 23.31 | 84.84 | 100873.11 | 0.37 | 0
44261.1741 | 1 | 23.31 | 84.8 | 100875.2 | 0.37 | 0
44261.1744 | 1 | 23.32 | 84.8 | 100876.14 | 0.37 | 0
44261.1748 | 1 | 23.31 | 84.82 | 100875.41 | 0.37 | 0
44261.1752 | 1 | 23.32 | 84.78 | 100875.82 | 0.37 | 0
44261.1755 | 1 | 23.31 | 84.83 | 100876.34 | 0.37 | 0
44261.1759 | 1 | 23.32 | 84.78 | 100876.22 | 0.37 | 0
44261.1762 | 1 | 23.31 | 84.76 | 100877.45 | 0.37 | 0
44261.1766 | 1 | 23.31 | 84.8 | 100876.95 | 0.37 | 0
44261.1769 | 1 | 23.31 | 84.8 | 100875.84 | 0.37 | 0
44261.1773 | 1 | 23.31 | 84.77 | 100872.83 | 0.37 | 0
44261.1776 | 1 | 23.32 | 84.71 | 100872.72 | 0.37 | 0
44261.178 | 1 | 23.32 | 84.74 | 100870.12 | 0.37 | 0
44261.1783 | 1 | 23.32 | 84.76 | 100871.99 | 0.37 | 0
44261.1787 | 1 | 23.31 | 84.73 | 100871.06 | 0.37 | 0
44261.1791 | 1 | 23.32 | 84.71 | 100871.8 | 0.37 | 0
44261.1794 | 1 | 23.33 | 84.7 | 100875.46 | 0.37 | 0
44261.1798 | 1 | 23.31 | 84.78 | 100878.16 | 0.37 | 0
44261.1801 | 1 | 23.31 | 84.79 | 100879.48 | 0.37 | 0
44261.1805 | 1 | 23.31 | 84.72 | 100882.07 | 0.36 | 0
44261.1808 | 1 | 23.31 | 84.77 | 100885.08 | 0.36 | 0
44261.1812 | 1 | 23.3 | 84.77 | 100884.74 | 0.36 | 0
44261.1815 | 1 | 23.31 | 84.72 | 100886.58 | 0.36 | 0
44261.1819 | 1 | 23.31 | 84.73 | 100885.74 | 0.36 | 0
44261.1823 | 1 | 23.3 | 84.79 | 100885.25 | 0.36 | 0
44261.1826 | 1 | 23.3 | 84.77 | 100883.79 | 0.36 | 0
44261.183 | 1 | 23.31 | 84.73 | 100884.04 | 0.36 | 0
44261.1833 | 1 | 23.31 | 84.72 | 100884.61 | 0.36 | 0
44261.1837 | 1 | 23.31 | 84.75 | 100884.78 | 0.36 | 0
44261.184 | 1 | 23.32 | 84.69 | 100884.91 | 0.36 | 0
44261.1844 | 1 | 23.31 | 84.72 | 100883.85 | 0.36 | 0
44261.1847 | 1 | 23.31 | 84.79 | 100885.23 | 0.36 | 0
44261.1851 | 1 | 23.32 | 84.68 | 100885.71 | 0.36 | 0
44261.1855 | 1 | 23.31 | 84.72 | 100887.28 | 0.36 | 0
44261.1858 | 1 | 23.31 | 84.75 | 100886.24 | 0.36 | 0
44261.1862 | 1 | 23.31 | 84.68 | 100884.85 | 0.36 | 0
44261.1865 | 1 | 23.32 | 84.69 | 100885.16 | 0.36 | 0
44261.1869 | 1 | 23.32 | 84.67 | 100884.63 | 0.36 | 0
44261.1872 | 1 | 23.31 | 84.68 | 100886.46 | 0.36 | 0
44261.1876 | 1 | 23.32 | 84.66 | 100883.97 | 0.36 | 0
44261.1879 | 1 | 23.31 | 84.7 | 100884.4 | 0.36 | 0
44261.1883 | 1 | 23.31 | 84.68 | 100883 | 0.36 | 0
44261.1886 | 1 | 23.31 | 84.65 | 100884.61 | 0.36 | 0
44261.189 | 1 | 23.32 | 84.67 | 100880.99 | 0.37 | 0
44261.1894 | 1 | 23.31 | 84.67 | 100880.9 | 0.37 | 0
44261.1897 | 1 | 23.32 | 84.65 | 100880.42 | 0.37 | 0
44261.1901 | 1 | 23.32 | 84.68 | 100880.98 | 0.37 | 0
44261.1904 | 1 | 23.31 | 84.69 | 100882.75 | 0.36 | 0
44261.1908 | 1 | 23.32 | 84.67 | 100885 | 0.36 | 0
44261.1911 | 1 | 23.32 | 84.65 | 100884.51 | 0.36 | 0
44261.1915 | 1 | 23.32 | 84.64 | 100883.02 | 0.36 | 0
44261.1918 | 1 | 23.32 | 84.59 | 100880.6 | 0.37 | 0
44261.1922 | 1 | 23.33 | 84.58 | 100879.96 | 0.37 | 0
44261.1925 | 1 | 23.33 | 84.58 | 100876.83 | 0.37 | 0
44261.1929 | 1 | 23.32 | 84.57 | 100875.84 | 0.37 | 0
44261.1933 | 1 | 23.32 | 84.54 | 100873.93 | 0.37 | 0
44261.1936 | 1 | 23.32 | 84.57 | 100871.47 | 0.37 | 0
44261.194 | 1 | 23.32 | 84.6 | 100867.48 | 0.38 | 0
44261.1943 | 1 | 23.32 | 84.57 | 100860.84 | 0.38 | 0
44261.1947 | 1 | 23.31 | 84.63 | 100859.1 | 0.38 | 0
44261.195 | 1 | 23.32 | 84.55 | 100856.81 | 0.39 | 0
44261.1954 | 1 | 23.32 | 84.58 | 100852.58 | 0.39 | 0
44261.1957 | 1 | 23.33 | 84.53 | 100851.01 | 0.39 | 0
44261.1961 | 1 | 23.33 | 84.58 | 100852.25 | 0.39 | 0
44261.1965 | 1 | 23.32 | 84.6 | 100854.79 | 0.39 | 0
44261.1968 | 1 | 23.32 | 84.6 | 100855.08 | 0.39 | 0
44261.1972 | 1 | 23.32 | 84.57 | 100856.74 | 0.39 | 0
44261.1975 | 1 | 23.33 | 84.5 | 100856.85 | 0.39 | 0
44261.1979 | 1 | 23.33 | 84.53 | 100860.61 | 0.38 | 0
44261.1982 | 1 | 23.32 | 84.59 | 100862.06 | 0.38 | 0
44261.1986 | 1 | 23.33 | 84.56 | 100860.93 | 0.38 | 0
44261.1989 | 1 | 23.33 | 84.56 | 100867.26 | 0.38 | 0
44261.1993 | 1 | 23.33 | 84.49 | 100868.81 | 0.38 | 0
44261.1997 | 1 | 23.33 | 84.49 | 100872.67 | 0.37 | 0
44261.2 | 1 | 23.33 | 84.52 | 100879.15 | 0.37 | 0
44261.2004 | 1 | 23.34 | 84.5 | 100881.87 | 0.36 | 0
44261.2007 | 1 | 23.33 | 84.52 | 100883.98 | 0.36 | 0
44261.2011 | 1 | 23.33 | 84.56 | 100881.38 | 0.36 | 0
44261.2014 | 1 | 23.34 | 84.5 | 100881.08 | 0.37 | 0
44261.2018 | 1 | 23.34 | 84.49 | 100878.93 | 0.37 | 0
44261.2021 | 1 | 23.34 | 84.52 | 100876.02 | 0.37 | 0
44261.2025 | 1 | 23.33 | 84.47 | 100874.22 | 0.37 | 0
44261.2028 | 1 | 23.33 | 84.45 | 100871.66 | 0.37 | 0
44261.2032 | 1 | 23.34 | 84.46 | 100869.32 | 0.38 | 0
44261.2036 | 1 | 23.34 | 84.49 | 100870.65 | 0.37 | 0
44261.2039 | 1 | 23.33 | 84.47 | 100870.34 | 0.37 | 0
44261.2043 | 1 | 23.33 | 84.47 | 100871.81 | 0.37 | 0
44261.2046 | 1 | 23.33 | 84.44 | 100873.54 | 0.37 | 0
44261.205 | 1 | 23.34 | 84.44 | 100870.49 | 0.37 | 0
44261.2053 | 1 | 23.35 | 84.39 | 100874.31 | 0.37 | 0
44261.2057 | 1 | 23.34 | 84.46 | 100871.46 | 0.37 | 0
44261.206 | 1 | 23.34 | 84.43 | 100871.51 | 0.37 | 0
44261.2064 | 1 | 23.33 | 84.48 | 100871.33 | 0.37 | 0
44261.2068 | 1 | 23.33 | 84.49 | 100870.8 | 0.37 | 0
44261.2071 | 1 | 23.33 | 84.5 | 100869.36 | 0.38 | 0
44261.2075 | 1 | 23.33 | 84.5 | 100870.74 | 0.37 | 0
44261.2078 | 1 | 23.32 | 84.47 | 100869.63 | 0.37 | 0
44261.2082 | 1 | 23.32 | 84.5 | 100874.61 | 0.37 | 0
44261.2085 | 1 | 23.33 | 84.49 | 100876.89 | 0.37 | 0
44261.2089 | 1 | 23.32 | 84.53 | 100879.27 | 0.37 | 0
44261.2092 | 1 | 23.33 | 84.5 | 100880.17 | 0.37 | 0
44261.2096 | 1 | 23.33 | 84.45 | 100879.41 | 0.37 | 0
44261.21 | 1 | 23.34 | 84.42 | 100877.9 | 0.37 | 0
44261.2103 | 1 | 23.34 | 84.4 | 100875.84 | 0.37 | 0
44261.2107 | 1 | 23.34 | 84.4 | 100875.31 | 0.37 | 0
44261.211 | 1 | 23.33 | 84.42 | 100877.43 | 0.37 | 0
44261.2114 | 1 | 23.34 | 84.41 | 100876.71 | 0.37 | 0
44261.2117 | 1 | 23.34 | 84.39 | 100880.56 | 0.37 | 0
44261.2121 | 1 | 23.34 | 84.37 | 100881.7 | 0.36 | 0
44261.2124 | 1 | 23.34 | 84.45 | 100884.18 | 0.36 | 0
44261.2128 | 1 | 23.34 | 84.45 | 100887.45 | 0.36 | 0
44261.2131 | 1 | 23.34 | 84.39 | 100886.5 | 0.36 | 0
44261.2135 | 1 | 23.34 | 84.4 | 100888.82 | 0.36 | 0
44261.2139 | 1 | 23.33 | 84.36 | 100887.66 | 0.36 | 0
44261.2142 | 1 | 23.34 | 84.41 | 100889.65 | 0.36 | 0
44261.2146 | 1 | 23.34 | 84.39 | 100888.66 | 0.36 | 0
44261.2149 | 1 | 23.34 | 84.4 | 100889.61 | 0.36 | 0
44261.2153 | 1 | 23.34 | 84.43 | 100889.26 | 0.36 | 0
44261.2156 | 1 | 23.34 | 84.42 | 100889.64 | 0.36 | 0
44261.216 | 1 | 23.35 | 84.36 | 100891.78 | 0.36 | 0
44261.2163 | 1 | 23.34 | 84.37 | 100892.42 | 0.36 | 0
44261.2167 | 1 | 23.34 | 84.37 | 100891.33 | 0.36 | 0
44261.217 | 1 | 23.34 | 84.33 | 100894.74 | 0.35 | 0
44261.2174 | 1 | 23.34 | 84.41 | 100895.82 | 0.35 | 0
44261.2178 | 1 | 23.34 | 84.39 | 100897.97 | 0.35 | 0
44261.2181 | 1 | 23.34 | 84.38 | 100898.36 | 0.35 | 0
44261.2185 | 1 | 23.34 | 84.41 | 100898.67 | 0.35 | 0
44261.2188 | 1 | 23.34 | 84.37 | 100900.64 | 0.35 | 0
44261.2192 | 1 | 23.34 | 84.38 | 100901.41 | 0.35 | 0
44261.2195 | 1 | 23.34 | 84.42 | 100900.12 | 0.35 | 0
44261.2199 | 1 | 23.34 | 84.35 | 100898.64 | 0.35 | 0
44261.2202 | 1 | 23.34 | 84.38 | 100897.98 | 0.35 | 0
44261.2206 | 1 | 23.33 | 84.39 | 100898.09 | 0.35 | 0
44261.221 | 1 | 23.33 | 84.41 | 100896.56 | 0.35 | 0
44261.2213 | 1 | 23.34 | 84.41 | 100896.34 | 0.35 | 0
44261.2217 | 1 | 23.34 | 84.4 | 100894.99 | 0.35 | 0
44261.222 | 1 | 23.34 | 84.38 | 100897.18 | 0.35 | 0
44261.2224 | 1 | 23.35 | 84.33 | 100897.02 | 0.35 | 0
44261.2227 | 1 | 23.33 | 84.39 | 100897.91 | 0.35 | 0
44261.2231 | 1 | 23.33 | 84.41 | 100899.29 | 0.35 | 0
44261.2234 | 1 | 23.33 | 84.41 | 100897.64 | 0.35 | 0
44261.2238 | 1 | 23.33 | 84.42 | 100898.17 | 0.35 | 0
44261.2242 | 1 | 23.32 | 84.43 | 100900.18 | 0.35 | 0
44261.2245 | 1 | 23.33 | 84.45 | 100901.9 | 0.35 | 0
44261.2249 | 1 | 23.33 | 84.42 | 100907.05 | 0.34 | 0
44261.2252 | 1 | 23.34 | 84.35 | 100910.03 | 0.34 | 0
44261.2256 | 1 | 23.34 | 84.34 | 100913.87 | 0.34 | 0
44261.2259 | 1 | 23.34 | 84.36 | 100917.6 | 0.33 | 0
44261.2263 | 1 | 23.34 | 84.34 | 100917.99 | 0.33 | 0
44261.2266 | 1 | 23.34 | 84.39 | 100919.04 | 0.33 | 0
44261.227 | 1 | 23.34 | 84.38 | 100919.4 | 0.33 | 0
44261.2273 | 1 | 23.35 | 84.34 | 100919.43 | 0.33 | 0
44261.2277 | 1 | 23.35 | 84.33 | 100917.04 | 0.34 | 0
44261.2281 | 1 | 23.35 | 84.31 | 100915.56 | 0.34 | 0
44261.2284 | 1 | 23.35 | 84.29 | 100914.88 | 0.34 | 0
44261.2288 | 1 | 23.35 | 84.31 | 100914.53 | 0.34 | 0
44261.2291 | 1 | 23.36 | 84.32 | 100914.76 | 0.34 | 0
44261.2295 | 1 | 23.34 | 84.35 | 100916.82 | 0.34 | 0
44261.2298 | 1 | 23.35 | 84.33 | 100917.21 | 0.34 | 0
44261.2302 | 1 | 23.35 | 84.35 | 100918.49 | 0.33 | 0
44261.2305 | 1 | 23.35 | 84.33 | 100919.29 | 0.33 | 0
44261.2309 | 1 | 23.35 | 84.29 | 100919.42 | 0.33 | 0
44261.2313 | 1 | 23.35 | 84.26 | 100918.2 | 0.33 | 0
44261.2316 | 1 | 23.35 | 84.27 | 100918.98 | 0.33 | 0
44261.232 | 1 | 23.36 | 84.3 | 100919.48 | 0.33 | 0
44261.2323 | 1 | 23.36 | 84.29 | 100919 | 0.33 | 0
44261.2327 | 1 | 23.35 | 84.29 | 100918.99 | 0.33 | 0
44261.233 | 1 | 23.34 | 84.27 | 100918.92 | 0.33 | 0
44261.2334 | 1 | 23.35 | 84.29 | 100917.25 | 0.34 | 0
44261.2337 | 1 | 23.35 | 84.3 | 100918.8 | 0.33 | 0
44261.2341 | 1 | 23.35 | 84.32 | 100921.27 | 0.33 | 0
44261.2345 | 1 | 23.34 | 84.31 | 100921.27 | 0.33 | 0
44261.2348 | 1 | 23.35 | 84.27 | 100921.68 | 0.33 | 0
44261.2352 | 1 | 23.35 | 84.31 | 100924.69 | 0.33 | 0
44261.2355 | 1 | 23.35 | 84.31 | 100927.01 | 0.33 | 0
44261.2359 | 1 | 23.37 | 84.25 | 100929.43 | 0.32 | 0
44261.2362 | 1 | 23.34 | 84.3 | 100926.96 | 0.33 | 0
44261.2366 | 1 | 23.35 | 84.26 | 100927.19 | 0.33 | 0
44261.2369 | 1 | 23.35 | 84.29 | 100926.29 | 0.33 | 0
44261.2373 | 1 | 23.35 | 84.31 | 100927.52 | 0.33 | 0
44261.2377 | 1 | 23.35 | 84.29 | 100927.7 | 0.33 | 0
44261.238 | 1 | 23.35 | 84.26 | 100927.67 | 0.33 | 0
44261.2384 | 1 | 23.34 | 84.25 | 100925.23 | 0.33 | 0
44261.2387 | 1 | 23.34 | 84.26 | 100928.76 | 0.33 | 0
44261.2391 | 1 | 23.35 | 84.23 | 100926.09 | 0.33 | 0
44261.2394 | 1 | 23.36 | 84.21 | 100928.21 | 0.33 | 0
44261.2398 | 1 | 23.35 | 84.2 | 100928.18 | 0.33 | 0
44261.2401 | 1 | 23.35 | 84.19 | 100927.65 | 0.33 | 0
44261.2405 | 1 | 23.37 | 84.15 | 100928.9 | 0.33 | 0
44261.2408 | 1 | 23.36 | 84.16 | 100932.25 | 0.32 | 0
44261.2412 | 1 | 23.36 | 84.18 | 100932.43 | 0.32 | 0
44261.2416 | 1 | 23.36 | 84.16 | 100934.6 | 0.32 | 0
44261.2419 | 1 | 23.36 | 84.19 | 100937.45 | 0.32 | 0
44261.2423 | 1 | 23.36 | 84.21 | 100935.13 | 0.32 | 0
44261.2426 | 1 | 23.35 | 84.27 | 100934.7 | 0.32 | 0
44261.243 | 1 | 23.35 | 84.28 | 100934.69 | 0.32 | 0
44261.2433 | 1 | 23.34 | 84.27 | 100934.92 | 0.32 | 0
44261.2437 | 1 | 23.35 | 84.26 | 100936.06 | 0.32 | 0
44261.244 | 1 | 23.35 | 84.22 | 100937.22 | 0.32 | 0
44261.2444 | 1 | 23.35 | 84.2 | 100936.8 | 0.32 | 0
44261.2448 | 1 | 23.35 | 84.19 | 100934.61 | 0.32 | 0
44261.2451 | 1 | 23.35 | 84.21 | 100936.14 | 0.32 | 0
44261.2455 | 1 | 23.37 | 84.15 | 100934.83 | 0.32 | 0
44261.2458 | 1 | 23.36 | 84.18 | 100935.48 | 0.32 | 0
44261.2462 | 1 | 23.36 | 84.16 | 100935.02 | 0.32 | 0
44261.2465 | 1 | 23.36 | 84.2 | 100933.32 | 0.32 | 0
44261.2469 | 1 | 23.37 | 84.13 | 100932.48 | 0.32 | 0
44261.2472 | 1 | 23.37 | 84.18 | 100933.73 | 0.32 | 0
44261.2476 | 1 | 23.36 | 84.15 | 100932.82 | 0.32 | 0
44261.248 | 1 | 23.36 | 84.18 | 100934.27 | 0.32 | 0
44261.2483 | 1 | 23.35 | 84.18 | 100936.13 | 0.32 | 0
44261.2487 | 1 | 23.35 | 84.17 | 100938.18 | 0.32 | 0
44261.249 | 1 | 23.34 | 84.27 | 100936.19 | 0.32 | 0
44261.2494 | 1 | 23.37 | 84.18 | 100938.89 | 0.32 | 0
44261.2497 | 1 | 23.36 | 84.19 | 100938.94 | 0.32 | 0
44261.2501 | 1 | 23.36 | 84.22 | 100939.69 | 0.32 | 0
44261.2504 | 1 | 23.34 | 84.24 | 100938.83 | 0.32 | 0
44261.2508 | 1 | 23.35 | 84.22 | 100942.83 | 0.31 | 0
44261.2511 | 1 | 23.34 | 84.29 | 100943.01 | 0.31 | 0
44261.2515 | 1 | 23.35 | 84.26 | 100939.75 | 0.32 | 0
44261.2519 | 1 | 23.35 | 84.26 | 100937.4 | 0.32 | 0
44261.2522 | 1 | 23.35 | 84.24 | 100935.51 | 0.32 | 0
44261.2526 | 1 | 23.35 | 84.24 | 100934.85 | 0.32 | 0
44261.2529 | 1 | 23.34 | 84.23 | 100934.28 | 0.32 | 0
44261.2533 | 1 | 23.36 | 84.18 | 100932.54 | 0.32 | 0
44261.2536 | 1 | 23.37 | 84.17 | 100935 | 0.32 | 0
44261.254 | 1 | 23.36 | 84.18 | 100934.42 | 0.32 | 0
44261.2543 | 1 | 23.35 | 84.21 | 100932.43 | 0.32 | 0
44261.2547 | 1 | 23.36 | 84.18 | 100932.74 | 0.32 | 0
44261.255 | 1 | 23.37 | 84.2 | 100935.42 | 0.32 | 0
44261.2554 | 1 | 23.34 | 84.24 | 100935.33 | 0.32 | 0
44261.2558 | 1 | 23.35 | 84.2 | 100937.33 | 0.32 | 0
44261.2561 | 1 | 23.35 | 84.23 | 100935.07 | 0.32 | 0
44261.2565 | 1 | 23.36 | 84.2 | 100935.98 | 0.32 | 0
44261.2568 | 1 | 23.35 | 84.24 | 100935.69 | 0.32 | 0
44261.2572 | 1 | 23.36 | 84.21 | 100935.48 | 0.32 | 0
44261.2575 | 1 | 23.35 | 84.19 | 100933.25 | 0.32 | 0
44261.2579 | 1 | 23.36 | 84.12 | 100935.48 | 0.32 | 0
44261.2582 | 1 | 23.37 | 84.18 | 100933.95 | 0.32 | 0
44261.2586 | 1 | 23.36 | 84.2 | 100935.16 | 0.32 | 0
44261.259 | 1 | 23.36 | 84.18 | 100937.01 | 0.32 | 0
44261.2593 | 1 | 23.37 | 84.16 | 100939.77 | 0.32 | 0
44261.2597 | 1 | 23.38 | 84.15 | 100940.79 | 0.32 | 0
44261.26 | 1 | 23.37 | 84.16 | 100943 | 0.31 | 0
44261.2604 | 1 | 23.36 | 84.15 | 100942.17 | 0.31 | 0
44261.2607 | 1 | 23.36 | 84.13 | 100946.53 | 0.31 | 0
44261.2611 | 1 | 23.37 | 84.14 | 100944.69 | 0.31 | 0
44261.2614 | 1 | 23.37 | 84.13 | 100943.68 | 0.31 | 0
44261.2618 | 1 | 23.37 | 84.11 | 100943.85 | 0.31 | 0
44261.2622 | 1 | 23.37 | 84.13 | 100941.65 | 0.31 | 0
44261.2625 | 1 | 23.36 | 84.12 | 100940.71 | 0.32 | 0
44261.2629 | 1 | 23.37 | 84.12 | 100938.17 | 0.32 | 0
44261.2632 | 1 | 23.35 | 84.17 | 100938.35 | 0.32 | 0
44261.2636 | 1 | 23.35 | 84.15 | 100937.06 | 0.32 | 0
44261.2639 | 1 | 23.36 | 84.07 | 100938.97 | 0.32 | 0
44261.2643 | 1 | 23.37 | 84.11 | 100942.25 | 0.31 | 0
44261.2646 | 1 | 23.37 | 84.11 | 100945.78 | 0.31 | 0
44261.265 | 1 | 23.37 | 84.14 | 100948.36 | 0.31 | 0
44261.2653 | 1 | 23.38 | 84.11 | 100949.68 | 0.31 | 0
44261.2657 | 1 | 23.38 | 84.1 | 100952.71 | 0.31 | 0
44261.2661 | 1 | 23.37 | 84.12 | 100952.84 | 0.31 | 0
44261.2664 | 1 | 23.37 | 84.12 | 100955.41 | 0.3 | 0
44261.2668 | 1 | 23.37 | 84.06 | 100956.48 | 0.3 | 0
44261.2671 | 1 | 23.37 | 84.13 | 100955.33 | 0.3 | 0
44261.2675 | 1 | 23.37 | 84.14 | 100954.95 | 0.3 | 0
44261.2678 | 1 | 23.38 | 84.09 | 100956.45 | 0.3 | 0
44261.2682 | 1 | 23.38 | 84.06 | 100957.64 | 0.3 | 0
44261.2685 | 1 | 23.38 | 84.07 | 100958.75 | 0.3 | 0
44261.2689 | 1 | 23.37 | 84.12 | 100958.94 | 0.3 | 0
44261.2693 | 1 | 23.36 | 84.12 | 100960.93 | 0.3 | 0
44261.2696 | 1 | 23.36 | 84.14 | 100960.26 | 0.3 | 0
44261.27 | 1 | 23.37 | 84.1 | 100963.69 | 0.3 | 0
44261.2703 | 1 | 23.38 | 84.04 | 100964.45 | 0.3 | 0
44261.2707 | 1 | 23.37 | 84.04 | 100965.34 | 0.29 | 0
44261.271 | 1 | 23.38 | 84.04 | 100964.97 | 0.3 | 0
44261.2714 | 1 | 23.38 | 84.03 | 100967.48 | 0.29 | 0
44261.2717 | 1 | 23.38 | 84.03 | 100969.06 | 0.29 | 0
44261.2721 | 1 | 23.38 | 84.02 | 100970.21 | 0.29 | 0
44261.2725 | 1 | 23.38 | 84.04 | 100970.65 | 0.29 | 0
44261.2728 | 1 | 23.38 | 83.96 | 100973.5 | 0.29 | 0
44261.2732 | 1 | 23.38 | 84 | 100975.3 | 0.29 | 0
44261.2735 | 1 | 23.38 | 84.08 | 100979.47 | 0.28 | 0
44261.2739 | 1 | 23.38 | 84.07 | 100980.43 | 0.28 | 0
44261.2742 | 1 | 23.38 | 84.1 | 100980.92 | 0.28 | 0
44261.2746 | 1 | 23.38 | 84.04 | 100979.96 | 0.28 | 0
44261.2749 | 1 | 23.37 | 84.06 | 100979.56 | 0.28 | 0
44261.2753 | 1 | 23.37 | 84.07 | 100976.1 | 0.29 | 0
44261.2756 | 1 | 23.37 | 84.13 | 100977.25 | 0.28 | 0
44261.276 | 1 | 23.37 | 84.1 | 100972.5 | 0.29 | 0
44261.2764 | 1 | 23.37 | 84.14 | 100970.22 | 0.29 | 0
44261.2767 | 1 | 23.37 | 84.1 | 100967.67 | 0.29 | 0
44261.2771 | 1 | 23.38 | 84.07 | 100966.17 | 0.29 | 0
44261.2774 | 1 | 23.37 | 84.08 | 100965.71 | 0.29 | 0
44261.2778 | 1 | 23.38 | 84.04 | 100965.73 | 0.29 | 0
44261.2781 | 1 | 23.38 | 84.07 | 100967.92 | 0.29 | 0
44261.2785 | 1 | 23.38 | 84.07 | 100968.13 | 0.29 | 0
44261.2788 | 1 | 23.38 | 84.03 | 100971.24 | 0.29 | 0
44261.2792 | 1 | 23.38 | 84.05 | 100971.77 | 0.29 | 0
44261.2795 | 1 | 23.37 | 84.06 | 100973.98 | 0.29 | 0
44261.2799 | 1 | 23.38 | 84.02 | 100976.58 | 0.29 | 0
44261.2803 | 1 | 23.38 | 84.04 | 100975.99 | 0.29 | 0
44261.2806 | 1 | 23.39 | 84.03 | 100978.99 | 0.28 | 0
44261.281 | 1 | 23.36 | 84.13 | 100980.07 | 0.28 | 0
44261.2813 | 1 | 23.37 | 84.1 | 100981.48 | 0.28 | 0
44261.2817 | 1 | 23.36 | 84.12 | 100980.95 | 0.28 | 0
44261.282 | 1 | 23.38 | 84.04 | 100981.76 | 0.28 | 0
44261.2824 | 1 | 23.38 | 84.05 | 100979.35 | 0.28 | 0
44261.2828 | 1 | 23.38 | 84.05 | 100978.41 | 0.28 | 0
44261.2831 | 1 | 23.38 | 84.02 | 100975.79 | 0.29 | 0
44261.2835 | 1 | 23.38 | 84.01 | 100973.84 | 0.29 | 0
44261.2838 | 1 | 23.38 | 84 | 100972.03 | 0.29 | 0
44261.2842 | 1 | 23.37 | 84.05 | 100969.7 | 0.29 | 0
44261.2845 | 1 | 23.37 | 84.01 | 100969.91 | 0.29 | 0
44261.2849 | 1 | 23.38 | 83.97 | 100969.6 | 0.29 | 0
44261.2852 | 1 | 23.39 | 83.93 | 100973.35 | 0.29 | 0
44261.2856 | 1 | 23.38 | 83.96 | 100972.43 | 0.29 | 0
44261.2859 | 1 | 23.38 | 83.97 | 100971.41 | 0.29 | 0
44261.2863 | 1 | 23.39 | 83.99 | 100971.37 | 0.29 | 0
44261.2867 | 1 | 23.39 | 83.96 | 100971.14 | 0.29 | 0
44261.287 | 1 | 23.38 | 84.03 | 100971.51 | 0.29 | 0
44261.2874 | 1 | 23.38 | 84.02 | 100972.47 | 0.29 | 0
44261.2877 | 1 | 23.38 | 84.02 | 100972.07 | 0.29 | 0
44261.2881 | 1 | 23.38 | 83.98 | 100973.75 | 0.29 | 0
44261.2884 | 1 | 23.39 | 83.96 | 100973.24 | 0.29 | 0
44261.2888 | 1 | 23.38 | 83.99 | 100975.12 | 0.29 | 0
44261.2891 | 1 | 23.38 | 84 | 100980.36 | 0.28 | 0
44261.2895 | 1 | 23.37 | 84 | 100982.94 | 0.28 | 0
44261.2898 | 1 | 23.38 | 83.99 | 100983.85 | 0.28 | 0
44261.2902 | 1 | 23.38 | 83.95 | 100984.75 | 0.28 | 0
44261.2906 | 1 | 23.39 | 83.95 | 100985.32 | 0.28 | 0
44261.2909 | 1 | 23.38 | 83.95 | 100985.89 | 0.28 | 0
44261.2913 | 1 | 23.39 | 83.93 | 100985.18 | 0.28 | 0
44261.2916 | 1 | 23.39 | 83.9 | 100987.62 | 0.28 | 0
44261.292 | 1 | 23.4 | 83.89 | 100986.94 | 0.28 | 0
44261.2923 | 1 | 23.38 | 83.95 | 100986.66 | 0.28 | 0
44261.2927 | 1 | 23.38 | 83.97 | 100988.86 | 0.28 | 0
44261.293 | 1 | 23.39 | 83.93 | 100987.84 | 0.28 | 0
44261.2934 | 1 | 23.39 | 83.89 | 100988.23 | 0.28 | 0
44261.2938 | 1 | 23.38 | 83.96 | 100990.62 | 0.27 | 0
44261.2941 | 1 | 23.38 | 83.92 | 100990.47 | 0.27 | 0
44261.2945 | 1 | 23.38 | 83.91 | 100992.45 | 0.27 | 0
44261.2948 | 1 | 23.39 | 83.93 | 100996.2 | 0.27 | 0
44261.2952 | 1 | 23.39 | 83.93 | 101003.26 | 0.26 | 0
44261.2955 | 1 | 23.39 | 83.88 | 101006.48 | 0.26 | 0
44261.2959 | 1 | 23.38 | 83.93 | 101009.76 | 0.26 | 0
44261.2962 | 1 | 23.38 | 83.94 | 101007.3 | 0.26 | 0
44261.2966 | 1 | 23.39 | 83.91 | 101009.42 | 0.26 | 0
44261.297 | 1 | 23.38 | 83.93 | 101010.96 | 0.26 | 0
44261.2973 | 1 | 23.39 | 83.91 | 101010.05 | 0.26 | 0
44261.2977 | 1 | 23.39 | 83.89 | 101008.11 | 0.26 | 0
44261.298 | 1 | 23.38 | 83.92 | 101009.14 | 0.26 | 0
44261.2984 | 1 | 23.39 | 83.91 | 101009.28 | 0.26 | 0
44261.2987 | 1 | 23.38 | 83.97 | 101010.32 | 0.26 | 0
44261.2991 | 1 | 23.38 | 83.91 | 101012.15 | 0.26 | 0
44261.2994 | 1 | 23.39 | 83.89 | 101013.76 | 0.25 | 0
44261.2998 | 1 | 23.39 | 83.88 | 101010.02 | 0.26 | 0
44261.3002 | 1 | 23.39 | 83.94 | 101011.06 | 0.26 | 0
44261.3005 | 1 | 23.39 | 83.93 | 101011.19 | 0.26 | 0
44261.3009 | 1 | 23.39 | 83.91 | 101011.06 | 0.26 | 0
44261.3012 | 1 | 23.4 | 83.89 | 101008.22 | 0.26 | 0
44261.3016 | 1 | 23.39 | 83.89 | 101009.33 | 0.26 | 0
44261.3019 | 1 | 23.39 | 83.9 | 101008.06 | 0.26 | 0
44261.3023 | 1 | 23.39 | 83.92 | 101009.98 | 0.26 | 0
44261.3026 | 1 | 23.39 | 83.96 | 101009.22 | 0.26 | 0
44261.303 | 1 | 23.39 | 83.92 | 101011.25 | 0.26 | 0
44261.3033 | 1 | 23.38 | 83.96 | 101011.33 | 0.26 | 0
44261.3037 | 1 | 23.39 | 83.89 | 101010.83 | 0.26 | 0
44261.3041 | 1 | 23.39 | 83.89 | 101010.25 | 0.26 | 0
44261.3044 | 1 | 23.39 | 83.88 | 101012.39 | 0.26 | 0
44261.3048 | 1 | 23.39 | 83.93 | 101013.06 | 0.26 | 0
44261.3051 | 1 | 23.38 | 83.94 | 101014.38 | 0.25 | 0
44261.3055 | 1 | 23.38 | 83.95 | 101014.44 | 0.25 | 0
44261.3058 | 1 | 23.4 | 83.81 | 101014.11 | 0.25 | 0
44261.3062 | 1 | 23.4 | 83.84 | 101014.2 | 0.25 | 0
44261.3065 | 1 | 23.4 | 83.85 | 101013.72 | 0.25 | 0
44261.3069 | 1 | 23.39 | 83.87 | 101014.69 | 0.25 | 0
44261.3073 | 1 | 23.38 | 83.92 | 101014.71 | 0.25 | 0
44261.3076 | 1 | 23.39 | 83.92 | 101013.24 | 0.25 | 0
44261.308 | 1 | 23.4 | 83.89 | 101013.08 | 0.26 | 0
44261.3083 | 1 | 23.39 | 83.91 | 101014.89 | 0.25 | 0
44261.3087 | 1 | 23.39 | 83.91 | 101014.44 | 0.25 | 0
44261.309 | 1 | 23.39 | 83.87 | 101013.96 | 0.25 | 0
44261.3094 | 1 | 23.39 | 83.92 | 101014.81 | 0.25 | 0
44261.3097 | 1 | 23.39 | 83.91 | 101013.53 | 0.25 | 0
44261.3101 | 1 | 23.4 | 83.88 | 101015.44 | 0.25 | 0
44261.3105 | 1 | 23.4 | 83.92 | 101016.46 | 0.25 | 0
44261.3108 | 1 | 23.39 | 83.89 | 101018.3 | 0.25 | 0
44261.3112 | 1 | 23.39 | 83.89 | 101018.81 | 0.25 | 0
44261.3115 | 1 | 23.39 | 83.9 | 101018.92 | 0.25 | 0
44261.3119 | 1 | 23.39 | 83.85 | 101016.92 | 0.25 | 0
44261.3122 | 1 | 23.4 | 83.87 | 101017.07 | 0.25 | 0
44261.3126 | 1 | 23.4 | 83.84 | 101017.56 | 0.25 | 0
44261.3129 | 1 | 23.4 | 83.81 | 101019.5 | 0.25 | 0
44261.3133 | 1 | 23.41 | 83.81 | 101019.06 | 0.25 | 0
44261.3136 | 1 | 23.41 | 83.79 | 101018.53 | 0.25 | 0
44261.314 | 1 | 23.4 | 83.83 | 101018.67 | 0.25 | 0
44261.3144 | 1 | 23.41 | 83.8 | 101017.42 | 0.25 | 0
44261.3147 | 1 | 23.4 | 83.84 | 101016.66 | 0.25 | 0
44261.3151 | 1 | 23.41 | 83.81 | 101016.39 | 0.25 | 0
44261.3154 | 1 | 23.4 | 83.85 | 101015.22 | 0.25 | 0
44261.3158 | 1 | 23.4 | 83.83 | 101014.69 | 0.25 | 0
44261.3161 | 1 | 23.41 | 83.79 | 101011.87 | 0.26 | 0
44261.3165 | 1 | 23.41 | 83.77 | 101012.41 | 0.26 | 0
44261.3168 | 1 | 23.41 | 83.8 | 101011.2 | 0.26 | 0
44261.3172 | 1 | 23.4 | 83.8 | 101013.47 | 0.25 | 0
44261.3175 | 1 | 23.4 | 83.87 | 101016.11 | 0.25 | 0
44261.3179 | 1 | 23.4 | 83.82 | 101016.23 | 0.25 | 0
44261.3183 | 1 | 23.4 | 83.83 | 101014.83 | 0.25 | 0
44261.3186 | 1 | 23.41 | 83.78 | 101016.57 | 0.25 | 0
44261.319 | 1 | 23.41 | 83.8 | 101016.02 | 0.25 | 0
44261.3193 | 1 | 23.41 | 83.81 | 101015.21 | 0.25 | 0
44261.3197 | 1 | 23.39 | 83.89 | 101013.62 | 0.25 | 0
44261.32 | 1 | 23.4 | 83.87 | 101012.01 | 0.26 | 0
44261.3204 | 1 | 23.41 | 83.82 | 101009.32 | 0.26 | 0
44261.3208 | 1 | 23.4 | 83.84 | 101007.93 | 0.26 | 0
44261.3211 | 1 | 23.4 | 83.84 | 101006.21 | 0.26 | 0
44261.3215 | 1 | 23.4 | 83.82 | 101005.76 | 0.26 | 0.04
44261.3218 | 1 | 23.42 | 83.76 | 101005.85 | 0.26 | 0.04
44261.3222 | 1 | 23.42 | 83.75 | 101007.7 | 0.26 | 0.04
44261.3225 | 1 | 23.41 | 83.74 | 101009.66 | 0.26 | 0.04
44261.3229 | 1 | 23.41 | 83.83 | 101014.16 | 0.25 | 0.04
44261.3232 | 1 | 23.41 | 83.79 | 101013.89 | 0.25 | 0.04
44261.3236 | 1 | 23.4 | 83.83 | 101015.45 | 0.25 | 0.04
44261.3239 | 1 | 23.41 | 83.82 | 101017.53 | 0.25 | 0.04
44261.3243 | 1 | 23.4 | 83.83 | 101018.52 | 0.25 | 0.04
44261.3247 | 1 | 23.41 | 83.77 | 101020.78 | 0.25 | 0.04
44261.325 | 1 | 23.41 | 83.8 | 101023.56 | 0.25 | 0.04
44261.3254 | 1 | 23.41 | 83.83 | 101026.33 | 0.24 | 0.04
44261.3257 | 1 | 23.41 | 83.76 | 101028.61 | 0.24 | 0.04
44261.3261 | 1 | 23.41 | 83.77 | 101029.59 | 0.24 | 0.04
44261.3264 | 1 | 23.42 | 83.81 | 101031.17 | 0.24 | 0.04
44261.3268 | 1 | 23.39 | 83.88 | 101030.02 | 0.24 | 0.04
44261.3271 | 1 | 23.4 | 83.83 | 101029.1 | 0.24 | 0.04
44261.3275 | 1 | 23.4 | 83.82 | 101029.1 | 0.24 | 0.04
44261.3278 | 1 | 23.4 | 83.87 | 101030.33 | 0.24 | 0.04
44261.3282 | 1 | 23.41 | 83.83 | 101030.61 | 0.24 | 0.04
44261.3286 | 1 | 23.41 | 83.83 | 101029.58 | 0.24 | 0.04
44261.3289 | 1 | 23.41 | 83.82 | 101034.35 | 0.24 | 0.04
44261.3293 | 1 | 23.41 | 83.84 | 101033.7 | 0.24 | 0.04
44261.3296 | 1 | 23.4 | 83.85 | 101038.22 | 0.23 | 0.04
44261.33 | 1 | 23.4 | 83.78 | 101036.85 | 0.24 | 0.04
44261.3303 | 1 | 23.4 | 83.84 | 101038.5 | 0.23 | 0.04
44261.3307 | 1 | 23.4 | 83.84 | 101038.07 | 0.23 | 0.04
44261.331 | 1 | 23.41 | 83.78 | 101036.21 | 0.24 | 0.04
44261.3314 | 1 | 23.4 | 83.84 | 101036.08 | 0.24 | 0.04
44261.3318 | 1 | 23.42 | 83.79 | 101036.67 | 0.24 | 0.04
44261.3321 | 1 | 23.42 | 83.73 | 101037.15 | 0.23 | 0.04
44261.3325 | 1 | 23.41 | 83.75 | 101036 | 0.24 | 0.04
44261.3328 | 1 | 23.42 | 83.78 | 101039.21 | 0.23 | 0.04
44261.3332 | 1 | 23.41 | 83.78 | 101038.66 | 0.23 | 0.04
44261.3335 | 1 | 23.41 | 83.8 | 101038.93 | 0.23 | 0.04
44261.3339 | 1 | 23.41 | 83.81 | 101039.21 | 0.23 | 0.04
44261.3342 | 1 | 23.42 | 83.77 | 101040.35 | 0.23 | 0.04
44261.3346 | 1 | 23.41 | 83.81 | 101041 | 0.23 | 0.04
44261.335 | 1 | 23.41 | 83.8 | 101041.84 | 0.23 | 0.04
44261.3353 | 1 | 23.42 | 83.76 | 101042.59 | 0.23 | 0.04
44261.3357 | 1 | 23.42 | 83.74 | 101041.05 | 0.23 | 0.04
44261.336 | 1 | 23.41 | 83.76 | 101039.03 | 0.23 | 0.04
44261.3364 | 1 | 23.42 | 83.71 | 101038.04 | 0.23 | 0.04
44261.3367 | 1 | 23.41 | 83.76 | 101038.42 | 0.23 | 0.04
44261.3371 | 1 | 23.41 | 83.79 | 101037.2 | 0.23 | 0.04
44261.3374 | 1 | 23.41 | 83.78 | 101037.44 | 0.23 | 0.04
44261.3378 | 1 | 23.42 | 83.75 | 101037.69 | 0.23 | 0.04
44261.3381 | 1 | 23.41 | 83.78 | 101037.79 | 0.23 | 0.04
44261.3385 | 1 | 23.4 | 83.83 | 101038.16 | 0.23 | 0.04
44261.3389 | 1 | 23.4 | 83.81 | 101038.15 | 0.23 | 0.04
44261.3392 | 1 | 23.4 | 83.84 | 101037.69 | 0.23 | 0.04
44261.3396 | 1 | 23.4 | 83.79 | 101037.45 | 0.23 | 0.04
44261.3399 | 1 | 23.41 | 83.77 | 101035.6 | 0.24 | 0.04
44261.3403 | 1 | 23.42 | 83.82 | 101036.08 | 0.24 | 0.04
44261.3406 | 1 | 23.41 | 83.79 | 101033.65 | 0.24 | 0.04
44261.341 | 1 | 23.41 | 83.8 | 101033.33 | 0.24 | 0.04
44261.3413 | 1 | 23.41 | 83.82 | 101034.81 | 0.24 | 0.04
44261.3417 | 1 | 23.41 | 83.79 | 101031.85 | 0.24 | 0.04
44261.3421 | 1 | 23.4 | 83.87 | 101028.68 | 0.24 | 0.04
44261.3424 | 1 | 23.41 | 83.84 | 101029.5 | 0.24 | 0.04
44261.3428 | 1 | 23.4 | 83.86 | 101029.55 | 0.24 | 0.04
44261.3431 | 1 | 23.41 | 83.82 | 101028.64 | 0.24 | 0.04
44261.3435 | 1 | 23.41 | 83.77 | 101029.16 | 0.24 | 0.04
44261.3438 | 1 | 23.41 | 83.79 | 101029.33 | 0.24 | 0.04
44261.3442 | 1 | 23.4 | 83.78 | 101032.17 | 0.24 | 0.04
44261.3445 | 1 | 23.41 | 83.77 | 101034.24 | 0.24 | 0.04
44261.3449 | 1 | 23.41 | 83.76 | 101034.31 | 0.24 | 0.04
44261.3453 | 1 | 23.42 | 83.73 | 101036.59 | 0.24 | 0.04
44261.3456 | 1 | 23.42 | 83.75 | 101038.89 | 0.23 | 0.04
44261.346 | 1 | 23.42 | 83.73 | 101039.43 | 0.23 | 0.04
44261.3463 | 1 | 23.41 | 83.87 | 101039.28 | 0.23 | 0.04
44261.3467 | 1 | 23.42 | 83.75 | 101039.05 | 0.23 | 0.04
44261.347 | 1 | 23.42 | 83.73 | 101038.37 | 0.23 | 0.04
44261.3474 | 1 | 23.42 | 83.76 | 101037.93 | 0.23 | 0.04
44261.3477 | 1 | 23.41 | 83.75 | 101037.22 | 0.23 | 0.04
44261.3481 | 1 | 23.42 | 83.77 | 101035.94 | 0.24 | 0.04
44261.3484 | 1 | 23.42 | 83.73 | 101035.97 | 0.24 | 0.04
44261.3488 | 1 | 23.43 | 83.72 | 101036.35 | 0.24 | 0.04
44261.3492 | 1 | 23.41 | 83.82 | 101036.85 | 0.24 | 0.04
44261.3495 | 1 | 23.41 | 83.79 | 101037.45 | 0.23 | 0.04
44261.3499 | 1 | 23.43 | 83.74 | 101035.97 | 0.24 | 0.04
44261.3502 | 1 | 23.42 | 83.73 | 101035.1 | 0.24 | 0.04
44261.3506 | 1 | 23.42 | 83.69 | 101034.98 | 0.24 | 0.04
44261.3509 | 1 | 23.42 | 83.75 | 101035.26 | 0.24 | 0.04
44261.3513 | 1 | 23.41 | 83.76 | 101032.91 | 0.24 | 0.04
44261.3516 | 1 | 23.41 | 83.75 | 101037.12 | 0.23 | 0.04
44261.352 | 1 | 23.43 | 83.74 | 101038.79 | 0.23 | 0.04
44261.3523 | 1 | 23.42 | 83.75 | 101041.46 | 0.23 | 0.04
44261.3527 | 1 | 23.42 | 83.76 | 101042.38 | 0.23 | 0.04
44261.3531 | 1 | 23.41 | 83.77 | 101043.58 | 0.23 | 0.04
44261.3534 | 1 | 23.41 | 83.83 | 101041.95 | 0.23 | 0.04
44261.3538 | 1 | 23.41 | 83.77 | 101042.6 | 0.23 | 0.04
44261.3541 | 1 | 23.41 | 83.79 | 101042.18 | 0.23 | 0.04
44261.3545 | 1 | 23.41 | 83.77 | 101039.77 | 0.23 | 0.04
44261.3548 | 1 | 23.42 | 83.74 | 101041.42 | 0.23 | 0.04
44261.3552 | 1 | 23.42 | 83.77 | 101039.76 | 0.23 | 0.04
44261.3556 | 1 | 23.41 | 83.75 | 101039.48 | 0.23 | 0.04
44261.3559 | 1 | 23.42 | 83.72 | 101039.92 | 0.23 | 0.04
44261.3563 | 1 | 23.42 | 83.74 | 101040.02 | 0.23 | 0.04
44261.3566 | 1 | 23.41 | 83.75 | 101038.25 | 0.23 | 0.04
44261.357 | 1 | 23.41 | 83.76 | 101037.06 | 0.24 | 0.04
44261.3573 | 1 | 23.42 | 83.74 | 101033.67 | 0.24 | 0.04
44261.3577 | 1 | 23.42 | 83.71 | 101029 | 0.24 | 0.04
44261.358 | 1 | 23.42 | 83.73 | 101030.1 | 0.24 | 0.04
44261.3584 | 1 | 23.43 | 83.68 | 101025.31 | 0.24 | 0.04
44261.3587 | 1 | 23.43 | 83.7 | 101020.14 | 0.25 | 0.04
44261.3591 | 1 | 23.43 | 83.68 | 101016.79 | 0.25 | 0.04
44261.3595 | 1 | 23.42 | 83.69 | 101014.01 | 0.25 | 0.04
44261.3598 | 1 | 23.42 | 83.69 | 101008.32 | 0.26 | 0.04
44261.3602 | 1 | 23.43 | 83.65 | 101002.22 | 0.26 | 0.09
44261.3605 | 1 | 23.42 | 83.69 | 100998.04 | 0.27 | 0.09
44261.3609 | 1 | 23.42 | 83.7 | 100999.29 | 0.27 | 0.09
44261.3612 | 1 | 23.41 | 83.8 | 100997.75 | 0.27 | 0.09
44261.3616 | 1 | 23.42 | 83.75 | 100997.03 | 0.27 | 0.09
44261.3619 | 1 | 23.42 | 83.73 | 100995.22 | 0.27 | 0.13
44261.3623 | 1 | 23.41 | 83.79 | 100998.11 | 0.27 | 0.13
44261.3627 | 1 | 23.41 | 83.77 | 100998.54 | 0.27 | 0.13
44261.363 | 1 | 23.41 | 83.73 | 100999.31 | 0.27 | 0.13
44261.3634 | 1 | 23.42 | 83.77 | 100996.98 | 0.27 | 0.13
44261.3637 | 1 | 23.41 | 83.74 | 100999.23 | 0.27 | 0.13
44261.3641 | 1 | 23.42 | 83.73 | 101001.42 | 0.26 | 0.13
44261.3644 | 1 | 23.43 | 83.67 | 101000.51 | 0.27 | 0.13
44261.3648 | 1 | 23.4 | 83.76 | 101001.38 | 0.26 | 0.13
44261.3651 | 1 | 23.42 | 83.72 | 101001.63 | 0.26 | 0.13
44261.3655 | 1 | 23.42 | 83.77 | 101004.39 | 0.26 | 0.13
44261.3658 | 1 | 23.42 | 83.71 | 101005.67 | 0.26 | 0.13
44261.3662 | 1 | 23.42 | 83.67 | 101005.64 | 0.26 | 0.18
44261.3666 | 1 | 23.42 | 83.69 | 101010.13 | 0.26 | 0.18
44261.3669 | 1 | 23.43 | 83.68 | 101011.83 | 0.26 | 0.22
44261.3673 | 1 | 23.42 | 83.69 | 101015.2 | 0.25 | 0.18
44261.3676 | 1 | 23.43 | 83.63 | 101016.6 | 0.25 | 0.18
44261.368 | 1 | 23.42 | 83.65 | 101021.46 | 0.25 | 0.22
44261.3683 | 1 | 23.42 | 83.65 | 101022.6 | 0.25 | 0.18
44261.3687 | 1 | 23.42 | 83.72 | 101026.24 | 0.24 | 0.18
44261.3691 | 1 | 23.42 | 83.72 | 101027.33 | 0.24 | 0.18
44261.3694 | 1 | 23.42 | 83.68 | 101026.83 | 0.24 | 0.13
44261.3698 | 1 | 23.42 | 83.74 | 101030.25 | 0.24 | 0.13
44261.3701 | 1 | 23.41 | 83.76 | 101029.63 | 0.24 | 0.09
44261.3705 | 1 | 23.42 | 83.71 | 101028.72 | 0.24 | 0.09
44261.3708 | 1 | 23.42 | 83.72 | 101029.32 | 0.24 | 0.09
44261.3712 | 1 | 23.42 | 83.72 | 101028.15 | 0.24 | 0.09
44261.3715 | 1 | 23.42 | 83.68 | 101024.9 | 0.25 | 0.09
44261.3719 | 1 | 23.42 | 83.71 | 101026.32 | 0.24 | 0.09
44261.3722 | 1 | 23.42 | 83.71 | 101026.07 | 0.24 | 0.09
44261.3726 | 1 | 23.43 | 83.67 | 101027.36 | 0.24 | 0.09
44261.373 | 1 | 23.42 | 83.69 | 101030.27 | 0.24 | 0.09
44261.3733 | 1 | 23.43 | 83.69 | 101031.45 | 0.24 | 0.09
44261.3737 | 1 | 23.43 | 83.65 | 101033.01 | 0.24 | 0.09
44261.374 | 1 | 23.43 | 83.67 | 101033.66 | 0.24 | 0.09
44261.3744 | 1 | 23.42 | 83.72 | 101035.52 | 0.24 | 0.09
44261.3747 | 1 | 23.43 | 83.71 | 101037.98 | 0.23 | 0.09
44261.3751 | 1 | 23.43 | 83.69 | 101041.16 | 0.23 | 0.09
44261.3754 | 1 | 23.43 | 83.67 | 101040.75 | 0.23 | 0.09
44261.3758 | 1 | 23.41 | 83.73 | 101042.95 | 0.23 | 0.09
44261.3761 | 1 | 23.42 | 83.73 | 101043 | 0.23 | 0.09
44261.3765 | 1 | 23.43 | 83.72 | 101042.05 | 0.23 | 0.09
44261.3769 | 1 | 23.42 | 83.74 | 101045.07 | 0.23 | 0.09
44261.3772 | 1 | 23.42 | 83.71 | 101045.04 | 0.23 | 0.09
44261.3776 | 1 | 23.42 | 83.67 | 101043.62 | 0.23 | 0.09
44261.3779 | 1 | 23.43 | 83.67 | 101040.33 | 0.23 | 0.09
44261.3783 | 1 | 23.43 | 83.68 | 101038.42 | 0.23 | 0.09
44261.3786 | 1 | 23.4 | 83.83 | 101038.14 | 0.23 | 0.09
44261.379 | 1 | 23.41 | 83.77 | 101033.8 | 0.24 | 0.09
44261.3794 | 1 | 23.42 | 83.73 | 101033.91 | 0.24 | 0.09
44261.3797 | 1 | 23.41 | 83.73 | 101034.22 | 0.24 | 0.09
44261.3801 | 1 | 23.42 | 83.69 | 101035.74 | 0.24 | 0.09
44261.3804 | 1 | 23.43 | 83.64 | 101035.58 | 0.24 | 0.09
44261.3808 | 1 | 23.43 | 83.61 | 101036.85 | 0.24 | 0.09
44261.3811 | 1 | 23.44 | 83.6 | 101037.28 | 0.23 | 0.09
44261.3815 | 1 | 23.43 | 83.65 | 101037.86 | 0.23 | 0.09
44261.3818 | 1 | 23.43 | 83.65 | 101036.2 | 0.24 | 0.09
44261.3822 | 1 | 23.42 | 83.66 | 101035.52 | 0.24 | 0.09
44261.3825 | 1 | 23.42 | 83.64 | 101034.98 | 0.24 | 0.13
44261.3829 | 1 | 23.43 | 83.65 | 101034.74 | 0.24 | 0.13
44261.3833 | 1 | 23.43 | 83.63 | 101034.97 | 0.24 | 0.13
44261.3836 | 1 | 23.41 | 83.72 | 101033.16 | 0.24 | 0.13
44261.384 | 1 | 23.42 | 83.68 | 101035.28 | 0.24 | 0.13
44261.3843 | 1 | 23.43 | 83.66 | 101034.37 | 0.24 | 0.13
44261.3847 | 1 | 23.42 | 83.68 | 101035.7 | 0.24 | 0.13
44261.385 | 1 | 23.42 | 83.67 | 101036.84 | 0.24 | 0.13
44261.3854 | 1 | 23.43 | 83.64 | 101036.32 | 0.24 | 0.13
44261.3857 | 1 | 23.44 | 83.63 | 101041.3 | 0.23 | 0.13
44261.3861 | 1 | 23.43 | 83.6 | 101041.83 | 0.23 | 0.13
44261.3864 | 1 | 23.43 | 83.57 | 101045.8 | 0.23 | 0.13
44261.3868 | 1 | 23.44 | 83.6 | 101045.6 | 0.23 | 0.13
44261.3872 | 1 | 23.43 | 83.67 | 101045.53 | 0.23 | 0.13
44261.3875 | 1 | 23.43 | 83.66 | 101044.9 | 0.23 | 0.13
44261.3879 | 1 | 23.43 | 83.64 | 101046.17 | 0.23 | 0.13
44261.3882 | 1 | 23.43 | 83.65 | 101040.81 | 0.23 | 0.18
44261.3886 | 1 | 23.42 | 83.67 | 101036.75 | 0.24 | 0.18
44261.3889 | 1 | 23.43 | 83.76 | 101035.29 | 0.24 | 0.18
44261.3893 | 1 | 23.43 | 83.63 | 101029.96 | 0.24 | 0.18
44261.3896 | 1 | 23.42 | 83.68 | 101027.5 | 0.24 | 0.18
44261.39 | 1 | 23.42 | 83.65 | 101026.8 | 0.24 | 0.18
44261.3904 | 1 | 23.43 | 83.62 | 101027.61 | 0.24 | 0.18
44261.3907 | 1 | 23.42 | 83.65 | 101026.65 | 0.24 | 0.22
44261.3911 | 1 | 23.43 | 83.63 | 101028.31 | 0.24 | 0.22
44261.3914 | 1 | 23.43 | 83.68 | 101029.12 | 0.24 | 0.18
44261.3918 | 1 | 23.42 | 83.68 | 101032.17 | 0.24 | 0.22
44261.3921 | 1 | 23.43 | 83.61 | 101034.96 | 0.24 | 0.22
44261.3925 | 1 | 23.43 | 83.61 | 101038.39 | 0.23 | 0.27
44261.3928 | 1 | 23.44 | 83.6 | 101044.37 | 0.23 | 0.27
44261.3932 | 1 | 23.44 | 83.63 | 101047.79 | 0.23 | 0.22
44261.3936 | 1 | 23.45 | 83.53 | 101049.43 | 0.22 | 0.18
44261.3939 | 1 | 23.44 | 83.61 | 101053.68 | 0.22 | 0.22
44261.3943 | 1 | 23.44 | 83.61 | 101054.17 | 0.22 | 0.18
44261.3946 | 1 | 23.44 | 83.64 | 101056.85 | 0.22 | 0.18
44261.395 | 1 | 23.45 | 83.59 | 101056.04 | 0.22 | 0.18
44261.3953 | 1 | 23.44 | 83.61 | 101057.09 | 0.22 | 0.18
44261.3957 | 1 | 23.44 | 83.6 | 101057.04 | 0.22 | 0.18
44261.396 | 1 | 23.44 | 83.6 | 101054.89 | 0.22 | 0.18
44261.3964 | 1 | 23.44 | 83.57 | 101055.22 | 0.22 | 0.18
44261.3967 | 1 | 23.44 | 83.66 | 101056.01 | 0.22 | 0.13
44261.3971 | 1 | 23.43 | 83.64 | 101053.47 | 0.22 | 0.13
44261.3975 | 1 | 23.44 | 83.61 | 101053.59 | 0.22 | 0.13
44261.3978 | 1 | 23.43 | 83.63 | 101055.19 | 0.22 | 0.09
44261.3982 | 1 | 23.43 | 83.61 | 101056.8 | 0.22 | 0.09
44261.3985 | 1 | 23.43 | 83.64 | 101058.28 | 0.22 | 0.09
44261.3989 | 1 | 23.43 | 83.61 | 101059.23 | 0.22 | 0.09
44261.3992 | 1 | 23.44 | 83.59 | 101054.74 | 0.22 | 0.09
44261.3996 | 1 | 23.43 | 83.64 | 101052.79 | 0.22 | 0.09
44261.3999 | 1 | 23.43 | 83.61 | 101052.27 | 0.22 | 0.09
44261.4003 | 1 | 23.42 | 83.97 | 101051.86 | 0.22 | 0.04
44261.4007 | 1 | 23.42 | 83.71 | 101051 | 0.22 | 0.04
44261.401 | 1 | 23.43 | 83.63 | 101052.43 | 0.22 | 0.09
44261.4014 | 1 | 23.43 | 83.6 | 101051.59 | 0.22 | 0.09
44261.4017 | 1 | 23.44 | 83.58 | 101052.91 | 0.22 | 0.09
44261.4021 | 1 | 23.45 | 83.62 | 101053.74 | 0.22 | 0.09
44261.4024 | 1 | 23.43 | 83.63 | 101054.03 | 0.22 | 0.09
44261.4028 | 1 | 23.43 | 83.62 | 101056.82 | 0.22 | 0.09
44261.4031 | 1 | 23.44 | 83.58 | 101059.12 | 0.22 | 0.09
44261.4035 | 1 | 23.44 | 83.6 | 101061.77 | 0.21 | 0.04
44261.4039 | 1 | 23.44 | 83.53 | 101063.91 | 0.21 | 0.04
44261.4042 | 1 | 23.44 | 83.52 | 101063.5 | 0.21 | 0.04
44261.4046 | 1 | 23.43 | 83.63 | 101064.92 | 0.21 | 0.04
44261.4049 | 1 | 23.44 | 83.6 | 101063.92 | 0.21 | 0.04
44261.4053 | 1 | 23.43 | 83.67 | 101063.78 | 0.21 | 0.04
44261.4056 | 1 | 23.43 | 83.67 | 101065.91 | 0.21 | 0.04
44261.406 | 1 | 23.44 | 83.63 | 101064.49 | 0.21 | 0.04
44261.4063 | 1 | 23.44 | 83.62 | 101064.81 | 0.21 | 0.04
44261.4067 | 1 | 23.44 | 83.64 | 101065.81 | 0.21 | 0.04
44261.407 | 1 | 23.44 | 83.63 | 101063.39 | 0.21 | 0.04
44261.4074 | 1 | 23.44 | 83.65 | 101065.47 | 0.21 | 0.04
44261.4078 | 1 | 23.43 | 83.67 | 101063.26 | 0.21 | 0.09
44261.4081 | 1 | 23.43 | 83.63 | 101063.08 | 0.21 | 0.09
44261.4085 | 1 | 23.44 | 83.57 | 101062.54 | 0.21 | 0.13
44261.4088 | 1 | 23.44 | 83.6 | 101062.2 | 0.21 | 0.18
44261.4092 | 1 | 23.44 | 83.62 | 101060.59 | 0.22 | 0.18
44261.4095 | 1 | 23.44 | 83.6 | 101061.25 | 0.21 | 0.18
44261.4099 | 1 | 23.45 | 83.58 | 101062.26 | 0.21 | 0.18
44261.4102 | 1 | 23.44 | 83.57 | 101063.13 | 0.21 | 0.22
44261.4106 | 1 | 23.45 | 83.57 | 101065.54 | 0.21 | 0.22
44261.4109 | 1 | 23.43 | 83.67 | 101065.95 | 0.21 | 0.22
44261.4113 | 1 | 23.43 | 83.61 | 101067.28 | 0.21 | 0.27
44261.4117 | 1 | 23.43 | 83.64 | 101069.68 | 0.21 | 0.31
44261.412 | 1 | 23.44 | 83.61 | 101069.2 | 0.21 | 0.31
44261.4124 | 1 | 23.44 | 83.58 | 101070.23 | 0.21 | 0.31
44261.4127 | 1 | 23.45 | 83.54 | 101071.18 | 0.21 | 0.31
44261.4131 | 1 | 23.45 | 83.52 | 101073.01 | 0.21 | 0.31
44261.4134 | 1 | 23.44 | 83.56 | 101072.52 | 0.21 | 0.31
44261.4138 | 1 | 23.45 | 83.52 | 101074.32 | 0.2 | 0.27
44261.4142 | 1 | 23.46 | 83.47 | 101077.25 | 0.2 | 0.27
44261.4145 | 1 | 23.46 | 83.49 | 101080.12 | 0.2 | 0.22
44261.4149 | 1 | 23.45 | 83.52 | 101080.16 | 0.2 | 0.22
44261.4152 | 1 | 23.45 | 83.49 | 101078.94 | 0.2 | 0.22
44261.4156 | 1 | 23.45 | 83.53 | 101080.15 | 0.2 | 0.22
44261.4159 | 1 | 23.45 | 83.51 | 101081.87 | 0.2 | 0.18
44261.4163 | 1 | 23.44 | 83.56 | 101082.46 | 0.2 | 0.18
44261.4166 | 1 | 23.44 | 83.61 | 101084.97 | 0.2 | 0.18
44261.417 | 1 | 23.44 | 83.57 | 101085.18 | 0.19 | 0.18
44261.4173 | 1 | 23.44 | 83.52 | 101082.41 | 0.2 | 0.18
44261.4177 | 1 | 23.45 | 83.5 | 101085.49 | 0.19 | 0.18
44261.4181 | 1 | 23.45 | 83.52 | 101085.67 | 0.19 | 0.18
44261.4184 | 1 | 23.44 | 83.52 | 101086.82 | 0.19 | 0.18
44261.4188 | 1 | 23.44 | 83.56 | 101085.29 | 0.19 | 0.18
44261.4191 | 1 | 23.44 | 83.52 | 101085.79 | 0.19 | 0.18
44261.4195 | 1 | 23.45 | 83.55 | 101088.24 | 0.19 | 0.18
44261.4198 | 1 | 23.44 | 83.61 | 101089.51 | 0.19 | 0.18
44261.4202 | 1 | 23.46 | 83.5 | 101090.08 | 0.19 | 0.13
44261.4205 | 1 | 23.46 | 83.51 | 101091.55 | 0.19 | 0.13
44261.4209 | 1 | 23.45 | 83.51 | 101091.81 | 0.19 | 0.13
44261.4212 | 1 | 23.46 | 83.5 | 101093.73 | 0.19 | 0.13
44261.4216 | 1 | 23.46 | 83.48 | 101095.49 | 0.19 | 0.13
44261.422 | 1 | 23.46 | 83.47 | 101095.95 | 0.19 | 0.13
44261.4223 | 1 | 23.46 | 83.45 | 101094.64 | 0.19 | 0.09
44261.4227 | 1 | 23.45 | 83.5 | 101096.81 | 0.19 | 0.09
44261.423 | 1 | 23.45 | 83.53 | 101097.09 | 0.18 | 0.09
44261.4234 | 1 | 23.46 | 83.55 | 101097.45 | 0.18 | 0.09
44261.4237 | 1 | 23.44 | 83.55 | 101096.08 | 0.19 | 0.09
44261.4241 | 1 | 23.45 | 83.53 | 101094.35 | 0.19 | 0.09
44261.4244 | 1 | 23.44 | 83.59 | 101090.49 | 0.19 | 0.09
44261.4248 | 1 | 23.44 | 83.53 | 101089.92 | 0.19 | 0.09
44261.4252 | 1 | 23.45 | 83.54 | 101087.1 | 0.19 | 0.09
44261.4255 | 1 | 23.45 | 83.52 | 101084.58 | 0.2 | 0.09
44261.4259 | 1 | 23.45 | 83.56 | 101081.91 | 0.2 | 0.13
44261.4262 | 1 | 23.45 | 83.56 | 101080.56 | 0.2 | 0.13
44261.4266 | 1 | 23.44 | 83.57 | 101079.25 | 0.2 | 0.13
44261.4269 | 1 | 23.45 | 83.51 | 101080.23 | 0.2 | 0.13
44261.4273 | 1 | 23.45 | 83.5 | 101080.22 | 0.2 | 0.13
44261.4277 | 1 | 23.45 | 83.53 | 101079.06 | 0.2 | 0.13
44261.428 | 1 | 23.45 | 83.55 | 101080.23 | 0.2 | 0.13
44261.4284 | 1 | 23.44 | 83.55 | 101078.63 | 0.2 | 0.18
44261.4287 | 1 | 23.46 | 83.48 | 101078.75 | 0.2 | 0.18
44261.4291 | 1 | 23.46 | 83.48 | 101080.34 | 0.2 | 0.18
44261.4294 | 1 | 23.46 | 83.51 | 101078.37 | 0.2 | 0.18
44261.4298 | 1 | 23.45 | 83.51 | 101076.79 | 0.2 | 0.18
44261.4301 | 1 | 23.46 | 83.51 | 101076.39 | 0.2 | 0.18
44261.4305 | 1 | 23.45 | 83.52 | 101076.27 | 0.2 | 0.18
44261.4308 | 1 | 23.44 | 83.51 | 101075.11 | 0.2 | 0.18
44261.4312 | 1 | 23.46 | 83.44 | 101077.25 | 0.2 | 0.18
44261.4316 | 1 | 23.45 | 83.5 | 101077.28 | 0.2 | 0.18
44261.4319 | 1 | 23.44 | 83.51 | 101077.8 | 0.2 | 0.18
44261.4323 | 1 | 23.46 | 83.47 | 101076.9 | 0.2 | 0.18
44261.4326 | 1 | 23.45 | 83.48 | 101077.23 | 0.2 | 0.18
44261.433 | 1 | 23.46 | 83.48 | 101078.67 | 0.2 | 0.22
44261.4333 | 1 | 23.46 | 83.5 | 101077.63 | 0.2 | 0.31
44261.4337 | 1 | 23.46 | 83.51 | 101074.78 | 0.2 | 0.22
44261.434 | 1 | 23.45 | 83.52 | 101074.75 | 0.2 | 0.22
44261.4344 | 1 | 23.45 | 83.52 | 101076.53 | 0.2 | 0.22
44261.4347 | 1 | 23.45 | 83.55 | 101076.94 | 0.2 | 0.18
44261.4351 | 1 | 23.45 | 83.52 | 101077.84 | 0.2 | 0.18
44261.4355 | 1 | 23.46 | 83.48 | 101078.9 | 0.2 | 0.18
44261.4358 | 1 | 23.46 | 83.49 | 101081.82 | 0.2 | 0.18
44261.4362 | 1 | 23.45 | 83.51 | 101081.41 | 0.2 | 0.18
44261.4365 | 1 | 23.45 | 83.51 | 101084.25 | 0.2 | 0.18
44261.4369 | 1 | 23.45 | 83.51 | 101084.52 | 0.2 | 0.18
44261.4372 | 1 | 23.45 | 83.53 | 101084.97 | 0.2 | 0.18
44261.4376 | 1 | 23.46 | 83.48 | 101087.59 | 0.19 | 0.18
44261.4379 | 1 | 23.46 | 83.51 | 101085.01 | 0.19 | 0.18
44261.4383 | 1 | 23.46 | 83.48 | 101083.9 | 0.2 | 0.18
44261.4387 | 1 | 23.47 | 83.45 | 101083.87 | 0.2 | 0.18
44261.439 | 1 | 23.46 | 83.45 | 101082.79 | 0.2 | 0.18
44261.4394 | 1 | 23.46 | 83.44 | 101081.91 | 0.2 | 0.13
44261.4397 | 1 | 23.44 | 83.5 | 101081.85 | 0.2 | 0.09
44261.4401 | 1 | 23.45 | 83.43 | 101080.33 | 0.2 | 0.09
44261.4404 | 1 | 23.47 | 83.38 | 101081.1 | 0.2 | 0.09
44261.4408 | 1 | 23.46 | 83.43 | 101081.73 | 0.2 | 0.09
44261.4411 | 1 | 23.46 | 83.4 | 101082.84 | 0.2 | 0.09
44261.4415 | 1 | 23.46 | 83.44 | 101081.73 | 0.2 | 0.09
44261.4419 | 1 | 23.46 | 83.44 | 101082.82 | 0.2 | 0.09
44261.4422 | 1 | 23.46 | 83.42 | 101083.73 | 0.2 | 0.09
44261.4426 | 1 | 23.46 | 83.41 | 101084.75 | 0.2 | 0.09
44261.4429 | 1 | 23.45 | 83.49 | 101085.09 | 0.19 | 0.09
44261.4433 | 1 | 23.46 | 83.45 | 101083.66 | 0.2 | 0.09
44261.4436 | 1 | 23.46 | 83.47 | 101082.26 | 0.2 | 0.09
44261.444 | 1 | 23.46 | 83.44 | 101079.94 | 0.2 | 0.09
44261.4443 | 1 | 23.46 | 83.43 | 101078.74 | 0.2 | 0.13
44261.4447 | 1 | 23.45 | 83.45 | 101079.17 | 0.2 | 0.13
44261.445 | 1 | 23.46 | 83.39 | 101080.57 | 0.2 | 0.13
44261.4454 | 1 | 23.47 | 83.36 | 101078.31 | 0.2 | 0.18
44261.4458 | 1 | 23.47 | 83.35 | 101078.35 | 0.2 | 0.18
44261.4461 | 1 | 23.47 | 83.38 | 101077.97 | 0.2 | 0.22
44261.4465 | 1 | 23.47 | 83.34 | 101079.35 | 0.2 | 0.18
44261.4468 | 1 | 23.47 | 83.34 | 101076.73 | 0.2 | 0.22
44261.4472 | 1 | 23.47 | 83.36 | 101072.99 | 0.21 | 0.18
44261.4475 | 1 | 23.46 | 83.43 | 101069.76 | 0.21 | 0.18
44261.4479 | 1 | 23.46 | 83.41 | 101071.7 | 0.21 | 0.18
44261.4482 | 1 | 23.46 | 83.44 | 101066.4 | 0.21 | 0.18
44261.4486 | 1 | 23.46 | 83.4 | 101065.59 | 0.21 | 0.18
44261.449 | 1 | 23.46 | 83.43 | 101065.59 | 0.21 | 0.18
44261.4493 | 1 | 23.46 | 83.45 | 101065.96 | 0.21 | 0.22
44261.4497 | 1 | 23.45 | 83.45 | 101067.92 | 0.21 | 0.22
44261.45 | 1 | 23.46 | 83.41 | 101067.85 | 0.21 | 0.22
44261.4504 | 1 | 23.46 | 83.41 | 101067.26 | 0.21 | 0.18
44261.4507 | 1 | 23.46 | 83.39 | 101068.45 | 0.21 | 0.18
44261.4511 | 1 | 23.46 | 83.4 | 101067.42 | 0.21 | 0.18
44261.4514 | 1 | 23.46 | 83.37 | 101067.77 | 0.21 | 0.18
44261.4518 | 1 | 23.47 | 83.36 | 101069.17 | 0.21 | 0.18
44261.4522 | 1 | 23.46 | 83.42 | 101063.64 | 0.21 | 0.13
44261.4525 | 1 | 23.46 | 83.41 | 101063.79 | 0.21 | 0.13
44261.4529 | 1 | 23.47 | 83.34 | 101063.64 | 0.21 | 0.18
44261.4532 | 1 | 23.47 | 83.36 | 101064.2 | 0.21 | 0.18
44261.4536 | 1 | 23.47 | 83.33 | 101064.44 | 0.21 | 0.18
44261.4539 | 1 | 23.46 | 83.33 | 101065.24 | 0.21 | 0.18
44261.4543 | 1 | 23.47 | 83.39 | 101065.33 | 0.21 | 0.18
44261.4546 | 1 | 23.47 | 83.38 | 101067.62 | 0.21 | 0.18
44261.455 | 1 | 23.47 | 83.37 | 101066.69 | 0.21 | 0.13
44261.4553 | 1 | 23.46 | 83.42 | 101066.72 | 0.21 | 0.13
44261.4557 | 1 | 23.46 | 83.38 | 101067.21 | 0.21 | 0.13
44261.4561 | 1 | 23.46 | 83.42 | 101066.33 | 0.21 | 0.13
44261.4564 | 1 | 23.46 | 83.45 | 101067.55 | 0.21 | 0.13
44261.4568 | 1 | 23.46 | 83.43 | 101066.77 | 0.21 | 0.13
44261.4571 | 1 | 23.46 | 83.43 | 101067.85 | 0.21 | 0.13
44261.4575 | 1 | 23.46 | 83.41 | 101066.6 | 0.21 | 0.13
44261.4578 | 1 | 23.46 | 83.4 | 101066.88 | 0.21 | 0.13
44261.4582 | 1 | 23.46 | 83.4 | 101065.76 | 0.21 | 0.13
44261.4585 | 1 | 23.46 | 83.4 | 101064.8 | 0.21 | 0.13
44261.4589 | 1 | 23.47 | 83.4 | 101066.62 | 0.21 | 0.13
44261.4593 | 1 | 23.47 | 83.36 | 101064.44 | 0.21 | 0.18
44261.4596 | 1 | 23.48 | 83.29 | 101062.53 | 0.21 | 0.18
44261.46 | 1 | 23.47 | 83.32 | 101064.17 | 0.21 | 0.18
44261.4603 | 1 | 23.47 | 83.32 | 101063.26 | 0.21 | 0.18
44261.4607 | 1 | 23.48 | 83.34 | 101063.23 | 0.21 | 0.18
44261.461 | 1 | 23.47 | 83.37 | 101063.25 | 0.21 | 0.13
44261.4614 | 1 | 23.48 | 83.28 | 101063.17 | 0.21 | 0.18
44261.4617 | 1 | 23.49 | 83.29 | 101061.34 | 0.21 | 0.18
44261.4621 | 1 | 23.48 | 83.3 | 101059.39 | 0.22 | 0.18
44261.4625 | 1 | 23.48 | 83.28 | 101056.74 | 0.22 | 0.13
44261.4628 | 1 | 23.47 | 83.34 | 101056.67 | 0.22 | 0.13
44261.4632 | 1 | 23.47 | 83.3 | 101056.78 | 0.22 | 0.13
44261.4635 | 1 | 23.47 | 83.34 | 101058.16 | 0.22 | 0.13
44261.4639 | 1 | 23.47 | 83.33 | 101059.52 | 0.22 | 0.18
44261.4642 | 1 | 23.48 | 83.3 | 101060.2 | 0.22 | 0.18
44261.4646 | 1 | 23.48 | 83.31 | 101062.51 | 0.21 | 0.18
44261.4649 | 1 | 23.47 | 83.36 | 101062.4 | 0.21 | 0.18
44261.4653 | 1 | 23.47 | 83.34 | 101063.48 | 0.21 | 0.18
44261.4656 | 1 | 23.48 | 83.34 | 101066.9 | 0.21 | 0.18
44261.466 | 1 | 23.47 | 83.35 | 101067.17 | 0.21 | 0.18
44261.4664 | 1 | 23.47 | 83.3 | 101068.58 | 0.21 | 0.18
44261.4667 | 1 | 23.48 | 83.24 | 101065.82 | 0.21 | 0.18
44261.4671 | 1 | 23.48 | 83.22 | 101062.22 | 0.21 | 0.13
44261.4674 | 1 | 23.48 | 83.24 | 101061.29 | 0.21 | 0.13
44261.4678 | 1 | 23.49 | 83.27 | 101057.51 | 0.22 | 0.09
44261.4681 | 1 | 23.49 | 83.27 | 101056.08 | 0.22 | 0.09
44261.4685 | 1 | 23.48 | 83.26 | 101054.81 | 0.22 | 0.13
44261.4688 | 1 | 23.48 | 83.29 | 101053.6 | 0.22 | 0.13
44261.4692 | 1 | 23.47 | 83.33 | 101053.86 | 0.22 | 0.4
44261.4695 | 1 | 23.47 | 83.37 | 101054.98 | 0.22 | 0.45
44261.4699 | 1 | 23.44 | 84 | 101055.4 | 0.22 | 0.45
44261.4703 | 1 | 23.43 | 86.56 | 101055.53 | 0.22 | 0.45
44261.4706 | 1 | 23.41 | 84.51 | 101055.1 | 0.22 | 0.22
44261.471 | 1 | 23.4 | 84.75 | 101054.66 | 0.22 | 0.22
44261.4713 | 1 | 23.4 | 84.82 | 101053 | 0.22 | 0.22
44261.4717 | 1 | 23.4 | 85.41 | 101052.42 | 0.22 | 0.18
44261.472 | 1 | 23.39 | 85.06 | 101053.64 | 0.22 | 0.18
44261.4724 | 1 | 23.37 | 85.2 | 101052.78 | 0.22 | 0.18
44261.4728 | 1 | 23.33 | 86.07 | 101053.12 | 0.22 | 0.18
44261.4731 | 1 | 23.33 | 86.95 | 101054.83 | 0.22 | 0.18
44261.4735 | 1 | 23.3 | 86.85 | 101055.84 | 0.22 | 0.22
44261.4738 | 1 | 23.29 | 89.16 | 101059.57 | 0.22 | 0.18
44261.4742 | 1 | 23.28 | 86.81 | 101061.72 | 0.21 | 0.18
44261.4745 | 1 | 23.31 | 86.39 | 101058.82 | 0.22 | 0.18
44261.4749 | 1 | 23.35 | 85.89 | 101060.95 | 0.22 | 0.18
44261.4752 | 1 | 23.34 | 86.09 | 101060.48 | 0.22 | 0.18
44261.4756 | 1 | 23.33 | 86.23 | 101062.63 | 0.21 | 0.18
44261.4759 | 1 | 23.31 | 86.6 | 101064.42 | 0.21 | 0.4
44261.4763 | 1 | 23.27 | 88.76 | 101061.53 | 0.21 | 0.45
44261.4767 | 1 | 23.27 | 88.98 | 101059.81 | 0.22 | 0.45
44261.477 | 1 | 23.22 | 91.04 | 101061.03 | 0.21 | 0.45
44261.4774 | 1 | 23.19 | 89.67 | 101059.57 | 0.22 | 0.22
44261.4777 | 1 | 23.22 | 90.48 | 101060.77 | 0.22 | 0.18
44261.4781 | 1 | 23.21 | 90.47 | 101060.77 | 0.22 | 0.18
44261.4784 | 1 | 23.24 | 87.65 | 101060.19 | 0.22 | 0.18
44261.4788 | 1 | 23.21 | 90.96 | 101059.9 | 0.22 | 0.18
44261.4791 | 1 | 23.22 | 89.96 | 101059.54 | 0.22 | 0.18
44261.4795 | 1 | 23.18 | 90.68 | 101056.7 | 0.22 | 0.13
44261.4798 | 1 | 23.21 | 90.4 | 101055.2 | 0.22 | 0.18
44261.4802 | 1 | 23.2 | 88.36 | 101053.36 | 0.22 | 0.18
44261.4806 | 1 | 23.17 | 91.41 | 101052.69 | 0.22 | 0.18
44261.4809 | 1 | 23.15 | 89.79 | 101054.33 | 0.22 | 0.18
44261.4813 | 1 | 23.18 | 90.82 | 101054.03 | 0.22 | 0.18
44261.4816 | 1 | 23.19 | 90.75 | 101056.09 | 0.22 | 0.18
44261.482 | 1 | 23.25 | 87.92 | 101056.62 | 0.22 | 0.18
44261.4823 | 1 | 23.23 | 90 | 101058.22 | 0.22 | 0.18
44261.4827 | 1 | 23.22 | 89.99 | 101056.28 | 0.22 | 0.18
44261.483 | 1 | 23.15 | 91.36 | 101056.67 | 0.22 | 0.18
44261.4834 | 1 | 23.21 | 88.9 | 101054.73 | 0.22 | 0.18
44261.4838 | 1 | 23.21 | 90.66 | 101053.46 | 0.22 | 0.18
44261.4841 | 1 | 23.21 | 88.76 | 101055.26 | 0.22 | 0.18
44261.4845 | 1 | 23.24 | 88.85 | 101056.51 | 0.22 | 0.18
44261.4848 | 1 | 23.18 | 91.51 | 101057.1 | 0.22 | 0.18
44261.4852 | 1 | 23.14 | 92.03 | 101057.74 | 0.22 | 0.18
44261.4855 | 1 | 23.21 | 88.66 | 101057.87 | 0.22 | 0.18
44261.4859 | 1 | 23.22 | 90.41 | 101054.73 | 0.22 | 0.18
44261.4863 | 1 | 23.2 | 91.46 | 101054.79 | 0.22 | 0.18
44261.4866 | 1 | 23.19 | 91.46 | 101052.33 | 0.22 | 0.13
44261.487 | 1 | 23.15 | 92.13 | 101051.78 | 0.22 | 0.18
44261.4873 | 1 | 23.17 | 91.32 | 101048.98 | 0.23 | 0.18
44261.4877 | 1 | 23.15 | 92.12 | 101048.16 | 0.23 | 0.18
44261.488 | 1 | 23.11 | 92.14 | 101047.97 | 0.23 | 0.18
44261.4884 | 1 | 23.12 | 92.29 | 101049.39 | 0.22 | 0.18
44261.4887 | 1 | 23.12 | 92.44 | 101049.01 | 0.23 | 0.18
44261.4891 | 1 | 23.12 | 92.37 | 101049.01 | 0.23 | 0.18
44261.4894 | 1 | 23.08 | 92.08 | 101045.61 | 0.23 | 0.18
44261.4898 | 1 | 23.14 | 91.46 | 101045.24 | 0.23 | 0.18
44261.4902 | 1 | 23.1 | 91.87 | 101042.49 | 0.23 | 0.18
44261.4905 | 1 | 23.11 | 91.03 | 101040.12 | 0.23 | 0.13
44261.4909 | 1 | 23.12 | 90.92 | 101042.11 | 0.23 | 0.13
44261.4912 | 1 | 23.11 | 91.14 | 101045.2 | 0.23 | 0.13
44261.4916 | 1 | 23.12 | 92.12 | 101047.26 | 0.23 | 0.13
44261.4919 | 1 | 23.07 | 92.79 | 101047.93 | 0.23 | 0.13
44261.4923 | 1 | 23.11 | 91.09 | 101051.12 | 0.22 | 0.13
44261.4926 | 1 | 23.16 | 92.27 | 101051.47 | 0.22 | 0.13
44261.493 | 1 | 23.1 | 92.79 | 101051.88 | 0.22 | 0.18
44261.4933 | 1 | 23.1 | 92.34 | 101049.58 | 0.22 | 0.18
44261.4937 | 1 | 23.1 | 92.24 | 101049.53 | 0.22 | 0.13
44261.4941 | 1 | 23.13 | 92.12 | 101049.12 | 0.22 | 0.13
44261.4944 | 1 | 23.13 | 92.48 | 101045.03 | 0.23 | 0.09
44261.4948 | 1 | 23.13 | 92.41 | 101042.23 | 0.23 | 0.09
44261.4951 | 1 | 23.11 | 92.67 | 101042.38 | 0.23 | 0.09
44261.4955 | 1 | 23.13 | 92.67 | 101041.56 | 0.23 | 0.09
44261.4958 | 1 | 23.13 | 92.56 | 101038.95 | 0.23 | 0.04
44261.4962 | 1 | 23.12 | 92.81 | 101039.86 | 0.23 | 0.04
44261.4965 | 1 | 23.15 | 90.97 | 101041.13 | 0.23 | 0.04
44261.4969 | 1 | 23.13 | 91.28 | 101043.12 | 0.23 | 0.04
44261.4973 | 1 | 23.13 | 92.35 | 101043.53 | 0.23 | 0.04
44261.4976 | 1 | 23.13 | 92.05 | 101043.34 | 0.23 | 0.04
44261.498 | 1 | 23.1 | 92.73 | 101042.28 | 0.23 | 0.09
44261.4983 | 1 | 23.13 | 92.17 | 101041.11 | 0.23 | 0.09
44261.4987 | 1 | 23.13 | 92.65 | 101039.82 | 0.23 | 0.09
44261.499 | 1 | 23.13 | 90.5 | 101034.99 | 0.24 | 0.09
44261.4994 | 1 | 23.18 | 89.44 | 101034.02 | 0.24 | 0.04
44261.4997 | 1 | 23.19 | 91.75 | 101033.29 | 0.24 | 0.04
44261.5001 | 1 | 23.21 | 91.88 | 101031.75 | 0.24 | 0.04
44261.5005 | 1 | 23.18 | 91.57 | 101032.49 | 0.24 | 0.04
44261.5008 | 1 | 23.14 | 92.89 | 101034.25 | 0.24 | 0.04
44261.5012 | 1 | 23.11 | 92.85 | 101035.78 | 0.24 | 0.04
44261.5015 | 1 | 23.1 | 92.98 | 101037.33 | 0.23 | 0.04
44261.5019 | 1 | 23.15 | 91.56 | 101035.51 | 0.24 | 0.04
44261.5022 | 1 | 23.15 | 92.52 | 101033.95 | 0.24 | 0.09
44261.5026 | 1 | 23.14 | 92.7 | 101032.63 | 0.24 | 0.13
44261.5029 | 1 | 23.16 | 91.96 | 101030.05 | 0.24 | 0.13
44261.5033 | 1 | 23.18 | 92.04 | 101027.84 | 0.24 | 0.13
44261.5036 | 1 | 23.15 | 93.19 | 101024.99 | 0.25 | 0.13
44261.504 | 1 | 23.13 | 93.18 | 101020.97 | 0.25 | 0.09
44261.5044 | 1 | 23.11 | 93.62 | 101019.61 | 0.25 | 0.09
44261.5047 | 1 | 23.15 | 91.09 | 101020 | 0.25 | 0.09
44261.5051 | 1 | 23.16 | 91.68 | 101018.83 | 0.25 | 0.09
44261.5054 | 1 | 23.14 | 92.78 | 101020.54 | 0.25 | 0.04
44261.5058 | 1 | 23.09 | 93.35 | 101018.48 | 0.25 | 0.04
44261.5061 | 1 | 23.06 | 93.49 | 101021.16 | 0.25 | 0.04
44261.5065 | 1 | 23.09 | 92.61 | 101019.99 | 0.25 | 0.04
44261.5068 | 1 | 23.13 | 92.29 | 101019.83 | 0.25 | 0.04
44261.5072 | 1 | 23.13 | 92.89 | 101021.91 | 0.25 | 0.04
44261.5076 | 1 | 23.12 | 93 | 101021.78 | 0.25 | 0.04
44261.5079 | 1 | 23.07 | 93.47 | 101022.49 | 0.25 | 0.04
44261.5083 | 1 | 23.11 | 92.32 | 101024.29 | 0.25 | 0.04
44261.5086 | 1 | 23.1 | 93.33 | 101019.6 | 0.25 | 0.04
44261.509 | 1 | 23.11 | 93.26 | 101017.59 | 0.25 | 0.04
44261.5093 | 1 | 23.14 | 92.55 | 101015.38 | 0.25 | 0.09
44261.5097 | 1 | 23.1 | 93.47 | 101014.36 | 0.25 | 0.09
44261.51 | 1 | 23.13 | 93.17 | 101014.26 | 0.25 | 0.09
44261.5104 | 1 | 23.13 | 93.1 | 101012.18 | 0.26 | 0.09
44261.5108 | 1 | 23.12 | 93.23 | 101012.1 | 0.26 | 0.09
44261.5111 | 1 | 23.11 | 93.26 | 101012.82 | 0.26 | 0.09
44261.5115 | 1 | 23.09 | 93.24 | 101012.79 | 0.26 | 0.04
44261.5118 | 1 | 23.12 | 92.95 | 101014.23 | 0.25 | 0.04
44261.5122 | 1 | 23.14 | 92.11 | 101017.08 | 0.25 | 0.04
44261.5125 | 1 | 23.11 | 93.14 | 101015.57 | 0.25 | 0.04
44261.5129 | 1 | 23.07 | 93.53 | 101017.63 | 0.25 | 0.04
44261.5132 | 1 | 23.04 | 93.55 | 101015.55 | 0.25 | 0.04
44261.5136 | 1 | 23.04 | 93.51 | 101017 | 0.25 | 0.04
44261.5139 | 1 | 23.02 | 93.65 | 101015.16 | 0.25 | 0.04
44261.5143 | 1 | 23.01 | 93.72 | 101014.16 | 0.25 | 0.04
44261.5147 | 1 | 23.06 | 93.26 | 101014.07 | 0.25 | 0.04
44261.515 | 1 | 23.04 | 93.61 | 101008.7 | 0.26 | 0.13
44261.5154 | 1 | 23.05 | 93.42 | 101007 | 0.26 | 0.13
44261.5157 | 1 | 23.03 | 93.4 | 101005.69 | 0.26 | 0.13
44261.5161 | 1 | 23.07 | 92.91 | 101003.9 | 0.26 | 0.13
44261.5164 | 1 | 23.09 | 92.93 | 101002.6 | 0.26 | 0.13
44261.5168 | 1 | 23.14 | 92.13 | 101004.58 | 0.26 | 0.13
44261.5171 | 1 | 23.11 | 92.68 | 101005.02 | 0.26 | 0.13
44261.5175 | 1 | 23.13 | 92.18 | 101007.96 | 0.26 | 0.13
44261.5178 | 1 | 23.17 | 91.69 | 101010.76 | 0.26 | 0.09
44261.5182 | 1 | 23.13 | 92.45 | 101010.06 | 0.26 | 0.09
44261.5186 | 1 | 23.13 | 92.43 | 101010.21 | 0.26 | 0.09
44261.5189 | 1 | 23.18 | 90.24 | 101010.59 | 0.26 | 0.09
44261.5193 | 1 | 23.2 | 89.93 | 101007.68 | 0.26 | 0.13
44261.5196 | 1 | 23.2 | 89.75 | 101006.08 | 0.26 | 0.13
44261.52 | 1 | 23.19 | 90.91 | 101001.98 | 0.26 | 0.13
44261.5203 | 1 | 23.18 | 91.2 | 101002.11 | 0.26 | 0.13
44261.5207 | 1 | 23.19 | 91.32 | 100999.89 | 0.27 | 0.09
44261.5211 | 1 | 23.15 | 91.59 | 100997.89 | 0.27 | 0.09
44261.5214 | 1 | 23.11 | 91.71 | 100998.34 | 0.27 | 0.13
44261.5218 | 1 | 23.19 | 91.05 | 100999.79 | 0.27 | 0.13
44261.5221 | 1 | 23.17 | 91.38 | 100996.2 | 0.27 | 0.13
44261.5225 | 1 | 23.12 | 91.68 | 100997.3 | 0.27 | 0.13
44261.5228 | 1 | 23.09 | 91.9 | 100993.07 | 0.27 | 0.13
44261.5232 | 1 | 23.06 | 92.12 | 100994.93 | 0.27 | 0.13
44261.5235 | 1 | 23.03 | 92.12 | 100990.04 | 0.27 | 0.09
44261.5239 | 1 | 23.07 | 91.48 | 100991.49 | 0.27 | 0.09
44261.5242 | 1 | 23.12 | 91.7 | 100992.88 | 0.27 | 0.09
44261.5246 | 1 | 23.06 | 92.02 | 100994.15 | 0.27 | 0.13
44261.525 | 1 | 23.11 | 91.84 | 100991.94 | 0.27 | 0.13
44261.5253 | 1 | 23.09 | 92.13 | 100991.57 | 0.27 | 0.18
44261.5257 | 1 | 23.14 | 91.49 | 100988.38 | 0.28 | 0.18
44261.526 | 1 | 23.15 | 91.77 | 100985.41 | 0.28 | 0.18
44261.5264 | 1 | 23.14 | 92.01 | 100983.38 | 0.28 | 0.22
44261.5267 | 1 | 23.13 | 92 | 100978.36 | 0.28 | 0.27
44261.5271 | 1 | 23.08 | 94.6 | 100973.51 | 0.29 | 0.18
44261.5274 | 1 | 23.11 | 91.93 | 100974.28 | 0.29 | 0.27
44261.5278 | 1 | 23.12 | 92.42 | 100971.52 | 0.29 | 11.97
44261.5281 | 1 | 23.22 | 90.59 | 100962.01 | 0.3 | 16.37
44261.5285 | 1 | 23.29 | 89.74 | 100958.29 | 0.3 | 18.99
44261.5289 | 1 | 23.32 | 89.68 | 100956.98 | 0.3 | 19.79
44261.5292 | 1 | 23.34 | 89.68 | 100953.67 | 0.3 | 20.07
44261.5296 | 1 | 23.35 | 89.92 | 100955.28 | 0.3 | 19.98
44261.5299 | 1 | 23.37 | 89.64 | 100959.19 | 0.3 | 19.98
44261.5303 | 1 | 23.38 | 89.53 | 100958.75 | 0.3 | 19.79
44261.5306 | 1 | 23.38 | 89.83 | 100958.68 | 0.3 | 19.7
44261.531 | 1 | 23.38 | 89.6 | 100958.85 | 0.3 | 19.79
44261.5313 | 1 | 23.38 | 89.78 | 100960.3 | 0.3 | 19.44
44261.5317 | 1 | 23.38 | 89.81 | 100961.77 | 0.3 | 19.35
44261.5321 | 1 | 23.39 | 89.84 | 100960.91 | 0.3 | 19.26
44261.5324 | 1 | 23.39 | 89.85 | 100963.03 | 0.3 | 19.08
44261.5328 | 1 | 23.39 | 89.95 | 100963.34 | 0.3 | 19.08
44261.5331 | 1 | 23.38 | 90.65 | 100963.43 | 0.3 | 18.99
44261.5335 | 1 | 23.38 | 90.22 | 100963.08 | 0.3 | 18.99
44261.5338 | 1 | 23.38 | 90.29 | 100960.62 | 0.3 | 18.9
44261.5342 | 1 | 23.38 | 90.42 | 100961.2 | 0.3 | 18.99
44261.5345 | 1 | 23.37 | 90.32 | 100960 | 0.3 | 18.99
44261.5349 | 1 | 23.37 | 90.45 | 100957.5 | 0.3 | 18.71
44261.5353 | 1 | 23.37 | 90.57 | 100957.68 | 0.3 | 18.62
44261.5356 | 1 | 23.28 | 92.75 | 100956.63 | 0.3 | 18.62
44261.536 | 1 | 23.3 | 91.01 | 100955.35 | 0.3 | 18.62
44261.5363 | 1 | 23.25 | 93.16 | 100954.38 | 0.3 | 18.45
44261.5367 | 1 | 23.16 | 93.92 | 100952.8 | 0.31 | 18.18
44261.537 | 1 | 23.15 | 94.67 | 100952.64 | 0.31 | 18.09
44261.5374 | 1 | 23.05 | 95.14 | 100956.44 | 0.3 | 18.18
44261.5377 | 1 | 23.05 | 94.82 | 100954.64 | 0.3 | 18.09
44261.5381 | 1 | 23.16 | 92.2 | 100946.64 | 0.31 | 18
44261.5384 | 1 | 23.23 | 91.07 | 100946.55 | 0.31 | 17.91
44261.5388 | 1 | 23.22 | 93.85 | 100945.86 | 0.31 | 18.09
44261.5392 | 1 | 23.2 | 93.55 | 100944.65 | 0.31 | 17.82
44261.5395 | 1 | 23.19 | 93.18 | 100945.06 | 0.31 | 17.82
44261.5399 | 1 | 23.14 | 95.27 | 100945.76 | 0.31 | 17.82
44261.5402 | 1 | 23.16 | 94.15 | 100944.81 | 0.31 | 17.73
44261.5406 | 1 | 23.18 | 94.38 | 100944.98 | 0.31 | 17.73
44261.5409 | 1 | 23.18 | 94.31 | 100946.8 | 0.31 | 17.64
44261.5413 | 1 | 23.14 | 94.9 | 100945.08 | 0.31 | 17.73
44261.5416 | 1 | 23.2 | 91.83 | 100946.47 | 0.31 | 17.91
44261.542 | 1 | 23.22 | 91.69 | 100945.15 | 0.31 | 17.91
44261.5424 | 1 | 23.21 | 92 | 100943.94 | 0.31 | 17.91
44261.5427 | 1 | 23.27 | 91.12 | 100943.57 | 0.31 | 17.82
44261.5431 | 1 | 23.33 | 90.59 | 100943.75 | 0.31 | 17.54
44261.5434 | 1 | 23.29 | 92.39 | 100940.97 | 0.32 | 17.54
44261.5438 | 1 | 23.23 | 93.83 | 100941.04 | 0.32 | 17.64
44261.5441 | 1 | 23.18 | 94.76 | 100939.99 | 0.32 | 17.82
44261.5445 | 1 | 23.23 | 93.77 | 100939.29 | 0.32 | 17.64
44261.5448 | 1 | 23.14 | 95.09 | 100939.95 | 0.32 | 17.54
44261.5452 | 1 | 23.09 | 95.26 | 100939.96 | 0.32 | 17.45
44261.5456 | 1 | 23.18 | 92.53 | 100941.3 | 0.31 | 17.45
44261.5459 | 1 | 23.21 | 93.04 | 100940.62 | 0.32 | 17.45
44261.5463 | 1 | 23.13 | 95.22 | 100941.94 | 0.31 | 17.54
44261.5466 | 1 | 23.2 | 94.23 | 100942.83 | 0.31 | 17.45
44261.547 | 1 | 23.26 | 91.95 | 100941.11 | 0.32 | 17.45
44261.5473 | 1 | 23.15 | 94.88 | 100941.83 | 0.31 | 17.37
44261.5477 | 1 | 23.22 | 93.74 | 100940.29 | 0.32 | 17.45
44261.548 | 1 | 23.18 | 93.72 | 100937.01 | 0.32 | 17.45
44261.5484 | 1 | 23.24 | 92.34 | 100936.47 | 0.32 | 17.45
44261.5488 | 1 | 23.19 | 94.38 | 100932.97 | 0.32 | 17.45
44261.5491 | 1 | 23.11 | 95.16 | 100930.15 | 0.32 | 17.28
44261.5495 | 1 | 23.05 | 95.68 | 100928.77 | 0.33 | 17.37
44261.5498 | 1 | 23.03 | 95.71 | 100928.03 | 0.33 | 17.28
44261.5502 | 1 | 23.06 | 95.87 | 100928.59 | 0.33 | 17.28
44261.5505 | 1 | 23.01 | 95.96 | 100927.76 | 0.33 | 17.28
44261.5509 | 1 | 23.07 | 94.99 | 100927.63 | 0.33 | 17.28
44261.5512 | 1 | 23.12 | 94.65 | 100928.48 | 0.33 | 17.37
44261.5516 | 1 | 23.07 | 95.58 | 100927.09 | 0.33 | 17.28
44261.5519 | 1 | 23.08 | 94.75 | 100929.4 | 0.32 | 17.28
44261.5523 | 1 | 23.02 | 95.35 | 100926.36 | 0.33 | 17.28
44261.5527 | 1 | 23.06 | 95.55 | 100930 | 0.32 | 17.19
44261.553 | 1 | 23.1 | 95.28 | 100932.29 | 0.32 | 17.19
44261.5534 | 1 | 23.12 | 94.28 | 100934.78 | 0.32 | 17.19
44261.5537 | 1 | 23.12 | 94.54 | 100936.06 | 0.32 | 17.19
44261.5541 | 1 | 23.19 | 93.53 | 100938.66 | 0.32 | 17.19
44261.5544 | 1 | 23.2 | 94.05 | 100941.91 | 0.31 | 17.19
44261.5548 | 1 | 23.22 | 93.18 | 100941.3 | 0.31 | 17.19
44261.5551 | 1 | 23.23 | 93.1 | 100941.54 | 0.31 | 17.19
44261.5555 | 1 | 23.22 | 94.16 | 100939.73 | 0.32 | 17.19
44261.5558 | 1 | 23.23 | 93.4 | 100938.63 | 0.32 | 17.1
44261.5562 | 1 | 23.24 | 92.37 | 100934.39 | 0.32 | 17.1
44261.5566 | 1 | 23.29 | 92.32 | 100931.4 | 0.32 | 17.1
44261.5569 | 1 | 23.29 | 92.84 | 100928.93 | 0.33 | 17.1
44261.5573 | 1 | 23.26 | 94.06 | 100928.21 | 0.33 | 17.01
44261.5576 | 1 | 23.27 | 92.61 | 100926.9 | 0.33 | 17.1
44261.558 | 1 | 23.19 | 94.17 | 100928.03 | 0.33 | 17.01
44261.5583 | 1 | 23.2 | 94.16 | 100929.51 | 0.32 | 17.01
44261.5587 | 1 | 23.24 | 93.22 | 100929.6 | 0.32 | 17.19
44261.5591 | 1 | 23.17 | 94.41 | 100928.43 | 0.33 | 17.01
44261.5594 | 1 | 23.1 | 94.79 | 100927.25 | 0.33 | 17.01
44261.5598 | 1 | 23.15 | 94.42 | 100923.23 | 0.33 | 17.01
44261.5601 | 1 | 23.11 | 94.38 | 100920.79 | 0.33 | 17.01
44261.5605 | 1 | 23.05 | 95.08 | 100916.45 | 0.34 | 16.92
44261.5608 | 1 | 23.07 | 94.91 | 100913.99 | 0.34 | 17.01
44261.5612 | 1 | 23.04 | 94.76 | 100911.53 | 0.34 | 17.01
44261.5615 | 1 | 23.06 | 95.03 | 100911.5 | 0.34 | 17.01
44261.5619 | 1 | 23.09 | 94.71 | 100912.24 | 0.34 | 17.01
44261.5622 | 1 | 23.06 | 94.92 | 100914.79 | 0.34 | 17.01
44261.5626 | 1 | 23.1 | 94.53 | 100914.4 | 0.34 | 16.92
44261.563 | 1 | 23.12 | 94.29 | 100914.44 | 0.34 | 16.92
44261.5633 | 1 | 23.15 | 94.46 | 100909.17 | 0.34 | 17.01
44261.5637 | 1 | 23.09 | 94.74 | 100907.75 | 0.34 | 17.01
44261.564 | 1 | 23.09 | 94.76 | 100902.8 | 0.35 | 17.1
44261.5644 | 1 | 23.08 | 94.94 | 100900.32 | 0.35 | 17.01
44261.5647 | 1 | 23.05 | 95.1 | 100897.13 | 0.35 | 17.1
44261.5651 | 1 | 23.07 | 94.89 | 100894.32 | 0.35 | 17.19
44261.5654 | 1 | 23.08 | 94.76 | 100894.62 | 0.35 | 17.01
44261.5658 | 1 | 23.13 | 94.46 | 100895.94 | 0.35 | 17.01
44261.5661 | 1 | 23.14 | 94.35 | 100895.53 | 0.35 | 17.01
44261.5665 | 1 | 23.11 | 94.65 | 100895.57 | 0.35 | 17.1
44261.5669 | 1 | 23.1 | 94.48 | 100895.26 | 0.35 | 17.1
44261.5672 | 1 | 23.18 | 92.49 | 100892.89 | 0.36 | 17.1
44261.5676 | 1 | 23.22 | 92.85 | 100893.99 | 0.35 | 17.1
44261.5679 | 1 | 23.14 | 94.18 | 100889.56 | 0.36 | 17.01
44261.5683 | 1 | 23.12 | 94.54 | 100892.76 | 0.36 | 17.01
44261.5686 | 1 | 23.09 | 94.68 | 100891.38 | 0.36 | 16.92
44261.569 | 1 | 23.11 | 94.31 | 100889.82 | 0.36 | 16.92
44261.5693 | 1 | 23.09 | 94.4 | 100886.26 | 0.36 | 16.92
44261.5697 | 1 | 23.11 | 94.55 | 100883.79 | 0.36 | 16.92
44261.5701 | 1 | 23.15 | 93.93 | 100880.52 | 0.37 | 16.92
44261.5704 | 1 | 23.17 | 93.63 | 100876.17 | 0.37 | 16.92
44261.5708 | 1 | 23.12 | 94.35 | 100873.81 | 0.37 | 16.92
44261.5711 | 1 | 23.17 | 94.07 | 100871.44 | 0.37 | 16.92
44261.5715 | 1 | 23.15 | 93.96 | 100871.07 | 0.37 | 16.92
44261.5718 | 1 | 23.18 | 93.77 | 100871.95 | 0.37 | 16.92
44261.5722 | 1 | 23.1 | 94.37 | 100873.18 | 0.37 | 17.01
44261.5725 | 1 | 23.1 | 94.27 | 100872.47 | 0.37 | 16.92
44261.5729 | 1 | 23.07 | 94.61 | 100872.5 | 0.37 | 16.92
44261.5733 | 1 | 23.1 | 94.42 | 100870.36 | 0.37 | 17.01
44261.5736 | 1 | 23.1 | 94.32 | 100869.26 | 0.38 | 17.01
44261.574 | 1 | 23.11 | 94.05 | 100868.71 | 0.38 | 17.01
44261.5743 | 1 | 23.06 | 94.74 | 100864.63 | 0.38 | 17.19
44261.5747 | 1 | 23.06 | 94.79 | 100864.97 | 0.38 | 17.01
44261.575 | 1 | 23.1 | 93.83 | 100869.11 | 0.38 | 17.01
44261.5754 | 1 | 23.19 | 93.4 | 100869.48 | 0.37 | 17.19
44261.5757 | 1 | 23.21 | 92.27 | 100872.35 | 0.37 | 17.01
44261.5761 | 1 | 23.23 | 93.3 | 100873.95 | 0.37 | 17.01
44261.5764 | 1 | 23.23 | 92.99 | 100875.83 | 0.37 | 17.01
44261.5768 | 1 | 23.22 | 93.5 | 100876.13 | 0.37 | 16.92
44261.5772 | 1 | 23.1 | 94.45 | 100873.62 | 0.37 | 17.01
44261.5775 | 1 | 23.1 | 94.19 | 100873.23 | 0.37 | 16.92
44261.5779 | 1 | 23.09 | 94.43 | 100871.26 | 0.37 | 16.92
44261.5782 | 1 | 23.1 | 94.56 | 100871.77 | 0.37 | 16.92
44261.5786 | 1 | 23.09 | 94.23 | 100870.94 | 0.37 | 16.92
44261.5789 | 1 | 23.08 | 94.75 | 100869.96 | 0.37 | 16.92
44261.5793 | 1 | 23.1 | 93.38 | 100867.29 | 0.38 | 16.92
44261.5796 | 1 | 23.14 | 94.05 | 100867.41 | 0.38 | 16.92
44261.58 | 1 | 23.17 | 94.1 | 100867.08 | 0.38 | 16.83
44261.5804 | 1 | 23.17 | 93.03 | 100865.65 | 0.38 | 17.01
44261.5807 | 1 | 23.18 | 94.05 | 100864.02 | 0.38 | 16.92
44261.5811 | 1 | 23.15 | 94.51 | 100864.03 | 0.38 | 16.83
44261.5814 | 1 | 23.1 | 94.8 | 100861.45 | 0.38 | 16.83
44261.5818 | 1 | 23.17 | 93.94 | 100860.37 | 0.38 | 16.92
44261.5821 | 1 | 23.13 | 94.47 | 100861.14 | 0.38 | 16.83
44261.5825 | 1 | 23.16 | 94.23 | 100859.26 | 0.38 | 16.92
44261.5828 | 1 | 23.19 | 93.12 | 100857.2 | 0.39 | 16.92
44261.5832 | 1 | 23.19 | 93.93 | 100854.5 | 0.39 | 16.83
44261.5836 | 1 | 23.24 | 92.03 | 100851.49 | 0.39 | 16.83
44261.5839 | 1 | 23.25 | 93.12 | 100852 | 0.39 | 16.92
44261.5843 | 1 | 23.25 | 93.29 | 100851.81 | 0.39 | 16.92
44261.5846 | 1 | 23.15 | 94.39 | 100854.42 | 0.39 | 16.92
44261.585 | 1 | 23.17 | 93.94 | 100855.22 | 0.39 | 16.92
44261.5853 | 1 | 23.16 | 94 | 100856.3 | 0.39 | 16.92
44261.5857 | 1 | 23.15 | 92.93 | 100857.58 | 0.38 | 16.92
44261.586 | 1 | 23.17 | 93.92 | 100859.15 | 0.38 | 16.92
44261.5864 | 1 | 23.22 | 92.79 | 100859.41 | 0.38 | 16.92
44261.5867 | 1 | 23.21 | 93.55 | 100859.54 | 0.38 | 16.83
44261.5871 | 1 | 23.24 | 92.84 | 100862.54 | 0.38 | 16.92
44261.5875 | 1 | 23.2 | 93.56 | 100862.51 | 0.38 | 17.01
44261.5878 | 1 | 23.24 | 92.91 | 100860.82 | 0.38 | 16.92
44261.5882 | 1 | 23.21 | 93.12 | 100864.98 | 0.38 | 16.83
44261.5885 | 1 | 23.2 | 93.23 | 100864.91 | 0.38 | 16.83
44261.5889 | 1 | 23.25 | 92.71 | 100865.66 | 0.38 | 16.83
44261.5892 | 1 | 23.21 | 93.4 | 100866.93 | 0.38 | 16.83
44261.5896 | 1 | 23.26 | 91.81 | 100869.3 | 0.38 | 16.83
44261.5899 | 1 | 23.21 | 93.04 | 100869.67 | 0.37 | 16.83
44261.5903 | 1 | 23.27 | 92.29 | 100869.08 | 0.38 | 16.83
44261.5906 | 1 | 23.28 | 91.94 | 100868.18 | 0.38 | 16.83
44261.591 | 1 | 23.22 | 93.12 | 100867.11 | 0.38 | 16.83
44261.5914 | 1 | 23.27 | 92.09 | 100867.69 | 0.38 | 16.92
44261.5917 | 1 | 23.23 | 93.43 | 100867.07 | 0.38 | 16.83
44261.5921 | 1 | 23.2 | 93.74 | 100866.41 | 0.38 | 16.83
44261.5924 | 1 | 23.19 | 93.17 | 100863.55 | 0.38 | 16.83
44261.5928 | 1 | 23.2 | 92.9 | 100864.22 | 0.38 | 16.83
44261.5931 | 1 | 23.24 | 92.51 | 100863.21 | 0.38 | 16.83
44261.5935 | 1 | 23.27 | 91.86 | 100859.33 | 0.38 | 16.83
44261.5939 | 1 | 23.27 | 92.68 | 100860.68 | 0.38 | 16.83
44261.5942 | 1 | 23.21 | 93.7 | 100861.81 | 0.38 | 16.92
44261.5946 | 1 | 23.16 | 94.23 | 100860.12 | 0.38 | 16.83
44261.5949 | 1 | 23.1 | 94.76 | 100863.9 | 0.38 | 16.83
44261.5953 | 1 | 23.08 | 94.89 | 100862.58 | 0.38 | 16.83
44261.5956 | 1 | 23.03 | 95.35 | 100862.06 | 0.38 | 16.83
44261.596 | 1 | 23.07 | 94.51 | 100865.76 | 0.38 | 16.92
44261.5963 | 1 | 23.07 | 94.95 | 100866.27 | 0.38 | 16.83
44261.5967 | 1 | 23.16 | 93.23 | 100867.92 | 0.38 | 16.74
44261.597 | 1 | 23.23 | 92.34 | 100868.66 | 0.38 | 16.74
44261.5974 | 1 | 23.21 | 93.39 | 100869.42 | 0.37 | 16.83
44261.5978 | 1 | 23.12 | 94.41 | 100870.09 | 0.37 | 16.74
44261.5981 | 1 | 23.16 | 94.18 | 100871.7 | 0.37 | 16.74
44261.5985 | 1 | 23.11 | 94.45 | 100871.23 | 0.37 | 16.74
44261.5988 | 1 | 23.18 | 93.08 | 100869.65 | 0.37 | 16.83
44261.5992 | 1 | 23.24 | 91.74 | 100867.16 | 0.38 | 16.92
44261.5995 | 1 | 23.26 | 91.86 | 100864.92 | 0.38 | 16.74
44261.5999 | 1 | 23.25 | 93.08 | 100864.05 | 0.38 | 16.74
44261.6002 | 1 | 23.26 | 92.78 | 100860.27 | 0.38 | 16.74
44261.6006 | 1 | 23.29 | 91.6 | 100858.05 | 0.38 | 16.92
44261.6009 | 1 | 23.3 | 90.7 | 100855.74 | 0.39 | 16.83
44261.6013 | 1 | 23.29 | 91.49 | 100856.22 | 0.39 | 16.74
44261.6017 | 1 | 23.3 | 91.72 | 100856.23 | 0.39 | 16.83
44261.602 | 1 | 23.3 | 92.55 | 100855.69 | 0.39 | 16.83
44261.6024 | 1 | 23.23 | 93.17 | 100854.64 | 0.39 | 16.92
44261.6027 | 1 | 23.17 | 94.43 | 100855.27 | 0.39 | 16.74
44261.6031 | 1 | 23.15 | 93.82 | 100855.77 | 0.39 | 16.74
44261.6034 | 1 | 23.09 | 94.92 | 100854.13 | 0.39 | 16.74
44261.6038 | 1 | 23.1 | 94.63 | 100854.28 | 0.39 | 16.74
44261.6041 | 1 | 23.19 | 92.88 | 100853.47 | 0.39 | 16.92
44261.6045 | 1 | 23.21 | 93.08 | 100849.88 | 0.39 | 16.83
44261.6049 | 1 | 23.19 | 93.9 | 100848.49 | 0.39 | 16.92
44261.6052 | 1 | 23.18 | 94.28 | 100848.95 | 0.39 | 16.92
44261.6056 | 1 | 23.21 | 93.19 | 100844.18 | 0.4 | 16.92
44261.6059 | 1 | 23.16 | 94.55 | 100845.71 | 0.39 | 16.92
44261.6063 | 1 | 23.11 | 94.91 | 100844.79 | 0.4 | 16.92
44261.6066 | 1 | 23.06 | 95.11 | 100843.16 | 0.4 | 16.92
44261.607 | 1 | 23.03 | 95.42 | 100842.07 | 0.4 | 16.92
44261.6073 | 1 | 22.97 | 95.93 | 100844.07 | 0.4 | 16.92
44261.6077 | 1 | 22.99 | 95.7 | 100843.59 | 0.4 | 17.01
44261.6081 | 1 | 23.01 | 95.59 | 100845.55 | 0.39 | 16.92
44261.6084 | 1 | 23.02 | 94.85 | 100845.5 | 0.39 | 16.92
44261.6088 | 1 | 23.07 | 95.28 | 100845.71 | 0.39 | 16.92
44261.6091 | 1 | 23.07 | 94.59 | 100846.47 | 0.39 | 16.92
44261.6095 | 1 | 23.14 | 93.94 | 100842.19 | 0.4 | 16.83
44261.6098 | 1 | 23.12 | 94.88 | 100844.39 | 0.4 | 16.83
44261.6102 | 1 | 23.14 | 94.68 | 100847.22 | 0.39 | 16.83
44261.6105 | 1 | 23.05 | 95.2 | 100849.95 | 0.39 | 16.83
44261.6109 | 1 | 23.09 | 93.97 | 100849.45 | 0.39 | 16.83
44261.6113 | 1 | 23.12 | 94.77 | 100851.97 | 0.39 | 16.92
44261.6116 | 1 | 23.13 | 94.66 | 100852.87 | 0.39 | 16.83
44261.612 | 1 | 23.14 | 93.4 | 100853.06 | 0.39 | 17.01
44261.6123 | 1 | 23.25 | 91.81 | 100848.79 | 0.39 | 17.01
44261.6127 | 1 | 23.29 | 91.6 | 100848.26 | 0.39 | 17.01
44261.613 | 1 | 23.23 | 93.9 | 100845.21 | 0.4 | 17.01
44261.6134 | 1 | 23.27 | 92.35 | 100845.5 | 0.39 | 17.01
44261.6137 | 1 | 23.22 | 93.87 | 100846.69 | 0.39 | 16.83
44261.6141 | 1 | 23.11 | 94.89 | 100847.93 | 0.39 | 16.92
44261.6144 | 1 | 23.09 | 94.89 | 100848.69 | 0.39 | 16.83
44261.6148 | 1 | 23.16 | 94.28 | 100849.96 | 0.39 | 16.83
44261.6152 | 1 | 23.17 | 94.38 | 100850.3 | 0.39 | 16.83
44261.6155 | 1 | 23.18 | 92.95 | 100850.56 | 0.39 | 16.92
44261.6159 | 1 | 23.18 | 94.15 | 100850.76 | 0.39 | 16.74
44261.6162 | 1 | 23.15 | 93.8 | 100848.18 | 0.39 | 16.92
44261.6166 | 1 | 23.18 | 94.18 | 100845.66 | 0.39 | 16.83
44261.6169 | 1 | 23.17 | 94.44 | 100846.54 | 0.39 | 16.74
44261.6173 | 1 | 23.13 | 94.82 | 100845.16 | 0.4 | 16.83
44261.6176 | 1 | 23.1 | 94.94 | 100842.27 | 0.4 | 16.92
44261.618 | 1 | 23.04 | 95.35 | 100839.1 | 0.4 | 16.83
44261.6184 | 1 | 23.1 | 94.8 | 100836.91 | 0.4 | 16.83
44261.6187 | 1 | 23.07 | 95.28 | 100836.59 | 0.4 | 17.01
44261.6191 | 1 | 23.06 | 95.15 | 100834.93 | 0.4 | 17.01
44261.6194 | 1 | 23.1 | 93.92 | 100833.02 | 0.41 | 17.01
44261.6198 | 1 | 23.11 | 94.17 | 100834.25 | 0.4 | 17.01
44261.6201 | 1 | 23.16 | 93.49 | 100832.17 | 0.41 | 16.83
44261.6205 | 1 | 23.14 | 94.63 | 100831.17 | 0.41 | 16.83
44261.6208 | 1 | 23.17 | 93.9 | 100832.61 | 0.41 | 16.83
44261.6212 | 1 | 23.16 | 94.43 | 100833.4 | 0.41 | 16.83
44261.6216 | 1 | 23.16 | 93.95 | 100834.27 | 0.4 | 16.83
44261.6219 | 1 | 23.09 | 94.79 | 100835.29 | 0.4 | 16.83
44261.6223 | 1 | 23.14 | 94.49 | 100832.98 | 0.41 | 16.74
44261.6226 | 1 | 23.13 | 94.41 | 100833.57 | 0.4 | 16.74
44261.623 | 1 | 23.13 | 94.38 | 100833.66 | 0.4 | 16.92
44261.6233 | 1 | 23.13 | 94.56 | 100832.8 | 0.41 | 16.83
44261.6237 | 1 | 23.12 | 94.73 | 100834.99 | 0.4 | 16.83
44261.624 | 1 | 23.15 | 93.27 | 100833.71 | 0.4 | 16.83
44261.6244 | 1 | 23.14 | 93.42 | 100832.43 | 0.41 | 16.92
44261.6247 | 1 | 23.11 | 94.82 | 100834.07 | 0.4 | 16.92
44261.6251 | 1 | 23.14 | 94.37 | 100835.08 | 0.4 | 16.83
44261.6255 | 1 | 23.21 | 93.62 | 100837.34 | 0.4 | 16.83
44261.6258 | 1 | 23.14 | 94.48 | 100839.65 | 0.4 | 16.83
44261.6262 | 1 | 23.13 | 94.32 | 100840.7 | 0.4 | 16.83
44261.6265 | 1 | 23.09 | 94.91 | 100842.19 | 0.4 | 16.92
44261.6269 | 1 | 23.04 | 95.16 | 100844.07 | 0.4 | 16.83
44261.6272 | 1 | 23.1 | 94.69 | 100845.39 | 0.4 | 16.74
44261.6276 | 1 | 23.02 | 95.31 | 100845.42 | 0.4 | 16.83
44261.6279 | 1 | 23.09 | 94.63 | 100844.54 | 0.4 | 16.83
44261.6283 | 1 | 23.06 | 94.78 | 100844.54 | 0.4 | 16.83
44261.6286 | 1 | 23.07 | 94.96 | 100847.43 | 0.39 | 16.83
44261.629 | 1 | 23.13 | 94.34 | 100845.02 | 0.4 | 16.83
44261.6294 | 1 | 23.14 | 94.49 | 100845.48 | 0.39 | 16.74
44261.6297 | 1 | 23.09 | 94.45 | 100841.89 | 0.4 | 16.83
44261.6301 | 1 | 23.11 | 94.73 | 100843.58 | 0.4 | 16.83
44261.6304 | 1 | 23.09 | 94.74 | 100841.61 | 0.4 | 16.74
44261.6308 | 1 | 23.08 | 94.94 | 100840.18 | 0.4 | 16.83
44261.6311 | 1 | 23.03 | 95.05 | 100837.23 | 0.4 | 16.92
44261.6315 | 1 | 23.02 | 95.14 | 100836.68 | 0.4 | 16.92
44261.6319 | 1 | 23.07 | 94.73 | 100837.39 | 0.4 | 16.83
44261.6322 | 1 | 23.05 | 95.05 | 100837.75 | 0.4 | 16.83
44261.6326 | 1 | 23.02 | 95.32 | 100837.19 | 0.4 | 16.83
44261.6329 | 1 | 23.07 | 94.24 | 100838.44 | 0.4 | 16.83
44261.6333 | 1 | 23.08 | 94.93 | 100840.91 | 0.4 | 16.83
44261.6336 | 1 | 23.16 | 93.98 | 100840.02 | 0.4 | 16.83
44261.634 | 1 | 23.05 | 95.08 | 100840.76 | 0.4 | 16.83
44261.6343 | 1 | 23.07 | 94.74 | 100839.04 | 0.4 | 16.83
44261.6347 | 1 | 23.1 | 94.37 | 100837.89 | 0.4 | 16.83
44261.635 | 1 | 23.12 | 94.02 | 100834.18 | 0.4 | 16.83
44261.6354 | 1 | 23.08 | 94.76 | 100834.89 | 0.4 | 16.83
44261.6358 | 1 | 23.09 | 94.76 | 100830.31 | 0.41 | 16.83
44261.6361 | 1 | 23.12 | 94.6 | 100830.28 | 0.41 | 16.92
44261.6365 | 1 | 23.12 | 94.57 | 100828.54 | 0.41 | 16.83
44261.6368 | 1 | 23.07 | 94.85 | 100828.69 | 0.41 | 16.92
44261.6372 | 1 | 23.05 | 95.21 | 100829.4 | 0.41 | 16.92
44261.6375 | 1 | 23.12 | 94.18 | 100827.78 | 0.41 | 16.83
44261.6379 | 1 | 23.09 | 94.99 | 100827.54 | 0.41 | 16.92
44261.6382 | 1 | 23.14 | 93.79 | 100827.9 | 0.41 | 16.92
44261.6386 | 1 | 23.19 | 94 | 100827.37 | 0.41 | 17.01
44261.6389 | 1 | 23.14 | 94.75 | 100824.99 | 0.41 | 16.92
44261.6393 | 1 | 23.1 | 94.93 | 100825.16 | 0.41 | 16.92
44261.6397 | 1 | 23.04 | 95.54 | 100826.6 | 0.41 | 16.92
44261.64 | 1 | 23.05 | 95.29 | 100829.15 | 0.41 | 16.83
44261.6404 | 1 | 23.02 | 95.61 | 100831.51 | 0.41 | 16.83
44261.6407 | 1 | 23.05 | 95.43 | 100832.58 | 0.41 | 16.92
44261.6411 | 1 | 23.08 | 95.09 | 100835.77 | 0.4 | 16.83
44261.6414 | 1 | 23.16 | 93.52 | 100836.93 | 0.4 | 16.83
44261.6418 | 1 | 23.19 | 94.09 | 100838.68 | 0.4 | 16.83
44261.6421 | 1 | 23.2 | 94 | 100839.81 | 0.4 | 16.74
44261.6425 | 1 | 23.15 | 94.84 | 100843.28 | 0.4 | 16.74
44261.6429 | 1 | 23.09 | 95.3 | 100842.95 | 0.4 | 16.83
44261.6432 | 1 | 23.05 | 95.35 | 100843.12 | 0.4 | 16.83
44261.6436 | 1 | 22.99 | 95.89 | 100843.79 | 0.4 | 16.74
44261.6439 | 1 | 22.98 | 96.02 | 100846.5 | 0.39 | 16.83
44261.6443 | 1 | 22.96 | 96.31 | 100850.83 | 0.39 | 16.92
44261.6446 | 1 | 23.03 | 95.54 | 100851.98 | 0.39 | 16.83
44261.645 | 1 | 23.08 | 95.43 | 100852.48 | 0.39 | 16.83

## 10R
date | Rx | Temp | Huminty | Pressure | high | light
44261.7205 | 9.9997 | 24.16 | 100 | 100824.74 | 0.41 | 20.52 |  | Rs | Rx
44261.7208 | 9.9997 | 23.69 | 100 | 100824.88 | 0.41 | 20.52 | Model | SRL-1 | Fluke 742A
44261.7212 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 100824.14 | 0.41 | 20.61 | SN | 9234248
44261.7215 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 100823.13 | 0.41 | 20.7 | Messured Value | 1 | 9.9997
44261.7219 | 9.9997 | 23.31 | 100 | 100823.58 | 0.41 | 20.7 | amb. Temp. | 23.5 | 23.5
44261.7222 | 9.9997 | 23.07 | 100 | 100824.43 | 0.41 | 20.7 | Labs | SCL
44261.7226 | 9.9997 | 22.91 | 100 | 100824.01 | 0.41 | 20.79 | Cal. Date | 17 Feb. 21 | 6 Mar. 21
44261.723 | 9.9997 | 22.9 | 100 | 100825.29 | 0.41 | 20.7
44261.7233 | 9.9997 | 22.94 | 100 | 100827.01 | 0.41 | 20.79
44261.7237 | 9.9997 | 22.86 | 100 | 100828.46 | 0.41 | 20.79
44261.724 | 9.9997 | 22.82 | 100 | 100830.49 | 0.41 | 20.61
44261.7244 | 9.9997 | 22.85 | 100 | 100833.07 | 0.41 | 20.79
44261.7247 | 9.9997 | 22.8 | 100 | 100835.11 | 0.4 | 20.7
44261.7251 | 9.9997 | 22.8 | 100 | 100833.32 | 0.41 | 20.7
44261.7254 | 9.9997 | 22.82 | 100 | 100833.06 | 0.41 | 20.7
44261.7258 | 9.9997 | 22.75 | 100 | 100830.36 | 0.41 | 20.7
44261.7262 | 9.9997 | 22.76 | 100 | 100829.53 | 0.41 | 20.7
44261.7265 | 9.9997 | 22.76 | 100 | 100827.66 | 0.41 | 20.7
44261.7269 | 9.9997 | 22.82 | 100 | 100826.2 | 0.41 | 20.88
44261.7272 | 9.9997 | 22.79 | 100 | 100824.73 | 0.41 | 20.7
44261.7276 | 9.9997 | 22.77 | 100 | 100824.8 | 0.41 | 20.79
44261.7279 | 9.9997 | 22.83 | 100 | 100826.84 | 0.41 | 20.79
44261.7283 | 9.9997 | 22.97 | 100 | 100828.2 | 0.41 | 20.7
44261.7286 | 9.9997 | 22.91 | 100 | 100831.79 | 0.41 | 20.88
44261.729 | 9.9997 | 22.89 | 100 | 100833.45 | 0.41 | 20.79
44261.7294 | 9.9997 | 22.84 | 100 | 100836.56 | 0.4 | 20.88
44261.7297 | 9.9997 | 22.79 | 100 | 100840.78 | 0.4 | 20.88
44261.7301 | 9.9997 | 22.7 | 100 | 100840.79 | 0.4 | 20.79
44261.7304 | 9.9997 | 22.79 | 100 | 100845.54 | 0.39 | 20.79
44261.7308 | 9.9997 | 22.84 | 100 | 100848.99 | 0.39 | 20.88
44261.7311 | 9.9997 | 22.73 | 100 | 100852.23 | 0.39 | 20.7
44261.7315 | 9.9997 | 22.84 | 100 | 100855.92 | 0.39 | 20.79
44261.7318 | 9.9997 | 22.85 | 100 | 100857.56 | 0.38 | 20.79
44261.7322 | 9.9997 | 22.93 | 100 | 100860.08 | 0.38 | 20.88
44261.7325 | 9.9997 | 23.1 | 100 | 100863.13 | 0.38 | 20.7
44261.7329 | 9.9997 | 23.28 | 100 | 100861.92 | 0.38 | 20.7
44261.7333 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 100858.83 | 0.38 | 20.7
44261.7336 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 100860.19 | 0.38 | 20.88
44261.734 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 100858.22 | 0.38 | 20.88
44261.7343 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 100856.87 | 0.39 | 18.36
44261.7347 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100857.17 | 0.39 | 18.27
44261.735 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100856.02 | 0.39 | 18.18
44261.7354 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100857.12 | 0.39 | 18.18
44261.7358 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100857.73 | 0.38 | 18.27
44261.7361 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100856.11 | 0.39 | 18.18
44261.7365 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100855.18 | 0.39 | 18.27
44261.7368 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100854.86 | 0.39 | 18.18
44261.7372 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100852.04 | 0.39 | 18.09
44261.7375 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100851.03 | 0.39 | 18.09
44261.7379 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100851.3 | 0.39 | 18.18
44261.7382 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 100849.5 | 0.39 | 18.09
44261.7386 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 100849.38 | 0.39 | 18.18
44261.7389 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 100849.91 | 0.39 | 18.09
44261.7393 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 100849.91 | 0.39 | 18.09
44261.7397 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100851.99 | 0.39 | 18.18
44261.74 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100855.32 | 0.39 | 18.18
44261.7404 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100856.27 | 0.39 | 18.09
44261.7407 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100856.25 | 0.39 | 18.18
44261.7411 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100859.49 | 0.38 | 18.09
44261.7414 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 100858.53 | 0.38 | 18.27
44261.7418 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 100860.34 | 0.38 | 18.09
44261.7421 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100861.89 | 0.38 | 18.18
44261.7425 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100862.31 | 0.38 | 18.09
44261.7429 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100863.12 | 0.38 | 18.09
44261.7432 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100862.92 | 0.38 | 18.09
44261.7436 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100862.31 | 0.38 | 18.09
44261.7439 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100863.93 | 0.38 | 18.18
44261.7443 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100865.69 | 0.38 | 18.09
44261.7446 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100865.57 | 0.38 | 18.36
44261.745 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100867.79 | 0.38 | 18.18
44261.7453 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100867.85 | 0.38 | 18.09
44261.7457 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100868.58 | 0.38 | 18.09
44261.7461 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100869.95 | 0.37 | 18.09
44261.7464 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100871.42 | 0.37 | 18.18
44261.7468 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100873.79 | 0.37 | 18.18
44261.7471 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100875.35 | 0.37 | 18.09
44261.7475 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100877 | 0.37 | 18
44261.7478 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100877.94 | 0.37 | 18.09
44261.7482 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100879.34 | 0.37 | 18.09
44261.7485 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100880.11 | 0.37 | 18.09
44261.7489 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100882.4 | 0.36 | 18.09
44261.7492 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100882.3 | 0.36 | 18.09
44261.7496 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100885.98 | 0.36 | 18.18
44261.75 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100887.27 | 0.36 | 18.27
44261.7503 | 9.9997 | 23.62 | 100 | 100890.3 | 0.36 | 18.09
44261.7507 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100891.56 | 0.36 | 18.09
44261.751 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100893.57 | 0.35 | 18.09
44261.7514 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100895.4 | 0.35 | 18.18
44261.7517 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100896.95 | 0.35 | 18.09
44261.7521 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100898.26 | 0.35 | 18.09
44261.7524 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100900.22 | 0.35 | 18.18
44261.7528 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100902.07 | 0.35 | 18.36
44261.7532 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100899.4 | 0.35 | 18.18
44261.7535 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100901.32 | 0.35 | 18.18
44261.7539 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100901.58 | 0.35 | 18.09
44261.7542 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100902.73 | 0.35 | 18.18
44261.7546 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100904.44 | 0.35 | 18.09
44261.7549 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100904.66 | 0.35 | 18.18
44261.7553 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100904.83 | 0.35 | 18.18
44261.7556 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100905.4 | 0.34 | 18.18
44261.756 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100908.97 | 0.34 | 18.09
44261.7564 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100907.09 | 0.34 | 18.09
44261.7567 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100909.36 | 0.34 | 18.09
44261.7571 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100907.8 | 0.34 | 18.09
44261.7574 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100909.65 | 0.34 | 18.09
44261.7578 | 9.9997 | 23.62 | 100 | 100909 | 0.34 | 18.09
44261.7581 | 9.9997 | 23.64 | 100 | 100907.67 | 0.34 | 18.18
44261.7585 | 9.9997 | 23.62 | 100 | 100907.43 | 0.34 | 18.09
44261.7588 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100908.59 | 0.34 | 18.18
44261.7592 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100908.99 | 0.34 | 18
44261.7595 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100908.55 | 0.34 | 18
44261.7599 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100907.59 | 0.34 | 18.18
44261.7603 | 9.9997 | 23.62 | 100 | 100906.88 | 0.34 | 18.09
44261.7606 | 9.9997 | 23.62 | 100 | 100907.22 | 0.34 | 18.09
44261.761 | 9.9997 | 23.61 | 100 | 100907.44 | 0.34 | 18.27
44261.7613 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100907.74 | 0.34 | 18.09
44261.7617 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100910.09 | 0.34 | 18
44261.762 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100908.76 | 0.34 | 18.09
44261.7624 | 9.9997 | 23.62 | 100 | 100908.28 | 0.34 | 18.18
44261.7628 | 9.9997 | 23.64 | 100 | 100909.42 | 0.34 | 17.91
44261.7631 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100909.93 | 0.34 | 18
44261.7635 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100911.19 | 0.34 | 18
44261.7638 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100909.78 | 0.34 | 17.91
44261.7642 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100908.87 | 0.34 | 17.91
44261.7645 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100908.4 | 0.34 | 18
44261.7649 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100907.57 | 0.34 | 18
44261.7652 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100905.02 | 0.35 | 18
44261.7656 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100904.25 | 0.35 | 18
44261.7659 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100903.55 | 0.35 | 17.91
44261.7663 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100903.03 | 0.35 | 17.91
44261.7667 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100903.13 | 0.35 | 18
44261.767 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100901.9 | 0.35 | 18
44261.7674 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100901.2 | 0.35 | 18
44261.7677 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100900.47 | 0.35 | 18.09
44261.7681 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100898.47 | 0.35 | 17.91
44261.7684 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100900.67 | 0.35 | 18
44261.7688 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100899.78 | 0.35 | 17.91
44261.7691 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100900.82 | 0.35 | 18
44261.7695 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100900.71 | 0.35 | 18
44261.7699 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100899.75 | 0.35 | 18
44261.7702 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100902.17 | 0.35 | 18.09
44261.7706 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100901 | 0.35 | 17.91
44261.7709 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100899.3 | 0.35 | 18
44261.7713 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100897.31 | 0.35 | 17.82
44261.7716 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100896.98 | 0.35 | 18
44261.772 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100896.23 | 0.35 | 18
44261.7723 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100894.29 | 0.35 | 17.82
44261.7727 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100890.94 | 0.36 | 17.82
44261.7731 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100890.75 | 0.36 | 18
44261.7734 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100889.72 | 0.36 | 17.91
44261.7738 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100888.39 | 0.36 | 17.91
44261.7741 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100888.53 | 0.36 | 17.82
44261.7745 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100888.09 | 0.36 | 17.91
44261.7748 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100887.81 | 0.36 | 17.91
44261.7752 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100887.49 | 0.36 | 17.82
44261.7755 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100887.62 | 0.36 | 17.82
44261.7759 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100885.46 | 0.36 | 17.91
44261.7763 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100885.19 | 0.36 | 17.82
44261.7766 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100886.33 | 0.36 | 17.82
44261.777 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100885.87 | 0.36 | 18
44261.7773 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100887.77 | 0.36 | 18
44261.7777 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100887.41 | 0.36 | 17.91
44261.778 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100888.37 | 0.36 | 17.91
44261.7784 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100887.58 | 0.36 | 17.91
44261.7787 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100888.52 | 0.36 | 17.82
44261.7791 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100890.38 | 0.36 | 18
44261.7794 | 9.9997 | 23.61 | 100 | 100891.08 | 0.36 | 17.82
44261.7798 | 9.9997 | 23.62 | 100 | 100892.51 | 0.36 | 17.91
44261.7802 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100892.33 | 0.36 | 17.91
44261.7805 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100892.02 | 0.36 | 17.91
44261.7809 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100895.83 | 0.35 | 18
44261.7812 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100896.83 | 0.35 | 17.91
44261.7816 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100896.48 | 0.35 | 17.91
44261.7819 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100898.11 | 0.35 | 17.91
44261.7823 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100896.7 | 0.35 | 17.82
44261.7827 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100897.49 | 0.35 | 17.82
44261.783 | 9.9997 | 23.61 | 100 | 100898.32 | 0.35 | 18
44261.7834 | 9.9997 | 23.63 | 100 | 100899.93 | 0.35 | 17.82
44261.7837 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100898.56 | 0.35 | 17.82
44261.7841 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100899.05 | 0.35 | 18
44261.7844 | 9.9997 | 23.63 | 100 | 100900.57 | 0.35 | 17.91
44261.7848 | 9.9997 | 23.65 | 100 | 100901.88 | 0.35 | 17.91
44261.7851 | 9.9997 | 23.64 | 100 | 100901.62 | 0.35 | 18
44261.7855 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100903.84 | 0.35 | 17.82
44261.7858 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100903.4 | 0.35 | 18
44261.7862 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100907.09 | 0.34 | 17.82
44261.7866 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100907.57 | 0.34 | 18
44261.7869 | 9.9997 | 23.61 | 100 | 100909.04 | 0.34 | 17.91
44261.7873 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100909.17 | 0.34 | 17.91
44261.7876 | 9.9997 | 23.62 | 100 | 100910.21 | 0.34 | 17.91
44261.788 | 9.9997 | 23.63 | 100 | 100911.8 | 0.34 | 17.91
44261.7883 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100911.99 | 0.34 | 17.91
44261.7887 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100912.27 | 0.34 | 18
44261.789 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100913.09 | 0.34 | 17.82
44261.7894 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100913.95 | 0.34 | 17.82
44261.7898 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100915.08 | 0.34 | 17.91
44261.7901 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100914.35 | 0.34 | 17.91
44261.7905 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100914.58 | 0.34 | 18
44261.7908 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100917.02 | 0.34 | 17.82
44261.7912 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 100918.34 | 0.33 | 17.82
44261.7915 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 100918.17 | 0.33 | 17.82
44261.7919 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 100917.97 | 0.33 | 17.91
44261.7922 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 100917.57 | 0.33 | 17.82
44261.7926 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 100916.95 | 0.34 | 17.82
44261.793 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100915.38 | 0.34 | 17.91
44261.7933 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100914.23 | 0.34 | 17.82
44261.7937 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100913.26 | 0.34 | 17.82
44261.794 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100914.12 | 0.34 | 17.73
44261.7944 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100913.57 | 0.34 | 17.82
44261.7947 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100912.8 | 0.34 | 17.82
44261.7951 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100914.1 | 0.34 | 17.82
44261.7954 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100914.39 | 0.34 | 17.91
44261.7958 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100914.64 | 0.34 | 18
44261.7961 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100917.39 | 0.33 | 18
44261.7965 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100915.57 | 0.34 | 18
44261.7969 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100919.01 | 0.33 | 18
44261.7972 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100917.99 | 0.33 | 17.82
44261.7976 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100917.5 | 0.33 | 17.91
44261.7979 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 100917.27 | 0.34 | 17.91
44261.7983 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 100915.17 | 0.34 | 18
44261.7986 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 100916.02 | 0.34 | 18
44261.799 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 100913.89 | 0.34 | 18
44261.7994 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100914.11 | 0.34 | 18
44261.7997 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100914.08 | 0.34 | 17.91
44261.8001 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100912.73 | 0.34 | 18
44261.8004 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100913.53 | 0.34 | 17.91
44261.8008 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100911.37 | 0.34 | 18
44261.8011 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100911.85 | 0.34 | 18
44261.8015 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100912.79 | 0.34 | 18
44261.8018 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100912.83 | 0.34 | 18
44261.8022 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100914.43 | 0.34 | 18
44261.8025 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100913.36 | 0.34 | 18
44261.8029 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100914.65 | 0.34 | 17.91
44261.8033 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100915.3 | 0.34 | 17.91
44261.8036 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100915.79 | 0.34 | 18
44261.804 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100917.73 | 0.33 | 17.91
44261.8043 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100919.31 | 0.33 | 17.91
44261.8047 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100920.45 | 0.33 | 17.91
44261.805 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100923.16 | 0.33 | 17.91
44261.8054 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100925.32 | 0.33 | 18
44261.8057 | 9.9997 | 23.61 | 100 | 100927.08 | 0.33 | 18
44261.8061 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100930.16 | 0.32 | 18
44261.8065 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100931.15 | 0.32 | 17.91
44261.8068 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100933.54 | 0.32 | 18
44261.8072 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100935.75 | 0.32 | 18
44261.8075 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 100935.8 | 0.32 | 18
44261.8079 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100936.48 | 0.32 | 17.91
44261.8082 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100939.07 | 0.32 | 18
44261.8086 | 9.9997 | 23.6 | 100 | 100938.75 | 0.32 | 18.09
44261.8089 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100936.93 | 0.32 | 18
44261.8093 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100936.33 | 0.32 | 18
44261.8097 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100936.64 | 0.32 | 18
44261.81 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100935.03 | 0.32 | 18
44261.8104 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100933.62 | 0.32 | 18
44261.8107 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100932.26 | 0.32 | 17.91
44261.8111 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100931.68 | 0.32 | 18
44261.8114 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100931.02 | 0.32 | 17.91
44261.8118 | 9.9997 | 23.62 | 100 | 100930.79 | 0.32 | 17.82
44261.8121 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100930.4 | 0.32 | 17.91
44261.8125 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100928.26 | 0.33 | 17.91
44261.8128 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100927.44 | 0.33 | 18.09
44261.8132 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100926.69 | 0.33 | 17.91
44261.8136 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100926.27 | 0.33 | 18
44261.8139 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100926.43 | 0.33 | 18
44261.8143 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100925.94 | 0.33 | 18
44261.8146 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100925.17 | 0.33 | 17.91
44261.815 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100924.97 | 0.33 | 17.82
44261.8153 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100925.8 | 0.33 | 17.91
44261.8157 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 100925.07 | 0.33 | 17.91
44261.8161 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100925 | 0.33 | 17.91
44261.8164 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100925.27 | 0.33 | 17.91
44261.8168 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100926.06 | 0.33 | 18
44261.8171 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100924.76 | 0.33 | 18.09
44261.8175 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100927 | 0.33 | 18
44261.8178 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100927.61 | 0.33 | 17.91
44261.8182 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100929.14 | 0.33 | 18
44261.8185 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100932.62 | 0.32 | 18
44261.8189 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100934.38 | 0.32 | 17.91
44261.8192 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100936.88 | 0.32 | 18
44261.8196 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100939.13 | 0.32 | 17.91
44261.82 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100940.52 | 0.32 | 17.91
44261.8203 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100938.77 | 0.32 | 17.91
44261.8207 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100938.69 | 0.32 | 18.09
44261.821 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 100939.18 | 0.32 | 17.91
44261.8214 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 100939.01 | 0.32 | 17.91
44261.8217 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 100937.29 | 0.32 | 18
44261.8221 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 100936.78 | 0.32 | 18
44261.8224 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 100939.08 | 0.32 | 17.91
44261.8228 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 100936.05 | 0.32 | 18
44261.8232 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 100935.86 | 0.32 | 17.91
44261.8235 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 100935.58 | 0.32 | 17.91
44261.8239 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 100935.92 | 0.32 | 17.91
44261.8242 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 100935.4 | 0.32 | 18
44261.8246 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 100936.21 | 0.32 | 17.91
44261.8249 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 100934.95 | 0.32 | 18
44261.8253 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 100938.17 | 0.32 | 18
44261.8256 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 100937.26 | 0.32 | 18
44261.826 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 100938.94 | 0.32 | 18
44261.8264 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 100940.6 | 0.32 | 17.91
44261.8267 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100944.15 | 0.31 | 17.91
44261.8271 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100944.85 | 0.31 | 18
44261.8274 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100948.36 | 0.31 | 17.91
44261.8278 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100949.95 | 0.31 | 17.91
44261.8281 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100948.8 | 0.31 | 17.91
44261.8285 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100951.67 | 0.31 | 17.91
44261.8288 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 100950.93 | 0.31 | 17.91
44261.8292 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 100952.98 | 0.31 | 17.91
44261.8295 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100950.45 | 0.31 | 17.91
44261.8299 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100953.29 | 0.3 | 18
44261.8303 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100951.5 | 0.31 | 17.91
44261.8306 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100953.56 | 0.3 | 18
44261.831 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100952.2 | 0.31 | 17.91
44261.8313 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100953.24 | 0.3 | 17.91
44261.8317 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100955.26 | 0.3 | 18.09
44261.832 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100955.54 | 0.3 | 18.09
44261.8324 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100953.5 | 0.3 | 18
44261.8328 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100953.99 | 0.3 | 18
44261.8331 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100953.3 | 0.3 | 17.91
44261.8335 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 100952.83 | 0.31 | 17.91
44261.8338 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 100951.52 | 0.31 | 18
44261.8342 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100951.32 | 0.31 | 18
44261.8345 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100951.45 | 0.31 | 17.91
44261.8349 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100950.92 | 0.31 | 18
44261.8352 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100953.92 | 0.3 | 17.91
44261.8356 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 100955.42 | 0.3 | 18
44261.8359 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 100954.49 | 0.3 | 17.91
44261.8363 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 100956.16 | 0.3 | 17.91
44261.8367 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 100957 | 0.3 | 17.91
44261.837 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 100957.9 | 0.3 | 17.91
44261.8374 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 100958.26 | 0.3 | 17.91
44261.8377 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 100959.63 | 0.3 | 17.82
44261.8381 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 100960.75 | 0.3 | 17.91
44261.8384 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100962.1 | 0.3 | 18
44261.8388 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100965.93 | 0.29 | 17.91
44261.8391 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100965.42 | 0.29 | 18
44261.8395 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100966.51 | 0.29 | 18
44261.8399 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100967.45 | 0.29 | 18
44261.8402 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100968.53 | 0.29 | 17.91
44261.8406 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100969.21 | 0.29 | 17.91
44261.8409 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100967.77 | 0.29 | 18
44261.8413 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100971.14 | 0.29 | 18
44261.8416 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100970.54 | 0.29 | 17.91
44261.842 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100970.21 | 0.29 | 18
44261.8423 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100970.63 | 0.29 | 18
44261.8427 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100970.6 | 0.29 | 17.82
44261.8431 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100970.72 | 0.29 | 18
44261.8434 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 100972.32 | 0.29 | 17.82
44261.8438 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100972.45 | 0.29 | 17.91
44261.8441 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100973.43 | 0.29 | 18
44261.8445 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100971.77 | 0.29 | 18
44261.8448 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100974.32 | 0.29 | 18
44261.8452 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100977.34 | 0.28 | 18
44261.8455 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100980.1 | 0.28 | 17.91
44261.8459 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100983.79 | 0.28 | 17.91
44261.8463 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100986.82 | 0.28 | 18
44261.8466 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 100989.97 | 0.27 | 18
44261.847 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 100992.71 | 0.27 | 18
44261.8473 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100994.95 | 0.27 | 18
44261.8477 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100996.91 | 0.27 | 18
44261.848 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100999.92 | 0.27 | 18
44261.8484 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 101000.01 | 0.27 | 18
44261.8487 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 101000.49 | 0.27 | 18
44261.8491 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 101001.43 | 0.26 | 17.91
44261.8494 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 100999.9 | 0.27 | 18.09
44261.8498 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 101003.33 | 0.26 | 18
44261.8502 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 101006.67 | 0.26 | 17.91
44261.8505 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101007.15 | 0.26 | 18
44261.8509 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 101007.61 | 0.26 | 18
44261.8512 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101009.08 | 0.26 | 18
44261.8516 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101010.27 | 0.26 | 17.91
44261.8519 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 101010.51 | 0.26 | 17.91
44261.8523 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 101010.62 | 0.26 | 18
44261.8527 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 101013.29 | 0.25 | 17.82
44261.853 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 101013 | 0.26 | 17.91
44261.8534 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 101015.48 | 0.25 | 17.91
44261.8537 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 101014.42 | 0.25 | 18
44261.8541 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 101016.22 | 0.25 | 18
44261.8544 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 101017.42 | 0.25 | 17.91
44261.8548 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 101015.91 | 0.25 | 17.82
44261.8552 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101019.2 | 0.25 | 17.82
44261.8555 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 101019.32 | 0.25 | 17.82
44261.8559 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 101022.14 | 0.25 | 18
44261.8562 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 101021.03 | 0.25 | 17.91
44261.8566 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101023.9 | 0.25 | 18
44261.8569 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 101023.71 | 0.25 | 18
44261.8573 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 101025.81 | 0.24 | 18
44261.8576 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101026.94 | 0.24 | 18
44261.858 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101027.03 | 0.24 | 18
44261.8583 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 101028.08 | 0.24 | 18
44261.8587 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 101028.86 | 0.24 | 18
44261.8591 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 101029.8 | 0.24 | 18
44261.8594 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 101032.37 | 0.24 | 18
44261.8598 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101030.03 | 0.24 | 17.91
44261.8601 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 101033.14 | 0.24 | 18
44261.8605 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 101033.96 | 0.24 | 18
44261.8608 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101032.93 | 0.24 | 18
44261.8612 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 101035.08 | 0.24 | 18
44261.8615 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 101035.01 | 0.24 | 18.09
44261.8619 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 101037.15 | 0.23 | 17.91
44261.8623 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 101037.44 | 0.23 | 17.91
44261.8626 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 101037.98 | 0.23 | 18
44261.863 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 101042.44 | 0.23 | 18
44261.8633 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 101043.62 | 0.23 | 17.82
44261.8637 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 101046.41 | 0.23 | 17.91
44261.864 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 101048.77 | 0.23 | 17.91
44261.8644 | 9.9997 | 23.58 | 100 | 101049.92 | 0.22 | 18
44261.8647 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 101051.69 | 0.22 | 18
44261.8651 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 101052.11 | 0.22 | 18
44261.8655 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 101053.3 | 0.22 | 18
44261.8658 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 101053.29 | 0.22 | 18
44261.8662 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 101054.09 | 0.22 | 18
44261.8665 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 101054.9 | 0.22 | 17.91
44261.8669 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 101056.45 | 0.22 | 18
44261.8672 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 101057.14 | 0.22 | 18
44261.8676 | 9.9997 | 23.59 | 100 | 101055.47 | 0.22 | 18
44261.8679 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 101055.57 | 0.22 | 18
44261.8683 | 9.9997 | 23.56 | 100 | 101056.13 | 0.22 | 18
44261.8686 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 101056.24 | 0.22 | 18
44261.869 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 101056.57 | 0.22 | 17.91
44261.8694 | 9.9997 | 23.57 | 100 | 101056.76 | 0.22 | 18
44261.8697 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101055 | 0.22 | 18
44261.8701 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101055.91 | 0.22 | 18
44261.8704 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101057.12 | 0.22 | 18
44261.8708 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 101057.46 | 0.22 | 18
44261.8711 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 101056.31 | 0.22 | 17.91
44261.8715 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101055.75 | 0.22 | 18
44261.8719 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 101057.37 | 0.22 | 18
44261.8722 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 101057.47 | 0.22 | 17.91
44261.8726 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 101054.92 | 0.22 | 18
44261.8729 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 101057.19 | 0.22 | 18
44261.8733 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 101057.71 | 0.22 | 18
44261.8736 | 9.9997 | 23.54 | 100 | 101059.54 | 0.22 | 18
44261.874 | 9.9997 | 23.55 | 100 | 101060.7 | 0.22 | 17.91
44261.8743 | 9.9997 | 23.52 | 100 | 101059.19 | 0.22 | 17.91
44261.8747 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 101060.81 | 0.22 | 18.09
44261.875 | 9.9997 | 23.51 | 100 | 101061.88 | 0.21 | 18
44261.8754 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101061.81 | 0.21 | 18
44261.8758 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 101060.87 | 0.22 | 18
44261.8761 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 101063.14 | 0.21 | 18
44261.8765 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 101063.06 | 0.21 | 18
44261.8768 | 9.9997 | 23.53 | 100 | 101063.89 | 0.21 | 18.18
44261.8772 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101064.95 | 0.21 | 18
44261.8775 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 101064.17 | 0.21 | 18
44261.8779 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101066.29 | 0.21 | 18.09
44261.8782 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101063.92 | 0.21 | 18.09
44261.8786 | 9.9997 | 23.5 | 100 | 101063.14 | 0.21 | 18.18
44261.879 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 101063.51 | 0.21 | 18.09
44261.8793 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 101063.63 | 0.21 | 18
44261.8797 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 101061.16 | 0.21 | 18
44261.88 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 101060.83 | 0.22 | 18.09
44261.8804 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 101059.31 | 0.22 | 18.09
44261.8807 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101059.24 | 0.22 | 18.09
44261.8811 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 101059.05 | 0.22 | 18.09
44261.8814 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 101057.24 | 0.22 | 18
44261.8818 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 101058.76 | 0.22 | 18
44261.8822 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101058.67 | 0.22 | 18.09
44261.8825 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101059.54 | 0.22 | 18
44261.8829 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 101062.84 | 0.21 | 18
44261.8832 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101063.45 | 0.21 | 18.09
44261.8836 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 101066.91 | 0.21 | 18.09
44261.8839 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 101069.19 | 0.21 | 18
44261.8843 | 9.9997 | 23.49 | 100 | 101069.16 | 0.21 | 18.09
44261.8846 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101070.28 | 0.21 | 18
44261.885 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101072.44 | 0.21 | 18.09
44261.8853 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101071.2 | 0.21 | 18
44261.8857 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101072.04 | 0.21 | 18
44261.8861 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101071.4 | 0.21 | 18
44261.8864 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 101069.85 | 0.21 | 18
44261.8868 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101070.88 | 0.21 | 18
44261.8871 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101072.63 | 0.21 | 18.09
44261.8875 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101072.57 | 0.21 | 18
44261.8878 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101073.56 | 0.2 | 18
44261.8882 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101073.97 | 0.2 | 18.09
44261.8885 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101077.49 | 0.2 | 18
44261.8889 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 101077.6 | 0.2 | 18
44261.8893 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101076.12 | 0.2 | 18
44261.8896 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101076.18 | 0.2 | 18
44261.89 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101074.61 | 0.2 | 18.09
44261.8903 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101076.94 | 0.2 | 18.09
44261.8907 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101076.77 | 0.2 | 18.09
44261.891 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 101076.69 | 0.2 | 18.18
44261.8914 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 101075 | 0.2 | 18.09
44261.8917 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101074.57 | 0.2 | 18
44261.8921 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101074.81 | 0.2 | 18
44261.8925 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101075.25 | 0.2 | 18.18
44261.8928 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101073.81 | 0.2 | 18.09
44261.8932 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101074.75 | 0.2 | 18
44261.8935 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101075.16 | 0.2 | 18.09
44261.8939 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101074.94 | 0.2 | 18
44261.8942 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101077.11 | 0.2 | 18.09
44261.8946 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101078.62 | 0.2 | 18
44261.8949 | 9.9997 | 23.38 | 100 | 101080.25 | 0.2 | 18.09
44261.8953 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101081.08 | 0.2 | 18.18
44261.8956 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101083.62 | 0.2 | 18.09
44261.896 | 9.9997 | 23.37 | 100 | 101084.95 | 0.2 | 18
44261.8964 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101087.84 | 0.19 | 18.09
44261.8967 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101088.4 | 0.19 | 18
44261.8971 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 101089.45 | 0.19 | 18.09
44261.8974 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101089.51 | 0.19 | 18.09
44261.8978 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101088.75 | 0.19 | 18
44261.8981 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101088.93 | 0.19 | 18.09
44261.8985 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101088.56 | 0.19 | 18.09
44261.8989 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101088.49 | 0.19 | 18.09
44261.8992 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101087.47 | 0.19 | 18.09
44261.8996 | 9.9997 | 23.38 | 100 | 101086.84 | 0.19 | 18.09
44261.8999 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101087.29 | 0.19 | 18.09
44261.9003 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101088.67 | 0.19 | 18.18
44261.9006 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101089.2 | 0.19 | 18.09
44261.901 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101088.94 | 0.19 | 18
44261.9013 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101091.08 | 0.19 | 18.09
44261.9017 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101090.65 | 0.19 | 18
44261.902 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101092.77 | 0.19 | 18
44261.9024 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101094.74 | 0.19 | 18.18
44261.9028 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101094.66 | 0.19 | 18.09
44261.9031 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101092.82 | 0.19 | 18
44261.9035 | 9.9997 | 23.38 | 100 | 101092.33 | 0.19 | 18
44261.9038 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101093.92 | 0.19 | 18
44261.9042 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101092.07 | 0.19 | 18.09
44261.9045 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101093.04 | 0.19 | 18.09
44261.9049 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101094.12 | 0.19 | 18
44261.9052 | 9.9997 | 23.38 | 100 | 101096.09 | 0.19 | 18.09
44261.9056 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101093.91 | 0.19 | 18
44261.906 | 9.9997 | 23.36 | 100 | 101097.49 | 0.18 | 18
44261.9063 | 9.9997 | 23.37 | 100 | 101097.95 | 0.18 | 18.09
44261.9067 | 9.9997 | 23.36 | 100 | 101099.19 | 0.18 | 17.82
44261.907 | 9.9997 | 23.38 | 100 | 101095.72 | 0.19 | 18
44261.9074 | 9.9997 | 23.38 | 100 | 101097.67 | 0.18 | 17.91
44261.9077 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101096.22 | 0.19 | 17.91
44261.9081 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101097.49 | 0.18 | 18.09
44261.9084 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101099.32 | 0.18 | 18
44261.9088 | 9.9997 | 23.37 | 100 | 101103.67 | 0.18 | 18
44261.9092 | 9.9997 | 23.36 | 100 | 101103.72 | 0.18 | 18
44261.9095 | 9.9997 | 23.36 | 100 | 101103.2 | 0.18 | 18.09
44261.9099 | 9.9997 | 23.38 | 100 | 101102.53 | 0.18 | 18.09
44261.9102 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101101.77 | 0.18 | 18.09
44261.9106 | 9.9997 | 23.37 | 100 | 101102.86 | 0.18 | 18
44261.9109 | 9.9997 | 23.36 | 100 | 101104.41 | 0.18 | 18.09
44261.9113 | 9.9997 | 23.35 | 100 | 101107.64 | 0.18 | 18
44261.9116 | 9.9997 | 23.35 | 100 | 101107.53 | 0.18 | 18.09
44261.912 | 9.9997 | 23.35 | 100 | 101111.45 | 0.17 | 18.09
44261.9123 | 9.9997 | 23.35 | 100 | 101109.88 | 0.17 | 0.04
44261.9127 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101108.9 | 0.18 | 0.04
44261.9131 | 9.9997 | 23.48 | 100 | 101107 | 0.18 | 0.04
44261.9134 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 101110.97 | 0.17 | 0.04
44261.9138 | 9.9997 | 23.46 | 100 | 101112.42 | 0.17 | 0.04
44261.9141 | 9.9997 | 23.47 | 100 | 101112.55 | 0.17 | 0.04
44261.9145 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101115.89 | 0.17 | 0.04
44261.9148 | 9.9997 | 23.45 | 100 | 101115.81 | 0.17 | 0.04
44261.9152 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101117.97 | 0.17 | 0.04
44261.9156 | 9.9997 | 23.43 | 100 | 101120.29 | 0.17 | 0.04
44261.9159 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101121.74 | 0.16 | 0.04
44261.9163 | 9.9997 | 23.42 | 100 | 101122.79 | 0.16 | 0.04
44261.9166 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101120.29 | 0.17 | 0.04
44261.917 | 9.9997 | 23.41 | 100 | 101121.25 | 0.16 | 0.04
44261.9173 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101119.59 | 0.17 | 0.04
44261.9177 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101118.52 | 0.17 | 0.04
44261.918 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101118.73 | 0.17 | 0.04
44261.9184 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101119.88 | 0.17 | 0.04
44261.9187 | 9.9997 | 23.4 | 100 | 101117.54 | 0.17 | 0.09
44261.9191 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101115.68 | 0.17 | 0.04
44261.9195 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101116.38 | 0.17 | 0.04
44261.9198 | 9.9997 | 23.31 | 100 | 101114.75 | 0.17 | 19.35
44261.9202 | 9.9997 | 23.35 | 100 | 101114.06 | 0.17 | 20.79
44261.9205 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101112.13 | 0.17 | 20.79
44261.9209 | 9.9997 | 23.35 | 100 | 101113.75 | 0.17 | 20.7
44261.9212 | 9.9997 | 23.39 | 100 | 101112.05 | 0.17 | 20.52
44261.9216 | 9.9997 | 23.44 | 100 | 101111.79 | 0.17 | 20.25

## 100R
date | Rx | Temp | Huminty | Pressure | high | light
44262.0267 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101149.96 | 0.14 | 18 |  | Rs | Rx
44262.0271 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101147.13 | 0.14 | 18 | Model | Fluke 742A | Fluke 742A
44262.0274 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101147 | 0.14 | 18.09 | SN
44262.0278 | 99.9962 | 23.43 | 100 | 101145.38 | 0.14 | 18 | Messured Value | 9.9997 | 99.9962
44262.0281 | 99.9962 | 23.48 | 100 | 101145 | 0.14 | 18 | amb. Temp. | 23 | 23
44262.0285 | 99.9962 | 23.47 | 100 | 101146.11 | 0.14 | 18 | Labs
44262.0289 | 99.9962 | 23.45 | 100 | 101144.6 | 0.15 | 18 | Cal. Date | 6 Mar. 21 | 6 Mar. 21
44262.0292 | 99.9962 | 23.44 | 100 | 101146.35 | 0.14 | 18
44262.0296 | 99.9962 | 23.42 | 100 | 101147.16 | 0.14 | 18
44262.0299 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101145.94 | 0.14 | 17.91
44262.0303 | 99.9962 | 23.41 | 100 | 101147.51 | 0.14 | 18.9
44262.0306 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101147.55 | 0.14 | 18.99
44262.031 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101145.31 | 0.14 | 18.9
44262.0313 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101145.57 | 0.14 | 18.9
44262.0317 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101146.16 | 0.14 | 18.9
44262.032 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101144.37 | 0.15 | 18.9
44262.0324 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101142.54 | 0.15 | 18.9
44262.0328 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101140.22 | 0.15 | 18.9
44262.0331 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101140.8 | 0.15 | 18.9
44262.0335 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101137.56 | 0.15 | 18.9
44262.0338 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101136.45 | 0.15 | 18.81
44262.0342 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101135.6 | 0.15 | 18.9
44262.0345 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101134.4 | 0.15 | 18.99
44262.0349 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101132.7 | 0.16 | 18.99
44262.0352 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101133.26 | 0.15 | 18.9
44262.0356 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101134.48 | 0.15 | 18.9
44262.036 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101132.68 | 0.16 | 18.9
44262.0363 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101132.3 | 0.16 | 18.81
44262.0367 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101132.66 | 0.16 | 18.81
44262.037 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101131.66 | 0.16 | 18.9
44262.0374 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101132 | 0.16 | 18.99
44262.0377 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101131.68 | 0.16 | 18.81
44262.0381 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101132.85 | 0.16 | 18.81
44262.0384 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101131.31 | 0.16 | 18.81
44262.0388 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101130.57 | 0.16 | 18.81
44262.0392 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101131.92 | 0.16 | 18.81
44262.0395 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101131.99 | 0.16 | 18.81
44262.0399 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101132.78 | 0.16 | 18.81
44262.0402 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101131.27 | 0.16 | 18.9
44262.0406 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101131.76 | 0.16 | 18.81
44262.0409 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101132.24 | 0.16 | 18.71
44262.0413 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101130.02 | 0.16 | 18.71
44262.0416 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101130.33 | 0.16 | 18.71
44262.042 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101130.23 | 0.16 | 18.71
44262.0423 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101129.82 | 0.16 | 18.71
44262.0427 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101128.46 | 0.16 | 18.71
44262.0431 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101129.81 | 0.16 | 18.71
44262.0434 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101128.87 | 0.16 | 18.71
44262.0438 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101126.47 | 0.16 | 18.71
44262.0441 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101125.73 | 0.16 | 18.71
44262.0445 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101128.49 | 0.16 | 18.71
44262.0448 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101128.27 | 0.16 | 18.71
44262.0452 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101128.78 | 0.16 | 18.71
44262.0455 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101129.46 | 0.16 | 18.71
44262.0459 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101128.72 | 0.16 | 18.81
44262.0463 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101129.18 | 0.16 | 18.81
44262.0466 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101128.9 | 0.16 | 18.81
44262.047 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101126.92 | 0.16 | 18.81
44262.0473 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101127.79 | 0.16 | 18.81
44262.0477 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101127.81 | 0.16 | 18.81
44262.048 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101126.19 | 0.16 | 18.81
44262.0484 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101125.44 | 0.16 | 18.81
44262.0487 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101124.93 | 0.16 | 18.81
44262.0491 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101123.69 | 0.16 | 18.9
44262.0495 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101122.5 | 0.16 | 18.81
44262.0498 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101121.71 | 0.16 | 18.81
44262.0502 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101119.77 | 0.17 | 18.71
44262.0505 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101117.89 | 0.17 | 18.81
44262.0509 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101117.44 | 0.17 | 18.81
44262.0512 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101113.74 | 0.17 | 18.81
44262.0516 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101112.54 | 0.17 | 18.81
44262.0519 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101110.07 | 0.17 | 18.81
44262.0523 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101110.27 | 0.17 | 18.81
44262.0527 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101108.78 | 0.18 | 18.81
44262.053 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101108.89 | 0.18 | 18.81
44262.0534 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101107.46 | 0.18 | 18.81
44262.0537 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101106.13 | 0.18 | 18.81
44262.0541 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101105.58 | 0.18 | 18.81
44262.0544 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101105.56 | 0.18 | 18.9
44262.0548 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101102.27 | 0.18 | 18.81
44262.0551 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101100.46 | 0.18 | 18.9
44262.0555 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101101.17 | 0.18 | 18.81
44262.0558 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101099.33 | 0.18 | 18.81
44262.0562 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101097.42 | 0.18 | 18.81
44262.0566 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101095.95 | 0.19 | 18.81
44262.0569 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101095.35 | 0.19 | 18.81
44262.0573 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101094.21 | 0.19 | 18.81
44262.0576 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101093.98 | 0.19 | 18.9
44262.058 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101092.98 | 0.19 | 18.9
44262.0583 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101092.74 | 0.19 | 18.81
44262.0587 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101091.41 | 0.19 | 18.71
44262.0591 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101092.16 | 0.19 | 18.71
44262.0594 | 99.9962 | 23.41 | 100 | 101089.91 | 0.19 | 18
44262.0598 | 99.9962 | 23.43 | 100 | 101087.74 | 0.19 | 18.09
44262.0601 | 99.9962 | 23.46 | 100 | 101087.06 | 0.19 | 0.09
44262.0605 | 99.9962 | 23.48 | 100 | 101085.93 | 0.19 | 0.09
44262.0608 | 99.9962 | 23.44 | 100 | 101084.23 | 0.2 | 0.09
44262.0612 | 99.9962 | 23.42 | 100 | 101082.92 | 0.2 | 0.09
44262.0615 | 99.9962 | 23.42 | 100 | 101079.98 | 0.2 | 0
44262.0619 | 99.9962 | 23.42 | 100 | 101077.57 | 0.2 | 0
44262.0622 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101078.78 | 0.2 | 0
44262.0626 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101077.81 | 0.2 | 0
44262.063 | 99.9962 | 23.41 | 100 | 101077.03 | 0.2 | 0
44262.0633 | 99.9962 | 23.41 | 100 | 101076.19 | 0.2 | 0
44262.0637 | 99.9962 | 23.42 | 100 | 101074.56 | 0.2 | 0
44262.064 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101075.51 | 0.2 | 0
44262.0644 | 99.9962 | 23.41 | 100 | 101072.9 | 0.21 | 0
44262.0647 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101071.88 | 0.21 | 0
44262.0651 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101073.22 | 0.2 | 0
44262.0654 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101072.67 | 0.21 | 0
44262.0658 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101071.66 | 0.21 | 0
44262.0661 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101073.88 | 0.2 | 0
44262.0665 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101073.44 | 0.2 | 0
44262.0669 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101075.73 | 0.2 | 0.09
44262.0672 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101077.37 | 0.2 | 0.09
44262.0676 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101077.56 | 0.2 | 0.09
44262.0679 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101077.65 | 0.2 | 0.09
44262.0683 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101077.68 | 0.2 | 0
44262.0686 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101077.17 | 0.2 | 0
44262.069 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101078 | 0.2 | 0
44262.0694 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101079.16 | 0.2 | 0
44262.0697 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101079.82 | 0.2 | 0
44262.0701 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101080.82 | 0.2 | 0
44262.0704 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101082.05 | 0.2 | 0
44262.0708 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101082.78 | 0.2 | 0
44262.0711 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101083.21 | 0.2 | 0
44262.0715 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101083.51 | 0.2 | 0
44262.0718 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101084.92 | 0.2 | 0
44262.0722 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101083.59 | 0.2 | 0
44262.0725 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101084.09 | 0.2 | 0
44262.0729 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101085.12 | 0.19 | 0
44262.0733 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101083.96 | 0.2 | 0
44262.0736 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101084.8 | 0.2 | 0
44262.074 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101081.72 | 0.2 | 0
44262.0743 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101081.22 | 0.2 | 0
44262.0747 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101081.02 | 0.2 | 0
44262.075 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101081.41 | 0.2 | 0
44262.0754 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101079.67 | 0.2 | 0
44262.0757 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101081.43 | 0.2 | 0
44262.0761 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101079.52 | 0.2 | 0
44262.0765 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101080.42 | 0.2 | 0
44262.0768 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101079.26 | 0.2 | 0
44262.0772 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101077.56 | 0.2 | 0
44262.0775 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101077.81 | 0.2 | 0
44262.0779 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101075.51 | 0.2 | 0
44262.0782 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101075.83 | 0.2 | 0
44262.0786 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101075.31 | 0.2 | 0
44262.0789 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101074.35 | 0.2 | 0
44262.0793 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101075.07 | 0.2 | 0
44262.0797 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101073.11 | 0.2 | 0
44262.08 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101074.09 | 0.2 | 0
44262.0804 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101070.78 | 0.21 | 0
44262.0807 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101071.91 | 0.21 | 0
44262.0811 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101071.43 | 0.21 | 0
44262.0814 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101071.02 | 0.21 | 0
44262.0818 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101069.34 | 0.21 | 0
44262.0821 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101068.17 | 0.21 | 0
44262.0825 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101068.74 | 0.21 | 0
44262.0828 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101070.61 | 0.21 | 0
44262.0832 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101069.53 | 0.21 | 0
44262.0836 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101071.24 | 0.21 | 0
44262.0839 | 99.9962 | 23.4 | 100 | 101070.17 | 0.21 | 0
44262.0843 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101070.41 | 0.21 | 0
44262.0846 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101070.46 | 0.21 | 0
44262.085 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101072.43 | 0.21 | 0
44262.0853 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101070.47 | 0.21 | 0
44262.0857 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101072.01 | 0.21 | 0
44262.086 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101073.01 | 0.21 | 0
44262.0864 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101071.42 | 0.21 | 0
44262.0868 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101074.53 | 0.2 | 0
44262.0871 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101073.27 | 0.2 | 0
44262.0875 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101074.01 | 0.2 | 0
44262.0878 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101072.68 | 0.21 | 0
44262.0882 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101075.59 | 0.2 | 0
44262.0885 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101075.94 | 0.2 | 0
44262.0889 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101076.08 | 0.2 | 0
44262.0892 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101074.65 | 0.2 | 0
44262.0896 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101074.66 | 0.2 | 0
44262.09 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101074.75 | 0.2 | 0
44262.0903 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101073.22 | 0.2 | 0
44262.0907 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101074.07 | 0.2 | 0
44262.091 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101074.66 | 0.2 | 0
44262.0914 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101071.88 | 0.21 | 0
44262.0917 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101071.57 | 0.21 | 0
44262.0921 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101071.63 | 0.21 | 0
44262.0924 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101069.59 | 0.21 | 0
44262.0928 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101069.5 | 0.21 | 0
44262.0931 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101069.07 | 0.21 | 0
44262.0935 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101068.55 | 0.21 | 0
44262.0939 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101068.61 | 0.21 | 0
44262.0942 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101068.73 | 0.21 | 0
44262.0946 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101067.14 | 0.21 | 0
44262.0949 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101066.38 | 0.21 | 0
44262.0953 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101067.22 | 0.21 | 0
44262.0956 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101067.48 | 0.21 | 0
44262.096 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101067.73 | 0.21 | 0
44262.0963 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101067.5 | 0.21 | 0
44262.0967 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101065.42 | 0.21 | 0
44262.0971 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101066.45 | 0.21 | 0
44262.0974 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101066.08 | 0.21 | 0
44262.0978 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101065.83 | 0.21 | 0
44262.0981 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101066.63 | 0.21 | 0
44262.0985 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101066.63 | 0.21 | 0
44262.0988 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101068.27 | 0.21 | 0
44262.0992 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101066.76 | 0.21 | 0
44262.0995 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101066.25 | 0.21 | 0
44262.0999 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101064.99 | 0.21 | 0
44262.1003 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101068.73 | 0.21 | 0
44262.1006 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101066.47 | 0.21 | 0
44262.101 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101067.3 | 0.21 | 0
44262.1013 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101068.21 | 0.21 | 0
44262.1017 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101066.65 | 0.21 | 0
44262.102 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101068.51 | 0.21 | 0
44262.1024 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101068.41 | 0.21 | 0
44262.1027 | 99.9962 | 23.38 | 100 | 101069.71 | 0.21 | 0
44262.1031 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101068.36 | 0.21 | 0
44262.1034 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101067.75 | 0.21 | 0
44262.1038 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101069.46 | 0.21 | 0
44262.1042 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101072.06 | 0.21 | 0
44262.1045 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101070.64 | 0.21 | 0
44262.1049 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101071.05 | 0.21 | 0
44262.1052 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101072.19 | 0.21 | 0
44262.1056 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101069.61 | 0.21 | 0
44262.1059 | 99.9962 | 23.37 | 100 | 101071.89 | 0.21 | 0
44262.1063 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101072.69 | 0.21 | 0
44262.1066 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101075.04 | 0.2 | 0
44262.107 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101074.14 | 0.2 | 0
44262.1074 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101075.14 | 0.2 | 0
44262.1077 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101075.5 | 0.2 | 0
44262.1081 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101076.64 | 0.2 | 0
44262.1084 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101076.65 | 0.2 | 0
44262.1088 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101073.56 | 0.2 | 0
44262.1091 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101075.31 | 0.2 | 0
44262.1095 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101073.8 | 0.2 | 0
44262.1098 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101074.96 | 0.2 | 0
44262.1102 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101075.27 | 0.2 | 0
44262.1106 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101073.54 | 0.2 | 0
44262.1109 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101075.27 | 0.2 | 0
44262.1113 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101076.7 | 0.2 | 0
44262.1116 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101076.08 | 0.2 | 0
44262.112 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101076.46 | 0.2 | 0
44262.1123 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101075.98 | 0.2 | 0
44262.1127 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101076.89 | 0.2 | 0
44262.113 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101076.81 | 0.2 | 0
44262.1134 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101076.91 | 0.2 | 0
44262.1137 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101078.14 | 0.2 | 0
44262.1141 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101079.2 | 0.2 | 0
44262.1145 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101079.39 | 0.2 | 0
44262.1148 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101080.16 | 0.2 | 0
44262.1152 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101080.03 | 0.2 | 0
44262.1155 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101080.86 | 0.2 | 0
44262.1159 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101079.54 | 0.2 | 0
44262.1162 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101079.1 | 0.2 | 0
44262.1166 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101078.39 | 0.2 | 0
44262.1169 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101077.19 | 0.2 | 0
44262.1173 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101077.1 | 0.2 | 0
44262.1177 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101076.72 | 0.2 | 0
44262.118 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101076.29 | 0.2 | 0
44262.1184 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101075.92 | 0.2 | 0
44262.1187 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101075.53 | 0.2 | 0
44262.1191 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101075.17 | 0.2 | 0
44262.1194 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101075.92 | 0.2 | 0
44262.1198 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101076.47 | 0.2 | 0
44262.1201 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101076.23 | 0.2 | 0
44262.1205 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101075.82 | 0.2 | 0
44262.1209 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101076.98 | 0.2 | 0
44262.1212 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101075.99 | 0.2 | 0
44262.1216 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101078.13 | 0.2 | 0
44262.1219 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101079.03 | 0.2 | 0
44262.1223 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101077.45 | 0.2 | 0
44262.1226 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101077.7 | 0.2 | 0
44262.123 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101075.5 | 0.2 | 0
44262.1233 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101075.83 | 0.2 | 0
44262.1237 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101076.93 | 0.2 | 0
44262.1241 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101078.69 | 0.2 | 0
44262.1244 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101078.08 | 0.2 | 0
44262.1248 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101077.84 | 0.2 | 0
44262.1251 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101077.52 | 0.2 | 0
44262.1255 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101078.8 | 0.2 | 0
44262.1258 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101078.22 | 0.2 | 0
44262.1262 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101079.21 | 0.2 | 0
44262.1265 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101079.07 | 0.2 | 0
44262.1269 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101078.61 | 0.2 | 0
44262.1272 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101078.63 | 0.2 | 0
44262.1276 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101077.76 | 0.2 | 0
44262.128 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101075.21 | 0.2 | 0
44262.1283 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101076.47 | 0.2 | 0
44262.1287 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101076.5 | 0.2 | 0
44262.129 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101077.67 | 0.2 | 0
44262.1294 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101078.16 | 0.2 | 0
44262.1297 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101076.51 | 0.2 | 0
44262.1301 | 99.9962 | 23.36 | 100 | 101077.09 | 0.2 | 0
44262.1304 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101077.07 | 0.2 | 0
44262.1308 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101078.67 | 0.2 | 0
44262.1312 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101078 | 0.2 | 0
44262.1315 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101078.54 | 0.2 | 0
44262.1319 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101079.25 | 0.2 | 0
44262.1322 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101076.42 | 0.2 | 0
44262.1326 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101075.77 | 0.2 | 0
44262.1329 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101076.2 | 0.2 | 0
44262.1333 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101078.46 | 0.2 | 0
44262.1336 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101074.87 | 0.2 | 0
44262.134 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101072.95 | 0.21 | 0
44262.1344 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101071.93 | 0.21 | 0
44262.1347 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101073.01 | 0.21 | 0
44262.1351 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101073.02 | 0.21 | 0
44262.1354 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101073.19 | 0.2 | 0
44262.1358 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101069.79 | 0.21 | 0
44262.1361 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101071 | 0.21 | 0
44262.1365 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101070.44 | 0.21 | 0
44262.1368 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101069.77 | 0.21 | 0
44262.1372 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101069.07 | 0.21 | 0
44262.1375 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101070.18 | 0.21 | 0
44262.1379 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101067.67 | 0.21 | 0
44262.1383 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101065.46 | 0.21 | 0
44262.1386 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101068.32 | 0.21 | 0
44262.139 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101068.76 | 0.21 | 0
44262.1393 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101068.4 | 0.21 | 0
44262.1397 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101067.81 | 0.21 | 0
44262.14 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101067.37 | 0.21 | 0
44262.1404 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101066.85 | 0.21 | 0
44262.1408 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101065.26 | 0.21 | 0
44262.1411 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101064.33 | 0.21 | 0
44262.1415 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101063.87 | 0.21 | 0
44262.1418 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101062.66 | 0.21 | 0
44262.1422 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101062.18 | 0.21 | 0
44262.1425 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101063.56 | 0.21 | 0
44262.1429 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101064.12 | 0.21 | 0
44262.1432 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101064.54 | 0.21 | 0
44262.1436 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101063.45 | 0.21 | 0
44262.1439 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101060.44 | 0.22 | 0
44262.1443 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101061.95 | 0.21 | 0
44262.1447 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101060.79 | 0.22 | 0
44262.145 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101061.25 | 0.21 | 0
44262.1454 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101060.48 | 0.22 | 0
44262.1457 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101059.02 | 0.22 | 0
44262.1461 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101058.93 | 0.22 | 0
44262.1464 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101057.83 | 0.22 | 0
44262.1468 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101057.53 | 0.22 | 0
44262.1471 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101058.15 | 0.22 | 0
44262.1475 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101057.1 | 0.22 | 0
44262.1478 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101057.19 | 0.22 | 0
44262.1482 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101057.67 | 0.22 | 0
44262.1486 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101059 | 0.22 | 0
44262.1489 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101059.73 | 0.22 | 0
44262.1493 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101060.47 | 0.22 | 0
44262.1496 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101059.43 | 0.22 | 0
44262.15 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101060.31 | 0.22 | 0
44262.1503 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101060.72 | 0.22 | 0
44262.1507 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101060.11 | 0.22 | 0
44262.151 | 99.9962 | 23.33 | 100 | 101058.77 | 0.22 | 0
44262.1514 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101058 | 0.22 | 0
44262.1518 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101056.51 | 0.22 | 0
44262.1521 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101056.22 | 0.22 | 0
44262.1525 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101057.2 | 0.22 | 0
44262.1528 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101056.28 | 0.22 | 0
44262.1532 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101053.95 | 0.22 | 0
44262.1535 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101053.82 | 0.22 | 0
44262.1539 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101052.99 | 0.22 | 0
44262.1542 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101053.07 | 0.22 | 0
44262.1546 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101052.73 | 0.22 | 0
44262.155 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101051.94 | 0.22 | 0
44262.1553 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101050.1 | 0.22 | 0
44262.1557 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101052.03 | 0.22 | 0
44262.156 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101050.45 | 0.22 | 0
44262.1564 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101049.44 | 0.22 | 0
44262.1567 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101048.53 | 0.23 | 0
44262.1571 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101049.77 | 0.22 | 0
44262.1574 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101048.95 | 0.23 | 0
44262.1578 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101049.95 | 0.22 | 0
44262.1581 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101049.42 | 0.22 | 0
44262.1585 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101051.74 | 0.22 | 0
44262.1589 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101051.15 | 0.22 | 0
44262.1592 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101052.5 | 0.22 | 0
44262.1596 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101051.38 | 0.22 | 0
44262.1599 | 99.9962 | 23.34 | 100 | 101052.62 | 0.22 | 0
44262.1603 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101054.53 | 0.22 | 0
44262.1606 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101053.6 | 0.22 | 0
44262.161 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101054.58 | 0.22 | 0
44262.1613 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101054.11 | 0.22 | 0
44262.1617 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101053.94 | 0.22 | 0
44262.1621 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101054.65 | 0.22 | 0
44262.1624 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101055.1 | 0.22 | 0
44262.1628 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101056.96 | 0.22 | 0
44262.1631 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101056.87 | 0.22 | 0
44262.1635 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101058.38 | 0.22 | 0
44262.1638 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101056.93 | 0.22 | 0
44262.1642 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101060.2 | 0.22 | 0
44262.1645 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101059.13 | 0.22 | 0
44262.1649 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101060.24 | 0.22 | 0
44262.1653 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101061.13 | 0.21 | 0
44262.1656 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101060.74 | 0.22 | 0
44262.166 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101060.85 | 0.22 | 0
44262.1663 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101061.28 | 0.21 | 0
44262.1667 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101060.61 | 0.22 | 0
44262.167 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101063.48 | 0.21 | 0
44262.1674 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101062.56 | 0.21 | 0
44262.1677 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101062.25 | 0.21 | 0
44262.1681 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101062.83 | 0.21 | 0
44262.1684 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101063.15 | 0.21 | 0
44262.1688 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101062.56 | 0.21 | 0
44262.1692 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101063.44 | 0.21 | 0
44262.1695 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101061.26 | 0.21 | 0
44262.1699 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101060.85 | 0.22 | 0
44262.1702 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101060.56 | 0.22 | 0
44262.1706 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101060.38 | 0.22 | 0
44262.1709 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101059.37 | 0.22 | 0
44262.1713 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101060.37 | 0.22 | 0
44262.1717 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101059.42 | 0.22 | 0
44262.172 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101061.02 | 0.22 | 0
44262.1724 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101061.81 | 0.21 | 0
44262.1727 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101063.05 | 0.21 | 0
44262.1731 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101063.17 | 0.21 | 0
44262.1734 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101063.79 | 0.21 | 0
44262.1738 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101062.99 | 0.21 | 0
44262.1741 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101064.95 | 0.21 | 0
44262.1745 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101064.99 | 0.21 | 0
44262.1748 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101066.6 | 0.21 | 0
44262.1752 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101066.66 | 0.21 | 0
44262.1756 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101068.19 | 0.21 | 0
44262.1759 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101069.17 | 0.21 | 0
44262.1763 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101070.04 | 0.21 | 0
44262.1766 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101069.72 | 0.21 | 0
44262.177 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101069.23 | 0.21 | 0
44262.1773 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101069.33 | 0.21 | 0
44262.1777 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101069.29 | 0.21 | 0
44262.178 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101070.46 | 0.21 | 0
44262.1784 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101070 | 0.21 | 0
44262.1787 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101071.27 | 0.21 | 0
44262.1791 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101072.5 | 0.21 | 0
44262.1795 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101073.57 | 0.2 | 0
44262.1798 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101073.67 | 0.2 | 0
44262.1802 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101075.21 | 0.2 | 0
44262.1805 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101075.15 | 0.2 | 0
44262.1809 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101072.64 | 0.21 | 0
44262.1812 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101073.73 | 0.2 | 0
44262.1816 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101075.02 | 0.2 | 0
44262.182 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101075.29 | 0.2 | 0
44262.1823 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101075.81 | 0.2 | 0
44262.1827 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101076.66 | 0.2 | 0
44262.183 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101075.36 | 0.2 | 0
44262.1834 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101077.18 | 0.2 | 0
44262.1837 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101078.16 | 0.2 | 0
44262.1841 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101077.62 | 0.2 | 0
44262.1844 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101078.01 | 0.2 | 0
44262.1848 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101078.45 | 0.2 | 0
44262.1852 | 99.9962 | 23.32 | 100 | 101079.61 | 0.2 | 0
44262.1855 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101078.62 | 0.2 | 0
44262.1859 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101081.24 | 0.2 | 0
44262.1862 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101080.89 | 0.2 | 0
44262.1866 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101080.59 | 0.2 | 0
44262.1869 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101083.84 | 0.2 | 0
44262.1873 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101083.95 | 0.2 | 0
44262.1876 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101083.08 | 0.2 | 0
44262.188 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101084.12 | 0.2 | 0
44262.1883 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101084.02 | 0.2 | 0
44262.1887 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101084.48 | 0.2 | 0
44262.1891 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101085.95 | 0.19 | 0
44262.1894 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101084.28 | 0.2 | 0
44262.1898 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101085.82 | 0.19 | 0
44262.1901 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101084.75 | 0.2 | 0
44262.1905 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101085.16 | 0.19 | 0
44262.1908 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101085.14 | 0.19 | 0
44262.1912 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101086.75 | 0.19 | 0
44262.1915 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101087.53 | 0.19 | 0
44262.1919 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101086.79 | 0.19 | 0
44262.1923 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101088.9 | 0.19 | 0
44262.1926 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101090.54 | 0.19 | 0
44262.193 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101089.91 | 0.19 | 0
44262.1933 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101088.83 | 0.19 | 0
44262.1937 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101090.17 | 0.19 | 0
44262.194 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101091.84 | 0.19 | 0
44262.1944 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101092.48 | 0.19 | 0
44262.1947 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101092.61 | 0.19 | 0
44262.1951 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101093.29 | 0.19 | 0
44262.1955 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101095.25 | 0.19 | 0
44262.1958 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101095.03 | 0.19 | 0
44262.1962 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101095.17 | 0.19 | 0
44262.1965 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101095.86 | 0.19 | 0
44262.1969 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101095.68 | 0.19 | 0
44262.1972 | 99.9962 | 23.31 | 100 | 101095.79 | 0.19 | 0
44262.1976 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101094.63 | 0.19 | 0
44262.1979 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101094.21 | 0.19 | 0
44262.1983 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101094.56 | 0.19 | 0
44262.1986 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101095.44 | 0.19 | 0
44262.199 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101094.77 | 0.19 | 0
44262.1994 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101094.27 | 0.19 | 0
44262.1997 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101095.51 | 0.19 | 0
44262.2001 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101094.16 | 0.19 | 0
44262.2004 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101094.1 | 0.19 | 0
44262.2008 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101095.41 | 0.19 | 0
44262.2011 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101095.28 | 0.19 | 0
44262.2015 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101095.16 | 0.19 | 0
44262.2018 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101094.36 | 0.19 | 0
44262.2022 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101096.76 | 0.19 | 0
44262.2026 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101096.12 | 0.19 | 0
44262.2029 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101097.72 | 0.18 | 0
44262.2033 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101098.36 | 0.18 | 0
44262.2036 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101099.28 | 0.18 | 0
44262.204 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101098.06 | 0.18 | 0
44262.2043 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101099.94 | 0.18 | 0
44262.2047 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101099.04 | 0.18 | 0
44262.205 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101100.42 | 0.18 | 0
44262.2054 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101100.36 | 0.18 | 0
44262.2058 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101100.52 | 0.18 | 0
44262.2061 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101100.17 | 0.18 | 0
44262.2065 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101100.43 | 0.18 | 0
44262.2068 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101102.46 | 0.18 | 0
44262.2072 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101104.02 | 0.18 | 0
44262.2075 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101105.86 | 0.18 | 0
44262.2079 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101103.63 | 0.18 | 0
44262.2082 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101105.56 | 0.18 | 0
44262.2086 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101107.55 | 0.18 | 0
44262.2089 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101107.6 | 0.18 | 0
44262.2093 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101106.05 | 0.18 | 0
44262.2097 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101107.82 | 0.18 | 0
44262.21 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101108.23 | 0.18 | 0
44262.2104 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101106.83 | 0.18 | 0
44262.2107 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101108.95 | 0.18 | 0
44262.2111 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101109.42 | 0.17 | 0
44262.2114 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101109.19 | 0.17 | 0
44262.2118 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101108.57 | 0.18 | 0
44262.2121 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101108.71 | 0.18 | 0
44262.2125 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101110.31 | 0.17 | 0
44262.2129 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101109.31 | 0.17 | 0
44262.2132 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101108.65 | 0.18 | 0
44262.2136 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101109.07 | 0.17 | 0
44262.2139 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101112.53 | 0.17 | 0
44262.2143 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101111.24 | 0.17 | 0
44262.2146 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101111.5 | 0.17 | 0
44262.215 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101112.73 | 0.17 | 0
44262.2153 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101111.16 | 0.17 | 0
44262.2157 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101109.04 | 0.17 | 0
44262.2161 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101111.36 | 0.17 | 0
44262.2164 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101111.76 | 0.17 | 0
44262.2168 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101112.96 | 0.17 | 0
44262.2171 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101112.74 | 0.17 | 0
44262.2175 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101111.06 | 0.17 | 0
44262.2178 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101113.52 | 0.17 | 0
44262.2182 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101113.03 | 0.17 | 0
44262.2185 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101112.76 | 0.17 | 0
44262.2189 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101111.07 | 0.17 | 0
44262.2192 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101111.23 | 0.17 | 0
44262.2196 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101110.93 | 0.17 | 0
44262.22 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101111.79 | 0.17 | 0
44262.2203 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101110.98 | 0.17 | 0
44262.2207 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101110.53 | 0.17 | 0
44262.221 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101112.71 | 0.17 | 0
44262.2214 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101112.02 | 0.17 | 0
44262.2217 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101111.8 | 0.17 | 0
44262.2221 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101112.11 | 0.17 | 0
44262.2224 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101113.95 | 0.17 | 0
44262.2228 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101115.36 | 0.17 | 0
44262.2232 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101113.6 | 0.17 | 0
44262.2235 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101111.9 | 0.17 | 0
44262.2239 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101111.94 | 0.17 | 0
44262.2242 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101112.12 | 0.17 | 0
44262.2246 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101111.38 | 0.17 | 0
44262.2249 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101111.43 | 0.17 | 0
44262.2253 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101111.08 | 0.17 | 0
44262.2256 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101112.86 | 0.17 | 0
44262.226 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101112.05 | 0.17 | 0
44262.2264 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101113.54 | 0.17 | 0
44262.2267 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101111.68 | 0.17 | 0
44262.2271 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101111.37 | 0.17 | 0
44262.2274 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101111.91 | 0.17 | 0
44262.2278 | 99.9962 | 23.29 | 100 | 101112.41 | 0.17 | 0
44262.2281 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101112.63 | 0.17 | 0
44262.2285 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101114.13 | 0.17 | 0
44262.2288 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101115.44 | 0.17 | 0
44262.2292 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101114.86 | 0.17 | 0
44262.2295 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101115.31 | 0.17 | 0
44262.2299 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101114.82 | 0.17 | 0
44262.2303 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101115.1 | 0.17 | 0
44262.2306 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101115.41 | 0.17 | 0
44262.231 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101116.76 | 0.17 | 0
44262.2313 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101115.05 | 0.17 | 0
44262.2317 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101117.59 | 0.17 | 0
44262.232 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101116.8 | 0.17 | 0
44262.2324 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101115.63 | 0.17 | 0
44262.2327 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101115.33 | 0.17 | 0
44262.2331 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101114.64 | 0.17 | 0
44262.2335 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101115.51 | 0.17 | 0
44262.2338 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101114.92 | 0.17 | 0
44262.2342 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101115.44 | 0.17 | 0
44262.2345 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101115.45 | 0.17 | 0
44262.2349 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101117.6 | 0.17 | 0
44262.2352 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101115.76 | 0.17 | 0
44262.2356 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101115.48 | 0.17 | 0
44262.2359 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101116.46 | 0.17 | 0
44262.2363 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101115.63 | 0.17 | 0
44262.2367 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101113.97 | 0.17 | 0
44262.237 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101116.51 | 0.17 | 0
44262.2374 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101114.94 | 0.17 | 0
44262.2377 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101114.1 | 0.17 | 0
44262.2381 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101114.64 | 0.17 | 0
44262.2384 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101114.11 | 0.17 | 0
44262.2388 | 99.9962 | 23.28 | 100 | 101115.72 | 0.17 | 0
44262.2391 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101116.63 | 0.17 | 0
44262.2395 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101116.4 | 0.17 | 0
44262.2398 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101116.85 | 0.17 | 0
44262.2402 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101118.31 | 0.17 | 0
44262.2406 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101119.72 | 0.17 | 0
44262.2409 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101118.32 | 0.17 | 0
44262.2413 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101120.62 | 0.17 | 0
44262.2416 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101120.43 | 0.17 | 0
44262.242 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101119.95 | 0.17 | 0
44262.2423 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101121.24 | 0.16 | 0
44262.2427 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101122.33 | 0.16 | 0
44262.243 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101122.71 | 0.16 | 0
44262.2434 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101121.71 | 0.16 | 0
44262.2438 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101122.15 | 0.16 | 0
44262.2441 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101121.86 | 0.16 | 0
44262.2445 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101122.32 | 0.16 | 0
44262.2448 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101122.57 | 0.16 | 0
44262.2452 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101121.66 | 0.16 | 0
44262.2455 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101123.34 | 0.16 | 0
44262.2459 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101123.87 | 0.16 | 0
44262.2462 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101123.55 | 0.16 | 0
44262.2466 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101123.77 | 0.16 | 0
44262.247 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101123.18 | 0.16 | 0
44262.2473 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101125.05 | 0.16 | 0
44262.2477 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101124.88 | 0.16 | 0
44262.248 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101125.48 | 0.16 | 0
44262.2484 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101125.3 | 0.16 | 0
44262.2487 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101124.61 | 0.16 | 0
44262.2491 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101125.85 | 0.16 | 0
44262.2494 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101126.37 | 0.16 | 0
44262.2498 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101126.4 | 0.16 | 0
44262.2502 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101127.14 | 0.16 | 0
44262.2505 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101125.55 | 0.16 | 0
44262.2509 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101126.16 | 0.16 | 0
44262.2512 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101125.62 | 0.16 | 0
44262.2516 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101125.51 | 0.16 | 0
44262.2519 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101126.27 | 0.16 | 0
44262.2523 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101126.58 | 0.16 | 0
44262.2526 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101126.71 | 0.16 | 0
44262.253 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101126.31 | 0.16 | 0
44262.2533 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101127.41 | 0.16 | 0
44262.2537 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101129.15 | 0.16 | 0
44262.2541 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101130.49 | 0.16 | 0
44262.2544 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101130.77 | 0.16 | 0
44262.2548 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101131.46 | 0.16 | 0
44262.2551 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101131.09 | 0.16 | 0
44262.2555 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101133.85 | 0.15 | 0
44262.2558 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101136.61 | 0.15 | 0
44262.2562 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101135.66 | 0.15 | 0
44262.2566 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101138.1 | 0.15 | 0
44262.2569 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101137.18 | 0.15 | 0
44262.2573 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101138.05 | 0.15 | 0
44262.2576 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101141.14 | 0.15 | 0
44262.258 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101142.52 | 0.15 | 0
44262.2583 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101143.86 | 0.15 | 0
44262.2587 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101144.54 | 0.15 | 0
44262.259 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101144.99 | 0.14 | 0
44262.2594 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101146.7 | 0.14 | 0
44262.2597 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101144.02 | 0.15 | 0
44262.2601 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101147.57 | 0.14 | 0
44262.2605 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101146.53 | 0.14 | 0
44262.2608 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101146.41 | 0.14 | 0
44262.2612 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101148.26 | 0.14 | 0
44262.2615 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101150.83 | 0.14 | 0
44262.2619 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101151.9 | 0.14 | 0
44262.2622 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101151.56 | 0.14 | 0
44262.2626 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101153.26 | 0.14 | 0
44262.2629 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101156.28 | 0.14 | 0
44262.2633 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101153.49 | 0.14 | 0
44262.2636 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101156.84 | 0.14 | 0
44262.264 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101157.57 | 0.13 | 0
44262.2644 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101158.32 | 0.13 | 0
44262.2647 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101159.03 | 0.13 | 0
44262.2651 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101158.57 | 0.13 | 0
44262.2654 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101160.82 | 0.13 | 0
44262.2658 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101163.47 | 0.13 | 0
44262.2661 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101165.59 | 0.13 | 0
44262.2665 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101166.65 | 0.13 | 0
44262.2669 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101169.39 | 0.12 | 0
44262.2672 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101169.47 | 0.12 | 0
44262.2676 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101168.26 | 0.13 | 0
44262.2679 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101169.85 | 0.12 | 0
44262.2683 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101171.21 | 0.12 | 0
44262.2686 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101170.9 | 0.12 | 0
44262.269 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101170.92 | 0.12 | 0
44262.2693 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101171.39 | 0.12 | 0
44262.2697 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101172.78 | 0.12 | 0
44262.27 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101174.11 | 0.12 | 0
44262.2704 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101173.25 | 0.12 | 0
44262.2708 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101173.8 | 0.12 | 0
44262.2711 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101175.59 | 0.12 | 0
44262.2715 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101175.4 | 0.12 | 0
44262.2718 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101176.09 | 0.12 | 0
44262.2722 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101177.5 | 0.12 | 0
44262.2725 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101178.27 | 0.12 | 0
44262.2729 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101180.13 | 0.12 | 0
44262.2732 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101180.64 | 0.12 | 0
44262.2736 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101182.02 | 0.11 | 0
44262.2739 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101182.32 | 0.11 | 0
44262.2743 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101184.95 | 0.11 | 0
44262.2747 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101186.46 | 0.11 | 0
44262.275 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101186.89 | 0.11 | 0
44262.2754 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101187.17 | 0.11 | 0
44262.2757 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101189.96 | 0.11 | 0
44262.2761 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101190.29 | 0.11 | 0
44262.2764 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101189.6 | 0.11 | 0
44262.2768 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101191.33 | 0.11 | 0
44262.2772 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101191.32 | 0.11 | 0
44262.2775 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101189.77 | 0.11 | 0
44262.2779 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101191.02 | 0.11 | 0
44262.2782 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101192.95 | 0.11 | 0
44262.2786 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101193.07 | 0.1 | 0
44262.2789 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101193.81 | 0.1 | 0
44262.2793 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101194.94 | 0.1 | 0
44262.2796 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101195.72 | 0.1 | 0
44262.28 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101197.96 | 0.1 | 0
44262.2803 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101198.93 | 0.1 | 0
44262.2807 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101198.86 | 0.1 | 0
44262.2811 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101201.45 | 0.1 | 0
44262.2814 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101201.56 | 0.1 | 0
44262.2818 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101202.07 | 0.1 | 0
44262.2821 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101201.46 | 0.1 | 0
44262.2825 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101201.43 | 0.1 | 0
44262.2828 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101202.7 | 0.1 | 0
44262.2832 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101204.51 | 0.1 | 0
44262.2835 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101206.8 | 0.09 | 0
44262.2839 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101206.82 | 0.09 | 0
44262.2842 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101208.1 | 0.09 | 0
44262.2846 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101210.53 | 0.09 | 0
44262.285 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101211.66 | 0.09 | 0
44262.2853 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101210.2 | 0.09 | 0
44262.2857 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101212.11 | 0.09 | 0
44262.286 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101212.58 | 0.09 | 0
44262.2864 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101213.74 | 0.09 | 0
44262.2867 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101215.59 | 0.09 | 0
44262.2871 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101215.6 | 0.09 | 0
44262.2875 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101218.31 | 0.08 | 0
44262.2878 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101217.59 | 0.08 | 0
44262.2882 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101216.99 | 0.08 | 0
44262.2885 | 99.9962 | 23.27 | 100 | 101220.75 | 0.08 | 0
44262.2889 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101217.91 | 0.08 | 0
44262.2892 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101220.78 | 0.08 | 0
44262.2896 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101221.63 | 0.08 | 0
44262.2899 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101222.21 | 0.08 | 0
44262.2903 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101221.22 | 0.08 | 0
44262.2906 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101224.04 | 0.08 | 0
44262.291 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101224.12 | 0.08 | 0
44262.2914 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101223.34 | 0.08 | 0
44262.2917 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101223.67 | 0.08 | 0
44262.2921 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101222.09 | 0.08 | 0
44262.2924 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101223.01 | 0.08 | 0
44262.2928 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101223.46 | 0.08 | 0
44262.2931 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101224.37 | 0.08 | 0
44262.2935 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101223.96 | 0.08 | 0
44262.2938 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101225.12 | 0.08 | 0
44262.2942 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101224.14 | 0.08 | 0
44262.2946 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101226.17 | 0.08 | 0
44262.2949 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101226.76 | 0.08 | 0
44262.2953 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101227.9 | 0.08 | 0
44262.2956 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101225.87 | 0.08 | 0
44262.296 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101227.57 | 0.08 | 0
44262.2963 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101229.95 | 0.07 | 0
44262.2967 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101227.26 | 0.08 | 0
44262.297 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101229.84 | 0.07 | 0
44262.2974 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101230.51 | 0.07 | 0
44262.2978 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101231.68 | 0.07 | 0
44262.2981 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101231.38 | 0.07 | 0
44262.2985 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101231.36 | 0.07 | 0
44262.2988 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101233.17 | 0.07 | 0
44262.2992 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101231.8 | 0.07 | 0
44262.2995 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101232.06 | 0.07 | 0
44262.2999 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101233.67 | 0.07 | 0
44262.3002 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101235.14 | 0.07 | 0
44262.3006 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101233.33 | 0.07 | 0
44262.3009 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101234.7 | 0.07 | 0
44262.3013 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101236.01 | 0.07 | 0
44262.3017 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101239.42 | 0.07 | 0
44262.302 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101238.41 | 0.07 | 0
44262.3024 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101240.12 | 0.07 | 0
44262.3027 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101237.83 | 0.07 | 0
44262.3031 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101241.21 | 0.06 | 0
44262.3034 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101243.68 | 0.06 | 0
44262.3038 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101245.63 | 0.06 | 0
44262.3041 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101249.01 | 0.06 | 0
44262.3045 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101249.98 | 0.06 | 0
44262.3049 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101249.99 | 0.06 | 0
44262.3052 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101251.13 | 0.06 | 0
44262.3056 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101252.07 | 0.06 | 0
44262.3059 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101253.54 | 0.05 | 0
44262.3063 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101253.17 | 0.05 | 0
44262.3066 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101255.26 | 0.05 | 0
44262.307 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101256.16 | 0.05 | 0
44262.3073 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101256.29 | 0.05 | 0
44262.3077 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101257.34 | 0.05 | 0
44262.3081 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101257.16 | 0.05 | 0
44262.3084 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101256.26 | 0.05 | 0
44262.3088 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101258.41 | 0.05 | 0
44262.3091 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101258.15 | 0.05 | 0
44262.3095 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101259.71 | 0.05 | 0
44262.3098 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101260.89 | 0.05 | 0
44262.3102 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101262.01 | 0.05 | 0
44262.3105 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101261.66 | 0.05 | 0
44262.3109 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101263.62 | 0.05 | 0
44262.3112 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101263.83 | 0.05 | 0
44262.3116 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101265.4 | 0.04 | 0
44262.312 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101264.01 | 0.05 | 0
44262.3123 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101267.19 | 0.04 | 0
44262.3127 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101264.18 | 0.05 | 0
44262.313 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101266.6 | 0.04 | 0
44262.3134 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101266.55 | 0.04 | 0
44262.3137 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101267.68 | 0.04 | 0
44262.3141 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101268.99 | 0.04 | 0
44262.3144 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101267.01 | 0.04 | 0
44262.3148 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101268.98 | 0.04 | 0
44262.3152 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101268.93 | 0.04 | 0
44262.3155 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101270.18 | 0.04 | 0
44262.3159 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101271.95 | 0.04 | 0
44262.3162 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101273.73 | 0.04 | 0
44262.3166 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101274.28 | 0.04 | 0
44262.3169 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101275.88 | 0.04 | 0
44262.3173 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101274.85 | 0.04 | 0
44262.3177 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101276.8 | 0.04 | 0
44262.318 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101276.81 | 0.04 | 0
44262.3184 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101277.12 | 0.03 | 0
44262.3187 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101277.42 | 0.03 | 0
44262.3191 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101277.68 | 0.03 | 0
44262.3194 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101277 | 0.03 | 0
44262.3198 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101277.87 | 0.03 | 0
44262.3201 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101277.66 | 0.03 | 0
44262.3205 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101279.28 | 0.03 | 0
44262.3208 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101282.47 | 0.03 | 0
44262.3212 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101282.49 | 0.03 | 0
44262.3216 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101284.44 | 0.03 | 0
44262.3219 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101285.31 | 0.03 | 0
44262.3223 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101284.91 | 0.03 | 0
44262.3226 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101288.31 | 0.03 | 0
44262.323 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101289.57 | 0.02 | 0
44262.3233 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101290.91 | 0.02 | 0
44262.3237 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101290.53 | 0.02 | 0
44262.324 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101290.67 | 0.02 | 0
44262.3244 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101292.25 | 0.02 | 0
44262.3247 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101294.43 | 0.02 | 0
44262.3251 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101295.57 | 0.02 | 0
44262.3255 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101295.42 | 0.02 | 0
44262.3258 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101296.31 | 0.02 | 0
44262.3262 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101295.41 | 0.02 | 0
44262.3265 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101295.76 | 0.02 | 0
44262.3269 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101296.82 | 0.02 | 0
44262.3272 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101297.77 | 0.02 | 0
44262.3276 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101298.16 | 0.02 | 0
44262.328 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101298.18 | 0.02 | 0
44262.3283 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101299.21 | 0.02 | 0
44262.3287 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101298.15 | 0.02 | 0
44262.329 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101300.91 | 0.02 | 0
44262.3294 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101302.89 | 0.01 | 0
44262.3297 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101302.89 | 0.01 | 0
44262.3301 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101303.76 | 0.01 | 0
44262.3304 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101305.46 | 0.01 | 0
44262.3308 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101304.47 | 0.01 | 0
44262.3311 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101306.14 | 0.01 | 0
44262.3315 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101305.28 | 0.01 | 0
44262.3319 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101305.49 | 0.01 | 0
44262.3322 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101305.95 | 0.01 | 0
44262.3326 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101305.81 | 0.01 | 0
44262.3329 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101306.42 | 0.01 | 0
44262.3333 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101306.47 | 0.01 | 0
44262.3336 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101306.38 | 0.01 | 0
44262.334 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101306.13 | 0.01 | 0
44262.3343 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101307.67 | 0.01 | 0
44262.3347 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101306.98 | 0.01 | 0
44262.335 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101308.6 | 0.01 | 0
44262.3354 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101307.41 | 0.01 | 0
44262.3358 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101306.56 | 0.01 | 0
44262.3361 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101308.39 | 0.01 | 0
44262.3365 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101304.4 | 0.01 | 0
44262.3368 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101306.36 | 0.01 | 0
44262.3372 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101307.07 | 0.01 | 0
44262.3375 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101307.99 | 0.01 | 0
44262.3379 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101306.97 | 0.01 | 0
44262.3383 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101307.51 | 0.01 | 0
44262.3386 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101308.33 | 0.01 | 0
44262.339 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101309.5 | 0.01 | 0
44262.3393 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101311.47 | 0.01 | 0
44262.3397 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101311.85 | 0.01 | 0
44262.34 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101312.02 | 0.01 | 0
44262.3404 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101313.02 | 0 | 0
44262.3407 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101314.45 | 0 | 0
44262.3411 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101314.35 | 0 | 0
44262.3414 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101314.78 | 0 | 0
44262.3418 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101315.51 | 0 | 0
44262.3422 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101315.09 | 0 | 0
44262.3425 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101316.33 | 0 | 0
44262.3429 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101320.37 | 0 | 0
44262.3432 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101320.05 | 0 | 0
44262.3436 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101320.33 | 0 | 0
44262.3439 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101321.64 | 0 | 0
44262.3443 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101323.83 | 0 | 0
44262.3446 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101324.09 | 0 | 0
44262.345 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101324.1 | 0 | 0
44262.3454 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101324.6 | 0 | 0
44262.3457 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101324.4 | 0 | 0
44262.3461 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101326.39 | 0 | 0
44262.3464 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101326.72 | 0 | 0
44262.3468 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101327.2 | 0 | 0
44262.3471 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101327.49 | 0 | 0
44262.3475 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101328.3 | 0 | 0
44262.3478 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101329.41 | 0 | 0
44262.3482 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101330.3 | 0 | 0
44262.3486 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101331.23 | 0 | 0
44262.3489 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101333.5 | 0 | 0
44262.3493 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101335.23 | 0 | 0
44262.3496 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101337.03 | 0.01 | 0
44262.35 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101339.54 | 0.01 | 0
44262.3503 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101340.18 | 0.01 | 0
44262.3507 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101339.46 | 0.01 | 0
44262.351 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101339.65 | 0.01 | 0
44262.3514 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101339.32 | 0.01 | 0
44262.3517 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101338.88 | 0.01 | 0
44262.3521 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101340.05 | 0.01 | 0.04
44262.3525 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101340.55 | 0.01 | 0.04
44262.3528 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101342.09 | 0.01 | 0.04
44262.3532 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101344.24 | 0.01 | 0.04
44262.3535 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101344.26 | 0.01 | 0
44262.3539 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101344.48 | 0.01 | 0.04
44262.3542 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101343.56 | 0.01 | 0.04
44262.3546 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101346.3 | 0.01 | 0.04
44262.3549 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101344.35 | 0.01 | 0.04
44262.3553 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101347.17 | 0.01 | 0.04
44262.3557 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101347.08 | 0.01 | 0.04
44262.356 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101348.29 | 0.01 | 0.04
44262.3564 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101349.12 | 0.02 | 0.04
44262.3567 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101348.64 | 0.01 | 0.04
44262.3571 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101348.72 | 0.01 | 0.04
44262.3574 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101350.92 | 0.02 | 0.04
44262.3578 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101349.12 | 0.02 | 0.04
44262.3581 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101352.96 | 0.02 | 0.04
44262.3585 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101354.41 | 0.02 | 0.04
44262.3589 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101353.34 | 0.02 | 0.04
44262.3592 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101353.35 | 0.02 | 0.04
44262.3596 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101354.99 | 0.02 | 0.04
44262.3599 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101358.79 | 0.02 | 0.04
44262.3603 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101359.34 | 0.02 | 0.04
44262.3606 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101358.74 | 0.02 | 0.04
44262.361 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101361.82 | 0.03 | 0.04
44262.3613 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101362.09 | 0.03 | 0.04
44262.3617 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101363.42 | 0.03 | 0.04
44262.362 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101364.16 | 0.03 | 0.04
44262.3624 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101366.04 | 0.03 | 0.04
44262.3628 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101365.49 | 0.03 | 0.04
44262.3631 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101367.24 | 0.03 | 0
44262.3635 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101369.66 | 0.03 | 0
44262.3638 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101369.94 | 0.03 | 0.04
44262.3642 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101370.36 | 0.03 | 0.04
44262.3645 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101371.51 | 0.03 | 0
44262.3649 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101370.38 | 0.03 | 0
44262.3652 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101369.65 | 0.03 | 0
44262.3656 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101370.71 | 0.03 | 0
44262.366 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101371.38 | 0.03 | 0.04
44262.3663 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101372.69 | 0.03 | 0.04
44262.3667 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101371.86 | 0.03 | 0.04
44262.367 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101372.35 | 0.03 | 0
44262.3674 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101372.72 | 0.03 | 0
44262.3677 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101374.13 | 0.04 | 0
44262.3681 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101375.88 | 0.04 | 0
44262.3684 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101377.68 | 0.04 | 0
44262.3688 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101378.95 | 0.04 | 0.04
44262.3692 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101377.91 | 0.04 | 0.04
44262.3695 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101381.55 | 0.04 | 0.04
44262.3699 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101383.3 | 0.04 | 0.04
44262.3702 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101379.7 | 0.04 | 0.04
44262.3706 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101379.12 | 0.04 | 0.04
44262.3709 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101380.66 | 0.04 | 0.04
44262.3713 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101379.16 | 0.04 | 0.04
44262.3716 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101379.77 | 0.04 | 0.04
44262.372 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101378.54 | 0.04 | 0.04
44262.3723 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101379.43 | 0.04 | 0.04
44262.3727 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101379.26 | 0.04 | 0.04
44262.3731 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101378.9 | 0.04 | 0.04
44262.3734 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101378.42 | 0.04 | 0.04
44262.3738 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101378.84 | 0.04 | 0.04
44262.3741 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101376.9 | 0.04 | 0.04
44262.3745 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101376.04 | 0.04 | 0.04
44262.3748 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101374.69 | 0.04 | 0.04
44262.3752 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101373.88 | 0.04 | 0.04
44262.3755 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101375.32 | 0.04 | 0.04
44262.3759 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101373.67 | 0.04 | 0.04
44262.3763 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101375.16 | 0.04 | 0.04
44262.3766 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101375.59 | 0.04 | 0.04
44262.377 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101374.02 | 0.04 | 0.04
44262.3773 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101375.91 | 0.04 | 0.04
44262.3777 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101378.99 | 0.04 | 0.04
44262.378 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101381.89 | 0.04 | 0.04
44262.3784 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101381.82 | 0.04 | 0.04
44262.3788 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101383.61 | 0.04 | 0.04
44262.3791 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101384.41 | 0.04 | 0.04
44262.3795 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101385.6 | 0.05 | 0.04
44262.3798 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101388.68 | 0.05 | 0.04
44262.3802 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101389.46 | 0.05 | 0.04
44262.3805 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101388.03 | 0.05 | 0.04
44262.3809 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101387.79 | 0.05 | 0.04
44262.3812 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101388.96 | 0.05 | 0.04
44262.3816 | 99.9962 | 23.1 | 100 | 101389.34 | 0.05 | 0
44262.3819 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101389.88 | 0.05 | 0.04
44262.3823 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101389.66 | 0.05 | 0.04
44262.3827 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101389.66 | 0.05 | 0.04
44262.383 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101389.87 | 0.05 | 0.04
44262.3834 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101388.1 | 0.05 | 0.04
44262.3837 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101386.86 | 0.05 | 0.04
44262.3841 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101386.93 | 0.05 | 0.04
44262.3844 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101385.77 | 0.05 | 0.04
44262.3848 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101386.12 | 0.05 | 0.04
44262.3851 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101386.46 | 0.05 | 0.04
44262.3855 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101386.15 | 0.05 | 0.04
44262.3858 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101385 | 0.04 | 0.04
44262.3862 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101384.49 | 0.04 | 0.04
44262.3866 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101384.82 | 0.04 | 0.04
44262.3869 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101383.74 | 0.04 | 0.04
44262.3873 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101387.02 | 0.05 | 0.04
44262.3876 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101387.75 | 0.05 | 0.04
44262.388 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101388.26 | 0.05 | 0.04
44262.3883 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101390.86 | 0.05 | 0.04
44262.3887 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101393.36 | 0.05 | 0.04
44262.3891 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101392.18 | 0.05 | 0.04
44262.3894 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101394.5 | 0.05 | 0.04
44262.3898 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101395.2 | 0.05 | 0.04
44262.3901 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101398.69 | 0.06 | 0.04
44262.3905 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101400.25 | 0.06 | 0.04
44262.3908 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101401.49 | 0.06 | 0.04
44262.3912 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101404.75 | 0.06 | 0.04
44262.3915 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101403.18 | 0.06 | 0.04
44262.3919 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101404.11 | 0.06 | 0.04
44262.3922 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101405.46 | 0.06 | 0.04
44262.3926 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101406.01 | 0.06 | 0.04
44262.393 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101406.66 | 0.06 | 0.04
44262.3933 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101405.83 | 0.06 | 0.04
44262.3937 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101406.98 | 0.06 | 0.04
44262.394 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101403.56 | 0.06 | 0.04
44262.3944 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101405.62 | 0.06 | 0.04
44262.3947 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101403.37 | 0.06 | 0.04
44262.3951 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101406.8 | 0.06 | 0.04
44262.3954 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101405.98 | 0.06 | 0.04
44262.3958 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101406.82 | 0.06 | 0.04
44262.3962 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101408.57 | 0.06 | 0.04
44262.3965 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101409.45 | 0.07 | 0.04
44262.3969 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101411.88 | 0.07 | 0.04
44262.3972 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101414.76 | 0.07 | 0.04
44262.3976 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101417.54 | 0.07 | 0.04
44262.3979 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101419.94 | 0.07 | 0.04
44262.3983 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101422.05 | 0.08 | 0.04
44262.3986 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101427.12 | 0.08 | 0.04
44262.399 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101429.91 | 0.08 | 0.04
44262.3994 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101430.03 | 0.08 | 0.04
44262.3997 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101430.84 | 0.08 | 0.04
44262.4001 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101431.43 | 0.08 | 0.04
44262.4004 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101431.31 | 0.08 | 0.04
44262.4008 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101430.49 | 0.08 | 0
44262.4011 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101431.91 | 0.08 | 0
44262.4015 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101428.9 | 0.08 | 0
44262.4018 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101431.3 | 0.08 | 0
44262.4022 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101427.89 | 0.08 | 0
44262.4025 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101430.72 | 0.08 | 0
44262.4029 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101432.04 | 0.08 | 0
44262.4033 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101432.5 | 0.08 | 0
44262.4036 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101434.78 | 0.09 | 0
44262.404 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101436.68 | 0.09 | 0
44262.4043 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101437.21 | 0.09 | 0
44262.4047 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101438.7 | 0.09 | 0
44262.405 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101442.54 | 0.09 | 0
44262.4054 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101442.53 | 0.09 | 0
44262.4057 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101445.47 | 0.1 | 0
44262.4061 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101446.38 | 0.1 | 0
44262.4065 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101445.55 | 0.1 | 0.04
44262.4068 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101447.3 | 0.1 | 0.04
44262.4072 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101449.68 | 0.1 | 0
44262.4075 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101449.97 | 0.1 | 0
44262.4079 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101449.36 | 0.1 | 0
44262.4082 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101449.4 | 0.1 | 0
44262.4086 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101448.19 | 0.1 | 0
44262.4089 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101449.94 | 0.1 | 0
44262.4093 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101448.92 | 0.1 | 0
44262.4097 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101449.31 | 0.1 | 0
44262.41 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101448.57 | 0.1 | 0
44262.4104 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101447.81 | 0.1 | 0
44262.4107 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101446.14 | 0.1 | 0
44262.4111 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101446.21 | 0.1 | 0
44262.4114 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101446.92 | 0.1 | 0
44262.4118 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101445.6 | 0.1 | 0
44262.4121 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101447.01 | 0.1 | 0
44262.4125 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101450.53 | 0.1 | 0
44262.4128 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101450.44 | 0.1 | 0
44262.4132 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101451.97 | 0.1 | 0
44262.4136 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101451.64 | 0.1 | 0
44262.4139 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101452.71 | 0.1 | 0
44262.4143 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101453.25 | 0.1 | 0.04
44262.4146 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101452.56 | 0.1 | 0.04
44262.415 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101452.35 | 0.1 | 0.04
44262.4153 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101450.16 | 0.1 | 0.04
44262.4157 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101449.36 | 0.1 | 0.04
44262.4161 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101448.76 | 0.1 | 0.04
44262.4164 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101447.7 | 0.1 | 0.04
44262.4168 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101447.29 | 0.1 | 0.04
44262.4171 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101444.56 | 0.09 | 0.04
44262.4175 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101443.05 | 0.09 | 0.04
44262.4178 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101440.9 | 0.09 | 0.04
44262.4182 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101440.9 | 0.09 | 0.04
44262.4185 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101441.5 | 0.09 | 0.04
44262.4189 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101439.25 | 0.09 | 0.04
44262.4192 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101439.41 | 0.09 | 0.04
44262.4196 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101439.42 | 0.09 | 0.04
44262.42 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101437.56 | 0.09 | 0.04
44262.4203 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101438.2 | 0.09 | 0.04
44262.4207 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101439.21 | 0.09 | 0.04
44262.421 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101440.03 | 0.09 | 0.04
44262.4214 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101443 | 0.09 | 0.04
44262.4217 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101443.66 | 0.09 | 0.04
44262.4221 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101445.74 | 0.1 | 0.04
44262.4224 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101446.07 | 0.1 | 0.04
44262.4228 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101446.17 | 0.1 | 0
44262.4231 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101446.57 | 0.1 | 0
44262.4235 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101445.27 | 0.1 | 0.04
44262.4239 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101447.06 | 0.1 | 0.04
44262.4242 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101448.24 | 0.1 | 0
44262.4246 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101450.16 | 0.1 | 0
44262.4249 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101448.75 | 0.1 | 0
44262.4253 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101451.33 | 0.1 | 0
44262.4256 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101449.67 | 0.1 | 0
44262.426 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101450.55 | 0.1 | 0
44262.4264 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101451.21 | 0.1 | 0
44262.4267 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101451.63 | 0.1 | 0
44262.4271 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101453.1 | 0.1 | 0.04
44262.4274 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101456.09 | 0.1 | 0.04
44262.4278 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101456.03 | 0.1 | 0.04
44262.4281 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101457.23 | 0.11 | 0.04
44262.4285 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101456.8 | 0.1 | 0
44262.4288 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101457.41 | 0.11 | 0
44262.4292 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101457.68 | 0.11 | 0
44262.4295 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101457.55 | 0.11 | 0.04
44262.4299 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101458.15 | 0.11 | 0.04
44262.4303 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101460.63 | 0.11 | 0.04
44262.4306 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101460.93 | 0.11 | 0.04
44262.431 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101462.66 | 0.11 | 0.04
44262.4313 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101462.92 | 0.11 | 0.04
44262.4317 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101460.27 | 0.11 | 0.04
44262.432 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101460.42 | 0.11 | 0.04
44262.4324 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101460.54 | 0.11 | 0.04
44262.4327 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101461.68 | 0.11 | 0.04
44262.4331 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101462.08 | 0.11 | 0.04
44262.4334 | 99.9962 | 23.2 | 100 | 101463.08 | 0.11 | 0.04
44262.4338 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101461.65 | 0.11 | 0.04
44262.4342 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101464.89 | 0.11 | 0.04
44262.4345 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101462.66 | 0.11 | 0.04
44262.4349 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101464.07 | 0.11 | 0.04
44262.4352 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101463.76 | 0.11 | 0.04
44262.4356 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101463.6 | 0.11 | 0.04
44262.4359 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101463.84 | 0.11 | 0.04
44262.4363 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101462.67 | 0.11 | 0.04
44262.4367 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101460.76 | 0.11 | 0.04
44262.437 | 99.9962 | 23.11 | 100 | 101460.54 | 0.11 | 0.04
44262.4374 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101459.23 | 0.11 | 0.04
44262.4377 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101459.97 | 0.11 | 0.04
44262.4381 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101460.12 | 0.11 | 0.04
44262.4384 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101459.01 | 0.11 | 0.04
44262.4388 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101457.76 | 0.11 | 0.04
44262.4391 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101456.93 | 0.1 | 0.04
44262.4395 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101455.71 | 0.1 | 0.04
44262.4398 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101452.78 | 0.1 | 0.04
44262.4402 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101452.08 | 0.1 | 0.04
44262.4406 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101453.15 | 0.1 | 0.04
44262.4409 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101452.18 | 0.1 | 0.04
44262.4413 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101450.68 | 0.1 | 0.04
44262.4416 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101452.03 | 0.1 | 0.04
44262.442 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101451.52 | 0.1 | 0.04
44262.4423 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101448.68 | 0.1 | 0.04
44262.4427 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101448.24 | 0.1 | 0.04
44262.443 | 99.9962 | 23.11 | 100 | 101448.92 | 0.1 | 0.04
44262.4434 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101448.89 | 0.1 | 0.04
44262.4438 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101449.32 | 0.1 | 0.04
44262.4441 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101449.38 | 0.1 | 0.04
44262.4445 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101446.96 | 0.1 | 0.04
44262.4448 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101448.48 | 0.1 | 0.04
44262.4452 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101446.68 | 0.1 | 0.04
44262.4455 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101446.4 | 0.1 | 0.04
44262.4459 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101447.75 | 0.1 | 0.04
44262.4462 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101448.4 | 0.1 | 0.04
44262.4466 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101448.71 | 0.1 | 0.04
44262.447 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101449.21 | 0.1 | 0.04
44262.4473 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101448.34 | 0.1 | 0.04
44262.4477 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101448.51 | 0.1 | 0.04
44262.448 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101448.77 | 0.1 | 0.04
44262.4484 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101448.55 | 0.1 | 0.04
44262.4487 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101448.19 | 0.1 | 0.04
44262.4491 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101447.08 | 0.1 | 0.04
44262.4494 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101449.69 | 0.1 | 0.04
44262.4498 | 99.9962 | 23.11 | 100 | 101448.15 | 0.1 | 0.04
44262.4502 | 99.9962 | 23.1 | 100 | 101448.24 | 0.1 | 0.04
44262.4505 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101449.78 | 0.1 | 0.04
44262.4509 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101454.17 | 0.1 | 0.04
44262.4512 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101452.12 | 0.1 | 0.04
44262.4516 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101453.32 | 0.1 | 0.04
44262.4519 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101453.6 | 0.1 | 0.04
44262.4523 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101452.86 | 0.1 | 0.04
44262.4526 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101452.6 | 0.1 | 0.04
44262.453 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101453.21 | 0.1 | 0.04
44262.4533 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101453.58 | 0.1 | 0.04
44262.4537 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101452.7 | 0.1 | 0.04
44262.4541 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101452.78 | 0.1 | 0.04
44262.4544 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101453.2 | 0.1 | 0.04
44262.4548 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101452.93 | 0.1 | 0.04
44262.4551 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101452.44 | 0.1 | 0.04
44262.4555 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101451.33 | 0.1 | 0.04
44262.4558 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101451.42 | 0.1 | 0.04
44262.4562 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101451.01 | 0.1 | 12.78
44262.4566 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101453.51 | 0.1 | 17.01
44262.4569 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101453.82 | 0.1 | 19.7
44262.4573 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101455.24 | 0.1 | 20.7
44262.4576 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101453.16 | 0.1 | 20.88
44262.458 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101454.17 | 0.1 | 20.88
44262.4583 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101454.2 | 0.1 | 20.79
44262.4587 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101454.93 | 0.1 | 20.79
44262.459 | 99.9962 | 23.19 | 100 | 101453.39 | 0.1 | 20.79
44262.4594 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101452.71 | 0.1 | 20.61
44262.4597 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101453.73 | 0.1 | 20.43
44262.4601 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101453.52 | 0.1 | 20.43
44262.4605 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101456.05 | 0.1 | 20.25
44262.4608 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101454.33 | 0.1 | 20.07
44262.4612 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101452.33 | 0.1 | 20.16
44262.4615 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101451.67 | 0.1 | 20.07
44262.4619 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101452.66 | 0.1 | 19.98
44262.4622 | 99.9962 | 23.1 | 100 | 101453.65 | 0.1 | 19.98
44262.4626 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101451.78 | 0.1 | 19.7
44262.4629 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101451.72 | 0.1 | 19.62
44262.4633 | 99.9962 | 23.11 | 100 | 101449.39 | 0.1 | 19.7
44262.4636 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101450.33 | 0.1 | 19.62
44262.464 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101450.27 | 0.1 | 19.62
44262.4644 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101450.97 | 0.1 | 19.62
44262.4647 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101450.27 | 0.1 | 19.35
44262.4651 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101448.81 | 0.1 | 19.35
44262.4654 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101446.42 | 0.1 | 19.17
44262.4658 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101446.19 | 0.1 | 19.17
44262.4661 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101445.66 | 0.1 | 19.17
44262.4665 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101445.31 | 0.1 | 19.17
44262.4669 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101443.56 | 0.09 | 19.08
44262.4672 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101444.4 | 0.09 | 19.08
44262.4676 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101444.16 | 0.09 | 18.9
44262.4679 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101444.09 | 0.09 | 18.9
44262.4683 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101443.11 | 0.09 | 18.99
44262.4686 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101442.24 | 0.09 | 18.99
44262.469 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101442.06 | 0.09 | 18.81
44262.4693 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101442.26 | 0.09 | 18.9
44262.4697 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101440.42 | 0.09 | 18.9
44262.47 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101438.38 | 0.09 | 18.71
44262.4704 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101440.37 | 0.09 | 18.71
44262.4708 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101440.99 | 0.09 | 18.62
44262.4711 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101440.37 | 0.09 | 18.71
44262.4715 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101440.05 | 0.09 | 18.81
44262.4718 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101440.36 | 0.09 | 18.62
44262.4722 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101440.32 | 0.09 | 18.54
44262.4725 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101439.02 | 0.09 | 18.54
44262.4729 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101438.77 | 0.09 | 18.45
44262.4732 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101439.57 | 0.09 | 18.45
44262.4736 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101436.62 | 0.09 | 18.54
44262.474 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101436.23 | 0.09 | 18.45
44262.4743 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101435.1 | 0.09 | 18.45
44262.4747 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101437.26 | 0.09 | 18.36
44262.475 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101436.01 | 0.09 | 18.45
44262.4754 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101436.32 | 0.09 | 18.45
44262.4757 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101434.95 | 0.09 | 18.36
44262.4761 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101436.05 | 0.09 | 18.45
44262.4764 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101435.24 | 0.09 | 18.45
44262.4768 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101434.34 | 0.09 | 18.45
44262.4772 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101434.02 | 0.09 | 18.45
44262.4775 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101434.94 | 0.09 | 18.45
44262.4779 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101432.89 | 0.08 | 18.45
44262.4782 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101432.39 | 0.08 | 18.36
44262.4786 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101431.04 | 0.08 | 18.36
44262.4789 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101432.27 | 0.08 | 18.45
44262.4793 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101432.34 | 0.08 | 18.27
44262.4796 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101430.81 | 0.08 | 18.36
44262.48 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101431.74 | 0.08 | 18.36
44262.4803 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101428.72 | 0.08 | 18.45
44262.4807 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101431.16 | 0.08 | 18.27
44262.4811 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101431.54 | 0.08 | 18.27
44262.4814 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101431.71 | 0.08 | 18.27
44262.4818 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101431.15 | 0.08 | 18.27
44262.4821 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101431.43 | 0.08 | 18.27
44262.4825 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101432.09 | 0.08 | 18.27
44262.4828 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101434.72 | 0.09 | 18.18
44262.4832 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101434.87 | 0.09 | 18.18
44262.4835 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101434.21 | 0.09 | 18.18
44262.4839 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101431.54 | 0.08 | 18.27
44262.4843 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101431.16 | 0.08 | 18.18
44262.4846 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101429.46 | 0.08 | 18.18
44262.485 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101427.67 | 0.08 | 18.27
44262.4853 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101427.02 | 0.08 | 18.18
44262.4857 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101423.66 | 0.08 | 18.09
44262.486 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101422.5 | 0.08 | 18.18
44262.4864 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101422.61 | 0.08 | 18.18
44262.4867 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101421.24 | 0.08 | 18.09
44262.4871 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101418.53 | 0.07 | 18.09
44262.4875 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101418.66 | 0.07 | 18.18
44262.4878 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101417.72 | 0.07 | 18.09
44262.4882 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101415.64 | 0.07 | 18.09
44262.4885 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101412.14 | 0.07 | 18.09
44262.4889 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101413.26 | 0.07 | 18.09
44262.4892 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101411.08 | 0.07 | 18.09
44262.4896 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101407.07 | 0.06 | 18.09
44262.4899 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101406.15 | 0.06 | 18.18
44262.4903 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101407.46 | 0.06 | 18.18
44262.4906 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101405.48 | 0.06 | 18.18
44262.491 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101400.64 | 0.06 | 18.27
44262.4914 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101403.58 | 0.06 | 18.18
44262.4917 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101400.16 | 0.06 | 18.18
44262.4921 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101399.36 | 0.06 | 18.09
44262.4924 | 99.9962 | 23.12 | 100 | 101397.39 | 0.06 | 18.09
44262.4928 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101397.08 | 0.05 | 18.18
44262.4931 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101396.25 | 0.05 | 18.18
44262.4935 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101397.05 | 0.05 | 18.09
44262.4938 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101393 | 0.05 | 18.09
44262.4942 | 99.9962 | 23.15 | 100 | 101393.57 | 0.05 | 18.09
44262.4946 | 99.9962 | 23.14 | 100 | 101393.24 | 0.05 | 18.09
44262.4949 | 99.9962 | 23.17 | 100 | 101393.88 | 0.05 | 18.18
44262.4953 | 99.9962 | 23.18 | 100 | 101390.94 | 0.05 | 18.18
44262.4956 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101390.04 | 0.05 | 18.27
44262.496 | 99.9962 | 23.11 | 100 | 101389.85 | 0.05 | 18.09
44262.4963 | 99.9962 | 23.13 | 100 | 101388.78 | 0.05 | 18.09
44262.4967 | 99.9962 | 23.16 | 100 | 101389.4 | 0.05 | 18.18
44262.497 | 99.9962 | 23.24 | 100 | 101390.48 | 0.05 | 18.27
44262.4974 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101390 | 0.05 | 18.27
44262.4978 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101385.76 | 0.05 | 18.27
44262.4981 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101384.68 | 0.04 | 18.09
44262.4985 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101383.52 | 0.04 | 18.36
44262.4988 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101384.3 | 0.04 | 18.45
44262.4992 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101383.55 | 0.04 | 18.36
44262.4995 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101382.84 | 0.04 | 18.27
44262.4999 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101381.46 | 0.04 | 18.27
44262.5002 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101381.89 | 0.04 | 18.27
44262.5006 | 99.9962 | 23.22 | 100 | 101378.01 | 0.04 | 18.18
44262.5009 | 99.9962 | 23.21 | 100 | 101378.46 | 0.04 | 18.27
44262.5013 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101378.13 | 0.04 | 18.36
44262.5017 | 99.9962 | 23.26 | 100 | 101378.52 | 0.04 | 18.36
44262.502 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101378.75 | 0.04 | 18.45
44262.5024 | 99.9962 | 23.23 | 100 | 101379.72 | 0.04 | 11.16
44262.5027 | 99.9962 | 23.25 | 100 | 101378.58 | 0.04 | 16.37
44262.5031 | 99.9962 | 23.3 | 100 | 101379.01 | 0.04 | 16.37
44262.5034 | 99.9962 | 23.35 | 100 | 101377.36 | 0.04 | 16.37
44262.5038 | 99.9962 | 23.39 | 100 | 101373.34 | 0.04 | 16.37
44262.5042 | 99.9962 | 23.44 | 100 | 101374.89 | 0.04 | 16.46
44262.5045 | 99.9962 | 23.46 | 100 | 101373.52 | 0.04 | 16.46
44262.5049 | 99.9962 | 23.47 | 100 | 101373.29 | 0.04 | 16.37
44262.5052 | 99.9962 | 23.51 | 100 | 101372.13 | 0.03 | 16.37
44262.5056 | 99.9962 | 23.55 | 100 | 101370.74 | 0.03 | 16.37
44262.5059 | 99.9962 | 23.57 | 100 | 101368.05 | 0.03 | 16.37
44262.5063 | 99.9962 | 23.61 | 100 | 101366.27 | 0.03 | 16.46
44262.5066 | 99.9962 | 23.58 | 100 | 101363.99 | 0.03 | 16.37
44262.507 | 99.9962 | 23.57 | 100 | 101363.36 | 0.03 | 14.58
44262.5073 | 99.9962 | 23.57 | 100 | 101361.42 | 0.03 | 13.77
44262.5077 | 99.9962 | 23.52 | 100 | 101359.73 | 0.02 | 13.77
44262.5081 | 99.9962 | 23.5 | 100 | 101359.26 | 0.02 | 13.59
44262.5084 | 99.9962 | 23.53 | 100 | 101358.35 | 0.02 | 13.59
44262.5088 | 99.9962 | 23.5 | 100 | 101356.36 | 0.02 | 12.69
44262.5091 | 99.9962 | 23.51 | 100 | 101355.84 | 0.02 | 12.78
44262.5095 | 99.9962 | 23.49 | 100 | 101357.39 | 0.02 | 12.69
44262.5098 | 99.9962 | 23.52 | 100 | 101354.69 | 0.02 | 12.78
44262.5102 | 99.9962 | 23.56 | 100 | 101355.82 | 0.02 | 12.69
44262.5105 | 99.9962 | 23.6 | 100 | 101354.66 | 0.02 | 12.69
44262.5109 | 99.9962 | 23.61 | 100 | 101354.59 | 0.02 | 12.69
44262.5113 | 99.9962 | 23.62 | 100 | 101353.37 | 0.02 | 12.6
44262.5116 | 99.9962 | 23.63 | 100 | 101354.79 | 0.02 | 12.78
44262.512 | 99.9962 | 23.65 | 100 | 101353.04 | 0.02 | 12.69
44262.5123 | 99.9962 | 23.66 | 100 | 101353.25 | 0.02 | 12.78
44262.5127 | 99.9962 | 23.68 | 100 | 101352.65 | 0.02 | 12.69
44262.513 | 99.9962 | 23.71 | 100 | 101352.7 | 0.02 | 12.78
44262.5134 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101354.18 | 0.02 | 12.69
44262.5137 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101352.37 | 0.02 | 12.78
44262.5141 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101351.74 | 0.02 | 12.87
44262.5145 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101350.32 | 0.02 | 12.69
44262.5148 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101353.05 | 0.02 | 12.69
44262.5152 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101351.49 | 0.02 | 12.69
44262.5155 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101351.2 | 0.02 | 12.69
44262.5159 | 99.9962 | 23.8 | 100 | 101351.98 | 0.02 | 12.69
44262.5162 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101350.96 | 0.02 | 12.78
44262.5166 | 99.9962 | 23.81 | 100 | 101349.36 | 0.02 | 12.78
44262.5169 | 99.9962 | 23.83 | 100 | 101349.17 | 0.02 | 12.87
44262.5173 | 99.9962 | 23.82 | 100 | 101348.34 | 0.01 | 12.78
44262.5177 | 99.9962 | 23.81 | 100 | 101348.05 | 0.01 | 12.69
44262.518 | 99.9962 | 23.79 | 100 | 101348.59 | 0.01 | 12.78
44262.5184 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101346.35 | 0.01 | 12.78
44262.5187 | 99.9962 | 23.72 | 100 | 101346.79 | 0.01 | 12.78
44262.5191 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101346.71 | 0.01 | 12.78
44262.5194 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101346.41 | 0.01 | 12.87
44262.5198 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101344.52 | 0.01 | 12.87
44262.5201 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101344.68 | 0.01 | 12.78
44262.5205 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101343.1 | 0.01 | 12.87
44262.5208 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101342.4 | 0.01 | 12.78
44262.5212 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101342.06 | 0.01 | 12.87
44262.5216 | 99.9962 | 23.81 | 100 | 101341.23 | 0.01 | 12.87
44262.5219 | 99.9962 | 23.82 | 100 | 101340.05 | 0.01 | 12.87
44262.5223 | 99.9962 | 23.81 | 100 | 101337.43 | 0.01 | 12.87
44262.5226 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101338.53 | 0.01 | 12.87
44262.523 | 99.9962 | 23.79 | 100 | 101337.02 | 0.01 | 12.87
44262.5233 | 99.9962 | 23.81 | 100 | 101336.03 | 0 | 12.87
44262.5237 | 99.9962 | 23.84 | 100 | 101336.93 | 0 | 12.96
44262.5241 | 99.9962 | 23.81 | 100 | 101339.48 | 0.01 | 12.96
44262.5244 | 99.9962 | 23.83 | 100 | 101337.52 | 0.01 | 4.67
44262.5248 | 99.9962 | 23.81 | 100 | 101336.53 | 0 | 4.63
44262.5251 | 99.9962 | 23.82 | 100 | 101338.94 | 0.01 | 4.63
44262.5255 | 99.9962 | 23.81 | 100 | 101336.22 | 0 | 4.59
44262.5258 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101337.21 | 0.01 | 4.59
44262.5262 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101337.67 | 0.01 | 4.59
44262.5265 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101336.68 | 0 | 4.5
44262.5269 | 99.9962 | 23.79 | 100 | 101335.11 | 0 | 4.5
44262.5272 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101335.94 | 0 | 4.63
44262.5276 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101335.2 | 0 | 4.63
44262.528 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101334.16 | 0 | 4.63
44262.5283 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101332.32 | 0 | 4.67
44262.5287 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101329.2 | 0 | 4.67
44262.529 | 99.9962 | 23.79 | 100 | 101328.65 | 0 | 4.72
44262.5294 | 99.9962 | 23.8 | 100 | 101326.64 | 0 | 4.81
44262.5297 | 99.9962 | 23.8 | 100 | 101326.42 | 0 | 4.9
44262.5301 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101323.17 | 0 | 5.04
44262.5304 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101323.92 | 0 | 5.08
44262.5308 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101321.39 | 0 | 5.13
44262.5312 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101318.5 | 0 | 5.13
44262.5315 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101318.08 | 0 | 5.08
44262.5319 | 99.9962 | 23.73 | 100 | 101316.9 | 0 | 5.13
44262.5322 | 99.9962 | 23.72 | 100 | 101313.32 | 0 | 5.13
44262.5326 | 99.9962 | 23.73 | 100 | 101312.72 | 0.01 | 5.13
44262.5329 | 99.9962 | 23.73 | 100 | 101309.94 | 0.01 | 5.17
44262.5333 | 99.9962 | 23.73 | 100 | 101308.8 | 0.01 | 5.44
44262.5336 | 99.9962 | 23.73 | 100 | 101307.71 | 0.01 | 5.44
44262.534 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101306.31 | 0.01 | 5.44
44262.5344 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101303.89 | 0.01 | 5.44
44262.5347 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101303.19 | 0.01 | 5.44
44262.5351 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101302.25 | 0.01 | 5.44
44262.5354 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101301.8 | 0.01 | 5.44
44262.5358 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101300.01 | 0.02 | 5.44
44262.5361 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101300.23 | 0.02 | 5.53
44262.5365 | 99.9962 | 23.79 | 100 | 101300.42 | 0.02 | 5.49
44262.5368 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101300.75 | 0.02 | 5.49
44262.5372 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101300.41 | 0.02 | 5.49
44262.5375 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101299.62 | 0.02 | 5.44
44262.5379 | 99.9962 | 23.72 | 100 | 101299.73 | 0.02 | 5.44
44262.5383 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101296.75 | 0.02 | 5.44
44262.5386 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101297.79 | 0.02 | 5.49
44262.539 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101297.99 | 0.02 | 5.49
44262.5393 | 99.9962 | 23.79 | 100 | 101299.03 | 0.02 | 5.53
44262.5397 | 99.9962 | 23.79 | 100 | 101296.05 | 0.02 | 5.49
44262.54 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101296.49 | 0.02 | 5.49
44262.5404 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101297.09 | 0.02 | 5.44
44262.5407 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101294.56 | 0.02 | 5.49
44262.5411 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101295.66 | 0.02 | 5.44
44262.5415 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101296.46 | 0.02 | 5.53
44262.5418 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101295.29 | 0.02 | 5.44
44262.5422 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101294.2 | 0.02 | 5.44
44262.5425 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101294.5 | 0.02 | 5.44
44262.5429 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101290.6 | 0.02 | 5.53
44262.5432 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101289.3 | 0.02 | 5.49
44262.5436 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101291.35 | 0.02 | 5.44
44262.5439 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101289.93 | 0.02 | 5.44
44262.5443 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101291.78 | 0.02 | 5.44
44262.5447 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101289.37 | 0.02 | 5.44
44262.545 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101290.91 | 0.02 | 5.49
44262.5454 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101288.92 | 0.03 | 5.44
44262.5457 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101289.49 | 0.02 | 5.44
44262.5461 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101290.75 | 0.02 | 5.44
44262.5464 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101288.74 | 0.03 | 5.44
44262.5468 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101287.38 | 0.03 | 5.44
44262.5471 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101289.35 | 0.02 | 5.49
44262.5475 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101289.51 | 0.02 | 5.44
44262.5478 | 99.9962 | 23.73 | 100 | 101287.71 | 0.03 | 5.44
44262.5482 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101288.18 | 0.03 | 5.44
44262.5486 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101289.66 | 0.02 | 5.44
44262.5489 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101288.56 | 0.03 | 5.44
44262.5493 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101287.43 | 0.03 | 5.44
44262.5496 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101289.17 | 0.02 | 5.44
44262.55 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101288.39 | 0.03 | 5.44
44262.5503 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101285.77 | 0.03 | 5.44
44262.5507 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101285.87 | 0.03 | 5.44
44262.5511 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101285.41 | 0.03 | 5.44
44262.5514 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101284.18 | 0.03 | 5.44
44262.5518 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101284.87 | 0.03 | 5.44
44262.5521 | 99.9962 | 23.73 | 100 | 101284.95 | 0.03 | 5.44
44262.5525 | 99.9962 | 23.73 | 100 | 101281.85 | 0.03 | 5.44
44262.5528 | 99.9962 | 23.71 | 100 | 101281.63 | 0.03 | 5.44
44262.5532 | 99.9962 | 23.72 | 100 | 101281.59 | 0.03 | 5.44
44262.5535 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101278.47 | 0.03 | 5.44
44262.5539 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101278.15 | 0.03 | 5.44
44262.5542 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101277.56 | 0.03 | 5.44
44262.5546 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101277.79 | 0.03 | 5.44
44262.555 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101275.52 | 0.04 | 5.44
44262.5553 | 99.9962 | 23.78 | 100 | 101277.16 | 0.03 | 5.44
44262.5557 | 99.9962 | 23.79 | 100 | 101279.17 | 0.03 | 5.44
44262.556 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101276.79 | 0.04 | 5.44
44262.5564 | 99.9962 | 23.71 | 100 | 101275.7 | 0.04 | 5.44
44262.5567 | 99.9962 | 23.73 | 100 | 101276.24 | 0.04 | 5.44
44262.5571 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101276.15 | 0.04 | 5.44
44262.5574 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101275.92 | 0.04 | 5.44
44262.5578 | 99.9962 | 23.77 | 100 | 101277.21 | 0.03 | 5.44
44262.5581 | 99.9962 | 23.74 | 100 | 101276.55 | 0.04 | 5.44
44262.5585 | 99.9962 | 23.71 | 100 | 101274.43 | 0.04 | 5.44
44262.5589 | 99.9962 | 23.72 | 100 | 101272.53 | 0.04 | 5.44
44262.5592 | 99.9962 | 23.71 | 100 | 101273.29 | 0.04 | 5.44
44262.5596 | 99.9962 | 23.7 | 100 | 101274.46 | 0.04 | 5.44
44262.5599 | 99.9962 | 23.7 | 100 | 101272.59 | 0.04 | 5.44
44262.5603 | 99.9962 | 23.73 | 100 | 101271.22 | 0.04 | 5.44
44262.5606 | 99.9962 | 23.76 | 100 | 101272.11 | 0.04 | 5.44
44262.561 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101271.4 | 0.04 | 5.44
44262.5614 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101269.63 | 0.04 | 5.44
44262.5617 | 99.9962 | 23.75 | 100 | 101267.93 | 0.04 | 5.44

## 1M
date | Rx | Temp | Huminty | Pressure | high | light
44263.0653 | 1000412.79 | 24.4 | 100 | 101355.35 | 0.02 | 20.61 |  | Rs | Rx
44263.066 | 1000450.195 | 24.43 | 100 | 101356.87 | 0.02 | 0.13 | Model | Fluke 742A | Fluke 742A
44263.0667 | 1000478.888 | 24.58 | 100 | 101354.32 | 0.02 | 0.13 | SN
44263.0674 | 1000478.212 | 24.51 | 100 | 101355.41 | 0.02 | 0.04 | Messured Value | 9.9997 | 1000271.7699
44263.0681 | 1000470.707 | 24.68 | 100 | 101353.81 | 0.02 | 0.04 | amb. Temp. | 23 | 23
44263.0688 | 1000447.537 | 24.56 | 100 | 101355.56 | 0.02 | 0.04 | Labs
44263.0695 | 1000424.858 | 24.64 | 100 | 101355.56 | 0.02 | 0 | Cal. Date | 6 Mar. 21 | 6 Mar. 21
44263.0702 | 1000417.023 | 24.51 | 100 | 101354.78 | 0.02 | 0
44263.0709 | 1000412.213 | 24.59 | 100 | 101352.35 | 0.02 | 0
44263.0716 | 1000398.37 | 24.66 | 100 | 101353.5 | 0.02 | 0
44263.0723 | 1000384.987 | 24.72 | 100 | 101350.75 | 0.02 | 0
44263.073 | 1000381.842 | 24.58 | 100 | 101350.59 | 0.02 | 0.13
44263.0737 | 1000378.129 | 24.62 | 100 | 101349 | 0.01 | 0.13
44263.0744 | 1000369.553 | 24.59 | 100 | 101348.86 | 0.01 | 0.04
44263.0751 | 1000361.375 | 24.65 | 100 | 101346.61 | 0.01 | 0.04
44263.0758 | 1000360.045 | 24.65 | 100 | 101344.33 | 0.01 | 0.04
44263.0765 | 1000358.187 | 24.69 | 100 | 101342.78 | 0.01 | 0
44263.0772 | 1000352.757 | 24.71 | 100 | 101343.45 | 0.01 | 0
44263.0779 | 1000349.189 | 24.66 | 100 | 101343.31 | 0.01 | 0
44263.0786 | 1000348.892 | 24.61 | 100 | 101341.77 | 0.01 | 0
44263.0793 | 1000347.967 | 24.65 | 100 | 101343.44 | 0.01 | 0
44263.08 | 1000345.099 | 24.66 | 100 | 101339.83 | 0.01 | 0
44263.0807 | 1000342.883 | 24.7 | 100 | 101338.87 | 0.01 | 0
44263.0814 | 1000343.274 | 24.67 | 100 | 101339.42 | 0.01 | 0
44263.0821 | 1000343.436 | 24.6 | 100 | 101339.28 | 0.01 | 0
44263.0828 | 1000342.687 | 24.61 | 100 | 101340.99 | 0.01 | 0
44263.0835 | 1000341.514 | 24.64 | 100 | 101341.81 | 0.01 | 0
44263.0842 | 1000340.193 | 24.6 | 100 | 101342.54 | 0.01 | 0
44263.0849 | 1000338.786 | 24.66 | 100 | 101343.75 | 0.01 | 0
44263.0856 | 1000337.563 | 24.61 | 100 | 101345.07 | 0.01 | 0
44263.0863 | 1000336.235 | 24.66 | 100 | 101344.53 | 0.01 | 0
44263.087 | 1000335.072 | 24.63 | 100 | 101344.04 | 0.01 | 0
44263.0877 | 1000333.949 | 24.45 | 100 | 101344.24 | 0.01 | 0
44263.0884 | 1000332.857 | 24.5 | 100 | 101341.39 | 0.01 | 0
44263.0891 | 1000331.347 | 24.62 | 100 | 101339.25 | 0.01 | 0
44263.0898 | 1000330.04 | 24.58 | 100 | 101338.39 | 0.01 | 0
44263.0905 | 1000328.828 | 24.69 | 100 | 101335.96 | 0 | 0
44263.0912 | 1000327.354 | 24.65 | 100 | 101334.41 | 0 | 0
44263.0919 | 1000326.302 | 24.6 | 100 | 101333.22 | 0 | 0
44263.0926 | 1000325.356 | 24.6 | 100 | 101334.43 | 0 | 0
44263.0933 | 1000324.531 | 24.56 | 100 | 101332.2 | 0 | 0
44263.094 | 1000323.868 | 24.49 | 100 | 101332.54 | 0 | 0
44263.0947 | 1000322.908 | 24.61 | 100 | 101329.48 | 0 | 0
44263.0954 | 1000321.976 | 24.58 | 100 | 101331.16 | 0 | 0
44263.0961 | 1000321.112 | 24.63 | 100 | 101331.84 | 0 | 0
44263.0968 | 1000320.066 | 24.57 | 100 | 101333.99 | 0 | 0
44263.0975 | 1000318.986 | 24.67 | 100 | 101329.98 | 0 | 0
44263.0982 | 1000318.241 | 24.64 | 100 | 101328.36 | 0 | 0
44263.0989 | 1000317.595 | 24.61 | 100 | 101326.31 | 0 | 0
44263.0996 | 1000316.898 | 24.62 | 100 | 101327.06 | 0 | 0
44263.1003 | 1000316.082 | 24.64 | 100 | 101326.35 | 0 | 0
44263.101 | 1000315.338 | 24.61 | 100 | 101327.77 | 0 | 0
44263.1017 | 1000314.353 | 24.64 | 100 | 101326.43 | 0 | 0
44263.1023 | 1000313.578 | 24.62 | 100 | 101326.37 | 0 | 0
44263.1031 | 1000313.578 | 24.66 | 100 | 101326.16 | 0 | 0
44263.1038 | 1000312.574 | 24.57 | 100 | 101325.15 | 0 | 0
44263.1044 | 1000311.368 | 24.54 | 100 | 101327.35 | 0 | 0
44263.1052 | 1000309.982 | 24.6 | 100 | 101325.35 | 0 | 0
44263.1058 | 1000308.516 | 24.58 | 100 | 101326.24 | 0 | 0
44263.1066 | 1000307.117 | 24.53 | 100 | 101324.69 | 0 | 0
44263.1072 | 1000306.226 | 24.62 | 100 | 101320.8 | 0 | 0
44263.1079 | 1000305.45 | 24.6 | 100 | 101324.01 | 0 | 0
44263.1086 | 1000304.464 | 24.62 | 100 | 101325.12 | 0 | 0
44263.1093 | 1000303.698 | 24.67 | 100 | 101324.27 | 0 | 0
44263.11 | 1000302.77 | 24.54 | 100 | 101322.86 | 0 | 0
44263.1107 | 1000301.878 | 24.57 | 100 | 101322.74 | 0 | 0
44263.1114 | 1000301.097 | 24.54 | 100 | 101324.14 | 0 | 0
44263.1121 | 1000300.169 | 24.65 | 100 | 101324.88 | 0 | 0
44263.1128 | 1000299.441 | 24.66 | 100 | 101322.43 | 0 | 0
44263.1135 | 1000298.526 | 24.58 | 100 | 101322.99 | 0 | 0
44263.1142 | 1000297.553 | 24.59 | 100 | 101321.28 | 0 | 0
44263.1149 | 1000296.519 | 24.62 | 100 | 101322.14 | 0 | 0
44263.1156 | 1000295.576 | 24.64 | 100 | 101321.51 | 0 | 0
44263.1163 | 1000294.776 | 24.6 | 100 | 101322.6 | 0 | 0
44263.117 | 1000293.978 | 24.62 | 100 | 101321.84 | 0 | 0
44263.1177 | 1000293.232 | 24.64 | 100 | 101317.89 | 0 | 0
44263.1184 | 1000292.351 | 24.64 | 100 | 101315.56 | 0 | 0
44263.1191 | 1000291.63 | 24.63 | 100 | 101312.77 | 0.01 | 0
44263.1198 | 1000290.65 | 24.54 | 100 | 101310.93 | 0.01 | 0
44263.1205 | 1000289.891 | 24.55 | 100 | 101312.17 | 0.01 | 0
44263.1212 | 1000289.733 | 24.55 | 100 | 101308.64 | 0.01 | 0
44263.1219 | 1000289.532 | 24.57 | 100 | 101310.96 | 0.01 | 0
44263.1226 | 1000289.391 | 24.57 | 100 | 101307.84 | 0.01 | 0
44263.1233 | 1000289.18 | 24.57 | 100 | 101305.1 | 0.01 | 0
44263.124 | 1000288.693 | 24.59 | 100 | 101305.83 | 0.01 | 0
44263.1247 | 1000288.14 | 24.54 | 100 | 101307.7 | 0.01 | 0
44263.1254 | 1000287.649 | 24.59 | 100 | 101307.12 | 0.01 | 0
44263.1261 | 1000287.042 | 24.6 | 100 | 101306.25 | 0.01 | 0
44263.1268 | 1000286.505 | 24.63 | 100 | 101308.41 | 0.01 | 0
44263.1275 | 1000285.804 | 24.64 | 100 | 101307.62 | 0.01 | 0
44263.1282 | 1000285.134 | 24.55 | 100 | 101307.44 | 0.01 | 0
44263.1289 | 1000284.645 | 24.63 | 100 | 101307.41 | 0.01 | 0
44263.1296 | 1000284.268 | 24.61 | 100 | 101308.12 | 0.01 | 0
44263.1303 | 1000284.18 | 24.58 | 100 | 101305.64 | 0.01 | 0
44263.131 | 1000284.065 | 24.62 | 100 | 101303.72 | 0.01 | 0
44263.1317 | 1000283.643 | 24.56 | 100 | 101301.45 | 0.01 | 0
44263.1324 | 1000283.288 | 24.58 | 100 | 101299.02 | 0.02 | 0
44263.1331 | 1000282.862 | 24.6 | 100 | 101299.7 | 0.02 | 0
44263.1338 | 1000282.396 | 24.61 | 100 | 101298.72 | 0.02 | 0
44263.1345 | 1000282.05 | 24.56 | 100 | 101296.87 | 0.02 | 0
44263.1352 | 1000281.514 | 24.62 | 100 | 101295.49 | 0.02 | 0
44263.1359 | 1000280.958 | 24.62 | 100 | 101294.25 | 0.02 | 0
44263.1366 | 1000280.382 | 24.61 | 100 | 101291.56 | 0.02 | 0
44263.1373 | 1000279.757 | 24.57 | 100 | 101290.07 | 0.02 | 0
44263.138 | 1000279.248 | 24.56 | 100 | 101287.87 | 0.03 | 0
44263.1387 | 1000278.719 | 24.6 | 100 | 101285.69 | 0.03 | 0
44263.1394 | 1000278.081 | 24.59 | 100 | 101285.81 | 0.03 | 0
44263.1401 | 1000277.447 | 24.54 | 100 | 101286.84 | 0.03 | 0
44263.1408 | 1000276.804 | 24.54 | 100 | 101282.99 | 0.03 | 0
44263.1415 | 1000276.241 | 24.54 | 100 | 101281.02 | 0.03 | 0
44263.1422 | 1000275.59 | 24.62 | 100 | 101279.31 | 0.03 | 0
44263.1429 | 1000275.414 | 24.64 | 100 | 101276.39 | 0.04 | 0
44263.1436 | 1000275.483 | 24.62 | 100 | 101279.84 | 0.03 | 0
44263.1443 | 1000275.448 | 24.58 | 100 | 101279.61 | 0.03 | 0
44263.145 | 1000275.487 | 24.55 | 100 | 101279.01 | 0.03 | 0
44263.1457 | 1000274.976 | 24.58 | 100 | 101280.02 | 0.03 | 0
44263.1464 | 1000274.309 | 24.55 | 100 | 101277.98 | 0.03 | 0
44263.1471 | 1000273.69 | 24.59 | 100 | 101281.15 | 0.03 | 0
44263.1478 | 1000273.095 | 24.63 | 100 | 101282.87 | 0.03 | 0
44263.1485 | 1000272.625 | 24.62 | 100 | 101283.41 | 0.03 | 0
44263.1492 | 1000272.653 | 24.64 | 100 | 101280.46 | 0.03 | 0
44263.1499 | 1000272.488 | 24.6 | 100 | 101282.23 | 0.03 | 0
44263.1506 | 1000272.269 | 24.53 | 100 | 101285.11 | 0.03 | 0
44263.1513 | 1000271.96 | 24.47 | 100 | 101285.07 | 0.03 | 0
44263.152 | 1000271.251 | 24.6 | 100 | 101285.75 | 0.03 | 0
44263.1527 | 1000270.554 | 24.53 | 100 | 101285.65 | 0.03 | 0
44263.1534 | 1000269.808 | 24.49 | 100 | 101283.4 | 0.03 | 0
44263.1541 | 1000269.436 | 24.5 | 100 | 101281.66 | 0.03 | 0
44263.1548 | 1000269.079 | 24.58 | 100 | 101280.46 | 0.03 | 0
44263.1555 | 1000268.989 | 24.58 | 100 | 101281.36 | 0.03 | 0
44263.1562 | 1000268.812 | 24.61 | 100 | 101281.45 | 0.03 | 0
44263.1569 | 1000268.707 | 24.61 | 100 | 101280.06 | 0.03 | 0
44263.1576 | 1000268.483 | 24.6 | 100 | 101279.81 | 0.03 | 0
44263.1583 | 1000268.301 | 24.56 | 100 | 101281.32 | 0.03 | 0
44263.1589 | 1000268.189 | 24.6 | 100 | 101276.88 | 0.04 | 0
44263.1597 | 1000267.946 | 24.64 | 100 | 101277.85 | 0.03 | 0
44263.1603 | 1000268.086 | 24.63 | 100 | 101278.9 | 0.03 | 0
44263.1611 | 1000267.994 | 24.62 | 100 | 101275.03 | 0.04 | 0
44263.1617 | 1000267.716 | 24.59 | 100 | 101276.86 | 0.04 | 0
44263.1624 | 1000267.467 | 24.6 | 100 | 101272.84 | 0.04 | 0
44263.1631 | 1000266.696 | 24.59 | 100 | 101271.9 | 0.04 | 0
44263.1638 | 1000266.136 | 24.55 | 100 | 101271.32 | 0.04 | 0
44263.1645 | 1000265.725 | 24.57 | 100 | 101273.59 | 0.04 | 0
44263.1652 | 1000265.725 | 24.56 | 100 | 101271.24 | 0.04 | 0
44263.1659 | 1000265.476 | 24.59 | 100 | 101272.07 | 0.04 | 0
44263.1666 | 1000265.476 | 24.57 | 100 | 101270.46 | 0.04 | 0
44263.1673 | 1000265.404 | 24.57 | 100 | 101271.04 | 0.04 | 0
44263.168 | 1000265.412 | 24.59 | 100 | 101272.6 | 0.04 | 0
44263.1687 | 1000265.366 | 24.57 | 100 | 101272.74 | 0.04 | 0
44263.1694 | 1000265.209 | 24.57 | 100 | 101272.07 | 0.04 | 0
44263.1701 | 1000265.038 | 24.53 | 100 | 101272.6 | 0.04 | 0
44263.1708 | 1000264.917 | 24.59 | 100 | 101272.85 | 0.04 | 0
44263.1715 | 1000264.625 | 24.61 | 100 | 101271.88 | 0.04 | 0
44263.1722 | 1000264.045 | 24.53 | 100 | 101274.72 | 0.04 | 0
44263.1729 | 1000263.802 | 24.5 | 100 | 101275.22 | 0.04 | 0
44263.1736 | 1000263.559 | 24.61 | 100 | 101276.39 | 0.04 | 0
44263.1743 | 1000263.209 | 24.64 | 100 | 101276.88 | 0.04 | 0
44263.175 | 1000263.013 | 24.6 | 100 | 101278.43 | 0.03 | 0
44263.1757 | 1000262.651 | 24.61 | 100 | 101281.67 | 0.03 | 0
44263.1764 | 1000262.266 | 24.6 | 100 | 101283.41 | 0.03 | 0
44263.1771 | 1000261.753 | 24.62 | 100 | 101281.43 | 0.03 | 0
44263.1778 | 1000261.278 | 24.65 | 100 | 101278.58 | 0.03 | 0
44263.1785 | 1000260.826 | 24.64 | 100 | 101274.06 | 0.04 | 0
44263.1792 | 1000260.118 | 24.61 | 100 | 101272.67 | 0.04 | 0
44263.1799 | 1000259.879 | 24.61 | 100 | 101270.01 | 0.04 | 0
44263.1806 | 1000259.086 | 24.58 | 100 | 101269.35 | 0.04 | 0
44263.1813 | 1000258.647 | 24.58 | 100 | 101265.75 | 0.04 | 0
44263.182 | 1000258.139 | 24.52 | 100 | 101267.23 | 0.04 | 0
44263.1827 | 1000257.746 | 24.6 | 100 | 101263.5 | 0.05 | 0
44263.1834 | 1000258.043 | 24.55 | 100 | 101264.12 | 0.05 | 0
44263.1841 | 1000257.975 | 24.57 | 100 | 101263.76 | 0.05 | 0
44263.1848 | 1000258.067 | 24.52 | 100 | 101263.46 | 0.05 | 0
44263.1855 | 1000257.944 | 24.55 | 100 | 101264.53 | 0.05 | 0
44263.1862 | 1000257.741 | 24.53 | 100 | 101265.58 | 0.04 | 0
44263.1869 | 1000257.553 | 24.53 | 100 | 101265.12 | 0.04 | 0
44263.1876 | 1000257.323 | 24.57 | 100 | 101267.86 | 0.04 | 0
44263.1883 | 1000257.266 | 24.58 | 100 | 101268.3 | 0.04 | 0
44263.189 | 1000257.274 | 24.5 | 100 | 101268.39 | 0.04 | 0
44263.1897 | 1000257.309 | 24.59 | 100 | 101268.56 | 0.04 | 0
44263.1904 | 1000257.301 | 24.49 | 100 | 101269.25 | 0.04 | 0
44263.1911 | 1000257.357 | 24.5 | 100 | 101268.96 | 0.04 | 0
44263.1918 | 1000257.386 | 24.52 | 100 | 101269.65 | 0.04 | 0
44263.1925 | 1000257.364 | 24.59 | 100 | 101266.89 | 0.04 | 0
44263.1932 | 1000257.372 | 24.59 | 100 | 101269.25 | 0.04 | 0
44263.1939 | 1000257.543 | 24.6 | 100 | 101267.36 | 0.04 | 0
44263.1946 | 1000257.797 | 24.57 | 100 | 101268.92 | 0.04 | 0
44263.1953 | 1000258.101 | 24.55 | 100 | 101267.14 | 0.04 | 0
44263.196 | 1000258.196 | 24.63 | 100 | 101267.87 | 0.04 | 0
44263.1967 | 1000258.072 | 24.61 | 100 | 101265.1 | 0.04 | 0
44263.1974 | 1000257.784 | 24.55 | 100 | 101266.3 | 0.04 | 0
44263.1981 | 1000257.462 | 24.54 | 100 | 101262.28 | 0.05 | 0
44263.1988 | 1000257.164 | 24.56 | 99.89 | 101260.6 | 0.05 | 0
44263.1995 | 1000256.873 | 24.56 | 99.43 | 101259.56 | 0.05 | 0
44263.2002 | 1000256.377 | 24.48 | 100 | 101259.61 | 0.05 | 0
44263.2009 | 1000255.877 | 24.49 | 100 | 101261.56 | 0.05 | 0
44263.2016 | 1000255.542 | 24.55 | 99.7 | 101262.36 | 0.05 | 0
44263.2023 | 1000255.383 | 24.61 | 99.18 | 101262.21 | 0.05 | 0
44263.203 | 1000255.589 | 24.61 | 98.92 | 101264.5 | 0.05 | 0
44263.2037 | 1000255.91 | 24.55 | 99.38 | 101263.63 | 0.05 | 0
44263.2044 | 1000256.428 | 24.54 | 99.62 | 101266.16 | 0.04 | 0
44263.2051 | 1000256.471 | 24.56 | 99.37 | 101270.8 | 0.04 | 0
44263.2058 | 1000256.361 | 24.55 | 99.04 | 101269.64 | 0.04 | 0
44263.2065 | 1000256.13 | 24.56 | 98.81 | 101274 | 0.04 | 0
44263.2072 | 1000255.576 | 24.5 | 98.83 | 101275.78 | 0.04 | 0
44263.2079 | 1000255.399 | 24.58 | 98.34 | 101278.39 | 0.03 | 0
44263.2086 | 1000255.21 | 24.56 | 98.44 | 101280.54 | 0.03 | 0
44263.2093 | 1000255.084 | 24.51 | 98.63 | 101284.21 | 0.03 | 0
44263.21 | 1000254.932 | 24.55 | 98.49 | 101285.51 | 0.03 | 0
44263.2107 | 1000254.77 | 24.57 | 98.25 | 101283.69 | 0.03 | 0
44263.2114 | 1000254.771 | 24.56 | 98.4 | 101288.48 | 0.03 | 0
44263.212 | 1000254.883 | 24.58 | 98.03 | 101291.13 | 0.02 | 0
44263.2128 | 1000255.215 | 24.56 | 97.99 | 101290.84 | 0.02 | 0
44263.2134 | 1000255.222 | 24.48 | 98.41 | 101290.5 | 0.02 | 0
44263.2142 | 1000255.086 | 24.49 | 98.33 | 101289.6 | 0.02 | 0
44263.2148 | 1000254.703 | 24.49 | 98.23 | 101292.17 | 0.02 | 0
44263.2155 | 1000254.156 | 24.45 | 98.29 | 101292.7 | 0.02 | 0
44263.2162 | 1000253.97 | 24.53 | 97.75 | 101293.78 | 0.02 | 0
44263.2169 | 1000253.876 | 24.53 | 97.75 | 101297.43 | 0.02 | 0
44263.2176 | 1000253.975 | 24.52 | 97.64 | 101297.72 | 0.02 | 0
44263.2183 | 1000254.255 | 24.5 | 97.86 | 101298.83 | 0.02 | 0
44263.219 | 1000254.149 | 24.57 | 97.33 | 101296.63 | 0.02 | 0
44263.2197 | 1000253.82 | 24.51 | 97.69 | 101295.85 | 0.02 | 0
44263.2204 | 1000253.558 | 24.49 | 97.62 | 101295.59 | 0.02 | 0
44263.2211 | 1000253.211 | 24.58 | 97.17 | 101297.17 | 0.02 | 0
44263.2218 | 1000252.895 | 24.6 | 97.01 | 101296.62 | 0.02 | 0
44263.2225 | 1000252.654 | 24.54 | 97.51 | 101297.41 | 0.02 | 0
44263.2232 | 1000252.246 | 24.48 | 98.04 | 101296.2 | 0.02 | 0
44263.2239 | 1000251.874 | 24.43 | 98.52 | 101297.2 | 0.02 | 0
44263.2246 | 1000251.75 | 24.53 | 98.03 | 101298.39 | 0.02 | 0
44263.2253 | 1000251.618 | 24.54 | 98.02 | 101298.96 | 0.02 | 0
44263.226 | 1000251.609 | 24.59 | 97.63 | 101298.22 | 0.02 | 0
44263.2267 | 1000251.338 | 24.53 | 97.85 | 101296.01 | 0.02 | 0
44263.2274 | 1000251.227 | 24.53 | 97.85 | 101296.3 | 0.02 | 0
44263.2281 | 1000250.864 | 24.55 | 97.88 | 101298.12 | 0.02 | 0
44263.2288 | 1000250.627 | 24.54 | 98.18 | 101297.24 | 0.02 | 0
44263.2295 | 1000250.496 | 24.59 | 97.91 | 101298.43 | 0.02 | 0
44263.2302 | 1000250.496 | 24.55 | 98.01 | 101299.69 | 0.02 | 0
44263.2309 | 1000250.311 | 24.51 | 98.3 | 101299.92 | 0.02 | 0
44263.2316 | 1000250.456 | 24.51 | 98.36 | 101303.21 | 0.01 | 0
44263.2323 | 1000250.261 | 24.54 | 98.02 | 101298.61 | 0.02 | 0
44263.233 | 1000249.907 | 24.52 | 98.44 | 101303.96 | 0.01 | 0
44263.2337 | 1000249.656 | 24.54 | 98 | 101302.19 | 0.01 | 0
44263.2344 | 1000249.373 | 24.5 | 98.09 | 101304.1 | 0.01 | 0
44263.2351 | 1000249.211 | 24.55 | 97.56 | 101306.12 | 0.01 | 0
44263.2358 | 1000249.314 | 24.6 | 97.26 | 101307.58 | 0.01 | 0
44263.2365 | 1000249.343 | 24.58 | 97.28 | 101311.86 | 0.01 | 0
44263.2372 | 1000249.391 | 24.49 | 98.14 | 101315.49 | 0 | 0
44263.2379 | 1000249.376 | 24.5 | 97.88 | 101319.52 | 0 | 0
44263.2386 | 1000249.084 | 24.53 | 97.82 | 101321.08 | 0 | 0
44263.2393 | 1000248.789 | 24.58 | 97.64 | 101326.39 | 0 | 0
44263.24 | 1000248.485 | 24.59 | 97.16 | 101325.13 | 0 | 0
44263.2407 | 1000248.159 | 24.53 | 97.79 | 101328.89 | 0 | 0
44263.2414 | 1000247.8 | 24.55 | 97.65 | 101330.17 | 0 | 0
44263.2421 | 1000247.288 | 24.55 | 97.46 | 101332.55 | 0 | 0
44263.2428 | 1000246.812 | 24.5 | 97.96 | 101334.24 | 0 | 0
44263.2435 | 1000246.474 | 24.46 | 98.18 | 101334.45 | 0 | 0
44263.2442 | 1000246.381 | 24.5 | 98.25 | 101335.26 | 0 | 0
44263.2449 | 1000246.571 | 24.51 | 98.24 | 101336.88 | 0 | 0
44263.2456 | 1000246.795 | 24.52 | 98.23 | 101337.86 | 0.01 | 0
44263.2463 | 1000246.867 | 24.54 | 98.16 | 101336.38 | 0 | 0
44263.247 | 1000246.877 | 24.56 | 98.05 | 101337.49 | 0.01 | 0
44263.2477 | 1000246.801 | 24.61 | 97.67 | 101337.48 | 0.01 | 0
44263.2484 | 1000246.82 | 24.56 | 98.3 | 101339.68 | 0.01 | 0
44263.2491 | 1000246.86 | 24.57 | 98.05 | 101339.56 | 0.01 | 0
44263.2498 | 1000246.983 | 24.61 | 97.76 | 101342.68 | 0.01 | 0
44263.2505 | 1000246.862 | 24.61 | 97.58 | 101344.85 | 0.01 | 0
44263.2512 | 1000246.909 | 24.53 | 98.08 | 101348.28 | 0.01 | 0
44263.2519 | 1000246.896 | 24.55 | 97.96 | 101352.35 | 0.02 | 0
44263.2526 | 1000246.677 | 24.54 | 97.89 | 101353.81 | 0.02 | 0
44263.2533 | 1000246.722 | 24.42 | 98.64 | 101356.43 | 0.02 | 0
44263.254 | 1000246.374 | 24.49 | 98.22 | 101359.62 | 0.02 | 0
44263.2547 | 1000246.308 | 24.51 | 98.13 | 101359.09 | 0.02 | 0
44263.2554 | 1000246.305 | 24.51 | 98.48 | 101359.62 | 0.02 | 0
44263.2561 | 1000246.303 | 24.53 | 98.08 | 101360.3 | 0.02 | 0
44263.2568 | 1000246.248 | 24.49 | 98.46 | 101361.27 | 0.03 | 0
44263.2575 | 1000246.212 | 24.54 | 98.04 | 101364.89 | 0.03 | 0
44263.2582 | 1000246.238 | 24.58 | 97.91 | 101365.51 | 0.03 | 0
44263.2589 | 1000246.291 | 24.56 | 98.05 | 101367.78 | 0.03 | 0
44263.2596 | 1000246.554 | 24.58 | 98.1 | 101369.57 | 0.03 | 0
44263.2603 | 1000246.589 | 24.51 | 98.38 | 101367.81 | 0.03 | 0
44263.261 | 1000246.548 | 24.52 | 98.26 | 101370.25 | 0.03 | 0
44263.2617 | 1000246.402 | 24.53 | 98.25 | 101368.25 | 0.03 | 0
44263.2624 | 1000246.3 | 24.53 | 98.31 | 101369.92 | 0.03 | 0
44263.2631 | 1000246.158 | 24.53 | 98.5 | 101370.3 | 0.03 | 0
44263.2638 | 1000246.213 | 24.5 | 98.58 | 101370.79 | 0.03 | 0
44263.2645 | 1000246.162 | 24.55 | 97.87 | 101372.22 | 0.03 | 0
44263.2652 | 1000246.174 | 24.47 | 98.62 | 101372.4 | 0.03 | 0
44263.2659 | 1000246.099 | 24.57 | 97.8 | 101372.78 | 0.03 | 0
44263.2666 | 1000245.638 | 24.5 | 98.17 | 101374.77 | 0.04 | 0
44263.2673 | 1000245.648 | 24.55 | 97.9 | 101380.25 | 0.04 | 0
44263.268 | 1000245.564 | 24.59 | 97.52 | 101380.72 | 0.04 | 0
44263.2687 | 1000245.675 | 24.55 | 97.94 | 101382.27 | 0.04 | 0
44263.2694 | 1000246.04 | 24.57 | 97.64 | 101383.85 | 0.04 | 0
44263.27 | 1000245.845 | 24.54 | 98.01 | 101385.23 | 0.05 | 0
44263.2708 | 1000245.524 | 24.53 | 98.34 | 101387.63 | 0.05 | 0
44263.2714 | 1000245.171 | 24.56 | 98 | 101388.59 | 0.05 | 0
44263.2722 | 1000244.79 | 24.56 | 97.76 | 101389.11 | 0.05 | 0
44263.2728 | 1000244.643 | 24.52 | 97.98 | 101389.99 | 0.05 | 0
44263.2735 | 1000244.455 | 24.49 | 98.21 | 101388.59 | 0.05 | 0
44263.2742 | 1000244.43 | 24.59 | 97.53 | 101394.04 | 0.05 | 0
44263.2749 | 1000244.306 | 24.5 | 97.8 | 101394.77 | 0.05 | 0
44263.2756 | 1000244.125 | 24.51 | 98.17 | 101398.18 | 0.06 | 0
44263.2763 | 1000243.958 | 24.53 | 98.15 | 101400.75 | 0.06 | 0
44263.277 | 1000243.686 | 24.56 | 98.2 | 101405.11 | 0.06 | 0
44263.2777 | 1000243.502 | 24.61 | 97.67 | 101405.97 | 0.06 | 0
44263.2784 | 1000243.316 | 24.55 | 98.12 | 101409.19 | 0.07 | 0
44263.2791 | 1000243.393 | 24.5 | 98.35 | 101410.25 | 0.07 | 0
44263.2798 | 1000243.53 | 24.5 | 98.5 | 101410.84 | 0.07 | 0
44263.2805 | 1000243.828 | 24.58 | 98.03 | 101411.79 | 0.07 | 0
44263.2812 | 1000243.86 | 24.58 | 98 | 101411.31 | 0.07 | 0
44263.2819 | 1000243.866 | 24.56 | 97.94 | 101409.09 | 0.06 | 0
44263.2826 | 1000243.601 | 24.53 | 98.16 | 101407.28 | 0.06 | 0
44263.2833 | 1000243.187 | 24.51 | 98.4 | 101405.76 | 0.06 | 0
44263.284 | 1000242.938 | 24.53 | 98.2 | 101405.38 | 0.06 | 0
44263.2847 | 1000242.915 | 24.58 | 98.19 | 101404.42 | 0.06 | 0
44263.2854 | 1000242.899 | 24.61 | 98.08 | 101404.09 | 0.06 | 0
44263.2861 | 1000243.128 | 24.56 | 98.42 | 101402.25 | 0.06 | 0
44263.2868 | 1000243.231 | 24.59 | 98.01 | 101403.85 | 0.06 | 0
44263.2875 | 1000243.2 | 24.55 | 98.64 | 101404.51 | 0.06 | 0
44263.2882 | 1000243.213 | 24.57 | 98.42 | 101403.25 | 0.06 | 0
44263.2889 | 1000242.947 | 24.56 | 98.66 | 101402.99 | 0.06 | 0
44263.2896 | 1000242.898 | 24.58 | 98.43 | 101402.88 | 0.06 | 0
44263.2903 | 1000242.883 | 24.52 | 98.62 | 101404.02 | 0.06 | 0
44263.291 | 1000242.897 | 24.55 | 98.62 | 101402.46 | 0.06 | 0
44263.2917 | 1000242.77 | 24.63 | 97.84 | 101405.18 | 0.06 | 0
44263.2924 | 1000242.844 | 24.58 | 98.32 | 101403.41 | 0.06 | 0
44263.2931 | 1000243.048 | 24.58 | 98.37 | 101398.53 | 0.06 | 0
44263.2938 | 1000243.048 | 24.57 | 98.22 | 101397.3 | 0.06 | 0
44263.2945 | 1000243.256 | 24.6 | 97.87 | 101386.75 | 0.05 | 0
44263.2952 | 1000243.527 | 24.55 | 98.07 | 101386.37 | 0.05 | 0
44263.2959 | 1000243.356 | 24.55 | 97.79 | 101386.13 | 0.05 | 0
44263.2966 | 1000242.975 | 24.49 | 97.94 | 101382.83 | 0.04 | 0
44263.2973 | 1000242.56 | 24.48 | 97.75 | 101383.06 | 0.04 | 0
44263.298 | 1000242.197 | 24.46 | 97.95 | 101383.94 | 0.04 | 0
44263.2987 | 1000241.807 | 24.49 | 97.86 | 101389.16 | 0.05 | 0
44263.2994 | 1000241.348 | 24.46 | 97.87 | 101391.36 | 0.05 | 0
44263.3001 | 1000240.959 | 24.45 | 97.73 | 101391.62 | 0.05 | 0
44263.3008 | 1000240.747 | 24.47 | 97.44 | 101395.49 | 0.05 | 0
44263.3015 | 1000240.751 | 24.48 | 97.68 | 101396.24 | 0.05 | 0
44263.3022 | 1000240.815 | 24.5 | 97.54 | 101401.45 | 0.06 | 0
44263.3029 | 1000241.018 | 24.53 | 97.35 | 101404.13 | 0.06 | 0
44263.3036 | 1000241.089 | 24.5 | 97.58 | 101408.48 | 0.06 | 0
44263.3043 | 1000241.193 | 24.51 | 97.64 | 101411.54 | 0.07 | 0
44263.305 | 1000241.155 | 24.46 | 98.12 | 101416.5 | 0.07 | 0
44263.3057 | 1000240.91 | 24.46 | 98.3 | 101416.35 | 0.07 | 0
44263.3064 | 1000240.748 | 24.54 | 97.74 | 101415.6 | 0.07 | 0
44263.3071 | 1000240.698 | 24.53 | 97.48 | 101417.36 | 0.07 | 0
44263.3078 | 1000240.632 | 24.52 | 97.79 | 101418.22 | 0.07 | 0
44263.3085 | 1000240.574 | 24.53 | 97.89 | 101420.41 | 0.07 | 0
44263.3092 | 1000240.299 | 24.55 | 97.78 | 101418.23 | 0.07 | 0.04
44263.3099 | 1000240.304 | 24.53 | 97.86 | 101421.18 | 0.08 | 0.04
44263.3106 | 1000240.227 | 24.55 | 97.79 | 101417.89 | 0.07 | 0.04
44263.3113 | 1000240.188 | 24.48 | 98.21 | 101420.84 | 0.07 | 0.04
44263.312 | 1000240.225 | 24.56 | 98.07 | 101420.77 | 0.07 | 0.04
44263.3127 | 1000239.862 | 24.54 | 98.28 | 101421.49 | 0.08 | 0.04
44263.3134 | 1000239.448 | 24.55 | 98.18 | 101425.83 | 0.08 | 0.04
44263.3141 | 1000239.05 | 24.55 | 98.21 | 101422.94 | 0.08 | 0.04
44263.3148 | 1000238.917 | 24.53 | 98.67 | 101434.54 | 0.09 | 0.04
44263.3155 | 1000238.852 | 24.53 | 98.51 | 101428.34 | 0.08 | 0.04
44263.3162 | 1000239.207 | 24.45 | 99.01 | 101427.22 | 0.08 | 0
44263.3169 | 1000239.618 | 24.48 | 98.79 | 101429.38 | 0.08 | 0
44263.3176 | 1000239.81 | 24.5 | 98.54 | 101429.79 | 0.08 | 0
44263.3183 | 1000240.23 | 24.46 | 98.79 | 101431.56 | 0.08 | 0
44263.319 | 1000240.452 | 24.5 | 98.5 | 101432.38 | 0.08 | 0
44263.3197 | 1000240.434 | 24.46 | 98.87 | 101432.51 | 0.08 | 0
44263.3204 | 1000240.487 | 24.51 | 98.59 | 101433.38 | 0.09 | 0
44263.3211 | 1000240.251 | 24.5 | 98.75 | 101437.72 | 0.09 | 0.04
44263.3218 | 1000240.057 | 24.54 | 98.37 | 101438.05 | 0.09 | 0.04
44263.3225 | 1000239.905 | 24.54 | 98.48 | 101439.42 | 0.09 | 0.04
44263.3232 | 1000239.683 | 24.53 | 98.79 | 101442.86 | 0.09 | 0.04
44263.3239 | 1000239.468 | 24.53 | 98.77 | 101445.86 | 0.1 | 0.04
44263.3245 | 1000239.204 | 24.55 | 98.46 | 101448.9 | 0.1 | 0.04
44263.3253 | 1000238.901 | 24.41 | 99.58 | 101451.16 | 0.1 | 0.04
44263.3259 | 1000238.759 | 24.45 | 99.6 | 101451.75 | 0.1 | 0.04
44263.3266 | 1000238.52 | 24.55 | 98.96 | 101455.7 | 0.1 | 0.04
44263.3273 | 1000238.583 | 24.53 | 99.5 | 101460.25 | 0.11 | 0.04
44263.328 | 1000238.757 | 24.49 | 99.69 | 101463.44 | 0.11 | 15.03
44263.3288 | 1000238.851 | 24.28 | 100 | 101469.77 | 0.12 | 22.68
44263.3294 | 1000239.222 | 24.13 | 100 | 101476.37 | 0.12 | 23.58
44263.3301 | 1000239.428 | 24.18 | 100 | 101478.16 | 0.12 | 23.58
44263.3308 | 1000239.536 | 24.12 | 100 | 101484.91 | 0.13 | 23.4
44263.3315 | 1000239.722 | 24.03 | 100 | 101486.64 | 0.13 | 23.22
44263.3322 | 1000239.626 | 24.01 | 100 | 101490.53 | 0.13 | 22.95
44263.3329 | 1000239.532 | 24.1 | 100 | 101491.35 | 0.13 | 22.77
44263.3336 | 1000239.683 | 24.03 | 100 | 101495.07 | 0.14 | 22.5
44263.3343 | 1000239.764 | 24.06 | 100 | 101496.56 | 0.14 | 22.59
44263.335 | 1000239.843 | 23.99 | 100 | 101497.59 | 0.14 | 22.14
44263.3357 | 1000239.692 | 23.96 | 100 | 101496.9 | 0.14 | 22.14
44263.3364 | 1000239.384 | 24.12 | 100 | 101499.64 | 0.14 | 21.78