## summary_6_aug_2015
Member | Multimeter | Range | NPLC | Counts | Sq.sum | Average | RMS | RMS,uV | ppm/Range
HighVoltage | HP34461A | 10 | 100 | 7052 | 0 | 6.1716e-08 | 2.5767e-07 | 0.26 | 0.026
Jf2014 | Keithley 2001 | 2 | 10 | 5980 | 1e-08 | -9.5238e-07 | 1.0435e-06 | 1.04 | 0.52
KedasProbe | DM3068 | 2 | 100 | 1080 | 0 | 1.874e-07 | 2.2882e-07 | 0.23 | 0.115
lukaq | HP34401A | 0.1 | 100 | 8216 | 0 | 6.5554e-07 | 7.0744e-07 | 0.71 | 7.1
radioFlash | HP34465A | 10 | 10 | 9296 | 0 | 3.7585e-08 | 4.2494e-07 | 0.42 | 0.042
NANDBlog | HP34410A | 10 | 10 | 8772 | 1e-08 | -5.1685e-08 | 8.6067e-07 | 0.86 | 0.086
NANDBlog | HP3458A | 10 | 1000 | 173 | 0 | -1.3142e-07 | 1.3862e-07 | 0.14 | 0.014
Dr.Frank | HP3458A | 0.1 | 1 | 1000 | 0 | 3.5e-09 | 1.0837e-07 | 0.11 | 1.1
Dr.Frank | HP3458A | 0.1 | 10 | 99 | 0 | -1.5152e-09 | 5.1414e-08 | 0.05 | 0.5
Dr.Frank | HP3458A | 0.1 | 100 | 100 | 0 | 3.1e-09 | 1.8248e-08 | 0.02 | 0.2
Dr.Frank | HP3458A | 10 | 0.01 | 9995 | 1.4e-07 | 1.4367e-09 | 3.7984e-06 | 3.8 | 0.38
Dr.Frank | HP3458A | 10 | 0.1 | 1000 | 0 | 1.32e-09 | 4.575e-07 | 0.46 | 0.046
Dr.Frank | HP3458A | 10 | 10 | 100 | 0 | -9e-10 | 2.1425e-07 | 0.21 | 0.021
Dr.Frank | HP3458A | 10 | 100 | 100 | 0 | 3.4e-09 | 6.9224e-08 | 0.07 | 0.007
Dr.Frank | HP3458A | 1 | 0.01 | 9998 | 1e-08 | 2.5459e-07 | 1.0174e-06 | 1.02 | 1.02
Dr.Frank | HP3458A | 1 | 0.1 | 9979 | 1e-08 | -2.6415e-09 | 8.7672e-07 | 0.88 | 0.88
Dr.Frank | HP3458A | 1 | 1 | 1000 | 0 | 3.4e-10 | 1.3036e-07 | 0.13 | 0.13
Dr.Frank | HP3458A | 1 | 10 | 100 | 0 | 2.4e-09 | 6.1952e-08 | 0.06 | 0.06
Dr.Frank | HP3458A | 1 | 100 | 100 | 0 | -3e-10 | 1.9032e-08 | 0.02 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 0.2 | 0.02 | 102255 | 0.00033135 | 9.7413e-07 | 5.6925e-05 | 56.93 | 284.65
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 0.2 | 0.2 | 84915 | 0.00025333 | 9.208e-07 | 5.462e-05 | 54.62 | 273.1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 0.2 | 1 | 35190 | 6e-08 | 8.7698e-07 | 1.2897e-06 | 1.29 | 6.45
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 0.2 | 10 | 3180 | 0 | 1.0225e-06 | 1.1777e-06 | 1.18 | 5.9
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 0.2 | 100 | 337 | 0 | 1.0605e-06 | 1.1078e-06 | 1.11 | 5.55
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 1000 | 0.02 | 102510 | 20.9542 | 0.00075115 | 0.014297 | 14297.25 | 14.2973
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 1000 | 0.2 | 85425 | 0.3183 | -0.00018063 | 0.0019303 | 1930.3 | 1.9303
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 1000 | 1 | 35700 | 0.017133 | -0.00016608 | 0.00069276 | 692.76 | 0.69276
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 1000 | 10 | 3180 | 0.00055763 | -0.000175 | 0.00041875 | 418.75 | 0.41875
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 1000 | 100 | 333 | 1.232e-05 | -9.2492e-05 | 0.00019235 | 192.35 | 0.19235
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 200 | 0.02 | 102510 | 21.7396 | 0.0007888 | 0.014563 | 14562.73 | 72.8136
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 200 | 0.2 | 85680 | 0.3095 | -0.00018172 | 0.0019006 | 1900.6 | 9.503
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 200 | 1 | 35445 | 0.01702 | -0.00015427 | 0.00069295 | 692.95 | 3.4648
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 200 | 10 | 3180 | 0.00056621 | -0.00017865 | 0.00042196 | 421.96 | 2.1098
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 200 | 100 | 333 | 8.96e-06 | -6.7267e-05 | 0.00016403 | 164.03 | 0.82015
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 20 | 0.02 | 102255 | 0.44176 | 1.0337e-05 | 0.0020785 | 2078.5 | 103.925
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 20 | 0.2 | 84660 | 0.21279 | 5.9296e-06 | 0.0015854 | 1585.38 | 79.269
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 20 | 1 | 35445 | 0.00039745 | -5.9622e-05 | 0.00010589 | 105.89 | 5.2945
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 20 | 10 | 3170 | 2.496e-05 | -7.0211e-05 | 8.873e-05 | 88.73 | 4.4365
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 20 | 100 | 337 | 1.91e-06 | -7.0089e-05 | 7.537e-05 | 75.37 | 3.7685
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 2 | 0.02 | 102510 | 0.0024424 | 1.4082e-05 | 0.00015436 | 154.36 | 77.18
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 2 | 0.2 | 85680 | 0.00041271 | -3.0194e-06 | 6.9404e-05 | 69.4 | 34.7
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 2 | 1 | 35445 | 1.79e-06 | -1.0521e-06 | 7.1042e-06 | 7.1 | 3.55
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 2 | 10 | 3180 | 4e-08 | 8.1384e-07 | 3.7302e-06 | 3.73 | 1.865
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 2 | 100 | 336 | 0 | 1.7619e-06 | 2e-06 | 2 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 0.2 | 0.02 | 282540 | 0.00094791 | 1.1394e-06 | 5.7922e-05 | 57.92 | 289.6
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 0.2 | 0.2 | 183345 | 0.00056817 | 6.3007e-07 | 5.5668e-05 | 55.67 | 278.35
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 0.2 | 1 | 43860 | 5e-08 | 5.7444e-07 | 1.0465e-06 | 1.05 | 5.25
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 0.2 | 10 | 7900 | 1e-08 | 8.0857e-07 | 9.8328e-07 | 0.98 | 4.9
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 0.2 | 100 | 936 | 0 | 7.9434e-07 | 8.4092e-07 | 0.84 | 4.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 1000 | 0.02 | 33150 | 6.0856 | 0.00086154 | 0.013549 | 13549.08 | 13.5491
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 1000 | 0.2 | 184365 | 0.5655 | -0.00010712 | 0.0017514 | 1751.37 | 1.7514
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 1000 | 1 | 43860 | 0.01977 | -0.0001456 | 0.00067138 | 671.38 | 0.67138
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 1000 | 10 | 7970 | 0.001219 | -0.00013931 | 0.00039108 | 391.08 | 0.39108
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 1000 | 100 | 940 | 1.12e-05 | -2.9787e-05 | 0.00010916 | 109.16 | 0.10916
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 200 | 0.02 | 284835 | 52.1304 | 0.00096716 | 0.013528 | 13528.48 | 67.6424
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 200 | 0.2 | 184620 | 0.5762 | -0.00011017 | 0.0017666 | 1766.64 | 8.8332
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 200 | 1 | 43860 | 0.019617 | -0.00014325 | 0.00066878 | 668.78 | 3.3439
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 200 | 10 | 7940 | 0.0011611 | -0.00012479 | 0.00038241 | 382.41 | 1.9121
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 200 | 100 | 937 | 1.488e-05 | -3.9701e-05 | 0.00012602 | 126.02 | 0.6301
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 20 | 0.02 | 282540 | 1.199 | 7.5218e-05 | 0.00206 | 2060.03 | 103.0015
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 20 | 0.2 | 183345 | 0.4765 | 5.3506e-05 | 0.0016121 | 1612.12 | 80.606
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 20 | 1 | 43860 | 0.00036055 | -3.526e-05 | 9.0667e-05 | 90.67 | 4.5335
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 20 | 10 | 7980 | 3.933e-05 | -4.369e-05 | 7.0208e-05 | 70.21 | 3.5105
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 20 | 100 | 936 | 1.84e-06 | -3.9915e-05 | 4.4323e-05 | 44.32 | 2.216
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 2 | 0.02 | 285090 | 0.0062909 | 1.3636e-05 | 0.00014855 | 148.55 | 74.275
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 2 | 0.2 | 184620 | 0.00090782 | -3.3918e-06 | 7.0123e-05 | 70.12 | 35.06
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 2 | 1 | 43860 | 2.16e-06 | -1.3666e-06 | 7.0199e-06 | 7.02 | 3.51
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 2 | 10 | 7990 | 1e-07 | 7.9687e-07 | 3.6131e-06 | 3.61 | 1.805
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 2 | 100 | 936 | 0 | 1.6271e-06 | 2.0056e-06 | 2.01 | 1.005
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 0.01 | 43366 | 8e-08 | -1.572e-07 | 1.3167e-06 | 1.32 | 13.2
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 0.1 | 37203 | 1e-08 | 1.0159e-07 | 4.4812e-07 | 0.45 | 4.5
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 1 | 26937 | 0 | -1.7661e-07 | 2.4891e-07 | 0.25 | 2.5
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 10 | 4909 | 0 | -1.1772e-07 | 1.453e-07 | 0.15 | 1.5
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 100 | 444 | 0 | -1.0815e-07 | 1.1185e-07 | 0.11 | 1.1
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 1000 | 54 | 0 | -2.6356e-07 | 2.8575e-07 | 0.29 | 2.9
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 50 | 1050 | 0 | -1.2188e-07 | 1.284e-07 | 0.13 | 1.3
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 0.01 | 35418 | 0.24729 | 0.00014439 | 0.0026423 | 2642.33 | 2.6423
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 0.1 | 31322 | 0.0038872 | 0.00013276 | 0.00035228 | 352.28 | 0.35228
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 1 | 21212 | 0.00015484 | 4.5409e-05 | 8.5438e-05 | 85.44 | 0.08544
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 10 | 4696 | 2.694e-05 | -6.6922e-05 | 7.5744e-05 | 75.74 | 0.07574
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 100 | 517 | 1.15e-06 | -4.487e-05 | 4.7185e-05 | 47.18 | 0.04718
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 1000 | 53 | 1e-07 | -4.0643e-05 | 4.2389e-05 | 42.39 | 0.04239
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 50 | 1019 | 2.8e-06 | -4.8678e-05 | 5.2395e-05 | 52.39 | 0.05239
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 0.01 | 31954 | 0.012203 | 0.00028909 | 0.00061798 | 617.98 | 6.1798
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 0.1 | 31054 | 0.0037469 | 0.00032533 | 0.00034736 | 347.36 | 3.4736
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 1 | 21556 | 5.61e-05 | 3.5535e-05 | 5.1014e-05 | 51.01 | 0.5101
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 10 | 4696 | 1.56e-06 | -1.1208e-05 | 1.82e-05 | 18.2 | 0.182
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 100 | 517 | 1e-08 | 1.8964e-07 | 4.4475e-06 | 4.45 | 0.0445
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 1000 | 53 | 0 | 3.743e-06 | 4.2776e-06 | 4.28 | 0.0428
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 50 | 1019 | 5e-08 | -2.4184e-06 | 6.8996e-06 | 6.9 | 0.069
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 0.01 | 44629 | 3.347e-05 | 2.8292e-07 | 2.7387e-05 | 27.39 | 2.739
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 0.1 | 40296 | 1.25e-06 | -4.6281e-06 | 5.5585e-06 | 5.56 | 0.556
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 1 | 21586 | 3e-08 | 1.0804e-06 | 1.2557e-06 | 1.26 | 0.126
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 10 | 4910 | 0 | 1.6391e-07 | 4.2858e-07 | 0.43 | 0.043
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 100 | 367 | 0 | -1.6653e-08 | 1.0801e-07 | 0.11 | 0.011
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 1000 | 54 | 0 | -5.708e-08 | 7.2025e-08 | 0.07 | 0.007
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 50 | 1059 | 0 | -1.1845e-07 | 1.7688e-07 | 0.18 | 0.018
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 0.01 | 39630 | 3.8e-07 | 2.4047e-07 | 3.1076e-06 | 3.11 | 3.11
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 0.1 | 26059 | 1e-08 | 5.1823e-08 | 5.5032e-07 | 0.55 | 0.55
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 1 | 26998 | 0 | 6.7598e-08 | 1.8011e-07 | 0.18 | 0.18
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 10 | 4909 | 0 | -1.5112e-07 | 1.7794e-07 | 0.18 | 0.18
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 100 | 365 | 0 | -1.0886e-07 | 1.1398e-07 | 0.11 | 0.11
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 1000 | 54 | 0 | -7.455e-08 | 7.7521e-08 | 0.08 | 0.08
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 50 | 1059 | 0 | -8.8204e-08 | 9.8866e-08 | 0.1 | 0.1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 0.2 | 0.01 | 28500 | 1.06e-06 | 3.6779e-06 | 6.0854e-06 | 6.09 | 30.45
ManateeMafia | Keithley 2002 | 0.2 | 0.1 | 28500 | 0 | 8.2803e-08 | 3.1784e-07 | 0.32 | 1.6
ManateeMafia | Keithley 2002 | 0.2 | 1 | 28500 | 5e-08 | 1.3195e-06 | 1.3256e-06 | 1.33 | 6.65
ManateeMafia | Keithley 2002 | 0.2 | 10 | 1190 | 0 | 1.2095e-06 | 1.2137e-06 | 1.21 | 6.05
ManateeMafia | Keithley 2002 | 1000 | 0.01 | 28750 | 0.060373 | 0.0010764 | 0.0014491 | 1449.11 | 1.4491
ManateeMafia | Keithley 2002 | 1000 | 0.1 | 28500 | 0.0040844 | 0.00015011 | 0.00037857 | 378.57 | 0.37857
ManateeMafia | Keithley 2002 | 1000 | 1 | 28500 | 0.00083575 | 0.00015689 | 0.00017124 | 171.24 | 0.17124
ManateeMafia | Keithley 2002 | 1000 | 10 | 1190 | 2.516e-05 | 0.00013924 | 0.0001454 | 145.4 | 0.1454
ManateeMafia | Keithley 2002 | 200 | 0.01 | 28500 | 0.52267 | 3.4914e-05 | 0.0042825 | 4282.46 | 21.4123
ManateeMafia | Keithley 2002 | 200 | 0.1 | 28500 | 0.00058085 | 3.0073e-05 | 0.00014276 | 142.76 | 0.7138
ManateeMafia | Keithley 2002 | 200 | 1 | 28500 | 0.00048737 | 0.00012606 | 0.00013077 | 130.77 | 0.65385
ManateeMafia | Keithley 2002 | 200 | 10 | 1190 | 1.478e-05 | 0.00010992 | 0.00011145 | 111.45 | 0.55725
ManateeMafia | Keithley 2002 | 20 | 0.01 | 28250 | 2.5e-06 | 9.4e-06 | 9.4e-06 | 9.4 | 0.47
ManateeMafia | Keithley 2002 | 20 | 0.1 | 28250 | 1.87e-06 | 5.5079e-06 | 8.1253e-06 | 8.13 | 0.4065
ManateeMafia | Keithley 2002 | 20 | 1 | 28250 | 2.3e-07 | 2.5607e-06 | 2.8816e-06 | 2.88 | 0.144
ManateeMafia | Keithley 2002 | 20 | 10 | 1190 | 1e-08 | 2.0134e-06 | 2.1875e-06 | 2.19 | 0.1095
ManateeMafia | Keithley 2002 | 2 | 0.01 | 28000 | 8.072e-05 | 8.9613e-07 | 5.3693e-05 | 53.69 | 26.845
ManateeMafia | Keithley 2002 | 2 | 0.1 | 28000 | 2e-08 | 1.5195e-07 | 8.6743e-07 | 0.87 | 0.435
ManateeMafia | Keithley 2002 | 2 | 1 | 28250 | 4e-08 | 1.183e-06 | 1.2047e-06 | 1.2 | 0.6
ManateeMafia | Keithley 2002 | 2 | 10 | 1190 | 0 | 9.9118e-07 | 1.0054e-06 | 1.01 | 0.505
ManateeMafia | Keithley 2400 | 0.2 | 0.01 | 173250 | 0.046305 | 0.000514 | 0.00051699 | 516.99 | 2584.95
ManateeMafia | Keithley 2400 | 0.2 | 0.1 | 76500 | 0.020051 | 0.00051193 | 0.00051196 | 511.96 | 2559.8
ManateeMafia | Keithley 2400 | 0.2 | 1 | 21750 | 0.0056736 | 0.00051073 | 0.00051074 | 510.74 | 2553.7
ManateeMafia | Keithley 2400 | 0.2 | 10 | 2620 | 0.00068205 | 0.00051022 | 0.00051022 | 510.22 | 2551.1
ManateeMafia | Keithley 2400 | 200 | 0.01 | 173000 | 6.7513 | -0.0034034 | 0.006247 | 6247 | 31.235
ManateeMafia | Keithley 2400 | 200 | 0.1 | 76500 | 0.87734 | -0.0033532 | 0.0033865 | 3386.52 | 16.9326
ManateeMafia | Keithley 2400 | 200 | 1 | 21750 | 0.21379 | -0.0031302 | 0.0031352 | 3135.16 | 15.6758
ManateeMafia | Keithley 2400 | 200 | 10 | 2620 | 0.026119 | -0.0031529 | 0.0031574 | 3157.36 | 15.7868
ManateeMafia | Keithley 2400 | 20 | 0.01 | 174250 | 0.048448 | 0.00011982 | 0.0005273 | 527.3 | 26.365
ManateeMafia | Keithley 2400 | 20 | 0.1 | 76500 | 0.0012251 | 0.0001166 | 0.00012655 | 126.55 | 6.3275
ManateeMafia | Keithley 2400 | 20 | 1 | 21750 | 0.00053403 | 0.00015558 | 0.00015669 | 156.69 | 7.8345
ManateeMafia | Keithley 2400 | 20 | 10 | 2620 | 7.136e-05 | 0.000164 | 0.00016504 | 165.04 | 8.252
ManateeMafia | Keithley 2400 | 2 | 0.01 | 173000 | 0.046264 | 0.00051415 | 0.00051713 | 517.13 | 258.565
ManateeMafia | Keithley 2400 | 2 | 0.1 | 76750 | 0.020092 | 0.00051163 | 0.00051166 | 511.66 | 255.83
ManateeMafia | Keithley 2400 | 2 | 1 | 21750 | 0.005703 | 0.00051206 | 0.00051206 | 512.06 | 256.03
ManateeMafia | Keithley 2400 | 2 | 10 | 2620 | 0.00067775 | 0.00050861 | 0.00050861 | 508.61 | 254.305
OldNeurons | HP34461A | 0.1 | 0.02 | 1000 | 2e-08 | -2.6116e-06 | 3.9009e-06 | 3.9 | 39
OldNeurons | HP34461A | 0.1 | 0.2 | 1000 | 1e-08 | -2.6111e-06 | 2.9548e-06 | 2.95 | 29.5
OldNeurons | HP34461A | 0.1 | 1 | 1000 | 1e-08 | -2.47e-06 | 2.478e-06 | 2.48 | 24.8
OldNeurons | HP34461A | 0.1 | 10 | 1000 | 1e-08 | -2.478e-06 | 2.4788e-06 | 2.48 | 24.8
OldNeurons | HP34461A | 0.1 | 100 | 1000 | 1e-08 | -2.5478e-06 | 2.5479e-06 | 2.55 | 25.5
OldNeurons | HP34461A | 1000 | 0.02 | 1000 | 0.50125 | -0.0012195 | 0.022389 | 22388.55 | 22.3885
OldNeurons | HP34461A | 1000 | 0.2 | 1000 | 0.0049472 | 0.0002673 | 0.0022242 | 2224.23 | 2.2242
OldNeurons | HP34461A | 1000 | 1 | 1000 | 0.00014821 | 0.00015941 | 0.00038498 | 384.98 | 0.38498
OldNeurons | HP34461A | 1000 | 10 | 1000 | 2.672e-05 | 0.00014937 | 0.00016347 | 163.47 | 0.16347
OldNeurons | HP34461A | 1000 | 100 | 1000 | 2.243e-05 | 0.00014837 | 0.00014977 | 149.77 | 0.14977
OldNeurons | HP34461A | 100 | 0.02 | 1000 | 0.00010274 | 9.0738e-05 | 0.00032054 | 320.54 | 3.2054
OldNeurons | HP34461A | 100 | 0.2 | 1000 | 0.00010274 | 9.0738e-05 | 0.00032054 | 320.54 | 3.2054
OldNeurons | HP34461A | 100 | 1 | 1000 | 1.239e-05 | 9.9168e-05 | 0.00011131 | 111.31 | 1.1131
OldNeurons | HP34461A | 100 | 10 | 1000 | 9.8e-06 | 9.8113e-05 | 9.8985e-05 | 98.98 | 0.9898
OldNeurons | HP34461A | 100 | 100 | 1000 | 9.52e-06 | 9.7467e-05 | 9.7554e-05 | 97.55 | 0.9755
OldNeurons | HP34461A | 10 | 0.02 | 1000 | 4.783e-05 | 3.9057e-07 | 0.00021869 | 218.69 | 21.869
OldNeurons | HP34461A | 10 | 0.2 | 1000 | 4.7e-07 | -1.9556e-06 | 2.1677e-05 | 21.68 | 2.168
OldNeurons | HP34461A | 10 | 1 | 1000 | 2e-08 | -2.2913e-06 | 4.1429e-06 | 4.14 | 0.414
OldNeurons | HP34461A | 10 | 10 | 1000 | 1e-08 | -2.4695e-06 | 2.557e-06 | 2.56 | 0.256
OldNeurons | HP34461A | 10 | 100 | 1000 | 1e-08 | -2.4609e-06 | 2.4685e-06 | 2.47 | 0.247
OldNeurons | HP34461A | 1 | 0.02 | 1000 | 5.4e-07 | -2.6626e-06 | 2.3274e-05 | 23.27 | 23.27
OldNeurons | HP34461A | 1 | 0.2 | 1000 | 1e-08 | -2.3088e-06 | 3.3898e-06 | 3.39 | 3.39
OldNeurons | HP34461A | 1 | 1 | 1000 | 1e-08 | -2.3657e-06 | 2.4024e-06 | 2.4 | 2.4
OldNeurons | HP34461A | 1 | 10 | 1000 | 1e-08 | -2.3568e-06 | 2.3589e-06 | 2.36 | 2.36
OldNeurons | HP34461A | 1 | 100 | 1000 | 1e-08 | -2.4234e-06 | 2.4236e-06 | 2.42 | 2.42
TiN | HP34970A | 0.1 | 10 | 26803 | 0 | 4.2186e-10 | 2.1498e-07 | 0.21 | 2.1
TiN | HP34970A | 0.1 | 200 | 544 | 0 | -6.8382e-09 | 5.8492e-08 | 0.06 | 0.6
TiN | HP34970A | 10 | 200 | 4045 | 0 | 1.5449e-07 | 5.0204e-07 | 0.5 | 0.05
TiN | HP34970A | 1 | 10 | 3600 | 0 | 2.9142e-08 | 3.6168e-07 | 0.36 | 0.36
TiN | HP34970A | 300 | 10 | 231118 | 0.011158 | 5.2867e-05 | 0.00021972 | 219.72 | 0.7324
TiN | HP34970A | 300 | 200 | 544 | 1.34e-06 | 1.9467e-05 | 4.9633e-05 | 49.63 | 0.16543
TiN | Keithley 2001 | 0.2 | 0.01 | 45446 | 1.025e-05 | -1.3776e-05 | 1.5017e-05 | 15.02 | 75.1
TiN | Keithley 2001 | 0.2 | 0.1 | 37132 | 2.75e-06 | -8.5977e-06 | 8.6134e-06 | 8.61 | 43.05
TiN | Keithley 2001 | 0.2 | 1 | 27283 | 0 | -2.652e-07 | 3.1505e-07 | 0.32 | 1.6
TiN | Keithley 2001 | 0.2 | 10 | 3085 | 0 | -3.1121e-07 | 3.2664e-07 | 0.33 | 1.65
TiN | Keithley 2001 | 1000 | 0.01 | 45667 | 81588.1461 | 1.3366 | 1.3366 | 1336633.34 | 1336.6333
TiN | Keithley 2001 | 1000 | 0.1 | 41578 | 74989.3151 | 1.343 | 1.343 | 1342974.9 | 1342.9749
TiN | Keithley 2001 | 1000 | 1 | 28273 | 50948.9399 | 1.3424 | 1.3424 | 1342399.03 | 1342.399
TiN | Keithley 2001 | 1000 | 10 | 3087 | 5557.0445 | 1.3417 | 1.3417 | 1341694.44 | 1341.6944
TiN | Keithley 2001 | 200 | 0.01 | 39758 | 0.0009915 | 0.00014975 | 0.00015792 | 157.92 | 0.7896
TiN | Keithley 2001 | 200 | 0.1 | 35685 | 0.002436 | 0.00021164 | 0.00026127 | 261.27 | 1.3063
TiN | Keithley 2001 | 200 | 1 | 24605 | 0.0017891 | 0.00026377 | 0.00026965 | 269.65 | 1.3482
TiN | Keithley 2001 | 200 | 10 | 3086 | 0.0002453 | 0.00028128 | 0.00028194 | 281.94 | 1.4097
TiN | Keithley 2001 | 20 | 0.01 | 41548 | 0.0018217 | 0.00018201 | 0.00020939 | 209.39 | 10.4695
TiN | Keithley 2001 | 20 | 0.1 | 36340 | 0.015254 | 0.00064776 | 0.0006479 | 647.9 | 32.395
TiN | Keithley 2001 | 20 | 1 | 27692 | 0.012205 | 0.00066379 | 0.00066387 | 663.87 | 33.1935
TiN | Keithley 2001 | 20 | 10 | 3084 | 0.0016558 | 0.00072839 | 0.00073274 | 732.74 | 36.637
TiN | Keithley 2001 | 2 | 0.01 | 45356 | 2.9e-07 | -2.2332e-06 | 2.5119e-06 | 2.51 | 1.255
TiN | Keithley 2001 | 2 | 0.1 | 37463 | 2.89e-06 | -8.6888e-06 | 8.788e-06 | 8.79 | 4.395
TiN | Keithley 2001 | 2 | 1 | 27623 | 2e-08 | -7.4223e-08 | 7.4e-07 | 0.74 | 0.37
TiN | Keithley 2001 | 2 | 10 | 3082 | 0 | 1.3695e-07 | 2.2668e-07 | 0.23 | 0.115
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 0.2 | 0.01 | 45548 | 6.35e-06 | -1.1776e-05 | 1.1807e-05 | 11.81 | 59.05
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 0.2 | 0.1 | 42536 | 1.35e-06 | -5.607e-06 | 5.6299e-06 | 5.63 | 28.15
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 0.2 | 1 | 28708 | 2e-08 | 8.1271e-07 | 8.3091e-07 | 0.83 | 4.15
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 0.2 | 10 | 3085 | 0 | 7.4947e-07 | 7.5633e-07 | 0.76 | 3.8
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 1000 | 0.01 | 41642 | 9.2512 | -0.011171 | 0.014905 | 14905.04 | 14.905
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 1000 | 0.1 | 41565 | 0.037555 | 0.00073583 | 0.00095054 | 950.54 | 0.95054
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 1000 | 1 | 29084 | 0.68117 | 0.0048372 | 0.0048395 | 4839.5 | 4.8395
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 1000 | 10 | 3087 | 0.051318 | 0.0040761 | 0.0040773 | 4077.26 | 4.0773
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 200 | 0.01 | 39642 | 0.19609 | -0.00057622 | 0.0022241 | 2224.08 | 11.1204
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 200 | 0.1 | 35018 | 0.0014423 | -0.00013131 | 0.00020295 | 202.95 | 1.0148
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 200 | 1 | 27159 | 0.0010838 | -0.00019535 | 0.00019976 | 199.76 | 0.9988
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 200 | 10 | 3087 | 0.00012294 | -0.00019847 | 0.00019956 | 199.56 | 0.9978
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 20 | 0.01 | 41528 | 0.00054921 | -0.000115 | 0.000115 | 115 | 5.75
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 20 | 0.1 | 39360 | 4.56e-05 | 3.2103e-05 | 3.4036e-05 | 34.04 | 1.702
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 20 | 1 | 28736 | 3.604e-05 | 3.2301e-05 | 3.5417e-05 | 35.42 | 1.771
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 20 | 10 | 3082 | 2.26e-06 | 2.6821e-05 | 2.7098e-05 | 27.1 | 1.355
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 2 | 0.01 | 45487 | 0.00010385 | -2.3417e-05 | 4.7782e-05 | 47.78 | 23.89
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 2 | 0.1 | 43262 | 2.05e-06 | -6.7849e-06 | 6.8871e-06 | 6.89 | 3.445
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 2 | 1 | 28873 | 1e-08 | 6.3451e-07 | 7.1879e-07 | 0.72 | 0.36
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 2 | 10 | 3083 | 0 | 6.8144e-07 | 7.1072e-07 | 0.71 | 0.355
TiN | Keithley 2002 | 0.2 | 0.01 | 25173 | 1.1e-07 | 1.8668e-06 | 2.0792e-06 | 2.08 | 10.4
TiN | Keithley 2002 | 0.2 | 0.1 | 3087 | 1.7e-07 | 7.4678e-06 | 7.4744e-06 | 7.47 | 37.35
TiN | Keithley 2002 | 0.2 | 1 | 29111 | 3e-07 | 3.1871e-06 | 3.1923e-06 | 3.19 | 15.95
TiN | Keithley 2002 | 0.2 | 10 | 3171 | 3e-08 | 3.1018e-06 | 3.1056e-06 | 3.11 | 15.55
TiN | Keithley 2002 | 1000 | 0.01 | 36037 | 0.42398 | 0.00070614 | 0.00343 | 3430.02 | 3.43
TiN | Keithley 2002 | 1000 | 0.1 | 27187 | 0.0043494 | 0.00020498 | 0.00039998 | 399.98 | 0.39998
TiN | Keithley 2002 | 1000 | 1 | 3085 | 0.00012237 | 0.00018516 | 0.00019917 | 199.17 | 0.19917
TiN | Keithley 2002 | 1000 | 10 | 3146 | 0.00012397 | 0.0001931 | 0.00019851 | 198.51 | 0.19851
TiN | Keithley 2002 | 200 | 0.01 | 37259 | 1.0473 | -0.00014296 | 0.0053017 | 5301.74 | 26.5087
TiN | Keithley 2002 | 200 | 0.1 | 27343 | 0.00086585 | 0.00013513 | 0.00017795 | 177.95 | 0.88975
TiN | Keithley 2002 | 200 | 1 | 24049 | 0.0011226 | 0.00021308 | 0.00021605 | 216.05 | 1.0803
TiN | Keithley 2002 | 200 | 10 | 3155 | 0.0001365 | 0.00020703 | 0.000208 | 208 | 1.04
TiN | Keithley 2002 | 20 | 0.01 | 37220 | 0.0053889 | 0.00018306 | 0.00038051 | 380.51 | 19.0255
TiN | Keithley 2002 | 20 | 0.1 | 6671 | 1.46e-06 | 1.2446e-05 | 1.4775e-05 | 14.77 | 0.7385
TiN | Keithley 2002 | 20 | 1 | 32311 | 3.08e-06 | 9.4099e-06 | 9.7688e-06 | 9.77 | 0.4885
TiN | Keithley 2002 | 20 | 10 | 3080 | 1e-08 | 1.4014e-06 | 1.6716e-06 | 1.67 | 0.0835
TiN | Keithley 2002 | 2 | 0.01 | 29560 | 2.225e-05 | 5.2512e-06 | 2.7433e-05 | 27.43 | 13.715
TiN | Keithley 2002 | 2 | 0.1 | 3086 | 1.7e-07 | 7.365e-06 | 7.4054e-06 | 7.41 | 3.705
TiN | Keithley 2002 | 2 | 1 | 6726 | 5e-08 | 2.784e-06 | 2.7933e-06 | 2.79 | 1.395
TiN | Keithley 2002 | 2 | 10 | 3080 | 3e-08 | 2.924e-06 | 2.93e-06 | 2.93 | 1.465
Member | Multimeter | Range | Int sec | Counts | Sq.sum | Average | RMS | RMS,uV | ppm/Range
barnacle2k | Solartron 7081 | 0.1 | 0.1 | 5540 | 0 | -8.7907e-07 | 8.8618e-07 | 0.89 | 8.9
barnacle2k | Solartron 7081 | 0.1 | 52.2 | 2446 | 0 | 8.9523e-08 | 9.2721e-08 | 0.09 | 0.9
barnacle2k | Solartron 7081 | 0.1 | 0.4 | 5649 | 0 | -1.3974e-07 | 1.5884e-07 | 0.16 | 1.6
barnacle2k | Solartron 7081 | 0.1 | 3.2 | 4050 | 0 | 2.1326e-07 | 2.5603e-07 | 0.26 | 2.6
barnacle2k | Solartron 7081 | 1000 | 0.1 | 5675 | 0.043843 | -0.0021833 | 0.0027795 | 2779.51 | 2.7795
barnacle2k | Solartron 7081 | 1000 | 0.4 | 7675 | 0.0068261 | 0.00027871 | 0.00094308 | 943.08 | 0.94308
barnacle2k | Solartron 7081 | 1000 | 3.2 | 3384 | 6.465e-05 | 7.3205e-05 | 0.00013822 | 138.22 | 0.13822
barnacle2k | Solartron 7081 | 1000 | 52.2 | 1920 | 0.002772 | 4.0043e-05 | 0.0012016 | 1201.57 | 1.2016
barnacle2k | Solartron 7081 | 100 | 0.1 | 6700 | 0.00076335 | -0.00028905 | 0.00033754 | 337.54 | 3.3754
barnacle2k | Solartron 7081 | 100 | 0.4 | 5636 | 1.373e-05 | 1.0708e-05 | 4.9355e-05 | 49.36 | 0.4936
barnacle2k | Solartron 7081 | 100 | 3.2 | 3121 | 1.28e-06 | -1.6869e-05 | 2.0246e-05 | 20.25 | 0.2025
barnacle2k | Solartron 7081 | 100 | 52.2 | 2460 | 6.8e-07 | 1.6137e-05 | 1.6677e-05 | 16.68 | 0.1668
barnacle2k | Solartron 7081 | 10 | 0.1 | 8300 | 1.383e-05 | -3.7454e-05 | 4.0824e-05 | 40.82 | 4.082
barnacle2k | Solartron 7081 | 10 | 0.4 | 5991 | 6.1e-07 | -9.2362e-06 | 1.0093e-05 | 10.09 | 1.009
barnacle2k | Solartron 7081 | 10 | 3.2 | 16302 | 3.5e-07 | -4.5526e-06 | 4.6628e-06 | 4.66 | 0.466
barnacle2k | Solartron 7081 | 10 | 52.2 | 2800 | 0 | 7.1799e-08 | 4.079e-07 | 0.41 | 0.041
barnacle2k | Solartron 7081 | 1 | 0.1 | 8250 | 1.2e-07 | -3.6232e-06 | 3.8812e-06 | 3.88 | 3.88
barnacle2k | Solartron 7081 | 1 | 0.4 | 5171 | 0 | -2.6954e-07 | 6.0721e-07 | 0.61 | 0.61
barnacle2k | Solartron 7081 | 1 | 3.2 | 2943 | 0 | -3.0559e-07 | 3.3278e-07 | 0.33 | 0.33
barnacle2k | Solartron 7081 | 1 | 52.2 | 2722 | 0 | 1.3598e-07 | 1.4349e-07 | 0.14 | 0.14
Added 7/8/2015
Member | Multimeter | Range | NPLC | Counts | Sq.sum | Average | RMS | RMS,uV | ppm/Range
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 0.01 | 550 | 4e-08 | 4.0977e-06 | 8.6241e-06 | 8.62 | 86.2
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 0.1 | 550 | 1e-08 | 1.8385e-06 | 3.0984e-06 | 3.1 | 31
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 1 | 550 | 0 | 2.046e-06 | 2.1037e-06 | 2.1 | 21
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 10 | 120 | 0 | 2.18e-06 | 2.1939e-06 | 2.19 | 21.9
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 2 | 510 | 0 | 2.0741e-06 | 2.105e-06 | 2.1 | 21
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 3 | 360 | 0 | 2.1275e-06 | 2.1489e-06 | 2.15 | 21.5
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 5 | 230 | 0 | 2.1024e-06 | 2.1256e-06 | 2.13 | 21.3
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 0.01 | 550 | 0.453 | 0.010218 | 0.028699 | 28699 | 28.699
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 0.1 | 550 | 0.001793 | -4.3861e-05 | 0.0018056 | 1805.55 | 1.8055
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 1 | 550 | 0.00041792 | -0.00083218 | 0.00087169 | 871.69 | 0.87169
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 10 | 120 | 9.532e-05 | -0.00088916 | 0.00089124 | 891.24 | 0.89124
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 2 | 510 | 0.00043182 | -0.00090587 | 0.00092016 | 920.16 | 0.92016
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 3 | 360 | 0.00031803 | -0.00093104 | 0.0009399 | 939.9 | 0.9399
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 5 | 230 | 0.00019012 | -0.00090128 | 0.00090919 | 909.19 | 0.90919
TiN | Keithley 2000 | 100 | 0.01 | 550 | 0.0038489 | 0.00072399 | 0.0026454 | 2645.38 | 26.4538
TiN | Keithley 2000 | 100 | 0.1 | 550 | 0.00050403 | -0.00084988 | 0.0009573 | 957.3 | 9.573
TiN | Keithley 2000 | 100 | 1 | 550 | 0.00044541 | -0.0008976 | 0.00089991 | 899.91 | 8.9991
TiN | Keithley 2000 | 100 | 10 | 120 | 9.488e-05 | -0.00088904 | 0.00088918 | 889.18 | 8.8918
TiN | Keithley 2000 | 100 | 2 | 510 | 0.00040219 | -0.00088707 | 0.00088804 | 888.04 | 8.8804
TiN | Keithley 2000 | 100 | 3 | 360 | 0.00028651 | -0.00089142 | 0.00089212 | 892.12 | 8.9212
TiN | Keithley 2000 | 100 | 5 | 230 | 0.00018112 | -0.00088701 | 0.00088739 | 887.39 | 8.8739
TiN | Keithley 2000 | 1 | 0.01 | 550 | 5.3e-07 | 1.5632e-05 | 3.101e-05 | 31.01 | 31.01
TiN | Keithley 2000 | 1 | 0.1 | 550 | 1e-08 | 2.7629e-06 | 3.9348e-06 | 3.93 | 3.93
TiN | Keithley 2000 | 1 | 1 | 550 | 0 | 2.2469e-06 | 2.3137e-06 | 2.31 | 2.31
TiN | Keithley 2000 | 1 | 10 | 120 | 0 | 2.392e-06 | 2.4011e-06 | 2.4 | 2.4
TiN | Keithley 2000 | 1 | 2 | 510 | 0 | 2.1099e-06 | 2.1463e-06 | 2.15 | 2.15
TiN | Keithley 2000 | 1 | 3 | 360 | 0 | 2.3335e-06 | 2.3592e-06 | 2.36 | 2.36
TiN | Keithley 2000 | 1 | 5 | 230 | 0 | 2.1397e-06 | 2.1657e-06 | 2.17 | 2.17
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 0.01 | 25903 | 8.1e-07 | -4.8195e-06 | 5.5859e-06 | 5.59 | 27.95
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 0.1 | 26059 | 0 | 1.3468e-07 | 3.3035e-07 | 0.33 | 1.65
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 1 | 17814 | 4e-07 | -4.7286e-06 | 4.7315e-06 | 4.73 | 23.65
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 10 | 1579 | 4e-08 | -4.9588e-06 | 4.9618e-06 | 4.96 | 24.8
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 100 | 263 | 1e-08 | -4.8094e-06 | 4.8124e-06 | 4.81 | 24.05
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 1000 | 263 | 1e-08 | -4.8488e-06 | 4.8526e-06 | 4.85 | 24.25
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 50 | 260 | 1e-08 | -4.7476e-06 | 4.7501e-06 | 4.75 | 23.75
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 0.01 | 26221 | 0.091362 | 0.00050168 | 0.0018666 | 1866.63 | 1.8666
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 0.1 | 25942 | 0.0051445 | 0.00025162 | 0.00044532 | 445.32 | 0.44532
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 1 | 17260 | 0.00091698 | 0.0002136 | 0.00023049 | 230.49 | 0.23049
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 10 | 1560 | 3.167e-05 | 0.00013589 | 0.00014248 | 142.48 | 0.14248
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 100 | 263 | 6.53e-06 | 0.00015407 | 0.00015756 | 157.56 | 0.15756
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 1000 | 263 | 6.21e-06 | 0.00014989 | 0.00015363 | 153.63 | 0.15363
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 50 | 259 | 6.23e-06 | 0.00015097 | 0.00015516 | 155.16 | 0.15516
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 0.01 | 26032 | 0.0076831 | 0.00042632 | 0.00054327 | 543.27 | 2.7163
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 0.1 | 26032 | 0.001215 | 0.00017876 | 0.00021604 | 216.04 | 1.0802
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 1 | 17202 | 0.00036406 | 0.00014077 | 0.00014548 | 145.48 | 0.7274
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 10 | 1567 | 3.031e-05 | 0.00013799 | 0.00013907 | 139.07 | 0.69535
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 100 | 263 | 6.07e-06 | 0.00015121 | 0.00015187 | 151.87 | 0.75935
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 1000 | 263 | 6.03e-06 | 0.00015068 | 0.00015142 | 151.42 | 0.7571
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 50 | 259 | 5.75e-06 | 0.00014837 | 0.00014903 | 149.03 | 0.74515
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 0.01 | 25916 | 3.425e-05 | 3.6528e-06 | 3.6353e-05 | 36.35 | 1.8175
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 0.1 | 26012 | 1.75e-06 | 4.1044e-06 | 8.201e-06 | 8.2 | 0.41
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 1 | 15892 | 4.8e-07 | -5.2399e-06 | 5.5035e-06 | 5.5 | 0.275
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 10 | 1538 | 4e-08 | -4.8122e-06 | 4.8892e-06 | 4.89 | 0.2445
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 100 | 263 | 1e-08 | -4.9498e-06 | 5.0171e-06 | 5.02 | 0.251
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 1000 | 263 | 1e-08 | -4.9122e-06 | 4.9734e-06 | 4.97 | 0.2485
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 50 | 260 | 1e-08 | -4.9365e-06 | 4.9951e-06 | 5 | 0.25
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 0.01 | 25797 | 4.8e-07 | 2.0883e-06 | 4.2983e-06 | 4.3 | 2.15
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 0.1 | 25458 | 2e-08 | 3.8405e-07 | 8.5625e-07 | 0.86 | 0.43
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 1 | 15921 | 3.6e-07 | -4.7485e-06 | 4.7576e-06 | 4.76 | 2.38
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 10 | 1537 | 3e-08 | -4.698e-06 | 4.7024e-06 | 4.7 | 2.35
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 100 | 263 | 1e-08 | -4.6529e-06 | 4.656e-06 | 4.66 | 2.33
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 1000 | 263 | 1e-08 | -4.6466e-06 | 4.6497e-06 | 4.65 | 2.325
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 50 | 260 | 1e-08 | -4.6245e-06 | 4.6275e-06 | 4.63 | 2.315
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 0.01 | 1163 | 1e-08 | -2.5193e-09 | 3.3394e-06 | 3.34 | 16.7
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 0.1 | 1090 | 0 | 6.9991e-09 | 4.2e-07 | 0.42 | 2.1
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 1 | 882 | 0 | -5.339e-09 | 1.9247e-07 | 0.19 | 0.95
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 10 | 97 | 0 | -7.732e-10 | 1.199e-07 | 0.12 | 0.6
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 100 | 18 | 0 | 1.6544e-24 | 1.4672e-07 | 0.15 | 0.75
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 1000 | 18 | 0 | 1.1444e-08 | 1.4977e-07 | 0.15 | 0.75
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 50 | 15 | 0 | 2.06e-08 | 2.4232e-07 | 0.24 | 1.2
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 0.01 | 1166 | 0.13212 | 1.801e-07 | 0.010645 | 10644.94 | 10.6449
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 0.1 | 1135 | 0.00023254 | 7.0485e-08 | 0.00045264 | 452.64 | 0.45264
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 1 | 879 | 4.19e-06 | -3.413e-07 | 6.9019e-05 | 69.02 | 0.06902
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 10 | 97 | 1.7e-07 | -1.3402e-06 | 4.1281e-05 | 41.28 | 0.04128
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 100 | 18 | 4e-08 | -5e-06 | 4.5399e-05 | 45.4 | 0.0454
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 1000 | 18 | 4e-08 | 6.1111e-06 | 4.9272e-05 | 49.27 | 0.04927
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 50 | 15 | 2e-08 | -2e-06 | 3.4545e-05 | 34.54 | 0.03454
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 0.01 | 1163 | 0.0040261 | 3.5684e-07 | 0.0018606 | 1860.6 | 9.303
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 0.1 | 1097 | 3.246e-05 | -1.7958e-07 | 0.00017202 | 172.02 | 0.8601
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 1 | 879 | 1.4e-06 | 1.3424e-07 | 3.9917e-05 | 39.92 | 0.1996
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 10 | 97 | 3e-08 | -4.433e-07 | 1.7677e-05 | 17.68 | 0.0884
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 100 | 18 | 1e-08 | 7.7778e-07 | 1.8959e-05 | 18.96 | 0.0948
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 1000 | 18 | 1e-08 | -1.6667e-07 | 2.0791e-05 | 20.79 | 0.10395
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 50 | 15 | 0 | 1.3333e-06 | 1.8063e-05 | 18.06 | 0.0903
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 0.01 | 317 | 4.796e-05 | 0.0001171 | 0.00038898 | 388.98 | 19.449
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 0.1 | 1135 | 7e-08 | 4.4934e-09 | 7.7317e-06 | 7.73 | 0.3865
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 1 | 863 | 0 | -2.781e-09 | 1.402e-06 | 1.4 | 0.07
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 10 | 97 | 0 | -8.2474e-09 | 6.8172e-07 | 0.68 | 0.034
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 100 | 18 | 0 | -4.4444e-08 | 8.5049e-07 | 0.85 | 0.0425
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 1000 | 18 | 0 | 1.2222e-07 | 7.874e-07 | 0.79 | 0.0395
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 50 | 15 | 0 | 6.6667e-09 | 8.6448e-07 | 0.86 | 0.043
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 0.01 | 1163 | 1.6e-07 | 4.5486e-09 | 1.186e-05 | 11.86 | 5.93
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 0.1 | 1121 | 0 | -5.667e-25 | 8.9978e-07 | 0.9 | 0.45
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 1 | 855 | 0 | -5.9298e-09 | 2.6512e-07 | 0.27 | 0.135
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 10 | 97 | 0 | 2.0619e-09 | 1.6039e-07 | 0.16 | 0.08
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 100 | 18 | 0 | -1.5e-08 | 2.1936e-07 | 0.22 | 0.11
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 1000 | 18 | 0 | -3.3333e-09 | 2.9872e-07 | 0.3 | 0.15
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 50 | 15 | 0 | -5.3333e-09 | 1.3115e-07 | 0.13 | 0.065
| Multimeter | Range | NPLC | Counts | Sq.sum | Average | SD | SD,uV
TiN | Keithley 2002 SD | 0.2 | 0.01 | 25903 | 8.1e-07 | -4.8195e-06 | 5.5859e-06 | 5.59 | 27.95 | Keithley2002T | 0.2 | 0.01 | 25904 | 0 | -4.8193e-06 | 2.8241e-06 | 2.8241 | 14.1205 | Multimeter | Range | NPLC | Counts | Sq.sum | Average | SD | SD,uV
TiN | Keithley 2002 SD | 0.2 | 0.1 | 26059 | 0 | 1.3468e-07 | 3.3035e-07 | 0.33 | 1.65 | Keithley2002T | 0.2 | 0.1 | 26060 | 0 | 1.3467e-07 | 3.0165e-07 | 0.3016 | 1.508 | Keithley 2002 AD4627 U808 | 0.2 | 0.01 | 17416 | 0 | 2.8601e-06 | 2.5498e-06 | 0.706 | 3.53
TiN | Keithley 2002 SD | 0.2 | 1 | 17814 | 4e-07 | -4.7286e-06 | 4.7315e-06 | 4.73 | 23.65 | Keithley2002T | 0.2 | 1 | 17815 | 0 | -4.7283e-06 | 1.7057e-07 | 0.1706 | 0.853 | Keithley 2002 AD4627 U809 | 0.2 | 0.1 | 17255 | 0 | 5.768e-06 | 2.7592e-07 | 0.2759 | 1.3795
TiN | Keithley 2002 SD | 0.2 | 10 | 1579 | 4e-08 | -4.9588e-06 | 4.9618e-06 | 4.96 | 24.8 | Keithley2002T | 0.2 | 10 | 1580 | 0 | -4.9557e-06 | 2.1156e-07 | 0.2116 | 1.058 | Keithley 2002 AD4627 U810 | 0.2 | 1 | 11517 | 0 | 1.0174e-06 | 1.4121e-07 | 0.1412 | 0.706
TiN | Keithley 2002 SD | 0.2 | 50 | 260 | 1e-08 | -4.7476e-06 | 4.7501e-06 | 4.75 | 23.75 | Keithley2002T | 0.2 | 50 | 261 | 0 | -4.7294e-06 | 3.3062e-07 | 0.3306 | 1.653 | Keithley 2002 AD4627 U811 | 0.2 | 10 | 1044 | 0 | 1.0053e-06 | 1.1705e-07 | 0.1171 | 0.5855
TiN | Keithley 2002 SD | 1000 | 0.01 | 26221 | 0.091362 | 0.00050168 | 0.0018666 | 1866.63 | 1.8666 | Keithley2002T | 1000 | 0.01 | 26222 | 0 | 0.00050166 | 0.0017979 | 1797.9171 | 1.7979 | Keithley 2002 AD4627 U812 | 0.2 | 50 | 173 | 0 | 1.0839e-06 | 1.3914e-07 | 0.125 | 0.625
TiN | Keithley 2002 SD | 1000 | 0.1 | 25942 | 0.0051445 | 0.00025162 | 0.00044532 | 445.32 | 0.44532 | Keithley2002T | 1000 | 0.1 | 25943 | 0 | 0.00025161 | 0.00036741 | 367.4146 | 0.36741 | Keithley 2002 AD4627 U813 | 1000 | 0.01 | 17427 | 0 | 0.00044273 | 0.00094977 | 949.7722 | 0.94977
TiN | Keithley 2002 SD | 1000 | 1 | 17260 | 0.00091698 | 0.0002136 | 0.00023049 | 230.49 | 0.23049 | Keithley2002T | 1000 | 1 | 17261 | 0 | 0.00021358 | 8.6637e-05 | 86.6375 | 0.086638 | Keithley 2002 AD4627 U814 | 1000 | 0.1 | 17363 | 0 | 0.00032505 | 0.00030433 | 304.3324 | 0.30433
TiN | Keithley 2002 SD | 1000 | 10 | 1560 | 3.167e-05 | 0.00013589 | 0.00014248 | 142.48 | 0.14248 | Keithley2002T | 1000 | 10 | 1561 | 0 | 0.0001358 | 4.2952e-05 | 42.9518 | 0.042952 | Keithley 2002 AD4627 U815 | 1000 | 1 | 10771 | 0 | -5.9757e-05 | 6.8904e-05 | 63.232 | 0.063232
TiN | Keithley 2002 SD | 1000 | 50 | 259 | 6.23e-06 | 0.00015097 | 0.00015516 | 155.16 | 0.15516 | Keithley2002T | 1000 | 50 | 260 | 0 | 0.00015038 | 3.6949e-05 | 36.9491 | 0.036949 | Keithley 2002 AD4627 U816 | 1000 | 10 | 1036 | 0 | 9.9643e-05 | 4.3108e-05 | 43.1077 | 0.043108
TiN | Keithley 2002 SD | 200 | 0.01 | 26032 | 0.0076831 | 0.00042632 | 0.00054327 | 543.27 | 2.7163 | Keithley2002T | 200 | 0.01 | 26033 | 0 | 0.0004263 | 0.00033674 | 336.7367 | 1.6837 | Keithley 2002 AD4627 U817 | 1000 | 50 | 173 | 0 | 9.5723e-05 | 3.9858e-05 | 39.8577 | 0.039858
TiN | Keithley 2002 SD | 200 | 0.1 | 26032 | 0.001215 | 0.00017876 | 0.00021604 | 216.04 | 1.0802 | Keithley2002T | 200 | 0.1 | 26033 | 0 | 0.00017875 | 0.00012132 | 121.3246 | 0.60662 | Keithley 2002 AD4627 U818 | 200 | 0.01 | 17386 | 0 | 0.00042612 | 0.00033465 | 306.159 | 1.5308
TiN | Keithley 2002 SD | 200 | 1 | 17202 | 0.00036406 | 0.00014077 | 0.00014548 | 145.48 | 0.7274 | Keithley2002T | 200 | 1 | 17203 | 0 | 0.00014076 | 3.6718e-05 | 36.7183 | 0.18359 | Keithley 2002 AD4627 U819 | 200 | 0.1 | 17346 | 0 | 0.00015797 | 0.00010873 | 108.7321 | 0.54366
TiN | Keithley 2002 SD | 200 | 10 | 1567 | 3.031e-05 | 0.00013799 | 0.00013907 | 139.07 | 0.69535 | Keithley2002T | 200 | 10 | 1568 | 0 | 0.00013791 | 1.7596e-05 | 17.5958 | 0.087979 | Keithley 2002 AD4627 U820 | 200 | 1 | 10956 | 0 | 9.1923e-05 | 3.2688e-05 | 32.688 | 0.16344
TiN | Keithley 2002 SD | 200 | 50 | 259 | 5.75e-06 | 0.00014837 | 0.00014903 | 149.03 | 0.74515 | Keithley2002T | 200 | 50 | 260 | 0 | 0.0001478 | 1.668e-05 | 16.6804 | 0.083402 | Keithley 2002 AD4627 U821 | 200 | 10 | 1034 | 0 | 0.00010377 | 1.7395e-05 | 17.395 | 0.086975
TiN | Keithley 2002 SD | 20 | 0.01 | 25916 | 3.425e-05 | 3.6528e-06 | 3.6353e-05 | 36.35 | 1.8175 | Keithley2002T | 20 | 0.01 | 25917 | 0 | 3.6526e-06 | 3.6169e-05 | 36.1688 | 1.8084 | Keithley 2002 AD4627 U822 | 200 | 50 | 173 | 0 | 0.00011125 | 1.6433e-05 | 16.4335 | 0.082167
TiN | Keithley 2002 SD | 20 | 0.1 | 26012 | 1.75e-06 | 4.1044e-06 | 8.201e-06 | 8.2 | 0.41 | Keithley2002T | 20 | 0.1 | 26013 | 0 | 4.1043e-06 | 7.0999e-06 | 7.0999 | 0.355 | Keithley 2002 AD4627 U823 | 20 | 0.01 | 17349 | 0 | 2.7314e-06 | 2.4077e-05 | 24.0772 | 1.2039
TiN | Keithley 2002 SD | 20 | 1 | 15892 | 4.8e-07 | -5.2399e-06 | 5.5035e-06 | 5.5 | 0.275 | Keithley2002T | 20 | 1 | 15893 | 0 | -5.2396e-06 | 1.6831e-06 | 1.6831 | 0.084155 | Keithley 2002 AD4627 U824 | 20 | 0.1 | 17361 | 0 | 1.0277e-05 | 5.867e-06 | 5.867 | 0.29335
TiN | Keithley 2002 SD | 20 | 10 | 1538 | 4e-08 | -4.8122e-06 | 4.8892e-06 | 4.89 | 0.2445 | Keithley2002T | 20 | 10 | 1539 | 0 | -4.809e-06 | 8.7281e-07 | 0.8728 | 0.04364 | Keithley 2002 AD4627 U825 | 20 | 1 | 10625 | 0 | -7.095e-07 | 1.2243e-06 | 1.2243 | 0.061215
TiN | Keithley 2002 SD | 20 | 50 | 260 | 1e-08 | -4.9365e-06 | 4.9951e-06 | 5 | 0.25 | Keithley2002T | 20 | 50 | 261 | 0 | -4.9176e-06 | 8.201e-07 | 0.8201 | 0.041005 | Keithley 2002 AD4627 U826 | 20 | 10 | 1024 | 0 | 1.0115e-06 | 8.2694e-07 | 0.781 | 0.03905
TiN | Keithley 2002 SD | 2 | 0.01 | 25797 | 4.8e-07 | 2.0883e-06 | 4.2983e-06 | 4.3 | 2.15 | Keithley2002T | 2 | 0.01 | 25798 | 0 | 2.0883e-06 | 3.7568e-06 | 3.7568 | 1.8784 | Keithley 2002 AD4627 U827 | 20 | 50 | 173 | 0 | 1.0035e-06 | 6.9139e-07 | 0.619 | 0.03095
TiN | Keithley 2002 SD | 2 | 0.1 | 25458 | 2e-08 | 3.8405e-07 | 8.5625e-07 | 0.86 | 0.43 | Keithley2002T | 2 | 0.1 | 25459 | 0 | 3.8403e-07 | 7.6528e-07 | 0.7653 | 0.38265 | Keithley 2002 AD4627 U828 | 2 | 0.01 | 17012 | 0 | 2.0171e-06 | 2.9146e-06 | 2.9146 | 1.4573
TiN | Keithley 2002 SD | 2 | 1 | 15921 | 3.6e-07 | -4.7485e-06 | 4.7576e-06 | 4.76 | 2.38 | Keithley2002T | 2 | 1 | 15922 | 0 | -4.7482e-06 | 2.9699e-07 | 0.297 | 0.1485 | Keithley 2002 AD4627 U829 | 2 | 0.1 | 17273 | 0 | 5.9759e-06 | 6.6612e-07 | 0.6661 | 0.33305
TiN | Keithley 2002 SD | 2 | 10 | 1537 | 3e-08 | -4.698e-06 | 4.7024e-06 | 4.7 | 2.35 | Keithley2002T | 2 | 10 | 1538 | 0 | -4.695e-06 | 2.3547e-07 | 0.2355 | 0.11775 | Keithley 2002 AD4627 U830 | 2 | 1 | 10581 | 0 | 7.9072e-07 | 3.0544e-07 | 0.239 | 0.1195
TiN | Keithley 2002 SD | 2 | 50 | 260 | 1e-08 | -4.6245e-06 | 4.6275e-06 | 4.63 | 2.315 | Keithley2002T | 2 | 50 | 261 | 0 | -4.6067e-06 | 3.3096e-07 | 0.331 | 0.1655 | Keithley 2002 AD4627 U831 | 2 | 10 | 1025 | 0 | 9.2812e-07 | 1.7435e-07 | 0.16 | 0.08
[19 empty] | Keithley 2002 AD4627 U832 | 2 | 50 | 173 | 0 | 9.7145e-07 | 1.7752e-07 | 0.149 | 0.0745
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 1000 | 0.01 | 43551 | 0 | 10.0487 | 0.048152 | 48152.3061 | 48.1523 | TiN's Keithley 2001 | 0.2 | 0.01 | 15195 | 0 | -1.8943e-05 | 4.6037e-06 | 4.6037 | 23.0185
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 1000 | 0.1 | 41574 | 0 | 10.0039 | 0.049068 | 49067.8304 | 49.0678 | Keithley2001 | 0.2 | 0.1 | 14652 | 0 | -1.3078e-05 | 5.133e-07 | 0.5133 | 2.5665 | Keithley 2002 AD797B | 0.2 | 0.01 | 17424 | 0 | 2.2474e-06 | 1.834e-06 | 1.474 | 7.37
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 1000 | 1 | 29452 | 0 | 10.0049 | 0.0583 | 58299.6085 | 58.2996 | Keithley2001 | 0.2 | 1 | 9514 | 0 | -6.0991e-06 | 2.0261e-07 | 0.2026 | 1.013 | Keithley 2002 AD797B | 0.2 | 0.1 | 17350 | 0 | 6.7244e-06 | 3.0147e-07 | 0.3015 | 1.5075
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 1000 | 10 | 3087 | 0 | 10.0012 | 0.18003 | 180033.4045 | 180.0334 | Keithley2001 | 0.2 | 10 | 1028 | 0 | -5.5392e-06 | 4.0014e-07 | 0.4001 | 2.0005 | Keithley 2002 AD797B | 0.2 | 1 | 11956 | 0 | 1.8224e-06 | 1.4101e-07 | 0.141 | 0.705
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 200 | 0.01 | 39643 | 0 | 10.001 | 0.050396 | 50395.7824 | 251.9789 | Keithley2001 | 1000 | 0.01 | 13876 | 0 | -0.010398 | 0.0016152 | 1615.1986 | 1.6152 | Keithley 2002 AD797B | 0.2 | 10 | 1053 | 0 | 1.8702e-06 | 1.2877e-07 | 0.127 | 0.635
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 200 | 0.1 | 39596 | 0 | 10.0009 | 0.05026 | 50259.6757 | 251.2984 | Keithley2001 | 1000 | 0.1 | 13819 | 0 | 0.00045257 | 0.00061298 | 612.9784 | 0.61298 | Keithley 2002 AD797B | 0.2 | 50 | 173 | 0 | 1.8561e-06 | 1.7596e-07 | 0.113 | 0.565
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 200 | 1 | 26954 | 0 | 9.9996 | 0.060909 | 60908.5835 | 304.5429 | Keithley2001 | 1000 | 1 | 9681 | 0 | 0.0056549 | 0.0012165 | 1216.5114 | 1.2165 | Keithley 2002 AD797B | 1000 | 0.01 | 17383 | 0 | 0.010267 | 0.017181 | 17181.3947 | 17.1814
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 200 | 10 | 3086 | 0 | 9.9968 | 0.17998 | 179984.0782 | 899.9204 | Keithley2001 | 1000 | 10 | 1028 | 0 | 0.0048178 | 0.0010955 | 1095.5347 | 1.0955 | Keithley 2002 AD797B | 1000 | 0.1 | 17384 | 0 | 0.00060166 | 0.00035926 | 359.2599 | 0.35926
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 20 | 0.01 | 42642 | 0 | 9.9986 | 0.04842 | 48420.4639 | 2421.0232 | Keithley2001 | 200 | 0.01 | 13186 | 0 | -0.0056556 | 0.0053104 | 5310.3625 | 26.5518 | Keithley 2002 AD797B | 1000 | 1 | 10940 | 0 | 8.5996e-05 | 7.1488e-05 | 71.488 | 0.071488
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 20 | 0.1 | 41555 | 0 | 9.9997 | 0.049055 | 49054.8576 | 2452.7429 | Keithley2001 | 200 | 0.1 | 11655 | 0 | -0.00021698 | 0.00016018 | 160.1826 | 0.80091 | Keithley 2002 AD797B | 1000 | 10 | 1042 | 0 | 0.00025691 | 4.1734e-05 | 41.7337 | 0.041734
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 20 | 1 | 29070 | 0 | 9.9997 | 0.05865 | 58650.32 | 2932.516 | Keithley2001 | 200 | 1 | 9054 | 0 | -8.3823e-05 | 4.4643e-05 | 44.6428 | 0.22321 | Keithley 2002 AD797B | 1000 | 50 | 3 | 0 | 0.00017667 | 0.00012658 | 39.203 | 0.039203
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 20 | 10 | 3085 | 0 | 9.9968 | 0.18001 | 180012.7319 | 9000.6366 | Keithley2001 | 200 | 10 | 1027 | 0 | -7.2266e-05 | 2.4466e-05 | 24.4664 | 0.12233 | Keithley 2002 AD797B | 200 | 0.01 | 17404 | 0 | 0.00046393 | 0.0031145 | 3114.5029 | 15.5725
[10 empty] | Keithley2001 | 20 | 0.01 | 13847 | 0 | -2.9673e-05 | 0.00028189 | 281.8929 | 14.0946 | Keithley 2002 AD797B | 200 | 0.1 | 17383 | 0 | 0.0003516 | 0.00012532 | 125.3239 | 0.62662
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 0.1 | 0.01 | 1173 | 0 | 2.8375e-06 | 6.0974e-07 | 0.6097 | 6.097 | Keithley2001 | 20 | 0.1 | 13253 | 0 | 3.465e-05 | 1.4075e-05 | 14.0746 | 0.70373 | Keithley 2002 AD797B | 200 | 1 | 11452 | 0 | 0.00028209 | 3.2928e-05 | 32.9276 | 0.16464
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 0.1 | 0.1 | 1175 | 0 | 9.8268e-06 | 3.6441e-07 | 0.3644 | 3.644 | Keithley2001 | 20 | 1 | 9573 | 0 | 2.2209e-05 | 2.3319e-05 | 23.3195 | 1.166 | Keithley 2002 AD797B | 200 | 10 | 1041 | 0 | 0.00026567 | 1.9549e-05 | 19.549 | 0.097745
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 0.1 | 1 | 595 | 0 | 5.5472e-07 | 1.972e-07 | 0.1972 | 1.972 | Keithley2001 | 20 | 10 | 1028 | 0 | 1.9385e-05 | 1.9169e-05 | 19.1691 | 0.95846 | Keithley 2002 AD797B | 200 | 50 | 173 | 0 | 0.00026508 | 2.4434e-05 | 24.4343 | 0.12217
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 0.1 | 10 | 83 | 0 | 4.4707e-07 | 2.0259e-07 | 0.2026 | 2.026 | Keithley2001 | 2 | 0.01 | 15119 | 0 | -1.7299e-06 | 1.4069e-08 | 0.0141 | 0.00705 | Keithley 2002 AD797B | 20 | 0.01 | 17327 | 0 | 3.3275e-06 | 3.2423e-05 | 32.4232 | 1.6212
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 0.1 | 50 | 16 | 0 | 4.1331e-07 | 1.5379e-07 | 0.1538 | 1.538 | Keithley2001 | 2 | 0.1 | 14871 | 0 | -1.411e-05 | 1.4552e-06 | 1.4552 | 0.7276 | Keithley 2002 AD797B | 20 | 0.1 | 17337 | 0 | 9.6218e-06 | 7.5316e-06 | 7.5316 | 0.37658
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 1000 | 0.01 | 1174 | 0 | 0.00047138 | 0.00029433 | 294.3253 | 0.29433 | Keithley2001 | 2 | 1 | 9580 | 0 | -6.1314e-06 | 4.7063e-07 | 0.4706 | 0.2353 | Keithley 2002 AD797B | 20 | 1 | 10632 | 0 | 1.8617e-06 | 1.3164e-06 | 1.3164 | 0.06582
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 1000 | 0.1 | 1175 | 0 | 0.00065631 | 8.2188e-05 | 82.188 | 0.082188 | Keithley2001 | 2 | 10 | 1028 | 0 | -6.3104e-06 | 3.8523e-07 | 0.3852 | 0.1926 | Keithley 2002 AD797B | 20 | 10 | 1024 | 0 | 3.3525e-07 | 9.0325e-07 | 0.9032 | 0.04516
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 1000 | 1 | 594 | 0 | 0.00032731 | 2.0037e-05 | 20.0374 | 0.020037 | [9 empty] | Keithley 2002 AD797B | 20 | 50 | 173 | 0 | 1.8671e-07 | 6.5702e-07 | 0.657 | 0.03285
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 1000 | 10 | 83 | 0 | 0.00028627 | 3.2291e-05 | 32.2905 | 0.03229 | [9 empty] | Keithley 2002 AD797B | 2 | 0.01 | 17118 | 0 | 1.5862e-05 | 3.4022e-05 | 28.18 | 14.09
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 1000 | 50 | 16 | 0 | 0.00026625 | 6.8909e-05 | 68.9089 | 0.068909 | [9 empty] | Keithley 2002 AD797B | 2 | 0.1 | 17183 | 0 | 7.0832e-06 | 8.7759e-07 | 0.889 | 0.4445
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 100 | 0.01 | 1174 | 0 | 0.00043099 | 7.2427e-05 | 72.4275 | 0.72428 | [9 empty] | Keithley 2002 AD797B | 2 | 1 | 10625 | 0 | 1.7971e-06 | 2.1985e-07 | 0.2199 | 0.10995
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 100 | 0.1 | 1175 | 0 | 0.00038814 | 2.7546e-05 | 27.5456 | 0.27546 | [9 empty] | Keithley 2002 AD797B | 2 | 10 | 1025 | 0 | 1.8418e-06 | 1.6031e-07 | 0.18 | 0.09
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 100 | 1 | 594 | 0 | 0.00030178 | 1.5161e-05 | 15.1608 | 0.15161 | [9 empty] | Keithley 2002 AD797B | 2 | 50 | 173 | 0 | 1.8339e-06 | 1.9106e-07 | 0.1911 | 0.09555
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 100 | 10 | 83 | 0 | 0.00029231 | 3.24e-05 | 32.3996 | 0.324
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 100 | 50 | 16 | 0 | 0.00027856 | 7.1958e-05 | 71.9583 | 0.71958
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 10 | 0.01 | 1174 | 0 | 0.00020182 | 0.0001789 | 178.9035 | 17.8904
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 10 | 0.1 | 1175 | 0 | 1.3193e-05 | 1.7949e-06 | 1.7949 | 0.17949
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 10 | 1 | 595 | 0 | -1.4101e-07 | 2.355e-07 | 0.2355 | 0.02355
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 10 | 10 | 83 | 0 | -6.2048e-07 | 2.0225e-07 | 0.2023 | 0.02023
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 10 | 50 | 16 | 0 | -6e-07 | 1.6583e-07 | 0.1658 | 0.01658
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 1 | 0.01 | 1174 | 0 | 1.125e-05 | 7.6321e-06 | 7.6321 | 7.6321
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 1 | 0.1 | 1176 | 0 | 1.0012e-05 | 3.8838e-07 | 0.3884 | 0.3884
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 1 | 1 | 595 | 0 | 3.9832e-07 | 1.6674e-07 | 0.1667 | 0.1667
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 1 | 10 | 83 | 0 | 3.7687e-07 | 1.8855e-07 | 0.1886 | 0.1886
TiN | Keithley2002 AD797 Filt | 1 | 50 | 16 | 0 | 4.0125e-07 | 1.4577e-07 | 0.1458 | 0.1458
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | 0.01 | 91 | 0 | -2.5807e-07 | 1.2775e-06 | 12.7745
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | 0.1 | 91 | 0 | -1.2492e-07 | 3.8729e-07 | 3.8729
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | 1 | 91 | 0 | -3.3708e-08 | 1.2494e-07 | 1.2494
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | 10 | 91 | 0 | -4.7921e-08 | 6.2304e-08 | 0.623
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | 50 | 91 | 0 | 4.4747e-09 | 3.0778e-08 | 0.3078
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | 100 | 91 | 0 | 5.5181e-08 | 3.2243e-08 | 0.3224
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | 1000 | 67 | 0 | 3.0602e-07 | 7.1292e-08 | 0.7129
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | 0.01 | 91 | 0 | 4.3091e-07 | 2.9773e-06 | 2.9773
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | 0.1 | 91 | 0 | -1.0757e-06 | 4.9222e-07 | 0.4922
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | 1 | 91 | 0 | 1.7617e-07 | 1.6029e-07 | 0.1603
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | 10 | 91 | 0 | 1.9976e-07 | 7.468e-08 | 0.0747
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | 50 | 91 | 0 | 2.3995e-07 | 4.2596e-08 | 0.0426
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | 100 | 91 | 0 | 2.4693e-07 | 4.1103e-08 | 0.0411
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | 1000 | 79 | 0 | 3.1719e-07 | 4.9809e-08 | 0.0498
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | 0.01 | 91 | 0 | 3.0492e-06 | 2.629e-05 | 2.629
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | 0.1 | 91 | 0 | -1.411e-05 | 3.6259e-06 | 0.3626
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | 1 | 91 | 0 | 3.2317e-07 | 6.5723e-07 | 0.0657
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | 10 | 91 | 0 | 3.1418e-07 | 2.6164e-07 | 0.0262
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | 50 | 91 | 0 | 6.259e-07 | 1.2543e-07 | 0.0125
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | 100 | 91 | 0 | 6.8082e-07 | 1.1001e-07 | 0.011
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | 1000 | 68 | 0 | 7.7875e-07 | 1.0521e-07 | 0.0105
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | 0.01 | 91 | 0 | 0.00027655 | 0.00054923 | 5.4923
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | 0.1 | 91 | 0 | 0.00050131 | 0.00013 | 1.3
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | 1 | 91 | 0 | -2.245e-05 | 3.9955e-05 | 0.3995
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | 10 | 91 | 0 | -1.0949e-05 | 1.3889e-05 | 0.1389
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | 50 | 91 | 0 | -6.5078e-06 | 5.8488e-06 | 0.0585
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | 100 | 91 | 0 | -6.3613e-06 | 3.7894e-06 | 0.0379
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | 1000 | 85 | 0 | -5.2358e-06 | 1.2792e-06 | 0.0128

## Sorted_NPLC
Member | Multimeter | Range | Counts | Sq.sum | Average | RMS | RMS,uV | ppm/Range | NPLC
lukaq | HP34401A | 0.1 | 8216 | 0 | 6.5554e-07 | 7.0744e-07 | 0.71 | 7.1 | 100
OldNeurons | HP34461A | 0.1 | 1000 | 2e-08 | -2.6116e-06 | 3.9009e-06 | 3.9 | 39 | 0.02
OldNeurons | HP34461A | 0.1 | 1000 | 1e-08 | -2.6111e-06 | 2.9548e-06 | 2.95 | 29.5 | 0.2
OldNeurons | HP34461A | 0.1 | 1000 | 1e-08 | -2.47e-06 | 2.478e-06 | 2.48 | 24.8 | 1
OldNeurons | HP34461A | 0.1 | 1000 | 1e-08 | -2.478e-06 | 2.4788e-06 | 2.48 | 24.8 | 10
OldNeurons | HP34461A | 0.1 | 1000 | 1e-08 | -2.5478e-06 | 2.5479e-06 | 2.55 | 25.5 | 100
Dr.Frank | HP3458A | 0.1 | 1000 | 0 | 3.5e-09 | 1.0837e-07 | 0.11 | 1.1 | 1
Dr.Frank | HP3458A | 0.1 | 99 | 0 | -1.5152e-09 | 5.1414e-08 | 0.05 | 0.5 | 10
Dr.Frank | HP3458A | 0.1 | 100 | 0 | 3.1e-09 | 1.8248e-08 | 0.02 | 0.2 | 100
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 43366 | 8e-08 | -1.572e-07 | 1.3167e-06 | 1.32 | 13.2 | 0.01
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 37203 | 1e-08 | 1.0159e-07 | 4.4812e-07 | 0.45 | 4.5 | 0.1
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 26937 | 0 | -1.7661e-07 | 2.4891e-07 | 0.25 | 2.5 | 1
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 4909 | 0 | -1.1772e-07 | 1.453e-07 | 0.15 | 1.5 | 10
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 444 | 0 | -1.0815e-07 | 1.1185e-07 | 0.11 | 1.1 | 100
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 54 | 0 | -2.6356e-07 | 2.8575e-07 | 0.29 | 2.9 | 1000
ManateeMafia | HP3458A | 0.1 | 1050 | 0 | -1.2188e-07 | 1.284e-07 | 0.13 | 1.3 | 50
TiN | HP34970A | 0.1 | 26803 | 0 | 4.2186e-10 | 2.1498e-07 | 0.21 | 2.1 | 10
TiN | HP34970A | 0.1 | 544 | 0 | -6.8382e-09 | 5.8492e-08 | 0.06 | 0.6 | 200
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 0.2 | 282540 | 0.00094791 | 1.1394e-06 | 5.7922e-05 | 57.92 | 289.6 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 0.2 | 183345 | 0.00056817 | 6.3007e-07 | 5.5668e-05 | 55.67 | 278.35 | 0.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 0.2 | 43860 | 5e-08 | 5.7444e-07 | 1.0465e-06 | 1.05 | 5.25 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 0.2 | 7900 | 1e-08 | 8.0857e-07 | 9.8328e-07 | 0.98 | 4.9 | 10
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 0.2 | 936 | 0 | 7.9434e-07 | 8.4092e-07 | 0.84 | 4.2 | 100
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 0.2 | 102255 | 0.00033135 | 9.7413e-07 | 5.6925e-05 | 56.93 | 284.65 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 0.2 | 84915 | 0.00025333 | 9.208e-07 | 5.462e-05 | 54.62 | 273.1 | 0.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 0.2 | 35190 | 6e-08 | 8.7698e-07 | 1.2897e-06 | 1.29 | 6.45 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 0.2 | 3180 | 0 | 1.0225e-06 | 1.1777e-06 | 1.18 | 5.9 | 10
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 0.2 | 337 | 0 | 1.0605e-06 | 1.1078e-06 | 1.11 | 5.55 | 100
TiN | Keithley 2001 | 0.2 | 45446 | 1.025e-05 | -1.3776e-05 | 1.5017e-05 | 15.02 | 75.1 | 0.01
TiN | Keithley 2001 | 0.2 | 37132 | 2.75e-06 | -8.5977e-06 | 8.6134e-06 | 8.61 | 43.05 | 0.1
TiN | Keithley 2001 | 0.2 | 27283 | 0 | -2.652e-07 | 3.1505e-07 | 0.32 | 1.6 | 1
TiN | Keithley 2001 | 0.2 | 3085 | 0 | -3.1121e-07 | 3.2664e-07 | 0.33 | 1.65 | 10
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 0.2 | 45548 | 6.35e-06 | -1.1776e-05 | 1.1807e-05 | 11.81 | 59.05 | 0.01
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 0.2 | 42536 | 1.35e-06 | -5.607e-06 | 5.6299e-06 | 5.63 | 28.15 | 0.1
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 0.2 | 28708 | 2e-08 | 8.1271e-07 | 8.3091e-07 | 0.83 | 4.15 | 1
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 0.2 | 3085 | 0 | 7.4947e-07 | 7.5633e-07 | 0.76 | 3.8 | 10
ManateeMafia | Keithley 2002 | 0.2 | 28500 | 1.06e-06 | 3.6779e-06 | 6.0854e-06 | 6.09 | 30.45 | 0.01
ManateeMafia | Keithley 2002 | 0.2 | 28500 | 0 | 8.2803e-08 | 3.1784e-07 | 0.32 | 1.6 | 0.1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 0.2 | 28500 | 5e-08 | 1.3195e-06 | 1.3256e-06 | 1.33 | 6.65 | 1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 0.2 | 1190 | 0 | 1.2095e-06 | 1.2137e-06 | 1.21 | 6.05 | 10
TiN | Keithley 2002 | 0.2 | 25173 | 1.1e-07 | 1.8668e-06 | 2.0792e-06 | 2.08 | 10.4 | 0.01
TiN | Keithley 2002 | 0.2 | 3087 | 1.7e-07 | 7.4678e-06 | 7.4744e-06 | 7.47 | 37.35 | 0.1
TiN | Keithley 2002 | 0.2 | 29111 | 3e-07 | 3.1871e-06 | 3.1923e-06 | 3.19 | 15.95 | 1
TiN | Keithley 2002 | 0.2 | 3171 | 3e-08 | 3.1018e-06 | 3.1056e-06 | 3.11 | 15.55 | 10
ManateeMafia | Keithley 2400 | 0.2 | 173250 | 0.046305 | 0.000514 | 0.00051699 | 516.99 | 2584.95 | 0.01
ManateeMafia | Keithley 2400 | 0.2 | 76500 | 0.020051 | 0.00051193 | 0.00051196 | 511.96 | 2559.8 | 0.1
ManateeMafia | Keithley 2400 | 0.2 | 21750 | 0.0056736 | 0.00051073 | 0.00051074 | 510.74 | 2553.7 | 1
ManateeMafia | Keithley 2400 | 0.2 | 2620 | 0.00068205 | 0.00051022 | 0.00051022 | 510.22 | 2551.1 | 10
OldNeurons | HP34461A | 1 | 1000 | 5.4e-07 | -2.6626e-06 | 2.3274e-05 | 23.27 | 23.27 | 0.02
OldNeurons | HP34461A | 1 | 1000 | 1e-08 | -2.3088e-06 | 3.3898e-06 | 3.39 | 3.39 | 0.2
OldNeurons | HP34461A | 1 | 1000 | 1e-08 | -2.3657e-06 | 2.4024e-06 | 2.4 | 2.4 | 1
OldNeurons | HP34461A | 1 | 1000 | 1e-08 | -2.3568e-06 | 2.3589e-06 | 2.36 | 2.36 | 10
OldNeurons | HP34461A | 1 | 1000 | 1e-08 | -2.4234e-06 | 2.4236e-06 | 2.42 | 2.42 | 100
Dr.Frank | HP3458A | 1 | 9998 | 1e-08 | 2.5459e-07 | 1.0174e-06 | 1.02 | 1.02 | 0.01
Dr.Frank | HP3458A | 1 | 9979 | 1e-08 | -2.6415e-09 | 8.7672e-07 | 0.88 | 0.88 | 0.1
Dr.Frank | HP3458A | 1 | 1000 | 0 | 3.4e-10 | 1.3036e-07 | 0.13 | 0.13 | 1
Dr.Frank | HP3458A | 1 | 100 | 0 | 2.4e-09 | 6.1952e-08 | 0.06 | 0.06 | 10
Dr.Frank | HP3458A | 1 | 100 | 0 | -3e-10 | 1.9032e-08 | 0.02 | 0.02 | 100
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 39630 | 3.8e-07 | 2.4047e-07 | 3.1076e-06 | 3.11 | 3.11 | 0.01
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 26059 | 1e-08 | 5.1823e-08 | 5.5032e-07 | 0.55 | 0.55 | 0.1
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 26998 | 0 | 6.7598e-08 | 1.8011e-07 | 0.18 | 0.18 | 1
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 4909 | 0 | -1.5112e-07 | 1.7794e-07 | 0.18 | 0.18 | 10
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 365 | 0 | -1.0886e-07 | 1.1398e-07 | 0.11 | 0.11 | 100
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 54 | 0 | -7.455e-08 | 7.7521e-08 | 0.08 | 0.08 | 1000
ManateeMafia | HP3458A | 1 | 1059 | 0 | -8.8204e-08 | 9.8866e-08 | 0.1 | 0.1 | 50
TiN | HP34970A | 1 | 3600 | 0 | 2.9142e-08 | 3.6168e-07 | 0.36 | 0.36 | 10
KedasProbe | DM3068 | 2 | 1080 | 0 | 1.874e-07 | 2.2882e-07 | 0.23 | 0.115 | 100
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 2 | 285090 | 0.0062909 | 1.3636e-05 | 0.00014855 | 148.55 | 74.275 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 2 | 184620 | 0.00090782 | -3.3918e-06 | 7.0123e-05 | 70.12 | 35.06 | 0.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 2 | 43860 | 2.16e-06 | -1.3666e-06 | 7.0199e-06 | 7.02 | 3.51 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 2 | 7990 | 1e-07 | 7.9687e-07 | 3.6131e-06 | 3.61 | 1.805 | 10
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 2 | 936 | 0 | 1.6271e-06 | 2.0056e-06 | 2.01 | 1.005 | 100
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 2 | 102510 | 0.0024424 | 1.4082e-05 | 0.00015436 | 154.36 | 77.18 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 2 | 85680 | 0.00041271 | -3.0194e-06 | 6.9404e-05 | 69.4 | 34.7 | 0.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 2 | 35445 | 1.79e-06 | -1.0521e-06 | 7.1042e-06 | 7.1 | 3.55 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 2 | 3180 | 4e-08 | 8.1384e-07 | 3.7302e-06 | 3.73 | 1.865 | 10
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 2 | 336 | 0 | 1.7619e-06 | 2e-06 | 2 | 1 | 100
Jf2014 | Keithley 2001 | 2 | 5980 | 1e-08 | -9.5238e-07 | 1.0435e-06 | 1.04 | 0.52 | 10
TiN | Keithley 2001 | 2 | 45356 | 2.9e-07 | -2.2332e-06 | 2.5119e-06 | 2.51 | 1.255 | 0.01
TiN | Keithley 2001 | 2 | 37463 | 2.89e-06 | -8.6888e-06 | 8.788e-06 | 8.79 | 4.395 | 0.1
TiN | Keithley 2001 | 2 | 27623 | 2e-08 | -7.4223e-08 | 7.4e-07 | 0.74 | 0.37 | 1
TiN | Keithley 2001 | 2 | 3082 | 0 | 1.3695e-07 | 2.2668e-07 | 0.23 | 0.115 | 10
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 2 | 45487 | 0.00010385 | -2.3417e-05 | 4.7782e-05 | 47.78 | 23.89 | 0.01
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 2 | 43262 | 2.05e-06 | -6.7849e-06 | 6.8871e-06 | 6.89 | 3.445 | 0.1
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 2 | 28873 | 1e-08 | 6.3451e-07 | 7.1879e-07 | 0.72 | 0.36 | 1
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 2 | 3083 | 0 | 6.8144e-07 | 7.1072e-07 | 0.71 | 0.355 | 10
ManateeMafia | Keithley 2002 | 2 | 28000 | 8.072e-05 | 8.9613e-07 | 5.3693e-05 | 53.69 | 26.845 | 0.01
ManateeMafia | Keithley 2002 | 2 | 28000 | 2e-08 | 1.5195e-07 | 8.6743e-07 | 0.87 | 0.435 | 0.1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 2 | 28250 | 4e-08 | 1.183e-06 | 1.2047e-06 | 1.2 | 0.6 | 1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 2 | 1190 | 0 | 9.9118e-07 | 1.0054e-06 | 1.01 | 0.505 | 10
TiN | Keithley 2002 | 2 | 29560 | 2.225e-05 | 5.2512e-06 | 2.7433e-05 | 27.43 | 13.715 | 0.01
TiN | Keithley 2002 | 2 | 3086 | 1.7e-07 | 7.365e-06 | 7.4054e-06 | 7.41 | 3.705 | 0.1
TiN | Keithley 2002 | 2 | 6726 | 5e-08 | 2.784e-06 | 2.7933e-06 | 2.79 | 1.395 | 1
TiN | Keithley 2002 | 2 | 3080 | 3e-08 | 2.924e-06 | 2.93e-06 | 2.93 | 1.465 | 10
ManateeMafia | Keithley 2400 | 2 | 173000 | 0.046264 | 0.00051415 | 0.00051713 | 517.13 | 258.565 | 0.01
ManateeMafia | Keithley 2400 | 2 | 76750 | 0.020092 | 0.00051163 | 0.00051166 | 511.66 | 255.83 | 0.1
ManateeMafia | Keithley 2400 | 2 | 21750 | 0.005703 | 0.00051206 | 0.00051206 | 512.06 | 256.03 | 1
ManateeMafia | Keithley 2400 | 2 | 2620 | 0.00067775 | 0.00050861 | 0.00050861 | 508.61 | 254.305 | 10
NANDBlog | HP34410A | 10 | 8772 | 1e-08 | -5.1685e-08 | 8.6067e-07 | 0.86 | 0.086 | 10
HighVoltage | HP34461A | 10 | 7052 | 0 | 6.1716e-08 | 2.5767e-07 | 0.26 | 0.026 | 100
OldNeurons | HP34461A | 10 | 1000 | 4.783e-05 | 3.9057e-07 | 0.00021869 | 218.69 | 21.869 | 0.02
OldNeurons | HP34461A | 10 | 1000 | 4.7e-07 | -1.9556e-06 | 2.1677e-05 | 21.68 | 2.168 | 0.2
OldNeurons | HP34461A | 10 | 1000 | 2e-08 | -2.2913e-06 | 4.1429e-06 | 4.14 | 0.414 | 1
OldNeurons | HP34461A | 10 | 1000 | 1e-08 | -2.4695e-06 | 2.557e-06 | 2.56 | 0.256 | 10
OldNeurons | HP34461A | 10 | 1000 | 1e-08 | -2.4609e-06 | 2.4685e-06 | 2.47 | 0.247 | 100
radioFlash | HP34465A | 10 | 9296 | 0 | 3.7585e-08 | 4.2494e-07 | 0.42 | 0.042 | 10
NANDBlog | HP3458A | 10 | 173 | 0 | -1.3142e-07 | 1.3862e-07 | 0.14 | 0.014 | 1000
Dr.Frank | HP3458A | 10 | 9995 | 1.4e-07 | 1.4367e-09 | 3.7984e-06 | 3.8 | 0.38 | 0.01
Dr.Frank | HP3458A | 10 | 1000 | 0 | 1.32e-09 | 4.575e-07 | 0.46 | 0.046 | 0.1
Dr.Frank | HP3458A | 10 | 100 | 0 | -9e-10 | 2.1425e-07 | 0.21 | 0.021 | 10
Dr.Frank | HP3458A | 10 | 100 | 0 | 3.4e-09 | 6.9224e-08 | 0.07 | 0.007 | 100
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 44629 | 3.347e-05 | 2.8292e-07 | 2.7387e-05 | 27.39 | 2.739 | 0.01
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 40296 | 1.25e-06 | -4.6281e-06 | 5.5585e-06 | 5.56 | 0.556 | 0.1
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 21586 | 3e-08 | 1.0804e-06 | 1.2557e-06 | 1.26 | 0.126 | 1
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 4910 | 0 | 1.6391e-07 | 4.2858e-07 | 0.43 | 0.043 | 10
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 367 | 0 | -1.6653e-08 | 1.0801e-07 | 0.11 | 0.011 | 100
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 54 | 0 | -5.708e-08 | 7.2025e-08 | 0.07 | 0.007 | 1000
ManateeMafia | HP3458A | 10 | 1059 | 0 | -1.1845e-07 | 1.7688e-07 | 0.18 | 0.018 | 50
TiN | HP34970A | 10 | 4045 | 0 | 1.5449e-07 | 5.0204e-07 | 0.5 | 0.05 | 200
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 20 | 282540 | 1.199 | 7.5218e-05 | 0.00206 | 2060.03 | 103.0015 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 20 | 183345 | 0.4765 | 5.3506e-05 | 0.0016121 | 1612.12 | 80.606 | 0.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 20 | 43860 | 0.00036055 | -3.526e-05 | 9.0667e-05 | 90.67 | 4.5335 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 20 | 7980 | 3.933e-05 | -4.369e-05 | 7.0208e-05 | 70.21 | 3.5105 | 10
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 20 | 936 | 1.84e-06 | -3.9915e-05 | 4.4323e-05 | 44.32 | 2.216 | 100
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 20 | 102255 | 0.44176 | 1.0337e-05 | 0.0020785 | 2078.5 | 103.925 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 20 | 84660 | 0.21279 | 5.9296e-06 | 0.0015854 | 1585.38 | 79.269 | 0.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 20 | 35445 | 0.00039745 | -5.9622e-05 | 0.00010589 | 105.89 | 5.2945 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 20 | 3170 | 2.496e-05 | -7.0211e-05 | 8.873e-05 | 88.73 | 4.4365 | 10
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 20 | 337 | 1.91e-06 | -7.0089e-05 | 7.537e-05 | 75.37 | 3.7685 | 100
TiN | Keithley 2001 | 20 | 41548 | 0.0018217 | 0.00018201 | 0.00020939 | 209.39 | 10.4695 | 0.01
TiN | Keithley 2001 | 20 | 36340 | 0.015254 | 0.00064776 | 0.0006479 | 647.9 | 32.395 | 0.1
TiN | Keithley 2001 | 20 | 27692 | 0.012205 | 0.00066379 | 0.00066387 | 663.87 | 33.1935 | 1
TiN | Keithley 2001 | 20 | 3084 | 0.0016558 | 0.00072839 | 0.00073274 | 732.74 | 36.637 | 10
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 20 | 41528 | 0.00054921 | -0.000115 | 0.000115 | 115 | 5.75 | 0.01
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 20 | 39360 | 4.56e-05 | 3.2103e-05 | 3.4036e-05 | 34.04 | 1.702 | 0.1
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 20 | 28736 | 3.604e-05 | 3.2301e-05 | 3.5417e-05 | 35.42 | 1.771 | 1
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 20 | 3082 | 2.26e-06 | 2.6821e-05 | 2.7098e-05 | 27.1 | 1.355 | 10
ManateeMafia | Keithley 2002 | 20 | 28250 | 2.5e-06 | 9.4e-06 | 9.4e-06 | 9.4 | 0.47 | 0.01
ManateeMafia | Keithley 2002 | 20 | 28250 | 1.87e-06 | 5.5079e-06 | 8.1253e-06 | 8.13 | 0.4065 | 0.1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 20 | 28250 | 2.3e-07 | 2.5607e-06 | 2.8816e-06 | 2.88 | 0.144 | 1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 20 | 1190 | 1e-08 | 2.0134e-06 | 2.1875e-06 | 2.19 | 0.1095 | 10
TiN | Keithley 2002 | 20 | 37220 | 0.0053889 | 0.00018306 | 0.00038051 | 380.51 | 19.0255 | 0.01
TiN | Keithley 2002 | 20 | 6671 | 1.46e-06 | 1.2446e-05 | 1.4775e-05 | 14.77 | 0.7385 | 0.1
TiN | Keithley 2002 | 20 | 32311 | 3.08e-06 | 9.4099e-06 | 9.7688e-06 | 9.77 | 0.4885 | 1
TiN | Keithley 2002 | 20 | 3080 | 1e-08 | 1.4014e-06 | 1.6716e-06 | 1.67 | 0.0835 | 10
ManateeMafia | Keithley 2400 | 20 | 174250 | 0.048448 | 0.00011982 | 0.0005273 | 527.3 | 26.365 | 0.01
ManateeMafia | Keithley 2400 | 20 | 76500 | 0.0012251 | 0.0001166 | 0.00012655 | 126.55 | 6.3275 | 0.1
ManateeMafia | Keithley 2400 | 20 | 21750 | 0.00053403 | 0.00015558 | 0.00015669 | 156.69 | 7.8345 | 1
ManateeMafia | Keithley 2400 | 20 | 2620 | 7.136e-05 | 0.000164 | 0.00016504 | 165.04 | 8.252 | 10
OldNeurons | HP34461A | 100 | 1000 | 0.00010274 | 9.0738e-05 | 0.00032054 | 320.54 | 3.2054 | 0.02
OldNeurons | HP34461A | 100 | 1000 | 0.00010274 | 9.0738e-05 | 0.00032054 | 320.54 | 3.2054 | 0.2
OldNeurons | HP34461A | 100 | 1000 | 1.239e-05 | 9.9168e-05 | 0.00011131 | 111.31 | 1.1131 | 1
OldNeurons | HP34461A | 100 | 1000 | 9.8e-06 | 9.8113e-05 | 9.8985e-05 | 98.98 | 0.9898 | 10
OldNeurons | HP34461A | 100 | 1000 | 9.52e-06 | 9.7467e-05 | 9.7554e-05 | 97.55 | 0.9755 | 100
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 31954 | 0.012203 | 0.00028909 | 0.00061798 | 617.98 | 6.1798 | 0.01
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 31054 | 0.0037469 | 0.00032533 | 0.00034736 | 347.36 | 3.4736 | 0.1
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 21556 | 5.61e-05 | 3.5535e-05 | 5.1014e-05 | 51.01 | 0.5101 | 1
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 4696 | 1.56e-06 | -1.1208e-05 | 1.82e-05 | 18.2 | 0.182 | 10
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 517 | 1e-08 | 1.8964e-07 | 4.4475e-06 | 4.45 | 0.0445 | 100
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 53 | 0 | 3.743e-06 | 4.2776e-06 | 4.28 | 0.0428 | 1000
ManateeMafia | HP3458A | 100 | 1019 | 5e-08 | -2.4184e-06 | 6.8996e-06 | 6.9 | 0.069 | 50
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 200 | 284835 | 52.1304 | 0.00096716 | 0.013528 | 13528.48 | 67.6424 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 200 | 184620 | 0.5762 | -0.00011017 | 0.0017666 | 1766.64 | 8.8332 | 0.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 200 | 43860 | 0.019617 | -0.00014325 | 0.00066878 | 668.78 | 3.3439 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 200 | 7940 | 0.0011611 | -0.00012479 | 0.00038241 | 382.41 | 1.9121 | 10
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 200 | 937 | 1.488e-05 | -3.9701e-05 | 0.00012602 | 126.02 | 0.6301 | 100
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 200 | 102510 | 21.7396 | 0.0007888 | 0.014563 | 14562.73 | 72.8136 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 200 | 85680 | 0.3095 | -0.00018172 | 0.0019006 | 1900.6 | 9.503 | 0.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 200 | 35445 | 0.01702 | -0.00015427 | 0.00069295 | 692.95 | 3.4648 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 200 | 3180 | 0.00056621 | -0.00017865 | 0.00042196 | 421.96 | 2.1098 | 10
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 200 | 333 | 8.96e-06 | -6.7267e-05 | 0.00016403 | 164.03 | 0.82015 | 100
TiN | Keithley 2001 | 200 | 39758 | 0.0009915 | 0.00014975 | 0.00015792 | 157.92 | 0.7896 | 0.01
TiN | Keithley 2001 | 200 | 35685 | 0.002436 | 0.00021164 | 0.00026127 | 261.27 | 1.3063 | 0.1
TiN | Keithley 2001 | 200 | 24605 | 0.0017891 | 0.00026377 | 0.00026965 | 269.65 | 1.3482 | 1
TiN | Keithley 2001 | 200 | 3086 | 0.0002453 | 0.00028128 | 0.00028194 | 281.94 | 1.4097 | 10
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 200 | 39642 | 0.19609 | -0.00057622 | 0.0022241 | 2224.08 | 11.1204 | 0.01
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 200 | 35018 | 0.0014423 | -0.00013131 | 0.00020295 | 202.95 | 1.0148 | 0.1
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 200 | 27159 | 0.0010838 | -0.00019535 | 0.00019976 | 199.76 | 0.9988 | 1
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 200 | 3087 | 0.00012294 | -0.00019847 | 0.00019956 | 199.56 | 0.9978 | 10
ManateeMafia | Keithley 2002 | 200 | 28500 | 0.52267 | 3.4914e-05 | 0.0042825 | 4282.46 | 21.4123 | 0.01
ManateeMafia | Keithley 2002 | 200 | 28500 | 0.00058085 | 3.0073e-05 | 0.00014276 | 142.76 | 0.7138 | 0.1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 200 | 28500 | 0.00048737 | 0.00012606 | 0.00013077 | 130.77 | 0.65385 | 1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 200 | 1190 | 1.478e-05 | 0.00010992 | 0.00011145 | 111.45 | 0.55725 | 10
TiN | Keithley 2002 | 200 | 37259 | 1.0473 | -0.00014296 | 0.0053017 | 5301.74 | 26.5087 | 0.01
TiN | Keithley 2002 | 200 | 27343 | 0.00086585 | 0.00013513 | 0.00017795 | 177.95 | 0.88975 | 0.1
TiN | Keithley 2002 | 200 | 24049 | 0.0011226 | 0.00021308 | 0.00021605 | 216.05 | 1.0803 | 1
TiN | Keithley 2002 | 200 | 3155 | 0.0001365 | 0.00020703 | 0.000208 | 208 | 1.04 | 10
ManateeMafia | Keithley 2400 | 200 | 173000 | 6.7513 | -0.0034034 | 0.006247 | 6247 | 31.235 | 0.01
ManateeMafia | Keithley 2400 | 200 | 76500 | 0.87734 | -0.0033532 | 0.0033865 | 3386.52 | 16.9326 | 0.1
ManateeMafia | Keithley 2400 | 200 | 21750 | 0.21379 | -0.0031302 | 0.0031352 | 3135.16 | 15.6758 | 1
ManateeMafia | Keithley 2400 | 200 | 2620 | 0.026119 | -0.0031529 | 0.0031574 | 3157.36 | 15.7868 | 10
TiN | HP34970A | 300 | 231118 | 0.011158 | 5.2867e-05 | 0.00021972 | 219.72 | 0.7324 | 10
TiN | HP34970A | 300 | 544 | 1.34e-06 | 1.9467e-05 | 4.9633e-05 | 49.63 | 0.16543 | 200
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 1000 | 33150 | 6.0856 | 0.00086154 | 0.013549 | 13549.08 | 13.5491 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 1000 | 184365 | 0.5655 | -0.00010712 | 0.0017514 | 1751.37 | 1.7514 | 0.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 1000 | 43860 | 0.01977 | -0.0001456 | 0.00067138 | 671.38 | 0.67138 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 1000 | 7970 | 0.001219 | -0.00013931 | 0.00039108 | 391.08 | 0.39108 | 10
ManateeMafia | Fluke8846A unit 1 | 1000 | 940 | 1.12e-05 | -2.9787e-05 | 0.00010916 | 109.16 | 0.10916 | 100
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 1000 | 102510 | 20.9542 | 0.00075115 | 0.014297 | 14297.25 | 14.2973 | 0.02
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 1000 | 85425 | 0.3183 | -0.00018063 | 0.0019303 | 1930.3 | 1.9303 | 0.2
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 1000 | 35700 | 0.017133 | -0.00016608 | 0.00069276 | 692.76 | 0.69276 | 1
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 1000 | 3180 | 0.00055763 | -0.000175 | 0.00041875 | 418.75 | 0.41875 | 10
ManateeMafia | Fluke8846A unit 2 | 1000 | 333 | 1.232e-05 | -9.2492e-05 | 0.00019235 | 192.35 | 0.19235 | 100
OldNeurons | HP34461A | 1000 | 1000 | 0.50125 | -0.0012195 | 0.022389 | 22388.55 | 22.3885 | 0.02
OldNeurons | HP34461A | 1000 | 1000 | 0.0049472 | 0.0002673 | 0.0022242 | 2224.23 | 2.2242 | 0.2
OldNeurons | HP34461A | 1000 | 1000 | 0.00014821 | 0.00015941 | 0.00038498 | 384.98 | 0.38498 | 1
OldNeurons | HP34461A | 1000 | 1000 | 2.672e-05 | 0.00014937 | 0.00016347 | 163.47 | 0.16347 | 10
OldNeurons | HP34461A | 1000 | 1000 | 2.243e-05 | 0.00014837 | 0.00014977 | 149.77 | 0.14977 | 100
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 35418 | 0.24729 | 0.00014439 | 0.0026423 | 2642.33 | 2.6423 | 0.01
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 31322 | 0.0038872 | 0.00013276 | 0.00035228 | 352.28 | 0.35228 | 0.1
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 21212 | 0.00015484 | 4.5409e-05 | 8.5438e-05 | 85.44 | 0.08544 | 1
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 4696 | 2.694e-05 | -6.6922e-05 | 7.5744e-05 | 75.74 | 0.07574 | 10
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 517 | 1.15e-06 | -4.487e-05 | 4.7185e-05 | 47.18 | 0.04718 | 100
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 53 | 1e-07 | -4.0643e-05 | 4.2389e-05 | 42.39 | 0.04239 | 1000
ManateeMafia | HP3458A | 1000 | 1019 | 2.8e-06 | -4.8678e-05 | 5.2395e-05 | 52.39 | 0.05239 | 50
TiN | Keithley 2001 | 1000 | 45667 | 81588.1461 | 1.3366 | 1.3366 | 1336633.34 | 1336.6333 | 0.01
TiN | Keithley 2001 | 1000 | 41578 | 74989.3151 | 1.343 | 1.343 | 1342974.9 | 1342.9749 | 0.1
TiN | Keithley 2001 | 1000 | 28273 | 50948.9399 | 1.3424 | 1.3424 | 1342399.03 | 1342.399 | 1
TiN | Keithley 2001 | 1000 | 3087 | 5557.0445 | 1.3417 | 1.3417 | 1341694.44 | 1341.6944 | 10
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 1000 | 41642 | 9.2512 | -0.011171 | 0.014905 | 14905.04 | 14.905 | 0.01
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 1000 | 41565 | 0.037555 | 0.00073583 | 0.00095054 | 950.54 | 0.95054 | 0.1
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 1000 | 29084 | 0.68117 | 0.0048372 | 0.0048395 | 4839.5 | 4.8395 | 1
TiN | Keithley 2001 Calibrated | 1000 | 3087 | 0.051318 | 0.0040761 | 0.0040773 | 4077.26 | 4.0773 | 10
ManateeMafia | Keithley 2002 | 1000 | 28750 | 0.060373 | 0.0010764 | 0.0014491 | 1449.11 | 1.4491 | 0.01
ManateeMafia | Keithley 2002 | 1000 | 28500 | 0.0040844 | 0.00015011 | 0.00037857 | 378.57 | 0.37857 | 0.1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 1000 | 28500 | 0.00083575 | 0.00015689 | 0.00017124 | 171.24 | 0.17124 | 1
ManateeMafia | Keithley 2002 | 1000 | 1190 | 2.516e-05 | 0.00013924 | 0.0001454 | 145.4 | 0.1454 | 10
TiN | Keithley 2002 | 1000 | 36037 | 0.42398 | 0.00070614 | 0.00343 | 3430.02 | 3.43 | 0.01
TiN | Keithley 2002 | 1000 | 27187 | 0.0043494 | 0.00020498 | 0.00039998 | 399.98 | 0.39998 | 0.1
TiN | Keithley 2002 | 1000 | 3085 | 0.00012237 | 0.00018516 | 0.00019917 | 199.17 | 0.19917 | 1
TiN | Keithley 2002 | 1000 | 3146 | 0.00012397 | 0.0001931 | 0.00019851 | 198.51 | 0.19851 | 10
Member | Multimeter | Range | Counts | Sq.sum | Average | RMS | RMS,uV |  | Int sec | NPLC
barnacle2k | Solartron 7081 | 0.1 | 5540 | 0 | -8.7907e-07 | 8.8618e-07 | 0.89 | 8.9 | 0.1 | 5
barnacle2k | Solartron 7081 | 0.1 | 5649 | 0 | -1.3974e-07 | 1.5884e-07 | 0.16 | 1.6 | 0.4 | 20
barnacle2k | Solartron 7081 | 0.1 | 4050 | 0 | 2.1326e-07 | 2.5603e-07 | 0.26 | 2.6 | 3.2 | 160
barnacle2k | Solartron 7081 | 0.1 | 2446 | 0 | 8.9523e-08 | 9.2721e-08 | 0.09 | 0.9 | 52.2 | 2610
barnacle2k | Solartron 7081 | 1000 | 5675 | 0.043843 | -0.0021833 | 0.0027795 | 2779.51 | 2.7795 | 0.1 | 5
barnacle2k | Solartron 7081 | 1000 | 7675 | 0.0068261 | 0.00027871 | 0.00094308 | 943.08 | 0.94308 | 0.4 | 20
barnacle2k | Solartron 7081 | 1000 | 3384 | 6.465e-05 | 7.3205e-05 | 0.00013822 | 138.22 | 0.13822 | 3.2 | 160
barnacle2k | Solartron 7081 | 1000 | 1920 | 0.002772 | 4.0043e-05 | 0.0012016 | 1201.57 | 1.2016 | 52.2 | 2610
barnacle2k | Solartron 7081 | 100 | 6700 | 0.00076335 | -0.00028905 | 0.00033754 | 337.54 | 3.3754 | 0.1 | 5
barnacle2k | Solartron 7081 | 100 | 5636 | 1.373e-05 | 1.0708e-05 | 4.9355e-05 | 49.36 | 0.4936 | 0.4 | 20
barnacle2k | Solartron 7081 | 100 | 3121 | 1.28e-06 | -1.6869e-05 | 2.0246e-05 | 20.25 | 0.2025 | 3.2 | 160
barnacle2k | Solartron 7081 | 100 | 2460 | 6.8e-07 | 1.6137e-05 | 1.6677e-05 | 16.68 | 0.1668 | 52.2 | 2610
barnacle2k | Solartron 7081 | 10 | 8300 | 1.383e-05 | -3.7454e-05 | 4.0824e-05 | 40.82 | 4.082 | 0.1 | 5
barnacle2k | Solartron 7081 | 10 | 5991 | 6.1e-07 | -9.2362e-06 | 1.0093e-05 | 10.09 | 1.009 | 0.4 | 20
barnacle2k | Solartron 7081 | 10 | 16302 | 3.5e-07 | -4.5526e-06 | 4.6628e-06 | 4.66 | 0.466 | 3.2 | 160
barnacle2k | Solartron 7081 | 10 | 2800 | 0 | 7.1799e-08 | 4.079e-07 | 0.41 | 0.041 | 52.2 | 2610
barnacle2k | Solartron 7081 | 1 | 8250 | 1.2e-07 | -3.6232e-06 | 3.8812e-06 | 3.88 | 3.88 | 0.1 | 5
barnacle2k | Solartron 7081 | 1 | 5171 | 0 | -2.6954e-07 | 6.0721e-07 | 0.61 | 0.61 | 0.4 | 20
barnacle2k | Solartron 7081 | 1 | 2943 | 0 | -3.0559e-07 | 3.3278e-07 | 0.33 | 0.33 | 3.2 | 160
barnacle2k | Solartron 7081 | 1 | 2722 | 0 | 1.3598e-07 | 1.4349e-07 | 0.14 | 0.14 | 52.2 | 2610
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 550 | 4e-08 | 4.0977e-06 | 8.6241e-06 | 8.62 | 86.2 | 0.01
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 550 | 1e-08 | 1.8385e-06 | 3.0984e-06 | 3.1 | 31 | 0.1
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 550 | 0 | 2.046e-06 | 2.1037e-06 | 2.1 | 21 | 1
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 510 | 0 | 2.0741e-06 | 2.105e-06 | 2.1 | 21 | 2
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 360 | 0 | 2.1275e-06 | 2.1489e-06 | 2.15 | 21.5 | 3
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 230 | 0 | 2.1024e-06 | 2.1256e-06 | 2.13 | 21.3 | 5
TiN | Keithley 2000 | 0.1 | 120 | 0 | 2.18e-06 | 2.1939e-06 | 2.19 | 21.9 | 10
TiN | Keithley 2000 | 1 | 550 | 5.3e-07 | 1.5632e-05 | 3.101e-05 | 31.01 | 31.01 | 0.01
TiN | Keithley 2000 | 1 | 550 | 1e-08 | 2.7629e-06 | 3.9348e-06 | 3.93 | 3.93 | 0.1
TiN | Keithley 2000 | 1 | 550 | 0 | 2.2469e-06 | 2.3137e-06 | 2.31 | 2.31 | 1
TiN | Keithley 2000 | 1 | 510 | 0 | 2.1099e-06 | 2.1463e-06 | 2.15 | 2.15 | 2
TiN | Keithley 2000 | 1 | 360 | 0 | 2.3335e-06 | 2.3592e-06 | 2.36 | 2.36 | 3
TiN | Keithley 2000 | 1 | 230 | 0 | 2.1397e-06 | 2.1657e-06 | 2.17 | 2.17 | 5
TiN | Keithley 2000 | 1 | 120 | 0 | 2.392e-06 | 2.4011e-06 | 2.4 | 2.4 | 10
TiN | Keithley 2000 | 100 | 550 | 0.0038489 | 0.00072399 | 0.0026454 | 2645.38 | 26.4538 | 0.01
TiN | Keithley 2000 | 100 | 550 | 0.00050403 | -0.00084988 | 0.0009573 | 957.3 | 9.573 | 0.1
TiN | Keithley 2000 | 100 | 550 | 0.00044541 | -0.0008976 | 0.00089991 | 899.91 | 8.9991 | 1
TiN | Keithley 2000 | 100 | 510 | 0.00040219 | -0.00088707 | 0.00088804 | 888.04 | 8.8804 | 2
TiN | Keithley 2000 | 100 | 360 | 0.00028651 | -0.00089142 | 0.00089212 | 892.12 | 8.9212 | 3
TiN | Keithley 2000 | 100 | 230 | 0.00018112 | -0.00088701 | 0.00088739 | 887.39 | 8.8739 | 5
TiN | Keithley 2000 | 100 | 120 | 9.488e-05 | -0.00088904 | 0.00088918 | 889.18 | 8.8918 | 10
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 550 | 0.453 | 0.010218 | 0.028699 | 28699 | 28.699 | 0.01
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 550 | 0.001793 | -4.3861e-05 | 0.0018056 | 1805.55 | 1.8055 | 0.1
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 550 | 0.00041792 | -0.00083218 | 0.00087169 | 871.69 | 0.87169 | 1
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 510 | 0.00043182 | -0.00090587 | 0.00092016 | 920.16 | 0.92016 | 2
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 360 | 0.00031803 | -0.00093104 | 0.0009399 | 939.9 | 0.9399 | 3
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 230 | 0.00019012 | -0.00090128 | 0.00090919 | 909.19 | 0.90919 | 5
TiN | Keithley 2000 | 1000 | 120 | 9.532e-05 | -0.00088916 | 0.00089124 | 891.24 | 0.89124 | 10
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 0.01 | 25903 | 8.1e-07 | -4.8195e-06 | 5.5859e-06 | 27.95 | 0.01 |  | K2002 specification | 0.2 | 20 | 200 | 1000
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 0.1 | 26059 | 0 | 1.3468e-07 | 3.3035e-07 | 1.65 | 0.1 |  | 1 | 60 | 4 | 5 | 20
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 1 | 17814 | 4e-07 | -4.7286e-06 | 4.7315e-06 | 23.65 | 1 |  | 10 | 40 | 1 | 2 | 10
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 10 | 1579 | 4e-08 | -4.9588e-06 | 4.9618e-06 | 24.8 | 10 |  | 1cnt | 2e-07 | 2e-05 | 0.0002 | 0.001
TiN | Keithley 2002 No REL | 0.2 | 50 | 260 | 1e-08 | -4.7476e-06 | 4.7501e-06 | 23.75 | 50 |  | 1 | 120 | 8 | 10 | 40
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 0.01 | 25797 | 4.8e-07 | 2.0883e-06 | 4.2983e-06 | 2.15 | 0.01 |  | 10 | 80 | 2 | 4 | 20
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 0.1 | 25458 | 2e-08 | 3.8405e-07 | 8.5625e-07 | 0.43 | 0.1 |  | 1 | 600 | 0.4 | 0.05 | 0.04
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 1 | 15921 | 3.6e-07 | -4.7485e-06 | 4.7576e-06 | 2.38 | 1 |  | 10 | 400 | 0.1 | 0.02 | 0.02
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 10 | 1537 | 3e-08 | -4.698e-06 | 4.7024e-06 | 2.35 | 10
TiN | Keithley 2002 No REL | 2 | 50 | 260 | 1e-08 | -4.6245e-06 | 4.6275e-06 | 2.315 | 50
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 0.01 | 25916 | 3.425e-05 | 3.6528e-06 | 3.6353e-05 | 1.8175 | 0.01
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 0.1 | 26012 | 1.75e-06 | 4.1044e-06 | 8.201e-06 | 0.41 | 0.1
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 1 | 15892 | 4.8e-07 | -5.2399e-06 | 5.5035e-06 | 0.275 | 1
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 10 | 1538 | 4e-08 | -4.8122e-06 | 4.8892e-06 | 0.2445 | 10
TiN | Keithley 2002 No REL | 20 | 50 | 260 | 1e-08 | -4.9365e-06 | 4.9951e-06 | 0.25 | 50
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 0.01 | 26032 | 0.0076831 | 0.00042632 | 0.00054327 | 2.7163 | 0.01
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 0.1 | 26032 | 0.001215 | 0.00017876 | 0.00021604 | 1.0802 | 0.1
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 1 | 17202 | 0.00036406 | 0.00014077 | 0.00014548 | 0.7274 | 1
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 10 | 1567 | 3.031e-05 | 0.00013799 | 0.00013907 | 0.69535 | 10
TiN | Keithley 2002 No REL | 200 | 50 | 259 | 5.75e-06 | 0.00014837 | 0.00014903 | 0.74515 | 50
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 0.01 | 26221 | 0.091362 | 0.00050168 | 0.0018666 | 1.8666 | 0.01
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 0.1 | 25942 | 0.0051445 | 0.00025162 | 0.00044532 | 0.44532 | 0.1
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 1 | 17260 | 0.00091698 | 0.0002136 | 0.00023049 | 0.23049 | 1
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 10 | 1560 | 3.167e-05 | 0.00013589 | 0.00014248 | 0.14248 | 10
TiN | Keithley 2002 No REL | 1000 | 50 | 259 | 6.23e-06 | 0.00015097 | 0.00015516 | 0.15516 | 50
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 0.01 | 1163 | 1e-08 | -2.5193e-09 | 3.3394e-06 | 16.7 | 0.01
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 0.1 | 1090 | 0 | 6.9991e-09 | 4.2e-07 | 2.1 | 0.1
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 1 | 882 | 0 | -5.339e-09 | 1.9247e-07 | 0.95 | 1
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 10 | 97 | 0 | -7.732e-10 | 1.199e-07 | 0.6 | 10
TiN | Keithley 2002 REL | 0.2 | 50 | 15 | 0 | 2.06e-08 | 2.4232e-07 | 1.2 | 50
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 0.01 | 1163 | 1.6e-07 | 4.5486e-09 | 1.186e-05 | 5.93 | 0.01
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 0.1 | 1121 | 0 | -5.667e-25 | 8.9978e-07 | 0.45 | 0.1
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 1 | 855 | 0 | -5.9298e-09 | 2.6512e-07 | 0.135 | 1
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 10 | 97 | 0 | 2.0619e-09 | 1.6039e-07 | 0.08 | 10
TiN | Keithley 2002 REL | 2 | 50 | 15 | 0 | -5.3333e-09 | 1.3115e-07 | 0.065 | 50
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 0.01 | 317 | 4.796e-05 | 0.0001171 | 0.00038898 | 19.449 | 0.01
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 0.1 | 1135 | 7e-08 | 4.4934e-09 | 7.7317e-06 | 0.3865 | 0.1
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 1 | 863 | 0 | -2.781e-09 | 1.402e-06 | 0.07 | 1
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 10 | 97 | 0 | -8.2474e-09 | 6.8172e-07 | 0.034 | 10
TiN | Keithley 2002 REL | 20 | 50 | 15 | 0 | 6.6667e-09 | 8.6448e-07 | 0.043 | 50
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 0.01 | 1163 | 0.0040261 | 3.5684e-07 | 0.0018606 | 9.303 | 0.01
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 0.1 | 1097 | 3.246e-05 | -1.7958e-07 | 0.00017202 | 0.8601 | 0.1
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 1 | 879 | 1.4e-06 | 1.3424e-07 | 3.9917e-05 | 0.1996 | 1
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 10 | 97 | 3e-08 | -4.433e-07 | 1.7677e-05 | 0.0884 | 10
TiN | Keithley 2002 REL | 200 | 50 | 15 | 0 | 1.3333e-06 | 1.8063e-05 | 0.0903 | 50
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 0.01 | 1166 | 0.13212 | 1.801e-07 | 0.010645 | 10.6449 | 0.01
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 0.1 | 1135 | 0.00023254 | 7.0485e-08 | 0.00045264 | 0.45264 | 0.1
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 1 | 879 | 4.19e-06 | -3.413e-07 | 6.9019e-05 | 0.06902 | 1
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 10 | 97 | 1.7e-07 | -1.3402e-06 | 4.1281e-05 | 0.04128 | 10
TiN | Keithley 2002 REL | 1000 | 50 | 15 | 2e-08 | -2e-06 | 3.4545e-05 | 0.03454 | 50
TiN | Keithley 2002 SD | 0.2 | [5 empty] | 14.1205 | 0.01
TiN | Keithley 2002 SD | 0.2 | [5 empty] | 1.508 | 0.1
TiN | Keithley 2002 SD | 0.2 | [5 empty] | 0.853 | 1
TiN | Keithley 2002 SD | 0.2 | [5 empty] | 1.058 | 10
TiN | Keithley 2002 SD | 0.2 | [5 empty] | 1.653 | 50
TiN | Keithley 2002 SD | 1000 | [5 empty] | 1.7979 | 0.01
TiN | Keithley 2002 SD | 1000 | [5 empty] | 0.36741 | 0.1
TiN | Keithley 2002 SD | 1000 | [5 empty] | 0.086638 | 1
TiN | Keithley 2002 SD | 1000 | [5 empty] | 0.042952 | 10
TiN | Keithley 2002 SD | 1000 | [5 empty] | 0.036949 | 50
TiN | Keithley 2002 SD | 200 | [5 empty] | 1.6837 | 0.01
TiN | Keithley 2002 SD | 200 | [5 empty] | 0.60662 | 0.1
TiN | Keithley 2002 SD | 200 | [5 empty] | 0.18359 | 1
TiN | Keithley 2002 SD | 200 | [5 empty] | 0.087979 | 10
TiN | Keithley 2002 SD | 200 | [5 empty] | 0.083402 | 50
TiN | Keithley 2002 SD | 20 | [5 empty] | 1.8084 | 0.01
TiN | Keithley 2002 SD | 20 | [5 empty] | 0.355 | 0.1
TiN | Keithley 2002 SD | 20 | [5 empty] | 0.084155 | 1
TiN | Keithley 2002 SD | 20 | [5 empty] | 0.04364 | 10 | 8.6471e-07 | 4.3236e-08 | 0.043236
TiN | Keithley 2002 SD | 20 | [5 empty] | 0.041005 | 50
TiN | Keithley 2002 SD | 2 | [5 empty] | 1.8784 | 0.01
TiN | Keithley 2002 SD | 2 | [5 empty] | 0.38265 | 0.1
TiN | Keithley 2002 SD | 2 | [5 empty] | 0.1485 | 1
TiN | Keithley 2002 SD | 2 | [5 empty] | 0.11775 | 10
TiN | Keithley 2002 SD | 2 | [5 empty] | 0.1655 | 50
TiN | Keithley 2001 SD | 0.2 | [5 empty] | 23.0185 | 0.01
TiN | Keithley 2001 SD | 0.2 | [5 empty] | 2.5665 | 0.1
TiN | Keithley 2001 SD | 0.2 | [5 empty] | 1.013 | 1
TiN | Keithley 2001 SD | 0.2 | [5 empty] | 2.0005 | 10
TiN | Keithley 2001 SD | 1000 | [5 empty] | 1.6152 | 0.01
TiN | Keithley 2001 SD | 1000 | [5 empty] | 0.61298 | 0.1
TiN | Keithley 2001 SD | 1000 | [5 empty] | 1.2165 | 1
TiN | Keithley 2001 SD | 1000 | [5 empty] | 1.0955 | 10
TiN | Keithley 2001 SD | 200 | [5 empty] | 26.5518 | 0.01
TiN | Keithley 2001 SD | 200 | [5 empty] | 0.80091 | 0.1
TiN | Keithley 2001 SD | 200 | [5 empty] | 0.22321 | 1
TiN | Keithley 2001 SD | 200 | [5 empty] | 0.12233 | 10
TiN | Keithley 2001 SD | 20 | [5 empty] | 14.0946 | 0.01
TiN | Keithley 2001 SD | 20 | [5 empty] | 0.70373 | 0.1
TiN | Keithley 2001 SD | 20 | [5 empty] | 1.166 | 1
TiN | Keithley 2001 SD | 20 | [5 empty] | 0.95846 | 10
TiN | Keithley 2001 SD | 2 | [5 empty] | 0.00705 | 0.01
TiN | Keithley 2001 SD | 2 | [5 empty] | 0.7276 | 0.1
TiN | Keithley 2001 SD | 2 | [5 empty] | 0.2353 | 1
TiN | Keithley 2001 SD | 2 | [5 empty] | 0.1926 | 10
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 0.2 | [5 empty] | 3.53 | 0.01
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 0.2 | [5 empty] | 1.3795 | 0.1
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 0.2 | [5 empty] | 0.706 | 1
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 0.2 | [5 empty] | 0.5855 | 10
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 0.2 | [5 empty] | 0.625 | 50
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 1000 | [5 empty] | 0.94977 | 0.01
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 1000 | [5 empty] | 0.30433 | 0.1
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 1000 | [5 empty] | 0.063232 | 1
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 1000 | [5 empty] | 0.043108 | 10
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 1000 | [5 empty] | 0.039858 | 50
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 200 | [5 empty] | 1.5308 | 0.01
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 200 | [5 empty] | 0.54366 | 0.1
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 200 | [5 empty] | 0.16344 | 1
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 200 | [5 empty] | 0.086975 | 10
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 200 | [5 empty] | 0.082167 | 50
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 20 | [5 empty] | 1.2039 | 0.01
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 20 | [5 empty] | 0.29335 | 0.1
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 20 | [5 empty] | 0.061215 | 1
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 20 | [5 empty] | 0.03905 | 10
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 20 | [5 empty] | 0.03095 | 50
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 2 | [5 empty] | 1.4573 | 0.01
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 2 | [5 empty] | 0.33305 | 0.1
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 2 | [5 empty] | 0.1195 | 1
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 2 | [5 empty] | 0.08 | 10
TiN | Keithley 2002 ADA4627 U808 | 2 | [5 empty] | 0.0745 | 50
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 1000 | [5 empty] | 48.1523 | 0.01
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 1000 | [5 empty] | 49.0678 | 0.1
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 1000 | [5 empty] | 58.2996 | 1
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 1000 | [5 empty] | 180.0334 | 10
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 200 | [5 empty] | 251.9789 | 0.01
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 200 | [5 empty] | 251.2984 | 0.1
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 200 | [5 empty] | 304.5429 | 1
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 200 | [5 empty] | 899.9204 | 10
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 20 | [5 empty] | 2421.0232 | 0.01
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 20 | [5 empty] | 2452.7429 | 0.1
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 20 | [5 empty] | 2932.516 | 1
TiN | Keithley2001 EDC 10V | 20 | [5 empty] | 9000.6366 | 10
TiN | Keithley 2002 AD797B | 0.2 | [5 empty] | 9.17 | 0.01
TiN | Keithley 2002 AD797B | 0.2 | [5 empty] | 1.5075 | 0.1
TiN | Keithley 2002 AD797B | 0.2 | [5 empty] | 0.705 | 1
TiN | Keithley 2002 AD797B | 0.2 | [5 empty] | 0.644 | 10
TiN | Keithley 2002 AD797B | 0.2 | [5 empty] | 0.88 | 50
TiN | Keithley 2002 AD797B | 1000 | [5 empty] | 17.1814 | 0.01
TiN | Keithley 2002 AD797B | 1000 | [5 empty] | 0.35926 | 0.1
TiN | Keithley 2002 AD797B | 1000 | [5 empty] | 0.071488 | 1
TiN | Keithley 2002 AD797B | 1000 | [5 empty] | 0.041734 | 10
TiN | Keithley 2002 AD797B | 1000 | [5 empty] | 0.039203 | 50
TiN | Keithley 2002 AD797B | 200 | [5 empty] | 15.5725 | 0.01
TiN | Keithley 2002 AD797B | 200 | [5 empty] | 0.62662 | 0.1
| Keithley 2002 AD797B | 200 | [5 empty] | 0.16464 | 1
| Keithley 2002 AD797B | 200 | [5 empty] | 0.097745 | 10
| Keithley 2002 AD797B | 200 | [5 empty] | 0.12217 | 50
| Keithley 2002 AD797B | 20 | [5 empty] | 1.6212 | 0.01
| Keithley 2002 AD797B | 20 | [5 empty] | 0.37658 | 0.1
| Keithley 2002 AD797B | 20 | [5 empty] | 0.06582 | 1
| Keithley 2002 AD797B | 20 | [5 empty] | 0.04516 | 10
| Keithley 2002 AD797B | 20 | [5 empty] | 0.03285 | 50
| Keithley 2002 AD797B | 2 | [5 empty] | 17.0111 | 0.01
| Keithley 2002 AD797B | 2 | [5 empty] | 0.4388 | 0.1
| Keithley 2002 AD797B | 2 | [5 empty] | 0.10995 | 1
| Keithley 2002 AD797B | 2 | [5 empty] | 0.08015 | 10
| Keithley 2002 AD797B | 2 | [5 empty] | 0.09555 | 50
dr.diesel | K7510 | 0.1 | [5 empty] | 5.1573 | 0.01
dr.diesel | K7510 | 0.1 | [5 empty] | 2.5152 | 0.1
dr.diesel | K7510 | 0.1 | [5 empty] | 0.543 | 1
dr.diesel | K7510 | 0.1 | [5 empty] | 0.3105 | 10
dr.diesel | K7510 | 1000 | [5 empty] | 1.7237 | 0.01
dr.diesel | K7510 | 1000 | [5 empty] | 0.2449 | 0.1
dr.diesel | K7510 | 1000 | [5 empty] | 0.0793 | 1
dr.diesel | K7510 | 1000 | [5 empty] | 0.0519 | 10
dr.diesel | K7510 | 100 | [5 empty] | 7.7255 | 0.01
dr.diesel | K7510 | 100 | [5 empty] | 1.1023 | 0.1
dr.diesel | K7510 | 100 | [5 empty] | 0.3474 | 1
dr.diesel | K7510 | 100 | [5 empty] | 0.1638 | 10
dr.diesel | K7510 | 10 | [5 empty] | 1.2669 | 0.01
dr.diesel | K7510 | 10 | [5 empty] | 0.2497 | 0.1
dr.diesel | K7510 | 10 | [5 empty] | 0.0743 | 1
dr.diesel | K7510 | 10 | [5 empty] | 0.0507 | 10
dr.diesel | K7510 | 1 | [5 empty] | 1.3944 | 0.01
dr.diesel | K7510 | 1 | [5 empty] | 0.3417 | 0.1
dr.diesel | K7510 | 1 | [5 empty] | 0.086 | 1
dr.diesel | K7510 | 1 | [5 empty] | 0.0745 | 10
TiN's | HP3458A 10min | 0.1 | [5 empty] | 13.205 | 0.01 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 0.1 | [5 empty] | 4.36 | 0.1 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 0.1 | [5 empty] | 2.127 | 1 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 0.1 | [5 empty] | 0.705 | 10 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 0.1 | [5 empty] | 0.343 | 50 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 0.1 | [5 empty] | 0.311 | 100 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 0.1 | [5 empty] | 1.746 | 1000 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1 | [5 empty] | 3.2146 | 0.01 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1 | [5 empty] | 0.5483 | 0.1 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1 | [5 empty] | 0.1569 | 1 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1 | [5 empty] | 0.0848 | 10 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1 | [5 empty] | 0.0391 | 50 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1 | [5 empty] | 0.0343 | 100 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1 | [5 empty] | 0.065 | 1000 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 10 | [5 empty] | 2.8703 | 0.01 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 10 | [5 empty] | 0.33778 | 0.1 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 10 | [5 empty] | 0.06936 | 1 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 10 | [5 empty] | 0.04942 | 10 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 10 | [5 empty] | 0.02014 | 50 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 10 | [5 empty] | 0.01618 | 100 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 10 | [5 empty] | 0.0123 | 1000 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 100 | [5 empty] | 5.6503 | 0.01 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 100 | [5 empty] | 1.2203 | 0.1 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 100 | [5 empty] | 0.36491 | 1 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 100 | [5 empty] | 0.1375 | 10 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 100 | [5 empty] | 0.059525 | 50 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 100 | [5 empty] | 0.046412 | 100 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 100 | [5 empty] | 0.020799 | 1000 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1000 | [5 empty] | 2.9036 | 0.01 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1000 | [5 empty] | 0.35445 | 0.1 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1000 | [5 empty] | 0.077182 | 1 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1000 | [5 empty] | 0.044067 | 10 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1000 | [5 empty] | 0.020118 | 50 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1000 | [5 empty] | 0.017304 | 100 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 10min | 1000 | [5 empty] | 0.012972 | 1000 |  | HP3458A
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | [5 empty] | 12.7745 | 0.01
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | [5 empty] | 3.8729 | 0.1
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | [5 empty] | 1.2494 | 1
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | [5 empty] | 0.623 | 10
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | [5 empty] | 0.3078 | 50
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | [5 empty] | 0.3224 | 100
TiN's | HP3458A 90SMPL | 0.1 | [5 empty] | 0.7129 | 1000
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | [5 empty] | 2.9773 | 0.01
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | [5 empty] | 0.4922 | 0.1
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | [5 empty] | 0.1603 | 1
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | [5 empty] | 0.0747 | 10
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | [5 empty] | 0.0426 | 50
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | [5 empty] | 0.0411 | 100
TiN's | HP3458A 90SMPL | 1 | [5 empty] | 0.0498 | 1000
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | [5 empty] | 2.629 | 0.01
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | [5 empty] | 0.3626 | 0.1
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | [5 empty] | 0.0657 | 1
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | [5 empty] | 0.0262 | 10
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | [5 empty] | 0.0125 | 50
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | [5 empty] | 0.011 | 100
TiN's | HP3458A 90SMPL | 10 | [5 empty] | 0.0105 | 1000
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | [5 empty] | 5.4923 | 0.01
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | [5 empty] | 1.3 | 0.1
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | [5 empty] | 0.3995 | 1
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | [5 empty] | 0.1389 | 10
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | [5 empty] | 0.0585 | 50
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | [5 empty] | 0.0379 | 100
TiN's | HP3458A 90SMPL | 100 | [5 empty] | 0.0128 | 1000