## Лист1
После ремонта YEW 2553 не был на прогоне. Это второе длительное включение.
10.0018 | 2 | 43171.8225 | 42.842 |  | Значения получены (из YEW2553 с одетыми крышками) на R6871E (темп. датчик внутри R6871E возле зоны ИОН)
10.0018 | 3 | 43171.8227 | 42.847 |  | с 12,03,18 по 13,03,08
10.0016 | 4 | 43171.8229 | 42.845
10.0016 | 5 | 43171.823 | 42.847 | Лучшее | stdev mV | 0.065089
10.0017 | 6 | 43171.8232 | 42.85 |  | ppm от 12В | 5.4241
10.0016 | 7 | 43171.8234 | 42.85 |  | среднее | 10.0015
10.0014 | 8 | 43171.8236 | 42.848
10.0017 | 9 | 43171.8237 | 42.836 |  |  | ~ 400 nV Peak-Peak
10.0017 | 10 | 43171.8239 | 42.842
10.0017 | 11 | 43171.8241 | 42.848
10.0015 | 12 | 43171.8243 | 42.841
10.0018 | 13 | 43171.8244 | 42.829
10.0015 | 14 | 43171.8246 | 42.83
10.0014 | 15 | 43171.8248 | 42.847
10.0016 | 16 | 43171.825 | 42.838
10.0018 | 17 | 43171.8251 | 42.83
10.0016 | 18 | 43171.8253 | 42.837
10.0017 | 19 | 43171.8255 | 42.832
10.0019 | 20 | 43171.8257 | 42.83
10.0017 | 21 | 43171.8258 | 42.831
10.0017 | 22 | 43171.826 | 42.815
10.0017 | 23 | 43171.8262 | 42.819
10.0017 | 24 | 43171.8264 | 42.823
10.0017 | 25 | 43171.8265 | 42.821
10.0015 | 26 | 43171.8267 | 42.821
10.0017 | 27 | 43171.8269 | 42.824
10.0016 | 28 | 43171.8272 | 42.802
10.0017 | 29 | 43171.8274 | 42.802
10.0019 | 30 | 43171.8276 | 42.811
10.0016 | 31 | 43171.8279 | 42.798
10.0015 | 32 | 43171.8281 | 42.801
10.0017 | 33 | 43171.8283 | 42.807
10.0019 | 34 | 43171.8286 | 42.791
10.002 | 35 | 43171.8288 | 42.792
10.0019 | 36 | 43171.829 | 42.795
10.0016 | 37 | 43171.8292 | 42.792
10.0018 | 38 | 43171.8293 | 42.807
10.0016 | 39 | 43171.8295 | 42.808
10.0018 | 40 | 43171.8297 | 42.793
10.0018 | 41 | 43171.83 | 42.786
10.0019 | 42 | 43171.8302 | 42.793
10.0016 | 43 | 43171.8304 | 42.786
10.0018 | 44 | 43171.8305 | 42.785
10.0017 | 45 | 43171.8309
10.0016 | 46 | 43171.8313 | 42.771
10.0019 | 47 | 43171.8314 | 42.77
10.002 | 48 | 43171.8316 | 42.784
10.002 | 49 | 43171.8318 | 42.79
10.0017 | 50 | 43171.8319 | 42.775
10.0018 | 51 | 43171.8321 | 42.779
10.0019 | 52 | 43171.8323 | 42.778
10.0018 | 53 | 43171.8326 | 42.763
10.0017 | 54 | 43171.8328 | 42.765
10.0018 | 55 | 43171.833 | 42.767
10.0019 | 56 | 43171.8332 | 42.773
10.0018 | 57 | 43171.8333 | 42.778
10.0019 | 58 | 43171.8335 | 42.774
10.0021 | 59 | 43171.8337 | 42.767
10.0017 | 60 | 43171.834 | 42.753
10.0015 | 61 | 43171.8342 | 42.764
10.0016 | 62 | 43171.8344 | 42.768
10.0017 | 63 | 43171.8346 | 42.761
10.0019 | 64 | 43171.8347 | 42.764
10.002 | 65 | 43171.8349 | 42.77
10.0018 | 66 | 43171.8351 | 42.76
10.002 | 67 | 43171.8353 | 42.765
10.0019 | 68 | 43171.8354 | 42.76
10.0016 | 69 | 43171.8356 | 42.762
10.0017 | 70 | 43171.8358 | 42.764
10.0018 | 71 | 43171.8361 | 42.737
10.0018 | 72 | 43171.8363 | 42.751
10.0017 | 73 | 43171.8365 | 42.752
10.0018 | 74 | 43171.8367 | 42.753
10.0017 | 75 | 43171.8368 | 42.754
10.0018 | 76 | 43171.837 | 42.755
10.0018 | 77 | 43171.8372 | 42.764
10.0019 | 78 | 43171.8374 | 42.754
10.002 | 79 | 43171.8375 | 42.749
10.0021 | 80 | 43171.8377 | 42.753
10.002 | 81 | 43171.8379 | 42.741
10.0016 | 82 | 43171.8382 | 42.745
10.0018 | 83 | 43171.8384 | 42.749
10.0017 | 84 | 43171.8386 | 42.744
10.0018 | 85 | 43171.8388 | 42.756
10.0017 | 86 | 43171.8389 | 42.751
10.0018 | 87 | 43171.8391 | 42.745
10.0019 | 88 | 43171.8393 | 42.755
10.0018 | 89 | 43171.8395 | 42.75
10.0019 | 90 | 43171.8396 | 42.751
10.002 | 91 | 43171.8398 | 42.748
10.0021 | 92 | 43171.84 | 42.752
10.002 | 93 | 43171.8402 | 42.748
10.0021 | 94 | 43171.8403 | 42.745
10.0022 | 95 | 43171.8405 | 42.75
10.0018 | 96 | 43171.8407 | 42.745
10.0019 | 97 | 43171.8408 | 42.749
10.0019 | 98 | 43171.841 | 42.751
10.0018 | 99 | 43171.8412 | 42.741
10.0019 | 100 | 43171.8414 | 42.735
10.0017 | 101 | 43171.8416 | 42.743
10.0018 | 102 | 43171.8417 | 42.739
10.0019 | 103 | 43171.8421 | 42.717
10.0021 | 104 | 43171.8424 | 42.714
10.0016 | 105 | 43171.8426 | 42.728
10.0017 | 106 | 43171.8428 | 42.73
10.0018 | 107 | 43171.8429 | 42.741
10.0018 | 108 | 43171.8431 | 42.735
10.0018 | 109 | 43171.8433 | 42.744
10.0019 | 110 | 43171.8435 | 42.74
10.0018 | 111 | 43171.8436 | 42.733
10.0018 | 112 | 43171.8438 | 42.733
10.0019 | 113 | 43171.844 | 42.738
10.002 | 114 | 43171.8442 | 42.738
10.0021 | 115 | 43171.8443 | 42.733
10.002 | 116 | 43171.8445 | 42.732
10.002 | 117 | 43171.8447 | 42.732
10.0021 | 118 | 43171.8449 | 42.718
10.0021 | 119 | 43171.845 | 42.732
10.002 | 120 | 43171.8452 | 42.724
10.0016 | 121 | 43171.8454 | 42.726
10.0016 | 122 | 43171.8456 | 42.742
10.0017 | 123 | 43171.8457 | 42.725
10.0017 | 124 | 43171.8459 | 42.725
10.0017 | 125 | 43171.8463 | 42.711
10.0016 | 126 | 43171.8466 | 42.69
10.0017 | 127 | 43171.8468 | 42.702
10.0018 | 128 | 43171.847 | 42.71
10.0019 | 129 | 43171.8471 | 42.714
10.0019 | 130 | 43171.8473 | 42.717
10.002 | 131 | 43171.8475 | 42.718
10.002 | 132 | 43171.8477 | 42.719
10.0019 | 133 | 43171.8478 | 42.709
10.0019 | 134 | 43171.848 | 42.718
10.002 | 135 | 43171.8482 | 42.714
10.0018 | 136 | 43171.8484 | 42.714
10.0018 | 137 | 43171.8485 | 42.716
10.0018 | 138 | 43171.8487 | 42.718
10.0019 | 139 | 43171.8489 | 42.722
10.0019 | 140 | 43171.8491 | 42.706
10.0019 | 141 | 43171.8492 | 42.72
10.0019 | 142 | 43171.8494 | 42.718
10.0019 | 143 | 43171.8496 | 42.726
10.002 | 144 | 43171.8499 | 42.704
10.0019 | 145 | 43171.8501 | 42.704
10.0019 | 146 | 43171.8503 | 42.711
10.002 | 147 | 43171.8505 | 42.715
10.002 | 148 | 43171.8508 | 42.694
10.0021 | 149 | 43171.851 | 42.707
10.0022 | 150 | 43171.8512 | 42.713
10.0018 | 151 | 43171.8513 | 42.716
10.0019 | 152 | 43171.8515 | 42.712
10.0017 | 153 | 43171.8517 | 42.721
10.0017 | 154 | 43171.8519 | 42.726
10.0018 | 155 | 43171.852 | 42.716
10.0018 | 156 | 43171.8522 | 42.715
10.0019 | 157 | 43171.8524 | 42.714
10.002 | 158 | 43171.8525 | 42.724
10.0021 | 159 | 43171.8527 | 42.721
10.0019 | 160 | 43171.8529 | 42.719
10.002 | 161 | 43171.8531 | 42.719
10.002 | 162 | 43171.8534 | 42.693
10.0018 | 163 | 43171.8536 | 42.691
10.0019 | 164 | 43171.8538 | 42.715
10.0019 | 165 | 43171.8539 | 42.717
10.002 | 166 | 43171.8541 | 42.709
10.0018 | 167 | 43171.8543 | 42.718
10.0019 | 168 | 43171.8545 | 42.714
10.0019 | 169 | 43171.8546 | 42.713
10.002 | 170 | 43171.855 | 42.687
10.002 | 171 | 43171.8552 | 42.711
10.002 | 172 | 43171.8553 | 42.706
10.0021 | 173 | 43171.8555 | 42.714
10.0021 | 174 | 43171.8557 | 42.707
10.0022 | 175 | 43171.8559 | 42.714
10.0022 | 176 | 43171.856 | 42.712
10.0022 | 177 | 43171.8564 | 42.695
10.0019 | 178 | 43171.8566 | 42.706
10.0019 | 179 | 43171.8567 | 42.698
10.002 | 180 | 43171.8569 | 42.716
10.002 | 181 | 43171.8571 | 42.706
10.002 | 182 | 43171.8573 | 42.718
10.0019 | 183 | 43171.8574 | 42.718
10.0019 | 184 | 43171.8578 | 42.694
10.0018 | 185 | 43171.858 | 42.697
10.0018 | 186 | 43171.8581 | 42.702
10.0018 | 187 | 43171.8585 | 42.691
10.0019 | 188 | 43171.8587 | 42.689
10.002 | 189 | 43171.8588 | 42.696
10.0018 | 190 | 43171.8592 | 42.686
10.0018 | 191 | 43171.8594 | 42.693
10.0018 | 192 | 43171.8595 | 42.693
10.0019 | 193 | 43171.8599 | 42.68
10.002 | 194 | 43171.8601 | 42.694
10.002 | 195 | 43171.8602 | 42.7
10.002 | 196 | 43171.8604 | 42.687
10.0016 | 197 | 43171.8606 | 42.69
10.0016 | 198 | 43171.8608 | 42.7
10.0016 | 199 | 43171.8609 | 42.695
10.0016 | 200 | 43171.8611 | 42.693
10.0017 | 201 | 43171.8613 | 42.693
10.0017 | 202 | 43171.8614 | 42.69
10.0017 | 203 | 43171.8616 | 42.693
10.0017 | 204 | 43171.8618 | 42.688
10.0017 | 205 | 43171.862 | 42.687
10.0018 | 206 | 43171.8622 | 42.684
10.0018 | 207 | 43171.8623 | 42.686
10.0019 | 208 | 43171.8625 | 42.7
10.0017 | 209 | 43171.8627 | 42.689
10.0017 | 210 | 43171.8628 | 42.695
10.0017 | 211 | 43171.863 | 42.694
10.0017 | 212 | 43171.8632 | 42.688
10.0017 | 213 | 43171.8634 | 42.696
10.0017 | 214 | 43171.8636 | 42.691
10.0018 | 215 | 43171.8637 | 42.686
10.0016 | 216 | 43171.8639 | 42.687
10.0016 | 217 | 43171.8641 | 42.691
10.0016 | 218 | 43171.8642 | 42.691
10.0016 | 219 | 43171.8644 | 42.692
10.0016 | 220 | 43171.8646 | 42.688
10.0017 | 221 | 43171.8648 | 42.691
10.0018 | 222 | 43171.8649 | 42.684
10.0018 | 223 | 43171.8651 | 42.679
10.0017 | 224 | 43171.8653 | 42.686
10.0018 | 225 | 43171.8655 | 42.683
10.0017 | 226 | 43171.8656 | 42.687
10.0018 | 227 | 43171.866 | 42.666
10.0018 | 228 | 43171.8662 | 42.673
10.0019 | 229 | 43171.8663 | 42.675
10.0017 | 230 | 43171.8665 | 42.674
10.0017 | 231 | 43171.8667 | 42.678
10.0017 | 232 | 43171.8669 | 42.675
10.0017 | 233 | 43171.867 | 42.677
10.0017 | 234 | 43171.8674 | 42.664
10.0017 | 235 | 43171.8676 | 42.671
10.0017 | 236 | 43171.8677 | 42.671
10.0017 | 237 | 43171.8679 | 42.668
10.0017 | 238 | 43171.8681 | 42.672
10.0017 | 239 | 43171.8683 | 42.667
10.0018 | 240 | 43171.8684 | 42.675
10.0018 | 241 | 43171.8688 | 42.659
10.0018 | 242 | 43171.869 | 42.661
10.0018 | 243 | 43171.8691 | 42.665
10.0018 | 244 | 43171.8693 | 42.675
10.0018 | 245 | 43171.8695 | 42.675
10.0018 | 246 | 43171.8697 | 42.67
10.0019 | 247 | 43171.8698 | 42.667
10.0019 | 248 | 43171.8702 | 42.652
10.002 | 249 | 43171.8704 | 42.662
10.002 | 250 | 43171.8705 | 42.66
10.002 | 251 | 43171.8707 | 42.663
10.0018 | 252 | 43171.8709 | 42.662
10.0019 | 253 | 43171.8711 | 42.668
10.0019 | 254 | 43171.8712 | 42.666
10.0019 | 255 | 43171.8716 | 42.649
10.002 | 256 | 43171.8718 | 42.651
10.002 | 257 | 43171.8719 | 42.659
10.0021 | 258 | 43171.8721 | 42.657
10.0021 | 259 | 43171.8723 | 42.653
10.0021 | 260 | 43171.8725 | 42.658
10.0021 | 261 | 43171.8726 | 42.644
10.0022 | 262 | 43171.873 | 42.637
10.0018 | 263 | 43171.8731 | 42.63
10.0017 | 264 | 43171.8733 | 42.646
10.0017 | 265 | 43171.8735 | 42.641
10.0018 | 266 | 43171.8737 | 42.647
10.0018 | 267 | 43171.8739 | 42.646
10.0016 | 268 | 43171.874 | 42.644
10.0016 | 269 | 43171.8744 | 42.625
10.0016 | 270 | 43171.8745 | 42.629
10.0016 | 271 | 43171.8747 | 42.638
10.0016 | 272 | 43171.8749 | 42.638
10.0017 | 273 | 43171.8751 | 42.632
10.0017 | 274 | 43171.8752 | 42.633
10.0017 | 275 | 43171.8754 | 42.643
10.0017 | 276 | 43171.8758 | 42.613
10.0017 | 277 | 43171.8759 | 42.628
10.0017 | 278 | 43171.8761 | 42.625
10.0017 | 279 | 43171.8763 | 42.629
10.0016 | 280 | 43171.8765 | 42.632
10.0016 | 281 | 43171.8766 | 42.641
10.0016 | 282 | 43171.8768 | 42.63
10.0016 | 283 | 43171.8772 | 42.613
10.0016 | 284 | 43171.8773 | 42.625
10.0016 | 285 | 43171.8775 | 42.623
10.0016 | 286 | 43171.8777 | 42.624
10.0017 | 287 | 43171.8779 | 42.625
10.0017 | 288 | 43171.878 | 42.63
10.0017 | 289 | 43171.8782 | 42.629
10.0017 | 290 | 43171.8786 | 42.611
10.0017 | 291 | 43171.8787 | 42.609
10.0017 | 292 | 43171.8789 | 42.605
10.0017 | 293 | 43171.8791 | 42.612
10.0016 | 294 | 43171.8793 | 42.615
10.0016 | 295 | 43171.8794 | 42.63
10.0016 | 296 | 43171.8796 | 42.617
10.0016 | 297 | 43171.88 | 42.602
10.0016 | 298 | 43171.8801 | 42.613
10.0016 | 299 | 43171.8803 | 42.624
10.0016 | 300 | 43171.8805 | 42.617
10.0016 | 301 | 43171.8807 | 42.626
10.0016 | 302 | 43171.8808 | 42.614
10.0015 | 303 | 43171.881 | 42.612
10.0015 | 304 | 43171.8814 | 42.596
10.0015 | 305 | 43171.8815 | 42.612
10.0014 | 306 | 43171.8817 | 42.613
10.0013 | 307 | 43171.8819 | 42.608
10.0013 | 308 | 43171.8821 | 42.614
10.0017 | 309 | 43171.8822 | 42.614
10.0016 | 310 | 43171.8824 | 42.611
10.0015 | 311 | 43171.8828 | 42.604
10.0017 | 312 | 43171.8829 | 42.607
10.0016 | 313 | 43171.8831 | 42.614
10.0016 | 314 | 43171.8833 | 42.614
10.0015 | 315 | 43171.8834 | 42.62
10.0015 | 316 | 43171.8836 | 42.614
10.0015 | 317 | 43171.8838 | 42.616
10.0017 | 318 | 43171.8842 | 42.603
10.0016 | 319 | 43171.8843 | 42.608
10.0015 | 320 | 43171.8845 | 42.62
10.0015 | 321 | 43171.8847 | 42.621
10.0015 | 322 | 43171.8848 | 42.619
10.0015 | 323 | 43171.885 | 42.618
10.0015 | 324 | 43171.8852 | 42.634
10.0015 | 325 | 43171.8855 | 42.619
10.0015 | 326 | 43171.8857 | 42.622
10.0016 | 327 | 43171.8859 | 42.64
10.0017 | 328 | 43171.8861 | 42.63
10.0016 | 329 | 43171.8863 | 42.64
10.0016 | 330 | 43171.8864 | 42.634
10.0016 | 331 | 43171.8866 | 42.645
10.0017 | 332 | 43171.8869 | 42.623
10.0017 | 333 | 43171.8871 | 42.642
10.0017 | 334 | 43171.8873 | 42.641
10.0017 | 335 | 43171.8875 | 42.645
10.0017 | 336 | 43171.8876 | 42.657
10.0018 | 337 | 43171.8878 | 42.645
10.0018 | 338 | 43171.888 | 42.646
10.0017 | 339 | 43171.8883 | 42.636
10.0017 | 340 | 43171.8885 | 42.638
10.0017 | 341 | 43171.8887 | 42.651
10.0017 | 342 | 43171.8889 | 42.647
10.0018 | 343 | 43171.889 | 42.661
10.0018 | 344 | 43171.8892 | 42.653
10.0018 | 345 | 43171.8894 | 42.645
10.0018 | 346 | 43171.8897 | 42.623
10.0018 | 347 | 43171.8899 | 42.647
10.0018 | 348 | 43171.8901 | 42.638
10.0018 | 349 | 43171.8904 | 42.628
10.0019 | 350 | 43171.8906 | 42.641
10.0019 | 351 | 43171.8908 | 42.646
10.0017 | 352 | 43171.8911 | 42.636
10.0016 | 353 | 43171.8913 | 42.623
10.0016 | 354 | 43171.8915 | 42.639
10.0016 | 355 | 43171.8917 | 42.649
10.0015 | 356 | 43171.8918 | 42.648
10.0015 | 357 | 43171.892 | 42.652
10.0016 | 358 | 43171.8922 | 42.653
10.0016 | 359 | 43171.8923 | 42.654
10.0016 | 360 | 43171.8925 | 42.663
10.0016 | 361 | 43171.8927 | 42.645
10.0016 | 362 | 43171.8929 | 42.653
10.0016 | 363 | 43171.8931 | 42.659
10.0016 | 364 | 43171.8932 | 42.653
10.0015 | 365 | 43171.8934 | 42.66
10.0015 | 366 | 43171.8936 | 42.658
10.0015 | 367 | 43171.8938 | 42.666
10.0015 | 368 | 43171.8939 | 42.659
10.0015 | 369 | 43171.8941 | 42.676
10.0015 | 370 | 43171.8943 | 42.672
10.0015 | 371 | 43171.8945 | 42.678
10.0015 | 372 | 43171.8946 | 42.666
10.0015 | 373 | 43171.8948 | 42.673
10.0015 | 374 | 43171.895 | 42.681
10.0015 | 375 | 43171.8952 | 42.675
10.0015 | 376 | 43171.8953 | 42.679
10.0015 | 377 | 43171.8955 | 42.676
10.0015 | 378 | 43171.8957 | 42.682
10.0015 | 379 | 43171.8958 | 42.691
10.0015 | 380 | 43171.896 | 42.684
10.0016 | 381 | 43171.8962 | 42.675
10.0016 | 382 | 43171.8964 | 42.681
10.0016 | 383 | 43171.8966 | 42.681
10.0016 | 384 | 43171.8967 | 42.685
10.0016 | 385 | 43171.8969 | 42.695
10.0016 | 386 | 43171.8971 | 42.688
10.0016 | 387 | 43171.8972 | 42.7
10.0016 | 388 | 43171.8974 | 42.699
10.0017 | 389 | 43171.8976 | 42.698
10.0016 | 390 | 43171.8978 | 42.701
10.0017 | 391 | 43171.898 | 42.697
10.0017 | 392 | 43171.8981 | 42.697
10.0018 | 393 | 43171.8983 | 42.705
10.0018 | 394 | 43171.8985 | 42.704
10.0018 | 395 | 43171.8986 | 42.699
10.0018 | 396 | 43171.8988 | 42.717
10.0018 | 397 | 43171.899 | 42.716
10.0018 | 398 | 43171.8992 | 42.722
10.0019 | 399 | 43171.8993 | 42.72
10.0019 | 400 | 43171.8995 | 42.72
10.0018 | 401 | 43171.8997 | 42.721
10.0018 | 402 | 43171.8999 | 42.717
10.0018 | 403 | 43171.9 | 42.716
10.0018 | 404 | 43171.9002 | 42.728
10.0018 | 405 | 43171.9004 | 42.732
10.0018 | 406 | 43171.9006 | 42.732
10.0018 | 407 | 43171.9007 | 42.734
10.0018 | 408 | 43171.9009 | 42.727
10.0018 | 409 | 43171.9011 | 42.727
10.0018 | 410 | 43171.9013 | 42.734
10.0018 | 411 | 43171.9014 | 42.733
10.0018 | 412 | 43171.9016 | 42.73
10.0018 | 413 | 43171.9018 | 42.727
10.0018 | 414 | 43171.902 | 42.743
10.0018 | 415 | 43171.9021 | 42.743
10.0019 | 416 | 43171.9025 | 42.722
10.0018 | 417 | 43171.9027 | 42.74
10.0018 | 418 | 43171.9028 | 42.745
10.0018 | 419 | 43171.903 | 42.729
10.0018 | 420 | 43171.9032 | 42.741
10.0018 | 421 | 43171.9034 | 42.737
10.0017 | 422 | 43171.9035 | 42.74
10.0018 | 423 | 43171.9037 | 42.757
10.0018 | 424 | 43171.9039 | 42.741
10.0017 | 425 | 43171.9041 | 42.742
10.0017 | 426 | 43171.9042 | 42.76
10.0017 | 427 | 43171.9044 | 42.752
10.0017 | 428 | 43171.9046 | 42.753
10.0017 | 429 | 43171.9048 | 42.756
10.0017 | 430 | 43171.9049 | 42.755
10.0017 | 431 | 43171.9051 | 42.758
10.0017 | 432 | 43171.9053 | 42.752
10.0017 | 433 | 43171.9055 | 42.761
10.0017 | 434 | 43171.9056 | 42.764
10.0017 | 435 | 43171.906 | 42.745
10.0017 | 436 | 43171.9062 | 42.754
10.0017 | 437 | 43171.9063 | 42.767
10.0018 | 438 | 43171.9065 | 42.772
10.0018 | 439 | 43171.9067 | 42.771
10.0018 | 440 | 43171.9069 | 42.776
10.0018 | 441 | 43171.907 | 42.763
10.0017 | 442 | 43171.9072 | 42.772
10.0018 | 443 | 43171.9074 | 42.779
10.0018 | 444 | 43171.9076 | 42.782
10.0018 | 445 | 43171.9077 | 42.776
10.0019 | 446 | 43171.9079 | 42.788
10.0019 | 447 | 43171.9081 | 42.784
10.0019 | 448 | 43171.9083 | 42.786
10.002 | 449 | 43171.9084 | 42.792
10.0017 | 450 | 43171.9086 | 42.798
10.0018 | 451 | 43171.909 | 42.771
10.0018 | 452 | 43171.9091 | 42.782
10.0019 | 453 | 43171.9093 | 42.788
10.0019 | 454 | 43171.9095 | 42.788
10.0019 | 455 | 43171.9097 | 42.787
10.002 | 456 | 43171.9098 | 42.789
10.002 | 457 | 43171.91 | 42.784
10.002 | 458 | 43171.9102 | 42.791
10.002 | 459 | 43171.9104 | 42.792
10.0019 | 460 | 43171.9105 | 42.79
10.0019 | 461 | 43171.9107 | 42.786
10.002 | 462 | 43171.9109 | 42.794
10.0019 | 463 | 43171.9111 | 42.794
10.0019 | 464 | 43171.9112 | 42.796
10.002 | 465 | 43171.9114 | 42.794
10.002 | 466 | 43171.9116 | 42.8
10.0019 | 467 | 43171.9118 | 42.795
10.002 | 468 | 43171.9121 | 42.779
10.002 | 469 | 43171.9123 | 42.792
10.002 | 470 | 43171.9125 | 42.785
10.002 | 471 | 43171.9126 | 42.79
10.002 | 472 | 43171.9128 | 42.788
10.002 | 473 | 43171.913 | 42.794
10.0021 | 474 | 43171.9131 | 42.793
10.002 | 475 | 43171.9133 | 42.797
10.0021 | 476 | 43171.9135 | 42.788
10.002 | 477 | 43171.9137 | 42.797
10.0018 | 478 | 43171.914 | 42.789
10.0019 | 479 | 43171.9142 | 42.801
10.0019 | 480 | 43171.9144 | 42.806
10.0019 | 481 | 43171.9145 | 42.806
10.0019 | 482 | 43171.9147 | 42.801
10.0019 | 483 | 43171.9151 | 42.8
10.0019 | 484 | 43171.9152 | 42.808
10.0019 | 485 | 43171.9154 | 42.808
10.0019 | 486 | 43171.9156 | 42.815
10.0018 | 487 | 43171.9158 | 42.816
10.0018 | 488 | 43171.9159 | 42.819
10.0018 | 489 | 43171.9161 | 42.82
10.0018 | 490 | 43171.9163 | 42.822
10.0019 | 491 | 43171.9165 | 42.826
10.0019 | 492 | 43171.9166 | 42.819
10.0019 | 493 | 43171.9168 | 42.832
10.002 | 494 | 43171.917 | 42.831
10.002 | 495 | 43171.9172 | 42.827
10.002 | 496 | 43171.9175 | 42.816
10.002 | 497 | 43171.9177 | 42.824
10.002 | 498 | 43171.9179 | 42.832
10.002 | 499 | 43171.9182 | 42.819
10.002 | 500 | 43171.9184 | 42.828
10.0019 | 501 | 43171.9186 | 42.832
10.0019 | 502 | 43171.9187 | 42.839
10.0019 | 503 | 43171.9189 | 42.832
10.0019 | 504 | 43171.9191 | 42.845
10.0019 | 505 | 43171.9193 | 42.84
10.0019 | 506 | 43171.9194 | 42.845
10.0019 | 507 | 43171.9196 | 42.853
10.0019 | 508 | 43171.9198 | 42.839
10.0018 | 509 | 43171.92 | 42.853
10.0018 | 510 | 43171.9201 | 42.851
10.0017 | 511 | 43171.9203 | 42.859
10.0018 | 512 | 43171.9205 | 42.859
10.0017 | 513 | 43171.9207 | 42.854
10.0018 | 514 | 43171.9208 | 42.867
10.0018 | 515 | 43171.921 | 42.854
10.0018 | 516 | 43171.9212 | 42.867
10.0018 | 517 | 43171.9214 | 42.866
10.0018 | 518 | 43171.9215 | 42.869
10.0018 | 519 | 43171.9217 | 42.874
10.0018 | 520 | 43171.9219 | 42.87
10.0017 | 521 | 43171.9221 | 42.874
10.0018 | 522 | 43171.9224 | 42.857
10.0018 | 523 | 43171.9226 | 42.869
10.0018 | 524 | 43171.9228 | 42.882
10.0018 | 525 | 43171.9229 | 42.876
10.0018 | 526 | 43171.9231 | 42.882
10.0018 | 527 | 43171.9233 | 42.88
10.0018 | 528 | 43171.9235 | 42.886
10.0017 | 529 | 43171.9236 | 42.878
10.0017 | 530 | 43171.9238 | 42.888
10.0017 | 531 | 43171.924 | 42.89
10.0017 | 532 | 43171.9242 | 42.895
10.0017 | 533 | 43171.9243 | 42.896
10.0017 | 534 | 43171.9245 | 42.9
10.0017 | 535 | 43171.9247 | 42.895
10.0016 | 536 | 43171.9249 | 42.887
10.0017 | 537 | 43171.925 | 42.904
10.0016 | 538 | 43171.9252 | 42.904
10.0016 | 539 | 43171.9254 | 42.904
10.0018 | 540 | 43171.9256 | 42.913
10.0018 | 541 | 43171.9257 | 42.91
10.0017 | 542 | 43171.9259 | 42.909
10.0018 | 543 | 43171.9261 | 42.919
10.0018 | 544 | 43171.9263 | 42.908
10.0018 | 545 | 43171.9264 | 42.908
10.0019 | 546 | 43171.9266 | 42.917
10.0019 | 547 | 43171.9268 | 42.915
10.002 | 548 | 43171.9271 | 42.898
10.002 | 549 | 43171.9273 | 42.903
10.002 | 550 | 43171.9275 | 42.915
10.002 | 551 | 43171.9277 | 42.919
10.0018 | 552 | 43171.9278 | 42.918
10.0018 | 553 | 43171.928 | 42.925
10.0019 | 554 | 43171.9282 | 42.926
10.0018 | 555 | 43171.9284 | 42.927
10.0019 | 556 | 43171.9285 | 42.932
10.0018 | 557 | 43171.9287 | 42.932
10.0018 | 558 | 43171.9289 | 42.926
10.0018 | 559 | 43171.9291 | 42.931
10.0018 | 560 | 43171.9294 | 42.928
10.0018 | 561 | 43171.9296 | 42.935
10.0018 | 562 | 43171.9298 | 42.935
10.0018 | 563 | 43171.9299 | 42.945
10.0018 | 564 | 43171.9301 | 42.939
10.0018 | 565 | 43171.9303 | 42.937
10.0018 | 566 | 43171.9305 | 42.949
10.0019 | 567 | 43171.9306 | 42.95
10.0019 | 568 | 43171.931 | 42.937
10.0019 | 569 | 43171.9312 | 42.945
10.0019 | 570 | 43171.9315 | 42.937
10.0019 | 571 | 43171.9317 | 42.946
10.0018 | 572 | 43171.9319 | 42.955
10.0018 | 573 | 43171.932 | 42.958
10.0018 | 574 | 43171.9322 | 42.957
10.0018 | 575 | 43171.9324 | 42.961
10.0018 | 576 | 43171.9326 | 42.973
10.0018 | 577 | 43171.9327 | 42.968
10.0019 | 578 | 43171.9329 | 42.977
10.0019 | 579 | 43171.9331 | 42.969
10.002 | 580 | 43171.9333 | 42.976
10.002 | 581 | 43171.9334 | 42.977
10.002 | 582 | 43171.9336 | 42.979
10.0021 | 583 | 43171.9338 | 42.983
10.002 | 584 | 43171.934 | 42.985
10.002 | 585 | 43171.9341 | 42.983
10.002 | 586 | 43171.9343 | 42.978
10.002 | 587 | 43171.9345 | 42.983
10.0021 | 588 | 43171.9347 | 42.996
10.002 | 589 | 43171.9348 | 42.989
10.002 | 590 | 43171.9352 | 42.979
10.0021 | 591 | 43171.9353 | 42.983
10.0021 | 592 | 43171.9355 | 43
10.0021 | 593 | 43171.9357 | 42.995
10.0021 | 594 | 43171.9361 | 42.992
10.0017 | 595 | 43171.9362 | 42.993
10.0017 | 596 | 43171.9364 | 43.003
10.0016 | 597 | 43171.9366 | 43.01
10.0016 | 598 | 43171.9367 | 42.998
10.0016 | 599 | 43171.9369 | 43.01
10.0016 | 600 | 43171.9371 | 43.013
10.0016 | 601 | 43171.9373 | 43.02
10.0016 | 602 | 43171.9375 | 43.018
10.0016 | 603 | 43171.9376 | 43.024
10.0016 | 604 | 43171.9378 | 43.028
10.0016 | 605 | 43171.9381 | 43.014
10.0016 | 606 | 43171.9383 | 43.03
10.0016 | 607 | 43171.9385 | 43.039
10.0017 | 608 | 43171.9387 | 43.034
10.0018 | 609 | 43171.939 | 43.03
10.0018 | 610 | 43171.9392 | 43.036
10.0018 | 611 | 43171.9394 | 43.038
10.0019 | 612 | 43171.9395 | 43.042
10.0019 | 613 | 43171.9397 | 43.039
10.0018 | 614 | 43171.9399 | 43.048
10.0019 | 615 | 43171.9401 | 43.049
10.0019 | 616 | 43171.9404 | 43.043
10.0016 | 617 | 43171.9406 | 43.042
10.0016 | 618 | 43171.9408 | 43.047
10.0016 | 619 | 43171.9409 | 43.063
10.0015 | 620 | 43171.9411 | 43.063
10.0015 | 621 | 43171.9413 | 43.067
10.0015 | 622 | 43171.9415 | 43.066
10.0015 | 623 | 43171.9418 | 43.053
10.0015 | 624 | 43171.942 | 43.058
10.0015 | 625 | 43171.9422 | 43.063
10.0015 | 626 | 43171.9423 | 43.076
10.0015 | 627 | 43171.9425 | 43.085
10.0015 | 628 | 43171.9427 | 43.082
10.0016 | 629 | 43171.9429 | 43.083
10.0016 | 630 | 43171.9432 | 43.074
10.0016 | 631 | 43171.9434 | 43.078
10.0016 | 632 | 43171.9436 | 43.087
10.0016 | 633 | 43171.9437 | 43.085
10.0017 | 634 | 43171.9439 | 43.083
10.0017 | 635 | 43171.9441 | 43.091
10.0016 | 636 | 43171.9443 | 43.103
10.0017 | 637 | 43171.9446 | 43.08
10.0017 | 638 | 43171.9448 | 43.089
10.0017 | 639 | 43171.945 | 43.108
10.0017 | 640 | 43171.9453 | 43.089
10.0017 | 641 | 43171.9455 | 43.097
10.0018 | 642 | 43171.9456 | 43.107
10.0018 | 643 | 43171.946 | 43.1
10.0019 | 644 | 43171.9462 | 43.108
10.0019 | 645 | 43171.9464 | 43.112
10.002 | 646 | 43171.9465 | 43.118
10.002 | 647 | 43171.9467 | 43.118
10.0021 | 648 | 43171.9469 | 43.127
10.0018 | 649 | 43171.947 | 43.119
10.0018 | 650 | 43171.9472 | 43.119
10.0018 | 651 | 43171.9474 | 43.136
10.0017 | 652 | 43171.9476 | 43.136
10.0018 | 653 | 43171.9477 | 43.138
10.0018 | 654 | 43171.9479 | 43.145
10.0018 | 655 | 43171.9481 | 43.138
10.0019 | 656 | 43171.9483 | 43.145
10.0018 | 657 | 43171.9484 | 43.138
10.0018 | 658 | 43171.9486 | 43.147
10.0018 | 659 | 43171.9488 | 43.142
10.0018 | 660 | 43171.949 | 43.142
10.0017 | 661 | 43171.9491 | 43.145
10.0017 | 662 | 43171.9493 | 43.149
10.0017 | 663 | 43171.9495 | 43.145
10.0017 | 664 | 43171.9497 | 43.156
10.0017 | 665 | 43171.9498 | 43.155
10.0017 | 666 | 43171.95 | 43.157
10.0017 | 667 | 43171.9502 | 43.163
10.0018 | 668 | 43171.9504 | 43.164
10.0018 | 669 | 43171.9505 | 43.175
10.0018 | 670 | 43171.9507 | 43.162
10.0018 | 671 | 43171.9509 | 43.177
10.0019 | 672 | 43171.9511 | 43.177
10.0019 | 673 | 43171.9512 | 43.168
10.0019 | 674 | 43171.9514 | 43.18
10.0019 | 675 | 43171.9516 | 43.186
10.0018 | 676 | 43171.9518 | 43.173
10.0018 | 677 | 43171.9521 | 43.164
10.0018 | 678 | 43171.9523 | 43.187
10.0018 | 679 | 43171.9525 | 43.185
10.0018 | 680 | 43171.9526 | 43.193
10.0018 | 681 | 43171.9528 | 43.198
10.0019 | 682 | 43171.953 | 43.197
10.0019 | 683 | 43171.9532 | 43.193
10.002 | 684 | 43171.9535 | 43.186
10.0019 | 685 | 43171.9537 | 43.19
10.0019 | 686 | 43171.9539 | 43.195
10.0019 | 687 | 43171.954 | 43.202
10.0019 | 688 | 43171.9542 | 43.211
10.0019 | 689 | 43171.9544 | 43.213
10.0019 | 690 | 43171.9546 | 43.219
10.0019 | 691 | 43171.9549 | 43.203
10.0019 | 692 | 43171.9551 | 43.212
10.002 | 693 | 43171.9553 | 43.213
10.002 | 694 | 43171.9554 | 43.211
10.002 | 695 | 43171.9556 | 43.221
10.002 | 696 | 43171.9558 | 43.232
10.002 | 697 | 43171.956 | 43.223
10.0019 | 698 | 43171.9563 | 43.214
10.0019 | 699 | 43171.9565 | 43.228
10.002 | 700 | 43171.9567 | 43.23
10.002 | 701 | 43171.9568 | 43.233
10.002 | 702 | 43171.957 | 43.242
10.002 | 703 | 43171.9572 | 43.241
10.002 | 704 | 43171.9573 | 43.244
10.002 | 705 | 43171.9575 | 43.243
10.002 | 706 | 43171.9577 | 43.256
10.002 | 707 | 43171.9579 | 43.261
10.0021 | 708 | 43171.9581 | 43.255
10.002 | 709 | 43171.9582 | 43.258
10.0016 | 710 | 43171.9584 | 43.268
10.0016 | 711 | 43171.9587 | 43.25
10.0017 | 712 | 43171.9589 | 43.251
10.0017 | 713 | 43171.9591 | 43.266
10.0017 | 714 | 43171.9593 | 43.263
10.0017 | 715 | 43171.9596 | 43.251
10.0018 | 716 | 43171.9598 | 43.27
10.0018 | 717 | 43171.96 | 43.271
10.0019 | 718 | 43171.9602 | 43.288
10.002 | 719 | 43171.9605 | 43.266
10.0021 | 720 | 43171.9607 | 43.287
10.0022 | 721 | 43171.9608 | 43.291
10.002 | 722 | 43171.961 | 43.299
10.002 | 723 | 43171.9612 | 43.305
10.0021 | 724 | 43171.9614 | 43.305
10.0021 | 725 | 43171.9615 | 43.314
10.0021 | 726 | 43171.9619 | 43.288
10.002 | 727 | 43171.9621 | 43.303
10.002 | 728 | 43171.9622 | 43.314
10.0021 | 729 | 43171.9624 | 43.319
10.0019 | 730 | 43171.9626 | 43.317
10.0019 | 731 | 43171.9628 | 43.33
10.002 | 732 | 43171.9629 | 43.323
10.002 | 733 | 43171.9633 | 43.305
10.0019 | 734 | 43171.9635 | 43.31
10.0019 | 735 | 43171.9636 | 43.331
10.002 | 736 | 43171.9638 | 43.335
10.002 | 737 | 43171.964 | 43.341
10.002 | 738 | 43171.9642 | 43.346
10.0021 | 739 | 43171.9643 | 43.343
10.0022 | 740 | 43171.9647 | 43.329
10.0022 | 741 | 43171.9649 | 43.343
10.0023 | 742 | 43171.965 | 43.34
10.0019 | 743 | 43171.9652 | 43.352
10.0019 | 744 | 43171.9654 | 43.343
10.0019 | 745 | 43171.9656 | 43.36
10.0019 | 746 | 43171.9657 | 43.354
10.0019 | 747 | 43171.9661 | 43.342
10.002 | 748 | 43171.9663 | 43.349
10.0018 | 749 | 43171.9664 | 43.353
10.0018 | 750 | 43171.9666 | 43.364
10.0018 | 751 | 43171.9668 | 43.37
10.0018 | 752 | 43171.967 | 43.377
10.0016 | 753 | 43171.9671 | 43.383
10.0016 | 754 | 43171.9675 | 43.354
10.0017 | 755 | 43171.9677 | 43.367
10.0017 | 756 | 43171.9678 | 43.373
10.0017 | 757 | 43171.968 | 43.381
10.0017 | 758 | 43171.9682 | 43.377
10.0018 | 759 | 43171.9684 | 43.375
10.0018 | 760 | 43171.9685 | 43.38
10.0018 | 761 | 43171.9689 | 43.369
10.0019 | 762 | 43171.9691 | 43.382
10.0019 | 763 | 43171.9692 | 43.384
10.0019 | 764 | 43171.9694 | 43.401
10.002 | 765 | 43171.9696 | 43.395
10.002 | 766 | 43171.9697 | 43.391
10.002 | 767 | 43171.9699 | 43.391
10.002 | 768 | 43171.9703 | 43.375
10.002 | 769 | 43171.9705 | 43.391
10.002 | 770 | 43171.9706 | 43.4
10.002 | 771 | 43171.9708 | 43.402
10.0018 | 772 | 43171.971 | 43.405
10.0018 | 773 | 43171.9711 | 43.414
10.0018 | 774 | 43171.9713 | 43.415
10.0019 | 775 | 43171.9717 | 43.39
10.0018 | 776 | 43171.9718 | 43.406
10.0018 | 777 | 43171.972 | 43.422
10.0018 | 778 | 43171.9722 | 43.412
10.0018 | 779 | 43171.9724 | 43.425
10.0019 | 780 | 43171.9725 | 43.418
10.0019 | 781 | 43171.9727 | 43.424
10.0019 | 782 | 43171.9731 | 43.415
10.0019 | 783 | 43171.9732 | 43.418
10.0019 | 784 | 43171.9734 | 43.423
10.0019 | 785 | 43171.9736 | 43.434
10.0019 | 786 | 43171.9738 | 43.423
10.0019 | 787 | 43171.9739 | 43.431
10.0019 | 788 | 43171.9741 | 43.435
10.0019 | 789 | 43171.9745 | 43.413
10.0019 | 790 | 43171.9746 | 43.425
10.002 | 791 | 43171.9748 | 43.439
10.002 | 792 | 43171.975 | 43.434
10.002 | 793 | 43171.9752 | 43.437
10.002 | 794 | 43171.9753 | 43.447
10.002 | 795 | 43171.9755 | 43.446
10.002 | 796 | 43171.9759 | 43.433
10.002 | 797 | 43171.976 | 43.437
10.0019 | 798 | 43171.9762 | 43.443
10.002 | 799 | 43171.9766 | 43.422
10.0015 | 800 | 43171.9767 | 43.432
10.0015 | 801 | 43171.9769 | 43.446
10.0015 | 802 | 43171.9773 | 43.43
10.0015 | 803 | 43171.9774 | 43.448
10.0015 | 804 | 43171.9776 | 43.445
10.0015 | 805 | 43171.9778 | 43.456
10.0015 | 806 | 43171.978 | 43.459
10.0015 | 807 | 43171.9781 | 43.458
10.0014 | 808 | 43171.9783 | 43.457
10.0014 | 809 | 43171.9785 | 43.459
10.0015 | 810 | 43171.9786 | 43.457
10.0015 | 811 | 43171.9788 | 43.464
10.0015 | 812 | 43171.979 | 43.462
10.0015 | 813 | 43171.9792 | 43.467
10.0015 | 814 | 43171.9794 | 43.466
10.0015 | 815 | 43171.9795 | 43.469
10.0015 | 816 | 43171.9797 | 43.473
10.0015 | 817 | 43171.9799 | 43.467
10.0015 | 818 | 43171.98 | 43.471
10.0015 | 819 | 43171.9802 | 43.473
10.0015 | 820 | 43171.9804 | 43.488
10.0015 | 821 | 43171.9806 | 43.481
10.0015 | 822 | 43171.9808 | 43.482
10.0015 | 823 | 43171.9809 | 43.48
10.0015 | 824 | 43171.9811 | 43.484
10.0015 | 825 | 43171.9813 | 43.487
10.0015 | 826 | 43171.9814 | 43.485
10.0015 | 827 | 43171.9816 | 43.501
10.0015 | 828 | 43171.9818 | 43.492
10.0015 | 829 | 43171.982 | 43.494
10.0016 | 830 | 43171.9821 | 43.503
10.0016 | 831 | 43171.9823 | 43.5
10.0016 | 832 | 43171.9825 | 43.505
10.0016 | 833 | 43171.9827 | 43.5
10.0016 | 834 | 43171.9828 | 43.516
10.0017 | 835 | 43171.983 | 43.512
10.0017 | 836 | 43171.9832 | 43.509
10.0017 | 837 | 43171.9834 | 43.511
10.0017 | 838 | 43171.9835 | 43.517
10.0017 | 839 | 43171.9839 | 43.494
10.0017 | 840 | 43171.9841 | 43.496
10.0017 | 841 | 43171.9842 | 43.5
10.0017 | 842 | 43171.9844 | 43.499
10.0017 | 843 | 43171.9848 | 43.482
10.0016 | 844 | 43171.9849 | 43.5
10.0017 | 845 | 43171.9851 | 43.5
10.0016 | 846 | 43171.9853 | 43.505
10.0016 | 847 | 43171.9855 | 43.492
10.0017 | 848 | 43171.9856 | 43.504
10.0017 | 849 | 43171.9858 | 43.499
10.0017 | 850 | 43171.9862 | 43.493
10.0017 | 851 | 43171.9863 | 43.502
10.0017 | 852 | 43171.9865 | 43.505
10.0017 | 853 | 43171.9867 | 43.512
10.0017 | 854 | 43171.9869 | 43.51
10.0017 | 855 | 43171.987 | 43.507
10.0017 | 856 | 43171.9872 | 43.505
10.0017 | 857 | 43171.9876 | 43.486
10.0017 | 858 | 43171.9877 | 43.498
10.0017 | 859 | 43171.9879 | 43.499
10.0017 | 860 | 43171.9881 | 43.506
10.0017 | 861 | 43171.9883 | 43.51
10.0016 | 862 | 43171.9884 | 43.497
10.0016 | 863 | 43171.9886 | 43.505
10.0016 | 864 | 43171.989 | 43.488
10.0015 | 865 | 43171.9891 | 43.498
10.0016 | 866 | 43171.9893 | 43.506
10.0015 | 867 | 43171.9895 | 43.498
10.0015 | 868 | 43171.9897 | 43.504
10.0015 | 869 | 43171.9898 | 43.497
10.0015 | 870 | 43171.99 | 43.51
10.0015 | 871 | 43171.9903 | 43.485
10.0014 | 872 | 43171.9905 | 43.488
10.0014 | 873 | 43171.9907 | 43.492
10.0014 | 874 | 43171.9909 | 43.506
10.0014 | 875 | 43171.9911 | 43.508
10.0018 | 876 | 43171.9912 | 43.498
10.0018 | 877 | 43171.9914 | 43.502
10.0018 | 878 | 43171.9917 | 43.485
10.0018 | 879 | 43171.9919 | 43.496
10.0018 | 880 | 43171.9921 | 43.512
10.0018 | 881 | 43171.9923 | 43.503
10.0018 | 882 | 43171.9924 | 43.508
10.0018 | 883 | 43171.9926 | 43.509
10.0018 | 884 | 43171.9928 | 43.509
10.0018 | 885 | 43171.993 | 43.51
10.0018 | 886 | 43171.9931 | 43.516
10.0018 | 887 | 43171.9933 | 43.507
10.0018 | 888 | 43171.9935 | 43.509
10.0018 | 889 | 43171.9937 | 43.512
10.0018 | 890 | 43171.9938 | 43.515
10.0018 | 891 | 43171.994 | 43.515
10.0018 | 892 | 43171.9942 | 43.513
10.0018 | 893 | 43171.9944 | 43.502
10.0017 | 894 | 43171.9945 | 43.515
10.0018 | 895 | 43171.9947 | 43.514
10.0018 | 896 | 43171.9951 | 43.492
10.0018 | 897 | 43171.9952 | 43.499
10.0018 | 898 | 43171.9954 | 43.51
10.0018 | 899 | 43171.9956 | 43.511
10.0018 | 900 | 43171.9958 | 43.507
10.0018 | 901 | 43171.9959 | 43.511
10.0018 | 902 | 43171.9961 | 43.522
10.0014 | 903 | 43171.9965 | 43.497
10.0014 | 904 | 43171.9966 | 43.509
10.0014 | 905 | 43171.9968 | 43.512
10.0014 | 906 | 43171.997 | 43.516
10.0014 | 907 | 43171.9973 | 43.488
10.0014 | 908 | 43171.9975 | 43.497
10.0014 | 909 | 43171.9977 | 43.511
10.0014 | 910 | 43171.9979 | 43.508
10.0014 | 911 | 43171.998 | 43.517
10.0014 | 912 | 43171.9982 | 43.513
10.0013 | 913 | 43171.9984 | 43.522
10.0013 | 914 | 43171.9987 | 43.5
10.0013 | 915 | 43171.9989 | 43.51
10.0013 | 916 | 43171.9991 | 43.524
10.0014 | 917 | 43171.9993 | 43.516
10.0013 | 918 | 43171.9994 | 43.511
10.0013 | 919 | 43171.9996 | 43.529
10.0014 | 920 | 43171.9998 | 43.532
10.0014 | 921 | 43172.0001 | 43.507
10.0014 | 922 | 43172.0003 | 43.512
10.0014 | 923 | 43172.0005 | 43.519
10.0014 | 924 | 43172.0006 | 43.521
10.0014 | 925 | 43172.0008 | 43.523
10.0014 | 926 | 43172.001 | 43.528
10.0014 | 927 | 43172.0012 | 43.519
10.0013 | 928 | 43172.0015 | 43.504
10.0013 | 929 | 43172.0017 | 43.517
10.0013 | 930 | 43172.0019 | 43.52
10.0013 | 931 | 43172.002 | 43.525
10.0014 | 932 | 43172.0022 | 43.523
10.0014 | 933 | 43172.0024 | 43.533
10.0014 | 934 | 43172.0026 | 43.536
10.0014 | 935 | 43172.0029 | 43.511
10.0014 | 936 | 43172.0031 | 43.537
10.0014 | 937 | 43172.0033 | 43.535
10.0014 | 938 | 43172.0034 | 43.536
10.0014 | 939 | 43172.0036 | 43.543
10.0014 | 940 | 43172.0038 | 43.539
10.0014 | 941 | 43172.004 | 43.539
10.0014 | 942 | 43172.0041 | 43.531
10.0014 | 943 | 43172.0043 | 43.539
10.0014 | 944 | 43172.0045 | 43.54
10.0014 | 945 | 43172.0048 | 43.522
10.0014 | 946 | 43172.005 | 43.533
10.0014 | 947 | 43172.0052 | 43.542
10.0014 | 948 | 43172.0054 | 43.539
10.0014 | 949 | 43172.0057 | 43.527
10.0014 | 950 | 43172.0059 | 43.523
10.0014 | 951 | 43172.0061 | 43.539
10.0014 | 952 | 43172.0062 | 43.542
10.0014 | 953 | 43172.0064 | 43.544
10.0014 | 954 | 43172.0066 | 43.546
10.0014 | 955 | 43172.0068 | 43.548
10.0014 | 956 | 43172.0071 | 43.531
10.0014 | 957 | 43172.0073 | 43.548
10.0014 | 958 | 43172.0075 | 43.553
10.0014 | 959 | 43172.0078 | 43.535
10.0014 | 960 | 43172.008 | 43.548
10.0014 | 961 | 43172.0082 | 43.546
10.0014 | 962 | 43172.0085 | 43.533
10.0014 | 963 | 43172.0087 | 43.554
10.0014 | 964 | 43172.0089 | 43.55
10.0014 | 965 | 43172.0092 | 43.531
10.0014 | 966 | 43172.0094 | 43.554
10.0014 | 967 | 43172.0095 | 43.556
10.0014 | 968 | 43172.0097 | 43.56
10.0014 | 969 | 43172.0099 | 43.567
10.0014 | 970 | 43172.0101 | 43.562
10.0014 | 971 | 43172.0103 | 43.57
10.0014 | 972 | 43172.0104 | 43.568
10.0013 | 973 | 43172.0106 | 43.571
10.0013 | 974 | 43172.0108 | 43.575
10.0013 | 975 | 43172.0109 | 43.576
10.0013 | 976 | 43172.0111 | 43.572
10.0017 | 977 | 43172.0113 | 43.569
10.0017 | 978 | 43172.0115 | 43.566
10.0017 | 979 | 43172.0117 | 43.575
10.0017 | 980 | 43172.0118 | 43.585
10.0017 | 981 | 43172.012 | 43.578
10.0017 | 982 | 43172.0122 | 43.577
10.0018 | 983 | 43172.0123 | 43.583
10.0018 | 984 | 43172.0125 | 43.581
10.0018 | 985 | 43172.0127 | 43.59
10.0018 | 986 | 43172.0129 | 43.579
10.0017 | 987 | 43172.013 | 43.584
10.0017 | 988 | 43172.0132 | 43.58
10.0017 | 989 | 43172.0134 | 43.577
10.0017 | 990 | 43172.0136 | 43.581
10.0017 | 991 | 43172.0137 | 43.584
10.0017 | 992 | 43172.0139 | 43.585
10.0017 | 993 | 43172.0141 | 43.58
10.0017 | 994 | 43172.0143 | 43.596
10.0017 | 995 | 43172.0144 | 43.595
10.0018 | 996 | 43172.0146 | 43.593
10.0018 | 997 | 43172.0148 | 43.589
10.0018 | 998 | 43172.015 | 43.585
10.0018 | 999 | 43172.0151 | 43.585
10.0018 | 1000 | 43172.0153 | 43.592
10.0018 | 1001 | 43172.0155 | 43.588
10.0018 | 1002 | 43172.0157 | 43.594
10.0018 | 1003 | 43172.0158 | 43.589
10.0018 | 1004 | 43172.016 | 43.604
10.0018 | 1005 | 43172.0164 | 43.576
10.0018 | 1006 | 43172.0165 | 43.589
10.0018 | 1007 | 43172.0167 | 43.589
10.0018 | 1008 | 43172.0169 | 43.596
10.0018 | 1009 | 43172.0172 | 43.585
10.0017 | 1010 | 43172.0174 | 43.592
10.0017 | 1011 | 43172.0176 | 43.602
10.0017 | 1012 | 43172.0178 | 43.599
10.0017 | 1013 | 43172.0181 | 43.576
10.0017 | 1014 | 43172.0183 | 43.604
10.0017 | 1015 | 43172.0185 | 43.613
10.0017 | 1016 | 43172.0186 | 43.605
10.0017 | 1017 | 43172.0188 | 43.611
10.0017 | 1018 | 43172.019 | 43.617
10.0017 | 1019 | 43172.0192 | 43.609
10.0017 | 1020 | 43172.0195 | 43.596
10.0017 | 1021 | 43172.0197 | 43.606
10.0017 | 1022 | 43172.0199 | 43.606
10.0017 | 1023 | 43172.02 | 43.62
10.0018 | 1024 | 43172.0202 | 43.615
10.0018 | 1025 | 43172.0204 | 43.611
10.0017 | 1026 | 43172.0206 | 43.636
10.0017 | 1027 | 43172.0209 | 43.593
10.0018 | 1028 | 43172.0211 | 43.61
10.0018 | 1029 | 43172.0212 | 43.614
10.0018 | 1030 | 43172.0214 | 43.619
10.0018 | 1031 | 43172.0216 | 43.619
10.0018 | 1032 | 43172.0218 | 43.624
10.0018 | 1033 | 43172.022 | 43.625
10.0018 | 1034 | 43172.0221 | 43.621
10.0018 | 1035 | 43172.0223 | 43.623
10.0018 | 1036 | 43172.0225 | 43.621
10.0018 | 1037 | 43172.0227 | 43.629
10.0018 | 1038 | 43172.0228 | 43.633
10.0018 | 1039 | 43172.023 | 43.622
10.0018 | 1040 | 43172.0232 | 43.632
10.0018 | 1041 | 43172.0233 | 43.637
10.0018 | 1042 | 43172.0235 | 43.629
10.0018 | 1043 | 43172.0237 | 43.633
10.0018 | 1044 | 43172.0239 | 43.637
10.0018 | 1045 | 43172.0241 | 43.64
10.0018 | 1046 | 43172.0242 | 43.636
10.0018 | 1047 | 43172.0244 | 43.638
10.0018 | 1048 | 43172.0247 | 43.618
10.0018 | 1049 | 43172.0249 | 43.626
10.0014 | 1050 | 43172.0251 | 43.628
10.0014 | 1051 | 43172.0253 | 43.635
10.0013 | 1052 | 43172.0256 | 43.622
10.0014 | 1053 | 43172.0258 | 43.62
10.0014 | 1054 | 43172.026 | 43.635
10.0014 | 1055 | 43172.0261 | 43.638
10.0014 | 1056 | 43172.0263 | 43.642
10.0014 | 1057 | 43172.0265 | 43.649
10.0014 | 1058 | 43172.0267 | 43.655
10.0014 | 1059 | 43172.0268 | 43.643
10.0014 | 1060 | 43172.027 | 43.655
10.0014 | 1061 | 43172.0272 | 43.653
10.0014 | 1062 | 43172.0274 | 43.651
10.0014 | 1063 | 43172.0275 | 43.658
10.0014 | 1064 | 43172.0277 | 43.644
10.0013 | 1065 | 43172.0281 | 43.636
10.0013 | 1066 | 43172.0282 | 43.642
10.0013 | 1067 | 43172.0284 | 43.638
10.0013 | 1068 | 43172.0286 | 43.652
10.0013 | 1069 | 43172.0289 | 43.633
10.0013 | 1070 | 43172.0291 | 43.636
10.0013 | 1071 | 43172.0293 | 43.646
10.0013 | 1072 | 43172.0295 | 43.651
10.0013 | 1073 | 43172.0298 | 43.638
10.0013 | 1074 | 43172.03 | 43.653
10.0013 | 1075 | 43172.0302 | 43.657
10.0013 | 1076 | 43172.0303 | 43.654
10.0013 | 1077 | 43172.0305 | 43.643
10.0014 | 1078 | 43172.0307 | 43.657
10.0013 | 1079 | 43172.0309 | 43.656
10.0013 | 1080 | 43172.031 | 43.668
10.0013 | 1081 | 43172.0312 | 43.662
10.0018 | 1082 | 43172.0314 | 43.667
10.0017 | 1083 | 43172.0316 | 43.664
10.0017 | 1084 | 43172.0317 | 43.661
10.0017 | 1085 | 43172.0319 | 43.667
10.0017 | 1086 | 43172.0323 | 43.65
10.0017 | 1087 | 43172.0324 | 43.671
10.0017 | 1088 | 43172.0326 | 43.664
10.0017 | 1089 | 43172.0328 | 43.675
10.0017 | 1090 | 43172.0331 | 43.667
10.0017 | 1091 | 43172.0333 | 43.663
10.0017 | 1092 | 43172.0335 | 43.672
10.0018 | 1093 | 43172.0336 | 43.673
10.0017 | 1094 | 43172.034 | 43.673
10.0018 | 1095 | 43172.0342 | 43.669
10.0017 | 1096 | 43172.0344 | 43.677
10.0018 | 1097 | 43172.0345 | 43.686
10.0018 | 1098 | 43172.0347 | 43.687
10.0017 | 1099 | 43172.0349 | 43.683
10.0017 | 1100 | 43172.035 | 43.691
10.0017 | 1101 | 43172.0354 | 43.673
10.0017 | 1102 | 43172.0356 | 43.687
10.0017 | 1103 | 43172.0357 | 43.686
10.0017 | 1104 | 43172.0359 | 43.697
10.0017 | 1105 | 43172.0363 | 43.673
10.0017 | 1106 | 43172.0364 | 43.684
10.0017 | 1107 | 43172.0366 | 43.685
10.0017 | 1108 | 43172.0368 | 43.687
10.0017 | 1109 | 43172.037 | 43.699
10.0017 | 1110 | 43172.0371 | 43.688
10.0017 | 1111 | 43172.0373 | 43.696
10.0018 | 1112 | 43172.0375 | 43.694
10.0018 | 1113 | 43172.0377 | 43.709
10.0018 | 1114 | 43172.0378 | 43.708
10.0018 | 1115 | 43172.038 | 43.705
10.0018 | 1116 | 43172.0384 | 43.691
10.0018 | 1117 | 43172.0385 | 43.696
10.0018 | 1118 | 43172.0387 | 43.702
10.0018 | 1119 | 43172.0391 | 43.698
10.0018 | 1120 | 43172.0392 | 43.692
10.0018 | 1121 | 43172.0394 | 43.707
10.0018 | 1122 | 43172.0398 | 43.688
10.0018 | 1123 | 43172.0399 | 43.691
10.0018 | 1124 | 43172.0401 | 43.705
10.0018 | 1125 | 43172.0405 | 43.696
10.0018 | 1126 | 43172.0406 | 43.707
10.0019 | 1127 | 43172.0408 | 43.708
10.0019 | 1128 | 43172.041 | 43.72
10.0019 | 1129 | 43172.0412 | 43.712
10.0019 | 1130 | 43172.0413 | 43.713
10.0019 | 1131 | 43172.0415 | 43.723
10.0019 | 1132 | 43172.0417 | 43.719
10.0019 | 1133 | 43172.0419 | 43.722
10.0019 | 1134 | 43172.042 | 43.728
10.0019 | 1135 | 43172.0422 | 43.72
10.0018 | 1136 | 43172.0424 | 43.727
10.0019 | 1137 | 43172.0426 | 43.719
10.0019 | 1138 | 43172.0427 | 43.718
10.0019 | 1139 | 43172.0429 | 43.73
10.0018 | 1140 | 43172.0431 | 43.731
10.0018 | 1141 | 43172.0433 | 43.734
10.0018 | 1142 | 43172.0434 | 43.725
10.0019 | 1143 | 43172.0436 | 43.738
10.0019 | 1144 | 43172.0438 | 43.729
10.0019 | 1145 | 43172.0439 | 43.731
10.0019 | 1146 | 43172.0441 | 43.733
10.0019 | 1147 | 43172.0443 | 43.735
10.0019 | 1148 | 43172.0445 | 43.741
10.0019 | 1149 | 43172.0447 | 43.738
10.0019 | 1150 | 43172.0448 | 43.739
10.0019 | 1151 | 43172.045 | 43.741
10.0019 | 1152 | 43172.0452 | 43.739
10.0019 | 1153 | 43172.0453 | 43.728
10.0019 | 1154 | 43172.0455 | 43.746
10.0019 | 1155 | 43172.0457 | 43.741
10.0019 | 1156 | 43172.0459 | 43.748
10.0019 | 1157 | 43172.0461 | 43.744
10.0014 | 1158 | 43172.0462 | 43.748
10.0015 | 1159 | 43172.0466 | 43.73
10.0015 | 1160 | 43172.0467 | 43.746
10.0015 | 1161 | 43172.0469 | 43.737
10.0015 | 1162 | 43172.0471 | 43.749
10.0015 | 1163 | 43172.0473 | 43.756
10.0015 | 1164 | 43172.0474 | 43.759
10.0015 | 1165 | 43172.0476 | 43.756
10.0015 | 1166 | 43172.048 | 43.736
10.0015 | 1167 | 43172.0481 | 43.76
10.0015 | 1168 | 43172.0483 | 43.747
10.0015 | 1169 | 43172.0485 | 43.752
10.0015 | 1170 | 43172.0487 | 43.763
10.0015 | 1171 | 43172.0488 | 43.76
10.0015 | 1172 | 43172.049 | 43.766
10.0015 | 1173 | 43172.0492 | 43.763
10.0015 | 1174 | 43172.0494 | 43.767
10.0015 | 1175 | 43172.0495 | 43.766
10.0015 | 1176 | 43172.0499 | 43.743
10.0015 | 1177 | 43172.0501 | 43.756
10.0015 | 1178 | 43172.0502 | 43.766
10.0015 | 1179 | 43172.0504 | 43.766
10.0015 | 1180 | 43172.0508 | 43.751
10.0015 | 1181 | 43172.0509 | 43.758
10.0015 | 1182 | 43172.0511 | 43.76
10.0015 | 1183 | 43172.0513 | 43.766
10.0015 | 1184 | 43172.0515 | 43.77
10.0015 | 1185 | 43172.0516 | 43.771
10.0015 | 1186 | 43172.0518 | 43.771
10.0015 | 1187 | 43172.0522 | 43.749
10.0015 | 1188 | 43172.0523 | 43.773
10.0015 | 1189 | 43172.0525 | 43.762
10.0015 | 1190 | 43172.0527 | 43.769
10.0015 | 1191 | 43172.0529 | 43.766
10.0015 | 1192 | 43172.053 | 43.778
10.0015 | 1193 | 43172.0532 | 43.777
10.0015 | 1194 | 43172.0536 | 43.765
10.0015 | 1195 | 43172.0537 | 43.774
10.0015 | 1196 | 43172.0539 | 43.767
10.0015 | 1197 | 43172.0541 | 43.779
10.0015 | 1198 | 43172.0543 | 43.787
10.0015 | 1199 | 43172.0544 | 43.786
10.0015 | 1200 | 43172.0546 | 43.783
10.0015 | 1201 | 43172.0548 | 43.776
10.0015 | 1202 | 43172.055 | 43.771
10.0015 | 1203 | 43172.0551 | 43.791
10.0015 | 1204 | 43172.0555 | 43.763
10.0015 | 1205 | 43172.0556 | 43.778
10.0015 | 1206 | 43172.0558 | 43.781
10.0015 | 1207 | 43172.056 | 43.778
10.0015 | 1208 | 43172.0564 | 43.766
10.0015 | 1209 | 43172.0565 | 43.789
10.0015 | 1210 | 43172.0567 | 43.79
10.0015 | 1211 | 43172.0569 | 43.794
10.0015 | 1212 | 43172.057 | 43.784
10.0015 | 1213 | 43172.0572 | 43.788
10.0015 | 1214 | 43172.0574 | 43.792
10.0015 | 1215 | 43172.0576 | 43.791
10.0015 | 1216 | 43172.0577 | 43.788
10.0015 | 1217 | 43172.0579 | 43.786
10.0015 | 1218 | 43172.0581 | 43.792
10.0015 | 1219 | 43172.0583 | 43.797
10.0015 | 1220 | 43172.0584 | 43.794
10.0015 | 1221 | 43172.0588 | 43.775
10.0015 | 1222 | 43172.059 | 43.785
10.0015 | 1223 | 43172.0591 | 43.789
10.0014 | 1224 | 43172.0593 | 43.785
10.0014 | 1225 | 43172.0597 | 43.775
10.0014 | 1226 | 43172.0598 | 43.794
10.0014 | 1227 | 43172.06 | 43.794
10.0014 | 1228 | 43172.0602 | 43.792
10.0015 | 1229 | 43172.0604 | 43.792
10.0014 | 1230 | 43172.0605 | 43.8
10.0015 | 1231 | 43172.0607 | 43.795
10.0015 | 1232 | 43172.0611 | 43.778
10.0015 | 1233 | 43172.0612 | 43.79
10.0015 | 1234 | 43172.0614 | 43.798
10.0015 | 1235 | 43172.0616 | 43.805
10.0015 | 1236 | 43172.0619 | 43.787
10.0015 | 1237 | 43172.0621 | 43.793
10.0015 | 1238 | 43172.0623 | 43.796
10.0015 | 1239 | 43172.0625 | 43.806
10.0015 | 1240 | 43172.0626 | 43.801
10.0015 | 1241 | 43172.0628 | 43.807
10.0015 | 1242 | 43172.063 | 43.813
10.0015 | 1243 | 43172.0633 | 43.805
10.0015 | 1244 | 43172.0635 | 43.806
10.0015 | 1245 | 43172.0637 | 43.811
10.0015 | 1246 | 43172.0639 | 43.811
10.0015 | 1247 | 43172.064 | 43.817
10.0014 | 1248 | 43172.0642 | 43.819
10.0015 | 1249 | 43172.0644 | 43.824
10.0015 | 1250 | 43172.0647 | 43.807
10.0015 | 1251 | 43172.0649 | 43.814
10.0015 | 1252 | 43172.0651 | 43.811
10.0015 | 1253 | 43172.0653 | 43.825
10.0015 | 1254 | 43172.0654 | 43.815
10.0015 | 1255 | 43172.0656 | 43.817
10.0015 | 1256 | 43172.0658 | 43.832
10.0015 | 1257 | 43172.0661 | 43.815
10.0015 | 1258 | 43172.0663 | 43.823
10.0015 | 1259 | 43172.0665 | 43.822
10.0015 | 1260 | 43172.0667 | 43.822
10.0015 | 1261 | 43172.0668 | 43.824
10.0015 | 1262 | 43172.067 | 43.838
10.0015 | 1263 | 43172.0672 | 43.837
10.0015 | 1264 | 43172.0673 | 43.826
10.0015 | 1265 | 43172.0675 | 43.833
10.0014 | 1266 | 43172.0677 | 43.835
10.0015 | 1267 | 43172.068 | 43.814
10.0014 | 1268 | 43172.0682 | 43.823
10.0014 | 1269 | 43172.0684 | 43.83
10.0014 | 1270 | 43172.0686 | 43.838
10.0015 | 1271 | 43172.0689 | 43.817
10.0015 | 1272 | 43172.0691 | 43.826
10.0015 | 1273 | 43172.0693 | 43.835
10.0015 | 1274 | 43172.0694 | 43.824
10.0015 | 1275 | 43172.0696 | 43.831
10.0015 | 1276 | 43172.0698 | 43.841
10.0015 | 1277 | 43172.07 | 43.848
10.0015 | 1278 | 43172.0703 | 43.823
10.0015 | 1279 | 43172.0705 | 43.834
10.0015 | 1280 | 43172.0707 | 43.837
10.0015 | 1281 | 43172.071 | 43.821
10.0015 | 1282 | 43172.0712 | 43.829
10.0017 | 1283 | 43172.0714 | 43.827
10.0017 | 1284 | 43172.0717 | 43.826
10.0017 | 1285 | 43172.0719 | 43.835
10.0018 | 1286 | 43172.0721 | 43.835
10.0018 | 1287 | 43172.0724 | 43.827
10.0018 | 1288 | 43172.0726 | 43.836
10.0018 | 1289 | 43172.0728 | 43.836
10.0018 | 1290 | 43172.0731 | 43.832
10.0017 | 1291 | 43172.0733 | 43.843
10.0017 | 1292 | 43172.0735 | 43.841
10.0017 | 1293 | 43172.0736 | 43.853
10.0017 | 1294 | 43172.0738 | 43.855
10.0017 | 1295 | 43172.074 | 43.855
10.0017 | 1296 | 43172.0742 | 43.854
10.0017 | 1297 | 43172.0743 | 43.855
10.0017 | 1298 | 43172.0745 | 43.867
10.0017 | 1299 | 43172.0747 | 43.852
10.0017 | 1300 | 43172.0748 | 43.859
10.0017 | 1301 | 43172.075 | 43.861
10.0017 | 1302 | 43172.0752 | 43.854
10.0017 | 1303 | 43172.0754 | 43.861
10.0017 | 1304 | 43172.0756 | 43.866
10.0017 | 1305 | 43172.0757 | 43.871
10.0017 | 1306 | 43172.0759 | 43.866
10.0017 | 1307 | 43172.0761 | 43.857
10.0017 | 1308 | 43172.0762 | 43.867
10.0017 | 1309 | 43172.0764 | 43.859
10.0017 | 1310 | 43172.0766 | 43.861
10.0017 | 1311 | 43172.0768 | 43.868
10.0017 | 1312 | 43172.077 | 43.868
10.0017 | 1313 | 43172.0771 | 43.869
10.0017 | 1314 | 43172.0773 | 43.866
10.0017 | 1315 | 43172.0775 | 43.868
10.0017 | 1316 | 43172.0777 | 43.865
10.0017 | 1317 | 43172.0778 | 43.865
10.0017 | 1318 | 43172.078 | 43.871
10.0017 | 1319 | 43172.0782 | 43.859
10.0018 | 1320 | 43172.0783 | 43.874
10.0018 | 1321 | 43172.0785 | 43.864
10.0018 | 1322 | 43172.0787 | 43.875
10.0018 | 1323 | 43172.0789 | 43.864
10.0018 | 1324 | 43172.0791 | 43.869
10.0018 | 1325 | 43172.0792 | 43.866
10.0017 | 1326 | 43172.0794 | 43.885
10.0018 | 1327 | 43172.0796 | 43.872
10.0018 | 1328 | 43172.0797 | 43.876
10.0018 | 1329 | 43172.0799 | 43.873
10.0018 | 1330 | 43172.0801 | 43.872
10.0018 | 1331 | 43172.0803 | 43.888
10.0018 | 1332 | 43172.0804 | 43.872
10.0018 | 1333 | 43172.0806 | 43.888
10.0017 | 1334 | 43172.0808 | 43.872
10.0017 | 1335 | 43172.0811 | 43.863
10.0017 | 1336 | 43172.0813 | 43.872
10.0017 | 1337 | 43172.0815 | 43.875
10.0017 | 1338 | 43172.0817 | 43.876
10.0017 | 1339 | 43172.082 | 43.859
10.0017 | 1340 | 43172.0822 | 43.868
10.0017 | 1341 | 43172.0824 | 43.881
10.0017 | 1342 | 43172.0825 | 43.878
10.0017 | 1343 | 43172.0827 | 43.886
10.0018 | 1344 | 43172.0829 | 43.875
10.0018 | 1345 | 43172.0831 | 43.898
10.0018 | 1346 | 43172.0834 | 43.866
10.0018 | 1347 | 43172.0836 | 43.878
10.0018 | 1348 | 43172.0838 | 43.879
10.0018 | 1349 | 43172.0839 | 43.886
10.0018 | 1350 | 43172.0841 | 43.893
10.0018 | 1351 | 43172.0843 | 43.888
10.0018 | 1352 | 43172.0845 | 43.892
10.0018 | 1353 | 43172.0846 | 43.895
10.0018 | 1354 | 43172.0848 | 43.896
10.0019 | 1355 | 43172.085 | 43.894
10.0018 | 1356 | 43172.0853 | 43.881
10.0018 | 1357 | 43172.0855 | 43.889
10.0018 | 1358 | 43172.0857 | 43.897
10.0018 | 1359 | 43172.0859 | 43.893
10.0018 | 1360 | 43172.0862 | 43.873
10.0018 | 1361 | 43172.0864 | 43.879
10.0018 | 1362 | 43172.0866 | 43.893
10.0018 | 1363 | 43172.0867 | 43.899
10.0018 | 1364 | 43172.0869 | 43.892
10.0018 | 1365 | 43172.0871 | 43.899
10.0018 | 1366 | 43172.0873 | 43.9
10.0018 | 1367 | 43172.0876 | 43.888
10.0018 | 1368 | 43172.0878 | 43.89
10.0018 | 1369 | 43172.088 | 43.906
10.0018 | 1370 | 43172.0881 | 43.905
10.0018 | 1371 | 43172.0883 | 43.904
10.0018 | 1372 | 43172.0885 | 43.906
10.0018 | 1373 | 43172.0886 | 43.908
10.0018 | 1374 | 43172.089 | 43.9
10.0018 | 1375 | 43172.0892 | 43.896
10.0018 | 1376 | 43172.0894 | 43.911
10.0018 | 1377 | 43172.0895 | 43.901
10.0018 | 1378 | 43172.0897 | 43.913
10.0018 | 1379 | 43172.0899 | 43.913
10.0019 | 1380 | 43172.09 | 43.91
10.0018 | 1381 | 43172.0904 | 43.901
10.0018 | 1382 | 43172.0906 | 43.907
10.0019 | 1383 | 43172.0907 | 43.905
10.0019 | 1384 | 43172.0909 | 43.924
10.0019 | 1385 | 43172.0911 | 43.92
10.0019 | 1386 | 43172.0913 | 43.92
10.0019 | 1387 | 43172.0914 | 43.918
10.0019 | 1388 | 43172.0918 | 43.903
10.0019 | 1389 | 43172.092 | 43.911
10.0019 | 1390 | 43172.0921 | 43.914
10.0019 | 1391 | 43172.0923 | 43.924
10.0019 | 1392 | 43172.0925 | 43.93
10.0014 | 1393 | 43172.0927 | 43.925
10.0014 | 1394 | 43172.0928 | 43.925
10.0014 | 1395 | 43172.0932 | 43.912
10.0014 | 1396 | 43172.0934 | 43.919
10.0014 | 1397 | 43172.0935 | 43.918
10.0014 | 1398 | 43172.0937 | 43.914
10.0014 | 1399 | 43172.0939 | 43.931
10.0014 | 1400 | 43172.0941 | 43.936
10.0014 | 1401 | 43172.0942 | 43.93
10.0014 | 1402 | 43172.0946 | 43.909
10.0014 | 1403 | 43172.0948 | 43.918
10.0014 | 1404 | 43172.0949 | 43.923
10.0014 | 1405 | 43172.0951 | 43.926
10.0014 | 1406 | 43172.0953 | 43.927
10.0014 | 1407 | 43172.0955 | 43.927
10.0014 | 1408 | 43172.0956 | 43.935
10.0014 | 1409 | 43172.096 | 43.913
10.0014 | 1410 | 43172.0962 | 43.92
10.0014 | 1411 | 43172.0963 | 43.935
10.0015 | 1412 | 43172.0965 | 43.943
10.0015 | 1413 | 43172.0967 | 43.944
10.0015 | 1414 | 43172.0969 | 43.938
10.0015 | 1415 | 43172.097 | 43.94
10.0015 | 1416 | 43172.0974 | 43.929
10.0014 | 1417 | 43172.0976 | 43.938
10.0014 | 1418 | 43172.0977 | 43.934
10.0014 | 1419 | 43172.0979 | 43.932
10.0014 | 1420 | 43172.0981 | 43.941
10.0014 | 1421 | 43172.0983 | 43.942
10.0014 | 1422 | 43172.0984 | 43.948
10.0014 | 1423 | 43172.0986 | 43.953
10.0014 | 1424 | 43172.0988 | 43.949
10.0014 | 1425 | 43172.0989 | 43.954
10.0014 | 1426 | 43172.0991 | 43.949
10.0014 | 1427 | 43172.0993 | 43.953
10.0014 | 1428 | 43172.0995 | 43.953
10.0014 | 1429 | 43172.0997 | 43.95
10.0014 | 1430 | 43172.0998 | 43.952
10.0014 | 1431 | 43172.1 | 43.951
10.0014 | 1432 | 43172.1002 | 43.963
10.0014 | 1433 | 43172.1003 | 43.962
10.0015 | 1434 | 43172.1005 | 43.966
10.0014 | 1435 | 43172.1007 | 43.958
10.0014 | 1436 | 43172.1009 | 43.964
10.0015 | 1437 | 43172.1012 | 43.95
10.0014 | 1438 | 43172.1014 | 43.943
10.0015 | 1439 | 43172.1016 | 43.959
10.0015 | 1440 | 43172.1017 | 43.955
10.0015 | 1441 | 43172.1021 | 43.94
10.0015 | 1442 | 43172.1023 | 43.951
10.0015 | 1443 | 43172.1024 | 43.965
10.0015 | 1444 | 43172.1026 | 43.974
10.0015 | 1445 | 43172.103 | 43.947
10.0015 | 1446 | 43172.1031 | 43.954
10.0015 | 1447 | 43172.1033 | 43.952
10.0015 | 1448 | 43172.1037 | 43.944
10.0015 | 1449 | 43172.1038 | 43.96
10.0015 | 1450 | 43172.104 | 43.955
10.0015 | 1451 | 43172.1044 | 43.951
10.0015 | 1452 | 43172.1045 | 43.957
10.0015 | 1453 | 43172.1047 | 43.957
10.0015 | 1454 | 43172.1049 | 43.956
10.0015 | 1455 | 43172.1051 | 43.979
10.0015 | 1456 | 43172.1052 | 43.97
10.0015 | 1457 | 43172.1054 | 43.976
10.0015 | 1458 | 43172.1056 | 43.972
10.0015 | 1459 | 43172.1058 | 43.97
10.0015 | 1460 | 43172.1059 | 43.978
10.0015 | 1461 | 43172.1061 | 43.98
10.0015 | 1462 | 43172.1063 | 43.98
10.0016 | 1463 | 43172.1065 | 43.965
10.0016 | 1464 | 43172.1066 | 43.978
10.0015 | 1465 | 43172.1068 | 43.973
10.0016 | 1466 | 43172.107 | 43.979
10.0016 | 1467 | 43172.1072 | 43.981
10.0016 | 1468 | 43172.1073 | 43.982
10.0016 | 1469 | 43172.1075 | 43.98
10.0016 | 1470 | 43172.1077 | 43.985
10.0016 | 1471 | 43172.1079 | 43.975
10.0016 | 1472 | 43172.108 | 43.99
10.0016 | 1473 | 43172.1082 | 43.984
10.0016 | 1474 | 43172.1084 | 43.988
10.0016 | 1475 | 43172.1086 | 43.991
10.0016 | 1476 | 43172.1087 | 43.982
10.0016 | 1477 | 43172.1089 | 43.982
10.0016 | 1478 | 43172.1091 | 43.987
10.0016 | 1479 | 43172.1093 | 43.994
10.0016 | 1480 | 43172.1094 | 43.988
10.0016 | 1481 | 43172.1096 | 43.992
10.0016 | 1482 | 43172.1098 | 43.994
10.0016 | 1483 | 43172.11 | 43.995
10.0016 | 1484 | 43172.1101 | 43.987
10.0016 | 1485 | 43172.1103 | 43.998
10.0016 | 1486 | 43172.1105 | 43.992
10.0016 | 1487 | 43172.1106 | 43.996
10.0016 | 1488 | 43172.111 | 43.98
10.0016 | 1489 | 43172.1112 | 43.98
10.0016 | 1490 | 43172.1114 | 43.986
10.0016 | 1491 | 43172.1115 | 43.996
10.0016 | 1492 | 43172.1117 | 43.999
10.0016 | 1493 | 43172.1119 | 43.992
10.0016 | 1494 | 43172.112 | 43.994
10.0016 | 1495 | 43172.1122 | 44.005
10.0016 | 1496 | 43172.1124 | 43.996
10.0016 | 1497 | 43172.1126 | 44
10.0015 | 1498 | 43172.1127 | 44.001
10.0016 | 1499 | 43172.1129 | 44.011
10.0016 | 1500 | 43172.1131 | 44.01
10.0016 | 1501 | 43172.1134 | 43.995
10.0016 | 1502 | 43172.1136 | 44.001
10.0016 | 1503 | 43172.1138 | 44.002
10.0016 | 1504 | 43172.114 | 44.008
10.0016 | 1505 | 43172.1141 | 44.009
10.0016 | 1506 | 43172.1143 | 44.007
10.0016 | 1507 | 43172.1145 | 44.006
10.0016 | 1508 | 43172.1147 | 44.017
10.0016 | 1509 | 43172.1148 | 44.006
10.0016 | 1510 | 43172.115 | 44.018
10.0016 | 1511 | 43172.1152 | 44.013
10.0016 | 1512 | 43172.1154 | 44.013
10.0016 | 1513 | 43172.1155 | 44.008
10.0016 | 1514 | 43172.1157 | 44.003
10.0016 | 1515 | 43172.1159 | 44.021
10.0017 | 1516 | 43172.1161 | 44.009
10.0017 | 1517 | 43172.1162 | 44.013
10.0016 | 1518 | 43172.1164 | 44.01
10.0016 | 1519 | 43172.1166 | 44.019
10.0016 | 1520 | 43172.1168 | 44.016
10.0016 | 1521 | 43172.1169 | 44.021
10.0016 | 1522 | 43172.1171 | 44.015
10.0016 | 1523 | 43172.1173 | 44.012
10.0016 | 1524 | 43172.1175 | 44.018
10.0016 | 1525 | 43172.1176 | 44.025
10.0016 | 1526 | 43172.1178 | 44.031
10.0016 | 1527 | 43172.118 | 44.022
10.0016 | 1528 | 43172.1182 | 44.03
10.0016 | 1529 | 43172.1183 | 44.019
10.0016 | 1530 | 43172.1185 | 44.026
10.0016 | 1531 | 43172.1187 | 44.024
10.0016 | 1532 | 43172.1189 | 44.033
10.0016 | 1533 | 43172.119 | 44.023
10.0016 | 1534 | 43172.1192 | 44.03
10.0016 | 1535 | 43172.1194 | 44.027
10.0016 | 1536 | 43172.1196 | 44.026
10.0016 | 1537 | 43172.1197 | 44.022
10.0016 | 1538 | 43172.1199 | 44.023
10.0016 | 1539 | 43172.1201 | 44.027
10.0016 | 1540 | 43172.1203 | 44.031
10.0016 | 1541 | 43172.1206 | 44.014
10.0016 | 1542 | 43172.1208 | 44.016
10.0016 | 1543 | 43172.121 | 44.02
10.0016 | 1544 | 43172.1211 | 44.022
10.0016 | 1545 | 43172.1213 | 44.032
10.0016 | 1546 | 43172.1215 | 44.027
10.0014 | 1547 | 43172.1217 | 44.032
10.0014 | 1548 | 43172.122 | 44.009
10.0014 | 1549 | 43172.1222 | 44.028
10.0014 | 1550 | 43172.1223 | 44.023
10.0014 | 1551 | 43172.1225 | 44.038
10.0014 | 1552 | 43172.1229 | 44.016
10.0014 | 1553 | 43172.1231 | 44.02
10.0014 | 1554 | 43172.1232 | 44.03
10.0014 | 1555 | 43172.1234 | 44.026
10.0014 | 1556 | 43172.1237 | 44.009
10.0014 | 1557 | 43172.1239 | 44.021
10.0014 | 1558 | 43172.1241 | 44.024
10.0014 | 1559 | 43172.1243 | 44.025
10.0014 | 1560 | 43172.1244 | 44.03
10.0014 | 1561 | 43172.1246 | 44.031
10.0014 | 1562 | 43172.1248 | 44.036
10.0016 | 1563 | 43172.1252 | 44.024
10.0016 | 1564 | 43172.1253 | 44.035
10.0017 | 1565 | 43172.1255 | 44.038
10.0016 | 1566 | 43172.1257 | 44.029
10.0016 | 1567 | 43172.1258 | 44.033
10.0017 | 1568 | 43172.126 | 44.039
10.0017 | 1569 | 43172.1262 | 44.036
10.0016 | 1570 | 43172.1265 | 44.044
10.0017 | 1571 | 43172.1267 | 44.033
10.0016 | 1572 | 43172.1269 | 44.033
10.0016 | 1573 | 43172.1271 | 44.042
10.0016 | 1574 | 43172.1272 | 44.047
10.0016 | 1575 | 43172.1274 | 44.039
10.0016 | 1576 | 43172.1276 | 44.037
10.0016 | 1577 | 43172.1279 | 44.032
10.0016 | 1578 | 43172.1281 | 44.04
10.0016 | 1579 | 43172.1283 | 44.049
10.0016 | 1580 | 43172.1285 | 44.045
10.0016 | 1581 | 43172.1286 | 44.047
10.0016 | 1582 | 43172.1288 | 44.034
10.0016 | 1583 | 43172.129 | 44.047
10.0016 | 1584 | 43172.1293 | 44.03
10.0016 | 1585 | 43172.1295 | 44.038
10.0016 | 1586 | 43172.1297 | 44.034
10.0016 | 1587 | 43172.1299 | 44.042
10.0016 | 1588 | 43172.13 | 44.044
10.0016 | 1589 | 43172.1302 | 44.046
10.0016 | 1590 | 43172.1304 | 44.042
10.0016 | 1591 | 43172.1307 | 44.032
10.0016 | 1592 | 43172.1309 | 44.052
10.0016 | 1593 | 43172.1311 | 44.048
10.0016 | 1594 | 43172.1312 | 44.058
10.0016 | 1595 | 43172.1314 | 44.055
10.0016 | 1596 | 43172.1316 | 44.062
10.0016 | 1597 | 43172.1318 | 44.064
10.0016 | 1598 | 43172.132 | 44.063
10.0016 | 1599 | 43172.1321 | 44.064
10.0016 | 1600 | 43172.1323 | 44.059
10.0016 | 1601 | 43172.1327 | 44.046
10.0016 | 1602 | 43172.1328 | 44.056
10.0016 | 1603 | 43172.133 | 44.058
10.0016 | 1604 | 43172.1332 | 44.046
10.0016 | 1605 | 43172.1335 | 44.05
10.0016 | 1606 | 43172.1337 | 44.049
10.0016 | 1607 | 43172.1339 | 44.061
10.0016 | 1608 | 43172.1342 | 44.034
10.0016 | 1609 | 43172.1344 | 44.041
10.0016 | 1610 | 43172.1346 | 44.058
10.0016 | 1611 | 43172.1349 | 44.031
10.0016 | 1612 | 43172.1351 | 44.05
10.0016 | 1613 | 43172.1353 | 44.049
10.0016 | 1614 | 43172.1356 | 44.044
10.0016 | 1615 | 43172.1358 | 44.042
10.0017 | 1616 | 43172.136 | 44.049
10.0016 | 1617 | 43172.1361 | 44.057
10.0016 | 1618 | 43172.1363 | 44.061
10.0016 | 1619 | 43172.1365 | 44.068
10.0017 | 1620 | 43172.1367 | 44.068
10.0016 | 1621 | 43172.1368 | 44.068
10.0016 | 1622 | 43172.137 | 44.07
10.0016 | 1623 | 43172.1372 | 44.066
10.0016 | 1624 | 43172.1374 | 44.065
10.0016 | 1625 | 43172.1375 | 44.072
10.0016 | 1626 | 43172.1377 | 44.069
10.0017 | 1627 | 43172.1379 | 44.074
10.0017 | 1628 | 43172.1381 | 44.081
10.0016 | 1629 | 43172.1382 | 44.078
10.0016 | 1630 | 43172.1384 | 44.078
10.0016 | 1631 | 43172.1386 | 44.077
10.0016 | 1632 | 43172.1388 | 44.073
10.0016 | 1633 | 43172.1389 | 44.073
10.0016 | 1634 | 43172.1391 | 44.076
10.0016 | 1635 | 43172.1393 | 44.074
10.0016 | 1636 | 43172.1395 | 44.083
10.0016 | 1637 | 43172.1396 | 44.086
10.0017 | 1638 | 43172.1398 | 44.08
10.0016 | 1639 | 43172.14 | 44.083
10.0017 | 1640 | 43172.1402 | 44.082
10.0017 | 1641 | 43172.1403 | 44.083
10.0017 | 1642 | 43172.1405 | 44.08
10.0017 | 1643 | 43172.1407 | 44.089
10.0017 | 1644 | 43172.1409 | 44.087
10.0017 | 1645 | 43172.141 | 44.089
10.0017 | 1646 | 43172.1412 | 44.074
10.0017 | 1647 | 43172.1414 | 44.095
10.0017 | 1648 | 43172.1416 | 44.08
10.0017 | 1649 | 43172.1417 | 44.078
10.0017 | 1650 | 43172.1419 | 44.093
10.0017 | 1651 | 43172.1421 | 44.093
10.0018 | 1652 | 43172.1423 | 44.086
10.0018 | 1653 | 43172.1424 | 44.098
10.0017 | 1654 | 43172.1426 | 44.098
10.0018 | 1655 | 43172.1428 | 44.093
10.0018 | 1656 | 43172.143 | 44.093
10.0018 | 1657 | 43172.1431 | 44.1
10.0018 | 1658 | 43172.1433 | 44.096
10.0018 | 1659 | 43172.1435 | 44.093
10.0018 | 1660 | 43172.1437 | 44.099
10.0018 | 1661 | 43172.1438 | 44.099
10.0016 | 1662 | 43172.144 | 44.104
10.0016 | 1663 | 43172.1444 | 44.072
10.0016 | 1664 | 43172.1445 | 44.09
10.0016 | 1665 | 43172.1447 | 44.097
10.0016 | 1666 | 43172.1449 | 44.106
10.0016 | 1667 | 43172.1452 | 44.079
10.0015 | 1668 | 43172.1454 | 44.095
10.0016 | 1669 | 43172.1456 | 44.101
10.0016 | 1670 | 43172.1458 | 44.092
10.0016 | 1671 | 43172.1459 | 44.094
10.0016 | 1672 | 43172.1461 | 44.099
10.0016 | 1673 | 43172.1463 | 44.098
10.0016 | 1674 | 43172.1466 | 44.072
10.0016 | 1675 | 43172.1468 | 44.094
10.0016 | 1676 | 43172.147 | 44.088
10.0016 | 1677 | 43172.1471 | 44.089
10.0016 | 1678 | 43172.1473 | 44.1
10.0016 | 1679 | 43172.1475 | 44.103
10.0016 | 1680 | 43172.1477 | 44.099
10.0016 | 1681 | 43172.148 | 44.08
10.0016 | 1682 | 43172.1482 | 44.093
10.0015 | 1683 | 43172.1484 | 44.092
10.0015 | 1684 | 43172.1485 | 44.11
10.0016 | 1685 | 43172.1487 | 44.101
10.0015 | 1686 | 43172.1489 | 44.103
10.0016 | 1687 | 43172.1491 | 44.104
10.0016 | 1688 | 43172.1494 | 44.09
10.0016 | 1689 | 43172.1496 | 44.101
10.0016 | 1690 | 43172.1498 | 44.107
10.0016 | 1691 | 43172.1499 | 44.107
10.0016 | 1692 | 43172.1501 | 44.106
10.0016 | 1693 | 43172.1503 | 44.107
10.0016 | 1694 | 43172.1505 | 44.102
10.0016 | 1695 | 43172.1508 | 44.093
10.0016 | 1696 | 43172.151 | 44.1
10.0016 | 1697 | 43172.1512 | 44.099
10.0016 | 1698 | 43172.1513 | 44.086
10.0016 | 1699 | 43172.1515 | 44.105
10.0016 | 1700 | 43172.1517 | 44.098
10.0016 | 1701 | 43172.1519 | 44.101
10.0016 | 1702 | 43172.152 | 44.109
10.0016 | 1703 | 43172.1522 | 44.105
10.0016 | 1704 | 43172.1524 | 44.11
10.0016 | 1705 | 43172.1526 | 44.115
10.0016 | 1706 | 43172.1527 | 44.106
10.0016 | 1707 | 43172.1529 | 44.108
10.0016 | 1708 | 43172.1533 | 44.095
10.0016 | 1709 | 43172.1534 | 44.106
10.0016 | 1710 | 43172.1536 | 44.104
10.0016 | 1711 | 43172.1538 | 44.109
10.0017 | 1712 | 43172.1541 | 44.086
10.0016 | 1713 | 43172.1543 | 44.104
10.0016 | 1714 | 43172.1545 | 44.113
10.0016 | 1715 | 43172.1547 | 44.111
10.0017 | 1716 | 43172.1548 | 44.122
10.0016 | 1717 | 43172.155 | 44.124
10.0016 | 1718 | 43172.1552 | 44.114
10.0016 | 1719 | 43172.1553 | 44.119
10.0016 | 1720 | 43172.1555 | 44.129
10.0016 | 1721 | 43172.1557 | 44.125
10.0016 | 1722 | 43172.1559 | 44.123
10.0016 | 1723 | 43172.1561 | 44.126
10.0016 | 1724 | 43172.1562 | 44.12
10.0016 | 1725 | 43172.1566 | 44.108
10.0016 | 1726 | 43172.1567 | 44.102
10.0016 | 1727 | 43172.1569 | 44.111
10.0016 | 1728 | 43172.1571 | 44.131
10.0016 | 1729 | 43172.1574 | 44.111
10.0016 | 1730 | 43172.1576 | 44.11
10.0016 | 1731 | 43172.1578 | 44.133
10.0016 | 1732 | 43172.158 | 44.131
10.0016 | 1733 | 43172.1583 | 44.105
10.0016 | 1734 | 43172.1585 | 44.115
10.0016 | 1735 | 43172.1587 | 44.126
10.0016 | 1736 | 43172.1588 | 44.129
10.0016 | 1737 | 43172.1592 | 44.11
10.0016 | 1738 | 43172.1594 | 44.122
10.0016 | 1739 | 43172.1595 | 44.128
10.0016 | 1740 | 43172.1597 | 44.135
10.0016 | 1741 | 43172.1599 | 44.133
10.0016 | 1742 | 43172.1601 | 44.127
10.0016 | 1743 | 43172.1602 | 44.134
10.0016 | 1744 | 43172.1604 | 44.13
10.0016 | 1745 | 43172.1606 | 44.129
10.0016 | 1746 | 43172.1608 | 44.128
10.0016 | 1747 | 43172.1609 | 44.137
10.0016 | 1748 | 43172.1611 | 44.133
10.0016 | 1749 | 43172.1613 | 44.131
10.0016 | 1750 | 43172.1615 | 44.137
10.0016 | 1751 | 43172.1616 | 44.142
10.0016 | 1752 | 43172.162 | 44.112
10.0016 | 1753 | 43172.1622 | 44.127
10.0016 | 1754 | 43172.1623 | 44.128
10.0016 | 1755 | 43172.1625 | 44.137
10.0016 | 1756 | 43172.1627 | 44.141
10.0016 | 1757 | 43172.1629 | 44.13
10.0016 | 1758 | 43172.163 | 44.146
10.0016 | 1759 | 43172.1632 | 44.136
10.0016 | 1760 | 43172.1634 | 44.132
10.0016 | 1761 | 43172.1636 | 44.136
10.0016 | 1762 | 43172.1637 | 44.143
10.0016 | 1763 | 43172.1639 | 44.144
10.0017 | 1764 | 43172.1641 | 44.15
10.0017 | 1765 | 43172.1643 | 44.143
10.0016 | 1766 | 43172.1644 | 44.14
10.0016 | 1767 | 43172.1648 | 44.13
10.0016 | 1768 | 43172.165 | 44.137
10.0017 | 1769 | 43172.1651 | 44.138
10.0017 | 1770 | 43172.1655 | 44.121
10.0017 | 1771 | 43172.1657 | 44.135
10.0017 | 1772 | 43172.1658 | 44.141
10.0017 | 1773 | 43172.1662 | 44.126
10.0016 | 1774 | 43172.1664 | 44.142
10.0017 | 1775 | 43172.1665 | 44.139
10.0017 | 1776 | 43172.1667 | 44.147
10.0017 | 1777 | 43172.1669 | 44.15
10.0017 | 1778 | 43172.167 | 44.142
10.0017 | 1779 | 43172.1672 | 44.145
10.0017 | 1780 | 43172.1674 | 44.147
10.0016 | 1781 | 43172.1676 | 44.144
10.0016 | 1782 | 43172.1678 | 44.151
10.0017 | 1783 | 43172.1679 | 44.146
10.0017 | 1784 | 43172.1681 | 44.15
10.0017 | 1785 | 43172.1683 | 44.159
10.0017 | 1786 | 43172.1684 | 44.156
10.0017 | 1787 | 43172.1686 | 44.16
10.0016 | 1788 | 43172.1688 | 44.16
10.0016 | 1789 | 43172.169 | 44.159
10.0016 | 1790 | 43172.1691 | 44.15
10.0016 | 1791 | 43172.1693 | 44.147
10.0016 | 1792 | 43172.1695 | 44.158
10.0016 | 1793 | 43172.1697 | 44.145
10.0016 | 1794 | 43172.1698 | 44.156
10.0016 | 1795 | 43172.17 | 44.15
10.0016 | 1796 | 43172.1702 | 44.153
10.0016 | 1797 | 43172.1704 | 44.152
10.0016 | 1798 | 43172.1705 | 44.151
10.0016 | 1799 | 43172.1707 | 44.153
10.0016 | 1800 | 43172.1709 | 44.153
10.0016 | 1801 | 43172.1711 | 44.162
10.0016 | 1802 | 43172.1712 | 44.156
10.0016 | 1803 | 43172.1714 | 44.156
10.0016 | 1804 | 43172.1716 | 44.151
10.0016 | 1805 | 43172.1718 | 44.157
10.0016 | 1806 | 43172.1719 | 44.162
10.0016 | 1807 | 43172.1721 | 44.159
10.0016 | 1808 | 43172.1723 | 44.16
10.0016 | 1809 | 43172.1725 | 44.16
10.0016 | 1810 | 43172.1726 | 44.159
10.0016 | 1811 | 43172.1728 | 44.159
10.0016 | 1812 | 43172.173 | 44.168
10.0016 | 1813 | 43172.1732 | 44.16
10.0016 | 1814 | 43172.1733 | 44.159
10.0016 | 1815 | 43172.1735 | 44.16
10.0017 | 1816 | 43172.1739 | 44.146
10.0017 | 1817 | 43172.174 | 44.156
10.0016 | 1818 | 43172.1742 | 44.157
10.0017 | 1819 | 43172.1744 | 44.158
10.0017 | 1820 | 43172.1747 | 44.148
10.0017 | 1821 | 43172.1749 | 44.156
10.0017 | 1822 | 43172.1751 | 44.156
10.0017 | 1823 | 43172.1753 | 44.161
10.0017 | 1824 | 43172.1756 | 44.134
10.0017 | 1825 | 43172.1758 | 44.148
10.0017 | 1826 | 43172.176 | 44.153
10.0017 | 1827 | 43172.1761 | 44.166
10.0017 | 1828 | 43172.1765 | 44.148
10.0017 | 1829 | 43172.1767 | 44.153
10.0017 | 1830 | 43172.1768 | 44.155
10.0017 | 1831 | 43172.177 | 44.167
10.0017 | 1832 | 43172.1772 | 44.16
10.0017 | 1833 | 43172.1774 | 44.164
10.0017 | 1834 | 43172.1775 | 44.162
10.0017 | 1835 | 43172.1779 | 44.147
10.0017 | 1836 | 43172.1781 | 44.157
10.0017 | 1837 | 43172.1782 | 44.165
10.0017 | 1838 | 43172.1784 | 44.166
10.0017 | 1839 | 43172.1786 | 44.153
10.0017 | 1840 | 43172.1787 | 44.167
10.0017 | 1841 | 43172.1789 | 44.164
10.0018 | 1842 | 43172.1791 | 44.172
10.0017 | 1843 | 43172.1793 | 44.174
10.0017 | 1844 | 43172.1795 | 44.168
10.0017 | 1845 | 43172.1798 | 44.159
10.0017 | 1846 | 43172.18 | 44.168
10.0018 | 1847 | 43172.1802 | 44.166
10.0017 | 1848 | 43172.1803 | 44.172
10.0018 | 1849 | 43172.1807 | 44.156
10.0018 | 1850 | 43172.1808 | 44.161
10.0018 | 1851 | 43172.181 | 44.157
10.0018 | 1852 | 43172.1812 | 44.17
10.0018 | 1853 | 43172.1814 | 44.169
10.0018 | 1854 | 43172.1816 | 44.175
10.0017 | 1855 | 43172.1817 | 44.178
10.0018 | 1856 | 43172.1819 | 44.181
10.0018 | 1857 | 43172.1821 | 44.179
10.0018 | 1858 | 43172.1822 | 44.172
10.0018 | 1859 | 43172.1826 | 44.16
10.0018 | 1860 | 43172.1828 | 44.17
10.0018 | 1861 | 43172.1829 | 44.171
10.0018 | 1862 | 43172.1831 | 44.18
10.0018 | 1863 | 43172.1835 | 44.167
10.0018 | 1864 | 43172.1836 | 44.176
10.0018 | 1865 | 43172.1838 | 44.175
10.0018 | 1866 | 43172.184 | 44.169
10.0018 | 1867 | 43172.1842 | 44.178
10.0018 | 1868 | 43172.1843 | 44.18
10.0018 | 1869 | 43172.1845 | 44.174
10.0018 | 1870 | 43172.1847 | 44.175
10.0018 | 1871 | 43172.1849 | 44.175
10.0015 | 1872 | 43172.185 | 44.171
10.0016 | 1873 | 43172.1854 | 44.162
10.0015 | 1874 | 43172.1856 | 44.173
10.0015 | 1875 | 43172.1857 | 44.176
10.0015 | 1876 | 43172.1859 | 44.184
10.0015 | 1877 | 43172.1863 | 44.162
10.0015 | 1878 | 43172.1864 | 44.181
10.0015 | 1879 | 43172.1866 | 44.174
10.0015 | 1880 | 43172.1868 | 44.178
10.0015 | 1881 | 43172.187 | 44.176
10.0015 | 1882 | 43172.1871 | 44.176
10.0015 | 1883 | 43172.1873 | 44.179
10.0015 | 1884 | 43172.1875 | 44.173
10.0015 | 1885 | 43172.1877 | 44.189
10.0015 | 1886 | 43172.1878 | 44.188
10.0015 | 1887 | 43172.188 | 44.182
10.0015 | 1888 | 43172.1882 | 44.179
10.0016 | 1889 | 43172.1884 | 44.191
10.0015 | 1890 | 43172.1885 | 44.191
10.0015 | 1891 | 43172.1887 | 44.192
10.0016 | 1892 | 43172.1889 | 44.183
10.0016 | 1893 | 43172.1891 | 44.183
10.0015 | 1894 | 43172.1892 | 44.185
10.0015 | 1895 | 43172.1894 | 44.182
10.0015 | 1896 | 43172.1896 | 44.182
10.0015 | 1897 | 43172.1899 | 44.169
10.0016 | 1898 | 43172.1901 | 44.181
10.0015 | 1899 | 43172.1903 | 44.192
10.0016 | 1900 | 43172.1905 | 44.186
10.0015 | 1901 | 43172.1906 | 44.185
10.0015 | 1902 | 43172.1908 | 44.199
10.0015 | 1903 | 43172.191 | 44.183
10.0015 | 1904 | 43172.1911 | 44.188
10.0015 | 1905 | 43172.1913 | 44.192
10.0015 | 1906 | 43172.1915 | 44.186
10.0015 | 1907 | 43172.1917 | 44.194
10.0015 | 1908 | 43172.1919 | 44.2
10.0015 | 1909 | 43172.192 | 44.194
10.0015 | 1910 | 43172.1922 | 44.193
10.0015 | 1911 | 43172.1924 | 44.181
10.0016 | 1912 | 43172.1925 | 44.19
10.0016 | 1913 | 43172.1927 | 44.188
10.0015 | 1914 | 43172.1929 | 44.183
10.0016 | 1915 | 43172.1931 | 44.191
10.0016 | 1916 | 43172.1932 | 44.193
10.0015 | 1917 | 43172.1934 | 44.193
10.0016 | 1918 | 43172.1936 | 44.191
10.0016 | 1919 | 43172.1938 | 44.196
10.0016 | 1920 | 43172.1939 | 44.196
10.0016 | 1921 | 43172.1941 | 44.202
10.0015 | 1922 | 43172.1943 | 44.198
10.0015 | 1923 | 43172.1946 | 44.187
10.0015 | 1924 | 43172.1948 | 44.186
10.0015 | 1925 | 43172.195 | 44.192
10.0016 | 1926 | 43172.1953 | 44.173
10.0016 | 1927 | 43172.1955 | 44.195
10.0016 | 1928 | 43172.1957 | 44.188
10.0016 | 1929 | 43172.196 | 44.184
10.0016 | 1930 | 43172.1962 | 44.184
10.0016 | 1931 | 43172.1964 | 44.191
10.0016 | 1932 | 43172.1966 | 44.192
10.0016 | 1933 | 43172.1967 | 44.209
10.0016 | 1934 | 43172.1969 | 44.189
10.0016 | 1935 | 43172.1971 | 44.2
10.0016 | 1936 | 43172.1973 | 44.204
10.0016 | 1937 | 43172.1974 | 44.193
10.0016 | 1938 | 43172.1976 | 44.201
10.0016 | 1939 | 43172.1978 | 44.202
10.0016 | 1940 | 43172.198 | 44.203
10.0016 | 1941 | 43172.1981 | 44.196
10.0016 | 1942 | 43172.1983 | 44.193
10.0016 | 1943 | 43172.1985 | 44.202
10.0016 | 1944 | 43172.1987 | 44.208
10.0016 | 1945 | 43172.1988 | 44.195
10.0016 | 1946 | 43172.199 | 44.209
10.0016 | 1947 | 43172.1992 | 44.204
10.0016 | 1948 | 43172.1994 | 44.197
10.0016 | 1949 | 43172.1995 | 44.204
10.0016 | 1950 | 43172.1997 | 44.2
10.0016 | 1951 | 43172.1999 | 44.207
10.0016 | 1952 | 43172.2001 | 44.206
10.0016 | 1953 | 43172.2002 | 44.212
10.0016 | 1954 | 43172.2004 | 44.213
10.0016 | 1955 | 43172.2008 | 44.182
10.0016 | 1956 | 43172.2009 | 44.201
10.0016 | 1957 | 43172.2011 | 44.213
10.0016 | 1958 | 43172.2013 | 44.199
10.0016 | 1959 | 43172.2015 | 44.197
10.0016 | 1960 | 43172.2016 | 44.208
10.0016 | 1961 | 43172.2018 | 44.199
10.0016 | 1962 | 43172.2022 | 44.184
10.0016 | 1963 | 43172.2023 | 44.193
10.0016 | 1964 | 43172.2025 | 44.201
10.0016 | 1965 | 43172.2027 | 44.198
10.0016 | 1966 | 43172.2028 | 44.196
10.0016 | 1967 | 43172.203 | 44.201
10.0016 | 1968 | 43172.2032 | 44.201
10.0016 | 1969 | 43172.2035 | 44.187
10.0016 | 1970 | 43172.2037 | 44.195
10.0016 | 1971 | 43172.2039 | 44.203
10.0016 | 1972 | 43172.2041 | 44.204
10.0016 | 1973 | 43172.2042 | 44.202
10.0016 | 1974 | 43172.2044 | 44.212
10.0016 | 1975 | 43172.2046 | 44.21
10.0016 | 1976 | 43172.2049 | 44.19
10.0016 | 1977 | 43172.2051 | 44.2
10.0016 | 1978 | 43172.2053 | 44.204
10.0016 | 1979 | 43172.2055 | 44.205
10.0016 | 1980 | 43172.2056 | 44.209
10.0016 | 1981 | 43172.2058 | 44.208
10.0016 | 1982 | 43172.206 | 44.205
10.0016 | 1983 | 43172.2063 | 44.189
10.0016 | 1984 | 43172.2065 | 44.2
10.0016 | 1985 | 43172.2067 | 44.211
10.0016 | 1986 | 43172.2069 | 44.208
10.0016 | 1987 | 43172.207 | 44.217
10.0016 | 1988 | 43172.2072 | 44.218
10.0016 | 1989 | 43172.2074 | 44.22
10.0016 | 1990 | 43172.2076 | 44.21
10.0016 | 1991 | 43172.2077 | 44.226
10.0016 | 1992 | 43172.2079 | 44.213
10.0016 | 1993 | 43172.2083 | 44.203
10.0016 | 1994 | 43172.2084 | 44.207
10.0016 | 1995 | 43172.2086 | 44.214
10.0016 | 1996 | 43172.2088 | 44.207
10.0016 | 1997 | 43172.2091 | 44.191
10.0016 | 1998 | 43172.2093 | 44.211
10.0016 | 1999 | 43172.2095 | 44.216
10.0016 | 2000 | 43172.2097 | 44.213
10.0016 | 2001 | 43172.2098 | 44.223
10.0016 | 2002 | 43172.21 | 44.22
10.0016 | 2003 | 43172.2102 | 44.22
10.0016 | 2004 | 43172.2105 | 44.206
10.0016 | 2005 | 43172.2107 | 44.209
10.0016 | 2006 | 43172.2109 | 44.215
10.0016 | 2007 | 43172.2111 | 44.222
10.0016 | 2008 | 43172.2112 | 44.212
10.0016 | 2009 | 43172.2114 | 44.217
10.0016 | 2010 | 43172.2116 | 44.214
10.0016 | 2011 | 43172.2118 | 44.216
10.0016 | 2012 | 43172.2119 | 44.225
10.0016 | 2013 | 43172.2121 | 44.221
10.0016 | 2014 | 43172.2125 | 44.199
10.0016 | 2015 | 43172.2126 | 44.216
10.0016 | 2016 | 43172.2128 | 44.219
10.0016 | 2017 | 43172.213 | 44.226
10.0016 | 2018 | 43172.2133 | 44.214
10.0016 | 2019 | 43172.2135 | 44.204
10.0016 | 2020 | 43172.2137 | 44.206
10.0016 | 2021 | 43172.2138 | 44.219
10.0016 | 2022 | 43172.214 | 44.222
10.0016 | 2023 | 43172.2142 | 44.219
10.0016 | 2024 | 43172.2144 | 44.219
10.0016 | 2025 | 43172.2147 | 44.204
10.0017 | 2026 | 43172.2149 | 44.225
10.0016 | 2027 | 43172.2151 | 44.227
10.0016 | 2028 | 43172.2152 | 44.23
10.0017 | 2029 | 43172.2154 | 44.217
10.0017 | 2030 | 43172.2156 | 44.23
10.0017 | 2031 | 43172.2158 | 44.228
10.0017 | 2032 | 43172.2159 | 44.227
10.0017 | 2033 | 43172.2161 | 44.232
10.0017 | 2034 | 43172.2163 | 44.221
10.0017 | 2035 | 43172.2166 | 44.214
10.0017 | 2036 | 43172.2168 | 44.22
10.0017 | 2037 | 43172.217 | 44.224
10.0017 | 2038 | 43172.2172 | 44.228
10.0017 | 2039 | 43172.2175 | 44.218
10.0017 | 2040 | 43172.2177 | 44.222
10.0017 | 2041 | 43172.2179 | 44.227
10.0017 | 2042 | 43172.218 | 44.233
10.0017 | 2043 | 43172.2182 | 44.24
10.0017 | 2044 | 43172.2184 | 44.227
10.0017 | 2045 | 43172.2186 | 44.234
10.0017 | 2046 | 43172.2189 | 44.205
10.0017 | 2047 | 43172.2191 | 44.228
10.0017 | 2048 | 43172.2193 | 44.238
10.0017 | 2049 | 43172.2194 | 44.225
10.0017 | 2050 | 43172.2196 | 44.225
10.0017 | 2051 | 43172.2198 | 44.232
10.0017 | 2052 | 43172.22 | 44.233
10.0017 | 2053 | 43172.2201 | 44.239
10.0018 | 2054 | 43172.2203 | 44.225
10.0017 | 2055 | 43172.2205 | 44.232
10.0018 | 2056 | 43172.2208 | 44.226
10.0017 | 2057 | 43172.221 | 44.226
10.0017 | 2058 | 43172.2212 | 44.228
10.0017 | 2059 | 43172.2214 | 44.228
10.0017 | 2060 | 43172.2215 | 44.23
10.0017 | 2061 | 43172.2217 | 44.226
10.0017 | 2062 | 43172.2219 | 44.227
10.0017 | 2063 | 43172.2222 | 44.218
10.0017 | 2064 | 43172.2224 | 44.223
10.0017 | 2065 | 43172.2226 | 44.218
10.0017 | 2066 | 43172.2228 | 44.229
10.0017 | 2067 | 43172.2229 | 44.231
10.0017 | 2068 | 43172.2231 | 44.235
10.0017 | 2069 | 43172.2233 | 44.234
10.0017 | 2070 | 43172.2236 | 44.214
10.0017 | 2071 | 43172.2238 | 44.218
10.0017 | 2072 | 43172.224 | 44.226
10.0017 | 2073 | 43172.2242 | 44.233
10.0017 | 2074 | 43172.2243 | 44.237
10.0017 | 2075 | 43172.2245 | 44.232
10.0017 | 2076 | 43172.2247 | 44.233
10.0017 | 2077 | 43172.225 | 44.215
10.0017 | 2078 | 43172.2252 | 44.223
10.0017 | 2079 | 43172.2254 | 44.231
10.0017 | 2080 | 43172.2255 | 44.235
10.0017 | 2081 | 43172.2259 | 44.218
10.0017 | 2082 | 43172.2261 | 44.233
10.0017 | 2083 | 43172.2262 | 44.225
10.0017 | 2084 | 43172.2266 | 44.216
10.0017 | 2085 | 43172.2268 | 44.217
10.0017 | 2086 | 43172.2269 | 44.227
10.0017 | 2087 | 43172.2273 | 44.218
10.0017 | 2088 | 43172.2275 | 44.222
10.0017 | 2089 | 43172.2276 | 44.23
10.0017 | 2090 | 43172.228 | 44.215
10.0017 | 2091 | 43172.2282 | 44.222
10.0017 | 2092 | 43172.2283 | 44.223
10.0017 | 2093 | 43172.2285 | 44.229
10.0017 | 2094 | 43172.2287 | 44.232
10.0017 | 2095 | 43172.2289 | 44.234
10.0017 | 2096 | 43172.229 | 44.242
10.0017 | 2097 | 43172.2292 | 44.231
10.0017 | 2098 | 43172.2294 | 44.227
10.0017 | 2099 | 43172.2296 | 44.232
10.0017 | 2100 | 43172.2297 | 44.242
10.0017 | 2101 | 43172.2299 | 44.246
10.0017 | 2102 | 43172.2301 | 44.244
10.0017 | 2103 | 43172.2303 | 44.248
10.0017 | 2104 | 43172.2304 | 44.248
10.0017 | 2105 | 43172.2306 | 44.257
10.0017 | 2106 | 43172.2308 | 44.244
10.0017 | 2107 | 43172.231 | 44.246
10.0017 | 2108 | 43172.2311 | 44.251
10.0017 | 2109 | 43172.2313 | 44.239
10.0017 | 2110 | 43172.2315 | 44.259
10.0017 | 2111 | 43172.2317 | 44.244
10.0017 | 2112 | 43172.2318 | 44.245
10.0017 | 2113 | 43172.232 | 44.246
10.0016 | 2114 | 43172.2322 | 44.245
10.0017 | 2115 | 43172.2324 | 44.244
10.0017 | 2116 | 43172.2325 | 44.246
10.0017 | 2117 | 43172.2327 | 44.25
10.0017 | 2118 | 43172.2329 | 44.238
10.0017 | 2119 | 43172.2331 | 44.24
10.0017 | 2120 | 43172.2332 | 44.243
10.0017 | 2121 | 43172.2334 | 44.247
10.0017 | 2122 | 43172.2336 | 44.256
10.0017 | 2123 | 43172.2337 | 44.25
10.0017 | 2124 | 43172.2341 | 44.221
10.0016 | 2125 | 43172.2343 | 44.238
10.0016 | 2126 | 43172.2345 | 44.238
10.0017 | 2127 | 43172.2346 | 44.248
10.0016 | 2128 | 43172.2348 | 44.239
10.0016 | 2129 | 43172.235 | 44.242
10.0016 | 2130 | 43172.2352 | 44.243
10.0016 | 2131 | 43172.2355 | 44.23
10.0016 | 2132 | 43172.2357 | 44.234
10.0016 | 2133 | 43172.2358 | 44.233
10.0016 | 2134 | 43172.236 | 44.24
10.0016 | 2135 | 43172.2362 | 44.245
10.0016 | 2136 | 43172.2364 | 44.239
10.0016 | 2137 | 43172.2366 | 44.243
10.0016 | 2138 | 43172.2369 | 44.234
10.0016 | 2139 | 43172.2371 | 44.237
10.0015 | 2140 | 43172.2372 | 44.231
10.0015 | 2141 | 43172.2374 | 44.239
10.0015 | 2142 | 43172.2376 | 44.244
10.0015 | 2143 | 43172.2378 | 44.237
10.0015 | 2144 | 43172.2379 | 44.246
10.0015 | 2145 | 43172.2381 | 44.239
10.0015 | 2146 | 43172.2383 | 44.24
10.0015 | 2147 | 43172.2385 | 44.245
10.0015 | 2148 | 43172.2386 | 44.246
10.0015 | 2149 | 43172.239 | 44.232
10.0015 | 2150 | 43172.2392 | 44.234
10.0015 | 2151 | 43172.2393 | 44.241
10.0015 | 2152 | 43172.2395 | 44.246
10.0015 | 2153 | 43172.2397 | 44.249
10.0015 | 2154 | 43172.2399 | 44.246
10.0015 | 2155 | 43172.24 | 44.243
10.0015 | 2156 | 43172.2402 | 44.237
10.0015 | 2157 | 43172.2404 | 44.25
10.0016 | 2158 | 43172.2406 | 44.249
10.0015 | 2159 | 43172.2407 | 44.251
10.0015 | 2160 | 43172.2409 | 44.246
10.0015 | 2161 | 43172.2411 | 44.255
10.0015 | 2162 | 43172.2413 | 44.248
10.0015 | 2163 | 43172.2416 | 44.241
10.0015 | 2164 | 43172.2418 | 44.249
10.0015 | 2165 | 43172.242 | 44.241
10.0015 | 2166 | 43172.2421 | 44.243
10.0015 | 2167 | 43172.2423 | 44.248
10.0015 | 2168 | 43172.2425 | 44.248
10.0015 | 2169 | 43172.2427 | 44.253
10.0015 | 2170 | 43172.243 | 44.223
10.0015 | 2171 | 43172.2432 | 44.239
10.0015 | 2172 | 43172.2434 | 44.243
10.0015 | 2173 | 43172.2435 | 44.243
10.0015 | 2174 | 43172.2439 | 44.233
10.0016 | 2175 | 43172.2441 | 44.238
10.0016 | 2176 | 43172.2442 | 44.245
10.0016 | 2177 | 43172.2444 | 44.252
10.0016 | 2178 | 43172.2446 | 44.246
10.0016 | 2179 | 43172.2448 | 44.251
10.0016 | 2180 | 43172.2449 | 44.246
10.0016 | 2181 | 43172.2453 | 44.233
10.0016 | 2182 | 43172.2455 | 44.247
10.0016 | 2183 | 43172.2456 | 44.253
10.0016 | 2184 | 43172.2458 | 44.247
10.0016 | 2185 | 43172.246 | 44.255
10.0016 | 2186 | 43172.2461 | 44.258
10.0016 | 2187 | 43172.2463 | 44.256
10.0016 | 2188 | 43172.2467 | 44.239
10.0016 | 2189 | 43172.2469 | 44.244
10.0016 | 2190 | 43172.247 | 44.246
10.0016 | 2191 | 43172.2472 | 44.247
10.0016 | 2192 | 43172.2474 | 44.246
10.0016 | 2193 | 43172.2475 | 44.257
10.0016 | 2194 | 43172.2477 | 44.252
10.0016 | 2195 | 43172.2481 | 44.24
10.0016 | 2196 | 43172.2482 | 44.248
10.0016 | 2197 | 43172.2484 | 44.249
10.0016 | 2198 | 43172.2486 | 44.252
10.0016 | 2199 | 43172.2488 | 44.248
10.0016 | 2200 | 43172.2489 | 44.258
10.0016 | 2201 | 43172.2491 | 44.261
10.0016 | 2202 | 43172.2495 | 44.236
10.0016 | 2203 | 43172.2496 | 44.246
10.0016 | 2204 | 43172.2498 | 44.259
10.0016 | 2205 | 43172.25 | 44.258
10.0016 | 2206 | 43172.2502 | 44.257
10.0016 | 2207 | 43172.2503 | 44.263
10.0016 | 2208 | 43172.2505 | 44.254
10.0016 | 2209 | 43172.2509 | 44.236
10.0016 | 2210 | 43172.251 | 44.246
10.0016 | 2211 | 43172.2512 | 44.25
10.0016 | 2212 | 43172.2514 | 44.255
10.0016 | 2213 | 43172.2516 | 44.245
10.0016 | 2214 | 43172.2517 | 44.258
10.0017 | 2215 | 43172.2519 | 44.26
10.0017 | 2216 | 43172.2523 | 44.246
10.0017 | 2217 | 43172.2524 | 44.252
10.0017 | 2218 | 43172.2526 | 44.252
10.0017 | 2219 | 43172.2528 | 44.26
10.0016 | 2220 | 43172.253 | 44.25
10.0017 | 2221 | 43172.2531 | 44.261
10.0016 | 2222 | 43172.2533 | 44.251
10.0016 | 2223 | 43172.2537 | 44.248
10.0016 | 2224 | 43172.2538 | 44.252
10.0016 | 2225 | 43172.254 | 44.251
10.0016 | 2226 | 43172.2542 | 44.256
10.0016 | 2227 | 43172.2544 | 44.245
10.0016 | 2228 | 43172.2545 | 44.245
10.0016 | 2229 | 43172.2547 | 44.254
10.0016 | 2230 | 43172.2549 | 44.252
10.0016 | 2231 | 43172.2551 | 44.248
10.0016 | 2232 | 43172.2552 | 44.251
10.0016 | 2233 | 43172.2556 | 44.242
10.0016 | 2234 | 43172.2558 | 44.25
10.0016 | 2235 | 43172.2559 | 44.251
10.0016 | 2236 | 43172.2561 | 44.246
10.0016 | 2237 | 43172.2564 | 44.237
10.0016 | 2238 | 43172.2566 | 44.241
10.0016 | 2239 | 43172.2568 | 44.255
10.0017 | 2240 | 43172.2572 | 44.227
10.0017 | 2241 | 43172.2573 | 44.238
10.0017 | 2242 | 43172.2575 | 44.244
10.0016 | 2243 | 43172.2578 | 44.234
10.0016 | 2244 | 43172.258 | 44.241
10.0016 | 2245 | 43172.2582 | 44.239
10.0016 | 2246 | 43172.2585 | 44.226
10.0016 | 2247 | 43172.2587 | 44.237
10.0017 | 2248 | 43172.2589 | 44.248
10.0016 | 2249 | 43172.2591 | 44.241
10.0016 | 2250 | 43172.2592 | 44.241
10.0016 | 2251 | 43172.2594 | 44.24
10.0016 | 2252 | 43172.2596 | 44.239
10.0016 | 2253 | 43172.2598 | 44.244
10.0016 | 2254 | 43172.2599 | 44.244
10.0016 | 2255 | 43172.2601 | 44.239
10.0016 | 2256 | 43172.2603 | 44.246
10.0016 | 2257 | 43172.2605 | 44.244
10.0016 | 2258 | 43172.2606 | 44.247
10.0016 | 2259 | 43172.2608 | 44.243
10.0016 | 2260 | 43172.261 | 44.238
10.0016 | 2261 | 43172.2612 | 44.242
10.0016 | 2262 | 43172.2613 | 44.242
10.0016 | 2263 | 43172.2615 | 44.244
10.0016 | 2264 | 43172.2617 | 44.237
10.0016 | 2265 | 43172.2619 | 44.242
10.0016 | 2266 | 43172.262 | 44.246
10.0016 | 2267 | 43172.2622 | 44.248
10.0016 | 2268 | 43172.2624 | 44.246
10.0016 | 2269 | 43172.2626 | 44.24
10.0016 | 2270 | 43172.2627 | 44.246
10.0016 | 2271 | 43172.2629 | 44.241
10.0016 | 2272 | 43172.2631 | 44.241
10.0016 | 2273 | 43172.2633 | 44.24
10.0016 | 2274 | 43172.2634 | 44.239
10.0016 | 2275 | 43172.2636 | 44.237
10.0016 | 2276 | 43172.2638 | 44.234
10.0016 | 2277 | 43172.264 | 44.241
10.0016 | 2278 | 43172.2641 | 44.238
10.0016 | 2279 | 43172.2643 | 44.245
10.0016 | 2280 | 43172.2647 | 44.213
10.0016 | 2281 | 43172.2648 | 44.231
10.0016 | 2282 | 43172.265 | 44.233
10.0016 | 2283 | 43172.2652 | 44.238
10.0016 | 2284 | 43172.2654 | 44.229
10.0016 | 2285 | 43172.2655 | 44.23
10.0016 | 2286 | 43172.2657 | 44.24
10.0016 | 2287 | 43172.2661 | 44.22
10.0016 | 2288 | 43172.2662 | 44.217
10.0016 | 2289 | 43172.2664 | 44.233
10.0016 | 2290 | 43172.2666 | 44.231
10.0016 | 2291 | 43172.2667 | 44.226
10.0016 | 2292 | 43172.2669 | 44.243
10.0016 | 2293 | 43172.2671 | 44.233
10.0016 | 2294 | 43172.2675 | 44.219
10.0016 | 2295 | 43172.2676 | 44.228
10.0016 | 2296 | 43172.2678 | 44.23
10.0016 | 2297 | 43172.268 | 44.233
10.0016 | 2298 | 43172.2681 | 44.231
10.0016 | 2299 | 43172.2683 | 44.242
10.0016 | 2300 | 43172.2685 | 44.234
10.0016 | 2301 | 43172.2688 | 44.209
10.0016 | 2302 | 43172.269 | 44.223
10.0016 | 2303 | 43172.2692 | 44.222
10.0016 | 2304 | 43172.2694 | 44.231
10.0016 | 2305 | 43172.2695 | 44.231
10.0016 | 2306 | 43172.2697 | 44.225
10.0016 | 2307 | 43172.2699 | 44.232
10.0016 | 2308 | 43172.2702 | 44.212
10.0016 | 2309 | 43172.2704 | 44.226
10.0016 | 2310 | 43172.2706 | 44.237
10.0016 | 2311 | 43172.2708 | 44.237
10.0016 | 2312 | 43172.2709 | 44.229
10.0016 | 2313 | 43172.2711 | 44.243
10.0016 | 2314 | 43172.2713 | 44.243
10.0016 | 2315 | 43172.2715 | 44.228
10.0016 | 2316 | 43172.2716 | 44.235
10.0016 | 2317 | 43172.2718 | 44.233
10.0016 | 2318 | 43172.272 | 44.24
10.0016 | 2319 | 43172.2722 | 44.235
10.0016 | 2320 | 43172.2723 | 44.23
10.0016 | 2321 | 43172.2725 | 44.243
10.0016 | 2322 | 43172.2727 | 44.238
10.0016 | 2323 | 43172.2729 | 44.235
10.0016 | 2324 | 43172.2732 | 44.216
10.0017 | 2325 | 43172.2734 | 44.216
10.0017 | 2326 | 43172.2736 | 44.223
10.0016 | 2327 | 43172.2737 | 44.238
10.0016 | 2328 | 43172.2741 | 44.219
10.0016 | 2329 | 43172.2743 | 44.233
10.0016 | 2330 | 43172.2744 | 44.234
10.0016 | 2331 | 43172.2746 | 44.23
10.0016 | 2332 | 43172.2748 | 44.241
10.0016 | 2333 | 43172.275 | 44.236
10.0016 | 2334 | 43172.2751 | 44.229
10.0016 | 2335 | 43172.2755 | 44.219
10.0016 | 2336 | 43172.2757 | 44.235
10.0016 | 2337 | 43172.2758 | 44.237
10.0016 | 2338 | 43172.276 | 44.235
10.0017 | 2339 | 43172.2764 | 44.209
10.0017 | 2340 | 43172.2765 | 44.229
10.0016 | 2341 | 43172.2767 | 44.224
10.0017 | 2342 | 43172.2769 | 44.234
10.0017 | 2343 | 43172.2772 | 44.226
10.0017 | 2344 | 43172.2774 | 44.228
10.0017 | 2345 | 43172.2776 | 44.232
10.0017 | 2346 | 43172.2778 | 44.233
10.0017 | 2347 | 43172.2779 | 44.237
10.0017 | 2348 | 43172.2781 | 44.243
10.0017 | 2349 | 43172.2783 | 44.232
10.0017 | 2350 | 43172.2786 | 44.218
10.0017 | 2351 | 43172.2788 | 44.229
10.0017 | 2352 | 43172.279 | 44.238
10.0017 | 2353 | 43172.2791 | 44.226
10.0017 | 2354 | 43172.2793 | 44.231
10.0017 | 2355 | 43172.2795 | 44.229
10.0017 | 2356 | 43172.2797 | 44.232
10.0017 | 2357 | 43172.2798 | 44.239
10.0017 | 2358 | 43172.28 | 44.24
10.0017 | 2359 | 43172.2802 | 44.232
10.0017 | 2360 | 43172.2805 | 44.229
10.0017 | 2361 | 43172.2807 | 44.231
10.0016 | 2362 | 43172.2809 | 44.236
10.0016 | 2363 | 43172.2811 | 44.236
10.0016 | 2364 | 43172.2814 | 44.23
10.0016 | 2365 | 43172.2816 | 44.233
10.0016 | 2366 | 43172.2818 | 44.238
10.0016 | 2367 | 43172.2819 | 44.242
10.0016 | 2368 | 43172.2821 | 44.246
10.0016 | 2369 | 43172.2823 | 44.248
10.0016 | 2370 | 43172.2825 | 44.255
10.0016 | 2371 | 43172.2828 | 44.229
10.0015 | 2372 | 43172.283 | 44.235
10.0015 | 2373 | 43172.2832 | 44.246
10.0015 | 2374 | 43172.2833 | 44.241
10.0015 | 2375 | 43172.2835 | 44.25
10.0015 | 2376 | 43172.2837 | 44.248
10.0015 | 2377 | 43172.2839 | 44.239
10.0015 | 2378 | 43172.284 | 44.243
10.0015 | 2379 | 43172.2842 | 44.247
10.0015 | 2380 | 43172.2844 | 44.25
10.0015 | 2381 | 43172.2847 | 44.232
10.0015 | 2382 | 43172.2849 | 44.24
10.0017 | 2383 | 43172.2851 | 44.244
10.0017 | 2384 | 43172.2853 | 44.237
10.0017 | 2385 | 43172.2856 | 44.233
10.0017 | 2386 | 43172.2858 | 44.238
10.0017 | 2387 | 43172.286 | 44.248
10.0017 | 2388 | 43172.2861 | 44.243
10.0017 | 2389 | 43172.2863 | 44.239
10.0017 | 2390 | 43172.2865 | 44.244
10.0017 | 2391 | 43172.2867 | 44.249
10.0017 | 2392 | 43172.287 | 44.225
10.0016 | 2393 | 43172.2872 | 44.239
10.0016 | 2394 | 43172.2873 | 44.242
10.0016 | 2395 | 43172.2875 | 44.245
10.0015 | 2396 | 43172.2877 | 44.248
10.0015 | 2397 | 43172.2879 | 44.25
10.0015 | 2398 | 43172.2881 | 44.245
10.0015 | 2399 | 43172.2884 | 44.228
10.0015 | 2400 | 43172.2886 | 44.233
10.0015 | 2401 | 43172.2887 | 44.238
10.0015 | 2402 | 43172.2891 | 44.237
10.0015 | 2403 | 43172.2893 | 44.243
10.0015 | 2404 | 43172.2894 | 44.237
10.0015 | 2405 | 43172.2898 | 44.233
10.0015 | 2406 | 43172.29 | 44.239
10.0015 | 2407 | 43172.2902 | 44.247
10.0015 | 2408 | 43172.2903 | 44.247
10.0015 | 2409 | 43172.2905 | 44.247
10.0015 | 2410 | 43172.2907 | 44.243
10.0015 | 2411 | 43172.2908 | 44.245
10.0015 | 2412 | 43172.291 | 44.245
10.0016 | 2413 | 43172.2912 | 44.248
10.0016 | 2414 | 43172.2914 | 44.255
10.0016 | 2415 | 43172.2915 | 44.252
10.0015 | 2416 | 43172.2917 | 44.255
10.0015 | 2417 | 43172.2919 | 44.255
10.0015 | 2418 | 43172.2921 | 44.252
10.0015 | 2419 | 43172.2922 | 44.246
10.0015 | 2420 | 43172.2924 | 44.25
10.0016 | 2421 | 43172.2926 | 44.25
10.0016 | 2422 | 43172.2928 | 44.255
10.0016 | 2423 | 43172.2929 | 44.252
10.0015 | 2424 | 43172.2931 | 44.25
10.0015 | 2425 | 43172.2933 | 44.257
10.0015 | 2426 | 43172.2935 | 44.25
10.0015 | 2427 | 43172.2936 | 44.256
10.0015 | 2428 | 43172.2938 | 44.253
10.0015 | 2429 | 43172.294 | 44.254
10.0014 | 2430 | 43172.2942 | 44.26
10.0016 | 2431 | 43172.2943 | 44.256
10.0015 | 2432 | 43172.2945 | 44.256
10.0015 | 2433 | 43172.2947 | 44.256
10.0014 | 2434 | 43172.2949 | 44.255
10.0018 | 2435 | 43172.295 | 44.248
10.0016 | 2436 | 43172.2952 | 44.252
10.0016 | 2437 | 43172.2954 | 44.254
10.0016 | 2438 | 43172.2956 | 44.253
10.0016 | 2439 | 43172.2957 | 44.257
10.0016 | 2440 | 43172.2959 | 44.254
10.0017 | 2441 | 43172.2961 | 44.248
10.0016 | 2442 | 43172.2963 | 44.258
10.0015 | 2443 | 43172.2964 | 44.263
10.0016 | 2444 | 43172.2966 | 44.261
10.0014 | 2445 | 43172.297 | 44.247
10.0017 | 2446 | 43172.2971 | 44.243
10.0017 | 2447 | 43172.2973 | 44.252
10.0016 | 2448 | 43172.2975 | 44.257
10.0016 | 2449 | 43172.2978 | 44.248
10.0018 | 2450 | 43172.298 | 44.247
10.0017 | 2451 | 43172.2982 | 44.259
10.0017 | 2452 | 43172.2984 | 44.265
10.0017 | 2453 | 43172.2985 | 44.258
10.0017 | 2454 | 43172.2987 | 44.272
10.0017 | 2455 | 43172.2989 | 44.273
10.0017 | 2456 | 43172.2992 | 44.255
10.0017 | 2457 | 43172.2994 | 44.264
10.0017 | 2458 | 43172.2996 | 44.271
10.0017 | 2459 | 43172.2998 | 44.268
10.0017 | 2460 | 43172.3001 | 44.249
10.0016 | 2461 | 43172.3003 | 44.272
10.0016 | 2462 | 43172.3005 | 44.273
10.0018 | 2463 | 43172.3006 | 44.282
10.0018 | 2464 | 43172.3008 | 44.277
10.0018 | 2465 | 43172.301 | 44.277
10.0018 | 2466 | 43172.3011 | 44.277
10.0019 | 2467 | 43172.3015 | 44.273
10.002 | 2468 | 43172.3017 | 44.277
10.0019 | 2469 | 43172.3019 | 44.28
10.0019 | 2470 | 43172.302 | 44.288
10.0019 | 2471 | 43172.3022 | 44.285
10.0019 | 2472 | 43172.3024 | 44.286
10.0019 | 2473 | 43172.3025 | 44.282
10.0019 | 2474 | 43172.3027 | 44.293
10.0019 | 2475 | 43172.3029 | 44.298
10.0019 | 2476 | 43172.3031 | 44.293
10.0019 | 2477 | 43172.3034 | 44.278
10.0018 | 2478 | 43172.3036 | 44.3
10.0018 | 2479 | 43172.3038 | 44.301
10.0017 | 2480 | 43172.3039 | 44.305
10.0017 | 2481 | 43172.3043 | 44.296
10.0016 | 2482 | 43172.3045 | 44.3
10.0016 | 2483 | 43172.3046 | 44.299
10.0016 | 2484 | 43172.3048 | 44.313
10.0016 | 2485 | 43172.305 | 44.305
10.0017 | 2486 | 43172.3052 | 44.311
10.0016 | 2487 | 43172.3053 | 44.315
10.0017 | 2488 | 43172.3057 | 44.302
10.0017 | 2489 | 43172.3059 | 44.304
10.0017 | 2490 | 43172.306 | 44.316
10.0018 | 2491 | 43172.3062 | 44.321
10.0018 | 2492 | 43172.3064 | 44.31
10.0018 | 2493 | 43172.3066 | 44.318
10.0018 | 2494 | 43172.3067 | 44.327
10.0018 | 2495 | 43172.3071 | 44.305
10.0018 | 2496 | 43172.3073 | 44.316
10.0018 | 2497 | 43172.3074 | 44.32
10.0018 | 2498 | 43172.3076 | 44.326
10.0018 | 2499 | 43172.3078 | 44.325
10.0018 | 2500 | 43172.308 | 44.319
10.0018 | 2501 | 43172.3081 | 44.33
10.0018 | 2502 | 43172.3085 | 44.314
10.0019 | 2503 | 43172.3087 | 44.321
10.0019 | 2504 | 43172.3088 | 44.332
10.0019 | 2505 | 43172.309 | 44.328
10.0019 | 2506 | 43172.3092 | 44.337
10.0019 | 2507 | 43172.3094 | 44.339
10.002 | 2508 | 43172.3095 | 44.34
10.002 | 2509 | 43172.3099 | 44.315
10.0019 | 2510 | 43172.31 | 44.328
10.0018 | 2511 | 43172.3102 | 44.336
10.0017 | 2512 | 43172.3104 | 44.341
10.0017 | 2513 | 43172.3106 | 44.337
10.0018 | 2514 | 43172.3108 | 44.35
10.0018 | 2515 | 43172.3109 | 44.346
10.0018 | 2516 | 43172.3111 | 44.348
10.0018 | 2517 | 43172.3113 | 44.344
10.0018 | 2518 | 43172.3114 | 44.343
10.0018 | 2519 | 43172.3118 | 44.33
10.0018 | 2520 | 43172.312 | 44.35
10.0019 | 2521 | 43172.3122 | 44.339
10.002 | 2522 | 43172.3123 | 44.346
10.002 | 2523 | 43172.3125 | 44.343
10.002 | 2524 | 43172.3127 | 44.357
10.0019 | 2525 | 43172.3128 | 44.361
10.002 | 2526 | 43172.313 | 44.359
10.0021 | 2527 | 43172.3132 | 44.358
10.0021 | 2528 | 43172.3134 | 44.361
10.0022 | 2529 | 43172.3137 | 44.348
10.0021 | 2530 | 43172.3139 | 44.366
10.0022 | 2531 | 43172.3141 | 44.359
10.0022 | 2532 | 43172.3142 | 44.376
10.0018 | 2533 | 43172.3146 | 44.356
10.0018 | 2534 | 43172.3148 | 44.363
10.0017 | 2535 | 43172.3149 | 44.37
10.0017 | 2536 | 43172.3151 | 44.377
10.0017 | 2537 | 43172.3155 | 44.356
10.0017 | 2538 | 43172.3156 | 44.374
10.0017 | 2539 | 43172.3158 | 44.381
10.0017 | 2540 | 43172.316 | 44.386
10.0017 | 2541 | 43172.3162 | 44.376
10.0017 | 2542 | 43172.3163 | 44.383
10.0017 | 2543 | 43172.3165 | 44.386
10.0017 | 2544 | 43172.3169 | 44.366
10.0017 | 2545 | 43172.317 | 44.384
10.0017 | 2546 | 43172.3172 | 44.381
10.0017 | 2547 | 43172.3174 | 44.386
10.0017 | 2548 | 43172.3176 | 44.391
10.0017 | 2549 | 43172.3177 | 44.391
10.0017 | 2550 | 43172.3179 | 44.4
10.0018 | 2551 | 43172.3183 | 44.378
10.0018 | 2552 | 43172.3184 | 44.38
10.0018 | 2553 | 43172.3186 | 44.375
10.0018 | 2554 | 43172.3188 | 44.395
10.0017 | 2555 | 43172.319 | 44.397
10.0017 | 2556 | 43172.3191 | 44.397
10.0017 | 2557 | 43172.3193 | 44.4
10.0018 | 2558 | 43172.3197 | 44.378
10.0018 | 2559 | 43172.3198 | 44.387
10.0018 | 2560 | 43172.32 | 44.394
10.0019 | 2561 | 43172.3203 | 44.388
10.0019 | 2562 | 43172.3205 | 44.395
10.0019 | 2563 | 43172.3207 | 44.411
10.0019 | 2564 | 43172.3211 | 44.39
10.0018 | 2565 | 43172.3212 | 44.392
10.0018 | 2566 | 43172.3214 | 44.403
10.0019 | 2567 | 43172.3216 | 44.402
10.0019 | 2568 | 43172.3217 | 44.405
10.0019 | 2569 | 43172.3219 | 44.411
10.002 | 2570 | 43172.3221 | 44.413
10.002 | 2571 | 43172.3223 | 44.414
10.002 | 2572 | 43172.3224 | 44.406
10.002 | 2573 | 43172.3226 | 44.414
10.0021 | 2574 | 43172.3228 | 44.415
10.0019 | 2575 | 43172.323 | 44.415
10.0019 | 2576 | 43172.3231 | 44.415
10.0017 | 2577 | 43172.3233 | 44.415
10.0017 | 2578 | 43172.3235 | 44.418
10.0017 | 2579 | 43172.3237 | 44.419
10.0017 | 2580 | 43172.3238 | 44.421
10.0017 | 2581 | 43172.324 | 44.423
10.0017 | 2582 | 43172.3242 | 44.418
10.0017 | 2583 | 43172.3244 | 44.424
10.0017 | 2584 | 43172.3245 | 44.429
10.0016 | 2585 | 43172.3247 | 44.429
10.0016 | 2586 | 43172.3249 | 44.429
10.0016 | 2587 | 43172.3251 | 44.432
10.0017 | 2588 | 43172.3252 | 44.434
10.0016 | 2589 | 43172.3254 | 44.427
10.0016 | 2590 | 43172.3256 | 44.445
10.0017 | 2591 | 43172.3258 | 44.436
10.0017 | 2592 | 43172.3259 | 44.431
10.0017 | 2593 | 43172.3261 | 44.429
10.0017 | 2594 | 43172.3263 | 44.44
10.0017 | 2595 | 43172.3265 | 44.441
10.0017 | 2596 | 43172.3266 | 44.436
10.0018 | 2597 | 43172.3268 | 44.436
10.0018 | 2598 | 43172.327 | 44.433
10.0018 | 2599 | 43172.3272 | 44.439
10.0019 | 2600 | 43172.3273 | 44.442
10.0019 | 2601 | 43172.3275 | 44.444
10.0019 | 2602 | 43172.3277 | 44.433
10.0019 | 2603 | 43172.3279 | 44.435
10.0019 | 2604 | 43172.3282 | 44.42
10.0019 | 2605 | 43172.3284 | 44.434
10.0019 | 2606 | 43172.3286 | 44.432
10.002 | 2607 | 43172.3287 | 44.433
10.0018 | 2608 | 43172.3291 | 44.432
10.0017 | 2609 | 43172.3293 | 44.425
10.0017 | 2610 | 43172.3294 | 44.43
10.0017 | 2611 | 43172.3296 | 44.436
10.0017 | 2612 | 43172.3298 | 44.436
10.0017 | 2613 | 43172.33 | 44.44
10.0017 | 2614 | 43172.3301 | 44.449
10.0017 | 2615 | 43172.3305 | 44.428
10.0017 | 2616 | 43172.3307 | 44.428
10.0017 | 2617 | 43172.3308 | 44.442
10.0018 | 2618 | 43172.331 | 44.447
10.0018 | 2619 | 43172.3312 | 44.451
10.0018 | 2620 | 43172.3314 | 44.452
10.0019 | 2621 | 43172.3315 | 44.456
10.0019 | 2622 | 43172.3317 | 44.453
10.0018 | 2623 | 43172.3319 | 44.454
10.0018 | 2624 | 43172.332 | 44.463
10.0018 | 2625 | 43172.3322 | 44.472
10.0018 | 2626 | 43172.3324 | 44.462
10.0018 | 2627 | 43172.3326 | 44.468
10.0018 | 2628 | 43172.3328 | 44.475
10.0018 | 2629 | 43172.3329 | 44.474
10.0018 | 2630 | 43172.3331 | 44.475
10.0018 | 2631 | 43172.3333 | 44.475
10.0018 | 2632 | 43172.3334 | 44.477
10.0019 | 2633 | 43172.3336 | 44.475
10.0019 | 2634 | 43172.3338 | 44.478
10.0019 | 2635 | 43172.334 | 44.477
10.0019 | 2636 | 43172.3341 | 44.479
10.0019 | 2637 | 43172.3343 | 44.481
10.0019 | 2638 | 43172.3345 | 44.48
10.0019 | 2639 | 43172.3347 | 44.482
10.0019 | 2640 | 43172.3348 | 44.49
10.002 | 2641 | 43172.335 | 44.478
10.002 | 2642 | 43172.3352 | 44.494
10.0021 | 2643 | 43172.3354 | 44.487
10.0021 | 2644 | 43172.3355 | 44.485
10.0022 | 2645 | 43172.3357 | 44.484
10.0022 | 2646 | 43172.3359 | 44.487
10.0018 | 2647 | 43172.3361 | 44.499
10.0019 | 2648 | 43172.3363 | 44.499
10.0018 | 2649 | 43172.3364 | 44.496
10.0018 | 2650 | 43172.3366 | 44.503
10.0017 | 2651 | 43172.3368 | 44.506
10.0018 | 2652 | 43172.3369 | 44.505
10.0018 | 2653 | 43172.3371 | 44.492
10.0018 | 2654 | 43172.3373 | 44.507
10.0016 | 2655 | 43172.3376 | 44.495
10.0016 | 2656 | 43172.3378 | 44.505
10.0016 | 2657 | 43172.338 | 44.51
10.0016 | 2658 | 43172.3382 | 44.523
10.0016 | 2659 | 43172.3383 | 44.514
10.0016 | 2660 | 43172.3385 | 44.523
10.0015 | 2661 | 43172.3387 | 44.523
10.0015 | 2662 | 43172.339 | 44.509
10.0015 | 2663 | 43172.3392 | 44.517
10.0015 | 2664 | 43172.3394 | 44.516
10.0015 | 2665 | 43172.3396 | 44.524
10.0015 | 2666 | 43172.3397 | 44.525
10.0016 | 2667 | 43172.3399 | 44.538
10.0016 | 2668 | 43172.3401 | 44.537
10.0017 | 2669 | 43172.3404 | 44.509
10.0017 | 2670 | 43172.3406 | 44.526
10.0017 | 2671 | 43172.3408 | 44.526
10.0017 | 2672 | 43172.341 | 44.54
10.0017 | 2673 | 43172.3411 | 44.538
10.0017 | 2674 | 43172.3413 | 44.54
10.0017 | 2675 | 43172.3415 | 44.545
10.0017 | 2676 | 43172.3418 | 44.523
10.0017 | 2677 | 43172.342 | 44.533
10.0017 | 2678 | 43172.3422 | 44.538
10.0017 | 2679 | 43172.3424 | 44.541
10.0017 | 2680 | 43172.3425 | 44.545
10.0018 | 2681 | 43172.3427 | 44.551
10.0018 | 2682 | 43172.3429 | 44.556
10.0017 | 2683 | 43172.3432 | 44.533
10.0017 | 2684 | 43172.3434 | 44.54
10.0017 | 2685 | 43172.3436 | 44.545
10.0017 | 2686 | 43172.3438 | 44.55
10.0017 | 2687 | 43172.3439 | 44.55
10.0017 | 2688 | 43172.3441 | 44.559
10.0017 | 2689 | 43172.3443 | 44.556
10.0017 | 2690 | 43172.3446 | 44.538
10.0017 | 2691 | 43172.3448 | 44.545
10.0017 | 2692 | 43172.345 | 44.554
10.0017 | 2693 | 43172.3452 | 44.555
10.0017 | 2694 | 43172.3453 | 44.558
10.0017 | 2695 | 43172.3455 | 44.55
10.0018 | 2696 | 43172.3457 | 44.562
10.0018 | 2697 | 43172.3458 | 44.564
10.0018 | 2698 | 43172.346 | 44.565
10.0018 | 2699 | 43172.3462 | 44.56
10.0018 | 2700 | 43172.3464 | 44.562
10.0018 | 2701 | 43172.3466 | 44.563
10.0018 | 2702 | 43172.3467 | 44.566
10.0018 | 2703 | 43172.3469 | 44.559
10.0018 | 2704 | 43172.3471 | 44.571
10.0018 | 2705 | 43172.3472 | 44.554
10.0017 | 2706 | 43172.3476 | 44.557
10.0017 | 2707 | 43172.3478 | 44.562
10.0017 | 2708 | 43172.3479 | 44.552
10.0017 | 2709 | 43172.3481 | 44.565
10.0017 | 2710 | 43172.3485 | 44.544
10.0016 | 2711 | 43172.3486 | 44.564
10.0016 | 2712 | 43172.3488 | 44.571
10.0016 | 2713 | 43172.349 | 44.554
10.0016 | 2714 | 43172.3493 | 44.547
10.0016 | 2715 | 43172.3495 | 44.551
10.0016 | 2716 | 43172.3497 | 44.561
10.0015 | 2717 | 43172.3499 | 44.565
10.0015 | 2718 | 43172.3502 | 44.549
10.0016 | 2719 | 43172.3504 | 44.563
10.0016 | 2720 | 43172.3506 | 44.566
10.0016 | 2721 | 43172.3509 | 44.551
10.0016 | 2722 | 43172.3511 | 44.561
10.0016 | 2723 | 43172.3513 | 44.553
10.0016 | 2724 | 43172.3516 | 44.553
10.0016 | 2725 | 43172.3518 | 44.564
10.0016 | 2726 | 43172.352 | 44.558
10.0016 | 2727 | 43172.3521 | 44.564
10.0016 | 2728 | 43172.3523 | 44.563
10.0016 | 2729 | 43172.3525 | 44.564
10.0015 | 2730 | 43172.3527 | 44.565
10.0016 | 2731 | 43172.3528 | 44.57
10.0015 | 2732 | 43172.353 | 44.578
10.0016 | 2733 | 43172.3532 | 44.571
10.0016 | 2734 | 43172.3534 | 44.569
10.0016 | 2735 | 43172.3535 | 44.58
10.0016 | 2736 | 43172.3537 | 44.564
10.0017 | 2737 | 43172.3539 | 44.576
10.0017 | 2738 | 43172.3541 | 44.576
10.0017 | 2739 | 43172.3542 | 44.569
10.0018 | 2740 | 43172.3544 | 44.584
10.0018 | 2741 | 43172.3546 | 44.575
10.0019 | 2742 | 43172.3548 | 44.575
10.0019 | 2743 | 43172.3549 | 44.58
10.0019 | 2744 | 43172.3551 | 44.579
10.0019 | 2745 | 43172.3553 | 44.577
10.0019 | 2746 | 43172.3555 | 44.569
10.0019 | 2747 | 43172.3556 | 44.582
10.0018 | 2748 | 43172.3558 | 44.582
10.0019 | 2749 | 43172.356 | 44.583
10.0019 | 2750 | 43172.3561 | 44.573
10.0019 | 2751 | 43172.3563 | 44.583
10.0019 | 2752 | 43172.3565 | 44.578
10.0019 | 2753 | 43172.3567 | 44.576
10.0019 | 2754 | 43172.3569 | 44.572
10.0019 | 2755 | 43172.357 | 44.577
10.0019 | 2756 | 43172.3572 | 44.576
10.0019 | 2757 | 43172.3574 | 44.588
10.0019 | 2758 | 43172.3575 | 44.58
10.0019 | 2759 | 43172.3577 | 44.589
10.0019 | 2760 | 43172.3579 | 44.581
10.0019 | 2761 | 43172.3581 | 44.584
10.0018 | 2762 | 43172.3583 | 44.588
10.0018 | 2763 | 43172.3584 | 44.579
10.0018 | 2764 | 43172.3586 | 44.582
10.0019 | 2765 | 43172.3588 | 44.577
10.0019 | 2766 | 43172.3589 | 44.588
10.002 | 2767 | 43172.3591 | 44.587
10.0019 | 2768 | 43172.3593 | 44.577
10.002 | 2769 | 43172.3595 | 44.581
10.002 | 2770 | 43172.3596 | 44.575
10.002 | 2771 | 43172.3598 | 44.581
10.0018 | 2772 | 43172.3602 | 44.555
10.0017 | 2773 | 43172.3603 | 44.562
10.0017 | 2774 | 43172.3605 | 44.568
10.0016 | 2775 | 43172.3607 | 44.57
10.0018 | 2776 | 43172.361 | 44.555
10.0016 | 2777 | 43172.3612 | 44.561
10.0016 | 2778 | 43172.3614 | 44.574
10.0016 | 2779 | 43172.3616 | 44.572
10.0016 | 2780 | 43172.3619 | 44.547
10.0016 | 2781 | 43172.3621 | 44.565
10.0015 | 2782 | 43172.3623 | 44.567
10.0017 | 2783 | 43172.3624 | 44.566
10.0017 | 2784 | 43172.3626 | 44.573
10.0017 | 2785 | 43172.3628 | 44.574
10.0016 | 2786 | 43172.363 | 44.578
10.0016 | 2787 | 43172.3633 | 44.559
10.0016 | 2788 | 43172.3635 | 44.563
10.0016 | 2789 | 43172.3637 | 44.577
10.0016 | 2790 | 43172.3638 | 44.578
10.0016 | 2791 | 43172.364 | 44.57
10.0016 | 2792 | 43172.3642 | 44.582
10.0016 | 2793 | 43172.3644 | 44.577
10.0016 | 2794 | 43172.3647 | 44.562
10.0017 | 2795 | 43172.3649 | 44.569
10.0018 | 2796 | 43172.3651 | 44.577
10.0018 | 2797 | 43172.3652 | 44.575
10.0018 | 2798 | 43172.3654 | 44.587
10.0016 | 2799 | 43172.3656 | 44.575
10.0016 | 2800 | 43172.3658 | 44.582
10.0016 | 2801 | 43172.3659 | 44.58
10.0016 | 2802 | 43172.3661 | 44.577
10.0016 | 2803 | 43172.3663 | 44.581
10.0017 | 2804 | 43172.3666 | 44.564
10.0017 | 2805 | 43172.3668 | 44.584
10.0017 | 2806 | 43172.367 | 44.583
10.0017 | 2807 | 43172.3672 | 44.576
10.0016 | 2808 | 43172.3673 | 44.581
10.0016 | 2809 | 43172.3675 | 44.58
10.0016 | 2810 | 43172.3677 | 44.586
10.0016 | 2811 | 43172.368 | 44.57
10.0017 | 2812 | 43172.3682 | 44.577
10.0017 | 2813 | 43172.3684 | 44.578
10.0017 | 2814 | 43172.3686 | 44.582
10.0017 | 2815 | 43172.3687 | 44.582
10.0016 | 2816 | 43172.3689 | 44.587
10.0016 | 2817 | 43172.3691 | 44.592
10.0016 | 2818 | 43172.3694 | 44.577
10.0017 | 2819 | 43172.3696 | 44.593
10.0017 | 2820 | 43172.3698 | 44.59
10.0017 | 2821 | 43172.3699 | 44.594
10.0016 | 2822 | 43172.3701 | 44.597
10.0017 | 2823 | 43172.3703 | 44.589
10.0017 | 2824 | 43172.3705 | 44.593
10.0016 | 2825 | 43172.3706 | 44.597
10.0016 | 2826 | 43172.3708 | 44.597
10.0017 | 2827 | 43172.371 | 44.602
10.0017 | 2828 | 43172.3713 | 44.57
10.0017 | 2829 | 43172.3715 | 44.585
10.0017 | 2830 | 43172.3717 | 44.587
10.0017 | 2831 | 43172.3719 | 44.589
10.0017 | 2832 | 43172.3722 | 44.572
10.0017 | 2833 | 43172.3724 | 44.582
10.0018 | 2834 | 43172.3726 | 44.59
10.0017 | 2835 | 43172.3727 | 44.597
10.0018 | 2836 | 43172.3731 | 44.584
10.0018 | 2837 | 43172.3733 | 44.582
10.0018 | 2838 | 43172.3734 | 44.592
10.0018 | 2839 | 43172.3736 | 44.588
10.0019 | 2840 | 43172.3738 | 44.599
10.0019 | 2841 | 43172.374 | 44.594
10.0019 | 2842 | 43172.3741 | 44.591
10.0019 | 2843 | 43172.3743 | 44.596
10.0019 | 2844 | 43172.3745 | 44.599
10.0019 | 2845 | 43172.3747 | 44.603
10.0017 | 2846 | 43172.375 | 44.587
10.0016 | 2847 | 43172.3752 | 44.578
10.0015 | 2848 | 43172.3754 | 44.587
10.0015 | 2849 | 43172.3755 | 44.587
10.0015 | 2850 | 43172.3759 | 44.583
10.0017 | 2851 | 43172.3761 | 44.584
10.0017 | 2852 | 43172.3762 | 44.595
10.0017 | 2853 | 43172.3764 | 44.585
10.0017 | 2854 | 43172.3766 | 44.588
10.0017 | 2855 | 43172.3768 | 44.596
10.0017 | 2856 | 43172.3769 | 44.602
10.0017 | 2857 | 43172.3773 | 44.584
10.0018 | 2858 | 43172.3775 | 44.594
10.0019 | 2859 | 43172.3776 | 44.601
10.0018 | 2860 | 43172.3778 | 44.606
10.0019 | 2861 | 43172.378 | 44.601
10.0019 | 2862 | 43172.3781 | 44.601
10.0019 | 2863 | 43172.3783 | 44.6
10.002 | 2864 | 43172.3785 | 44.603
10.0019 | 2865 | 43172.3787 | 44.606
10.0019 | 2866 | 43172.3789 | 44.605
10.0019 | 2867 | 43172.379 | 44.607
10.0019 | 2868 | 43172.3792 | 44.604
10.0019 | 2869 | 43172.3794 | 44.605
10.0019 | 2870 | 43172.3797 | 44.581
10.0016 | 2871 | 43172.3799 | 44.597
10.0016 | 2872 | 43172.3801 | 44.588
10.0016 | 2873 | 43172.3802 | 44.604
10.0016 | 2874 | 43172.3804 | 44.602
10.0016 | 2875 | 43172.3808 | 44.58
10.0016 | 2876 | 43172.3809 | 44.596
10.0016 | 2877 | 43172.3811 | 44.59
10.0016 | 2878 | 43172.3815 | 44.574
10.0016 | 2879 | 43172.3816 | 44.59
10.0016 | 2880 | 43172.3818 | 44.591
10.0016 | 2881 | 43172.3822 | 44.571
10.0017 | 2882 | 43172.3823 | 44.585
10.0017 | 2883 | 43172.3825 | 44.586
10.0017 | 2884 | 43172.3829 | 44.58
10.0018 | 2885 | 43172.383 | 44.576
10.0017 | 2886 | 43172.3832 | 44.587
10.0017 | 2887 | 43172.3834 | 44.589
10.0017 | 2888 | 43172.3836 | 44.591
10.0016 | 2889 | 43172.3837 | 44.592
10.0016 | 2890 | 43172.3839 | 44.594
10.0015 | 2891 | 43172.3841 | 44.583
10.0015 | 2892 | 43172.3843 | 44.583
10.0017 | 2893 | 43172.3844 | 44.579
10.0016 | 2894 | 43172.3846 | 44.588
10.0016 | 2895 | 43172.3848 | 44.589
10.0016 | 2896 | 43172.385 | 44.588
10.0016 | 2897 | 43172.3851 | 44.587
10.0015 | 2898 | 43172.3853 | 44.584
10.0015 | 2899 | 43172.3855 | 44.58
10.0014 | 2900 | 43172.3857 | 44.582
10.0018 | 2901 | 43172.3858 | 44.58
10.0018 | 2902 | 43172.386 | 44.583
10.0018 | 2903 | 43172.3862 | 44.575
10.0019 | 2904 | 43172.3864 | 44.575
10.0019 | 2905 | 43172.3865 | 44.574
10.002 | 2906 | 43172.3867 | 44.585
10.002 | 2907 | 43172.3869 | 44.58
10.0021 | 2908 | 43172.3871 | 44.577
10.0022 | 2909 | 43172.3872 | 44.577
10.0018 | 2910 | 43172.3874 | 44.579
10.0018 | 2911 | 43172.3876 | 44.576
10.0019 | 2912 | 43172.3878 | 44.571
10.0019 | 2913 | 43172.3879 | 44.578
10.002 | 2914 | 43172.3881 | 44.579
10.002 | 2915 | 43172.3883 | 44.57
10.0018 | 2916 | 43172.3884 | 44.573
10.0018 | 2917 | 43172.3886 | 44.588
10.0019 | 2918 | 43172.3888 | 44.58
10.002 | 2919 | 43172.389 | 44.575
10.002 | 2920 | 43172.3892 | 44.58
10.002 | 2921 | 43172.3893 | 44.581
10.0019 | 2922 | 43172.3895 | 44.581
10.0019 | 2923 | 43172.3897 | 44.584
10.0019 | 2924 | 43172.39 | 44.555
10.002 | 2925 | 43172.3902 | 44.569
10.002 | 2926 | 43172.3904 | 44.577
10.002 | 2927 | 43172.3905 | 44.567
10.002 | 2928 | 43172.3909 | 44.55
10.002 | 2929 | 43172.3911 | 44.563
10.002 | 2930 | 43172.3913 | 44.558
10.0021 | 2931 | 43172.3914 | 44.572
10.0021 | 2932 | 43172.3916 | 44.572
10.0021 | 2933 | 43172.3918 | 44.571
10.0021 | 2934 | 43172.3919 | 44.579
10.0021 | 2935 | 43172.3921 | 44.571
10.0021 | 2936 | 43172.3923 | 44.564
10.0021 | 2937 | 43172.3925 | 44.562
10.0021 | 2938 | 43172.3926 | 44.563
10.0019 | 2939 | 43172.3928 | 44.559
10.0019 | 2940 | 43172.393 | 44.554
10.0019 | 2941 | 43172.3933 | 44.542
10.0019 | 2942 | 43172.3935 | 44.545
10.0019 | 2943 | 43172.3937 | 44.546
10.0019 | 2944 | 43172.3939 | 44.556
10.0019 | 2945 | 43172.394 | 44.555
10.0019 | 2946 | 43172.3942 | 44.538
10.0019 | 2947 | 43172.3944 | 44.55
10.0019 | 2948 | 43172.3946 | 44.541
10.0019 | 2949 | 43172.3947 | 44.542
10.0019 | 2950 | 43172.3949 | 44.537
10.0019 | 2951 | 43172.3951 | 44.539
10.0019 | 2952 | 43172.3953 | 44.542
10.0019 | 2953 | 43172.3954 | 44.531
10.0019 | 2954 | 43172.3956 | 44.532
10.0019 | 2955 | 43172.3958 | 44.531
10.0019 | 2956 | 43172.396 | 44.535
10.0019 | 2957 | 43172.3961 | 44.537
10.0019 | 2958 | 43172.3963 | 44.526
10.0019 | 2959 | 43172.3965 | 44.533
10.0017 | 2960 | 43172.3967 | 44.527
10.0017 | 2961 | 43172.3968 | 44.525
10.0017 | 2962 | 43172.397 | 44.524
10.0017 | 2963 | 43172.3972 | 44.524
10.0017 | 2964 | 43172.3974 | 44.529
10.0017 | 2965 | 43172.3975 | 44.523
10.0017 | 2966 | 43172.3977 | 44.513
10.0017 | 2967 | 43172.3979 | 44.509