## result1
Prior | timestamp | timestamp_last | hours | samples | filename | RX_Ch | min_evn_temp | max_evn_temp | min_evn_hum | max_evn_hum | min_evn_pres | max_evn_pres | RS | RS_SN | RX_SN | RX | RS_I | RX_I | RS_W | RX_W | avgR | minR | maxR | stdevR | stdevPPM | comment |  |  | comment | Umin, ppm | Umax, ppm | RREF |  |  | Assigned RSTD
1 | 2021-10-27 04:40 | 2021-10-27 07:49 | 3.1603 | 360 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_MM1_RX_6.DSV | 14 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | '804040' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 2.1118e-07 | 0.021118 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_MM1' | OK | -0.05 | 0.045 | 10000.0524 | 999.9929 | -900010.4495 | 999.9929
1 | 2021-10-26 11:21 | 2021-10-26 12:26 | 1.0847 | 120 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_MM1_TEMP_RX_5.DSV | 13 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | '804040' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.001 | 10.001 | 10.001 | 8.2744e-07 | 0.082744 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_MM1_TEMP' | OK, TEMP data | -0.2 | 0.05 |  | 10000.9742 |  | 999.9929
2 | 2021-10-26 12:29 | 2021-10-26 15:38 | 3.16 | 360 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_MM1_RX_5.DSV | 14 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | '804040' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 1.919e-07 | 0.01919 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_MM1' | OK, settling up to temperature? | -0.2 | 0.03 | 10000.0524 | 999.9929 |  | 999.9929
2 | 2021-10-27 03:32 | 2021-10-27 04:37 | 1.0849 | 120 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_MM1_TEMP_RX_6.DSV | 13 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | '804040' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.001 | 10.001 | 10.001 | 2.3603e-06 | 0.23603 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_MM1_TEMP' | OK, TEMP data | -1 | 0.35 |  | 10000.8901 |  | 999.9929
3 | 2021-10-26 16:48 | 2021-10-26 19:58 | 3.1604 | 360 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_MM2_RX_5.DSV | 6 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | 'G206128830104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 1.5414e-07 | 0.015414 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_MM2' | OK | -0.07 | 0.06 | 9999.9977 | 999.9929 | -0.097566 | 999.9929
3 | 2021-10-26 15:41 | 2021-10-26 16:46 | 1.0845 | 120 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_MM2_TEMP_RX_5.DSV | 5 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | 'G206128830104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 2.7409e-07 | 0.027409 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_MM2_TEMP' | OK, TEMP data | -0.35 | 0.2 |  | 10000.0366 |  | 999.9929
4 | 2021-10-27 07:52 | 2021-10-27 08:57 | 1.0845 | 120 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_MM2_TEMP_RX_6.DSV | 5 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | 'G206128830104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10 | 10 | 10 | 2.0821e-06 | 0.20821 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_MM2_TEMP' | OK, TEMP data | -0.7 | 0.5 |  | 9999.9658 |  | 999.9929
4 | 2021-10-27 08:59 | 2021-10-27 12:32 | 3.549 | 326 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_MM2_RX_6.DSV | 6 | 24.16 | 24.4 | 40.4 | 43.6 | 984.828 | 985.426 | 1000 | '1101072' | 'G206128830104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 2.1645e-07 | 0.021645 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_MM2' | OK. Reject first 90 samples due to settling | -0.04 | 0.045 | 9999.9977 | 999.993 | #REF! | 999.9929
5 | 2021-10-23 18:43 | 2021-10-23 22:56 | 4.227 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_XDEVS_RX_1.DSV | 12 | 23.89 | 24.12 | 36.6 | 39.7 | 993.976 | 995.989 | 1000 | '1101072' | 'G202088930104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 3.503e-07 | 0.03503 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_XDEVS' | Unstable data | -0.07 | 0.075 | 10000.0028 | 9999.9997 | -0.31405 | 999.9929
5 | 2021-10-30 10:45 | 2021-10-30 14:59 | 4.2214 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_XDEVS_RX_11.DSV | 12 | 24.1 | 24.46 | 37.7 | 44.4 | 982.167 | 983.509 | 1000 | '1101072' | 'G202088930104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 3.1993e-07 | 0.031993 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_XDEVS' | Unstable data | -0.15 | 0.12 | 10000.0028 | 9999.9998 | -0.29592 | 999.9929
5 | 2021-10-26 21:08 | 2021-10-27 00:18 | 3.16 | 360 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_XDEVS_RX_6.DSV | 12 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | 'G202088930104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 1.2979e-07 | 0.012979 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_XDEVS' | Reject first 60 samples due to settling | -1.23 | 1.246 | 10000.0028 | 10000.0008 | -0.20128 | 999.9929
5 | 2021-10-26 04:57 | 2021-10-26 08:07 | 3.1601 | 360 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_XDEVS_RX_5.DSV | 12 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | 'G202088930104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 3.1166e-07 | 0.031166 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_XDEVS' | Unstable data | -0.11 | 0.12 | 10000.0028 | 10000.0014 | -0.13703 | 999.9929
6 | 2021-10-24 07:24 | 2021-10-24 11:36 | 4.2036 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_MI4310_10K_RX_1.DSV | 15 | 23.82 | 24.42 | 32.6 | 37 | 1000.176 | 1001.661 | 1000 | '1101072' | '1101072' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10 | 10 | 10 | 1.159e-07 | 0.01159 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'MI4310_10K' | Noisy data | -0.1 | 0.08 | 9999.924 | 9999.9235 | -0.068402 | 999.9929
6 | 2021-10-31 05:34 | 2021-10-31 13:19 | 7.7533 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_MI4310_10K_RX_11.DSV | 14 | 23.37 | 24.4 | 39.1 | 46.8 | 978.757 | 981.771 | 1000 | '1101072' | '1101072' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10 | 10 | 10 | 4.6909e-07 | 0.046909 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'MI4310_10K' | Noisy data | -0.15 | 0.12 |  | 9999.9241 | -7.7285 | 999.9929
6 | 2021-10-30 00:50 | 2021-10-30 05:04 | 4.2321 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_MI4310_10K_RX_10.DSV | 14 | 24.04 | 24.35 | 36 | 41.2 | 981.705 | 983.046 | 1000 | '1101072' | '1101072' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10 | 10 | 10 | 5.0425e-07 | 0.050425 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'MI4310_10K' | Noisy data | -0.25 | 0.1 | 10.0001 | 9999.9243 | -21.3242 | 999.9929
7 | 2021-10-23 22:56 | 2021-10-24 03:09 | 4.2137 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_F742_10K_MM_RX_1.DSV | 6 | 23.82 | 24.37 | 34.7 | 38.5 | 995.705 | 998.05 | 1000 | '1101072' | '5065046' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002 | 2.4387e-07 | 0.024387 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'F742-10K_MM' | OK | -0.1 | 0.1 |  | 10000.1376 |  | 999.9929
8 | 2021-10-29 19:20 | 2021-10-30 00:50 | 5.4901 | 480 | GL6675/MI4310_100_RS_MI4310_1K_RX_8.DSV | 14 | 23.96 | 24.26 | 35.5 | 39.7 | 982.719 | 985.267 | 100 | '1101072' | '1101072' | 1000 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 10 | 10 | 10 | 1.336e-07 | 0.01336 | ["RS: 'MI4310_100' | '1101072' | RX: 'MI4310_1K' | OK, need review due to high power stress | -0.03 | 0.035 |  | 0.025885 | 99.9993 | 999.9929
8 | 2021-10-24 19:17 | 2021-10-25 02:24 | 7.1232 | 479 | GL6675/MI4310_100_RS_MI4310_1K_RX_2.DSV | 15 | 23.99 | 24.26 | 35.6 | 38.7 | 997.151 | 1000.212 | 100 | '1101072' | '1101072' | 1000 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 10 | 10 | 10 | 7.9794e-08 | 0.0079794 | ["RS: 'MI4310_100' | '1101072' | RX: 'MI4310_1K' | OK | -0.015 | 0.035 | 66.9995 | 0.017318 | 99.9993 | 999.9929
8 | 2021-10-25 16:35 | 2021-10-26 01:13 | 8.6436 | 362 | GL6675/MI4310_100_RS_MI4310_1K_RX_3.DSV | 15 | 24.06 | 24.72 | 39.8 | 45.4 | 984.977 | 989.64 | 100 | '1101072' | '1101072' | 1000 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 10 | 10 | 10 | 3.342e-08 | 0.003342 | ["RS: 'MI4310_100' | '1101072' | RX: 'MI4310_1K' | OK, need review due to high power stress | -0.08 | 0 | 9.9998 | -0.043282 | 99.9993 | 999.9929
9 | 2021-10-21 07:16 | 2021-10-21 13:25 | 6.1478 | 108 | GL6675/F742_1N_RS_MI4310_10_RX.DSV | 1 | 22.3 | 23.35 | 42 | 45.4 | 994.451 | 996.895 | 1 | '6270023' | '1101072' | 10 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 9.9995 | 9.9995 | 9.9995 | 6.1851e-08 | 0.0061851 | ["RS: '742-1N' | '6270023' | RX: 'MI4310-10' | OK, but the session is short | -0.015 | 0.01 | 9.9997 |  | 1 | 9.9999
9 | 2021-10-21 13:26 | 2021-10-21 15:33 | 2.128 | 239 | GL6675/F742_1N_RS_MI4310_10_RX_1.DSV | 1 | 22.4 | 23.3 | 42.3 | 44.9 | 992.189 | 994.545 | 1 | '6270023' | '1101072' | 10 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 9.9995 | 9.9995 | 9.9995 | 1.0583e-07 | 0.010583 | ["RS: '742-1N' | '6270023' | RX: 'MI4310-10' | OK | -0.025 | 0.02 | 1 | 1.45 | 1 | 9.9999
10 | 2021-10-21 17:19 | 2021-10-21 23:27 | 6.1399 | 239 | GL6675/F742_1N_RS_MI4310_1_RX_1A.DSV | 2 | 24.05 | 24.44 | 39 | 42.4 | 989.781 | 991.396 | 1 | '6270023' | '1101072' | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 2.1352e-08 | 0.021352 | ["RS: '742-1N' | '6270023' | RX: 'MI4310-1' | OK | -0.04 | 0.04 |  | -0.02302 | 1 | 1
10 | 2021-10-21 15:34 | 2021-10-21 17:06 | 1.5328 | 172 | GL6675/F742_1N_RS_MI4310_1_RX_1.DSV | 2 | 22.19 | 24.28 | 39.3 | 44.7 | 991.441 | 992.253 | 1 | '6270023' | '1101072' | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 6.8851e-09 | 0.0068851 | ["RS: '742-1N' | '6270023' | RX: 'MI4310-1' | OK | -0.02 | 0.015 | 1 | -0.026804 | 1 | 1
10 | 2021-10-20 20:41 | 2021-10-20 22:50 | 2.1434 | 239 | GL6675/F742_1N_RS_MI4310_1_RX.DSV | 2 | 21.95 | 23.07 | 44.3 | 47.6 | 996.558 | 996.961 | 1 | '6270023' | '1101072' | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.99995 | 0.99995 | 0.99995 | 2.1373e-08 | 0.021373 | ["RS: '742-1N' | '6270023' | RX: 'MI4310-1' | OK | -0.035 | 0.03 | 4.0002 | -0.079306 | 1 | 1
11 | 2021-10-22 23:21 | 2021-10-23 03:31 | 4.1665 | 685 | GL6675/MI4310_1K_RS_F742_1K_MM_RX.DSV | 5 | 23.83 | 24.09 | 38.5 | 40.8 | 992.978 | 993.47 | 1000 | '1101072' | '5505003' | 1000 | 0.00316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.0099856 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 8.935e-08 | 0.08935 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'F742-1K_MM' | Noisy data | -0.25 | 0.25 | 1.0001 | 1000.0608 | -0.15144 | 999.9929
11 | 2021-10-24 11:38 | 2021-10-24 19:17 | 7.6439 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_F742_1K_MM_RX_1.DSV | 5 | 23.85 | 24.2 | 35.2 | 38 | 999.523 | 1001.881 | 1000 | '1101072' | '5505003' | 1000 | 0.00316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.0099856 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0001 | 5.0941e-08 | 0.050941 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'F742-1K_MM' | Use only last 100 samples from last run, file has multiple datasets? | -0.2 | 0.2 |  | 1000.061 | -47897978.5201 | 999.9929
11 | 2021-10-25 12:20 | 2021-10-25 16:34 | 4.247 | 479 | GL6675/MI4310_100_RS_F742_1K_MM_RX_2.DSV | 7 | 24.1 | 24.41 | 38.9 | 43.1 | 989.618 | 993.037 | 100 | '1101072' | '5505003' | 1000 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 10.0007 | 10.0007 | 10.0007 | 3.1373e-08 | 0.0031373 | ["RS: 'MI4310_100' | '1101072' | RX: 'F742-1K_MM' | OK. Large variations before signal stabilized. +/- 0.005 ppm after stabilizetion | 0.05 | 0.04 |  |  | 1000.0622 | 99.9993
12 | 2021-10-25 02:26 | 2021-10-25 12:20 | 9.8964 | 895 | GL6675/MI4310_100_RS_F742_100_MM_RX_2.DSV | 6 | 24.14 | 24.64 | 36.3 | 45.2 | 993.015 | 997.408 | 100 | '1101072' | '5445015' | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1.4255e-08 | 0.014255 | ["RS: 'MI4310_100' | '1101072' | RX: 'F742-100_MM' | OK, but large noise | -0.07 | 0.065 |  |  | 100.0012 | 99.9993
12 | 2021-11-09 12:36 | 2021-11-10 21:11 | 32.592 | 1920 | GL6675/MI4310_10_RS_MI4310_100_RX_8.DSV | 14 | [6 empty] | 10 | '1101072' | '1101072' | 100 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 10 | 10 | 10 | 1.4662e-07 | 0.014662 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'MI4310_100' | Software crash. Do not use. Average value: 9.9999774 |  |  |  |  | 9.9999 | 99.9993
12 | 2021-11-06 07:58 | 2021-11-07 00:37 | 16.656 | 1920 | GL6675/MI4310_10_RS_MI4310_100_RX_6.DSV | 14 | [6 empty] | 10 | '1101072' | '1101072' | 100 | 0.0316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10 | 10 | 10 | 6.7144e-08 | 0.0067144 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'MI4310_100' | OK | -0.01 | 0.02 |  | 0.006979 | 9.9999 | 99.9993
12 | 2021-11-04 22:35 | 2021-11-05 15:13 | 16.6475 | 1920 | GL6675/MI4310_10_RS_MI4310_100_RX_5.DSV | 14 | 23.25 | 24.06 | 27.9 | 30.8 | 1003.422 | 1007.434 | 10 | '1101072' | '1101072' | 100 | 0.0316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10 | 10 | 10 | 6.3938e-08 | 0.0063938 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'MI4310_100' | OK | -0.025 | 0.01 | 10 | -0.0028094 | 9.9999 | 99.9993
12 | 2021-10-31 13:19 | 2021-10-31 17:32 | 4.2226 | 480 | GL6675/MI4310_10_RS_MI4310_100_RX_2.DSV | 14 | 23.54 | 24.2 | 39.5 | 43.4 | 981.172 | 984.138 | 10 | '1101072' | '59954' | 100 | 0.0316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10 | 10 | 10 | 4.3505e-08 | 0.0043505 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'MI4310_100' | OK | -0.015 | 0.01 |  |  | 99.9993 | 9.9999
12 | 2021-11-04 10:26 | 2021-11-04 22:33 | 12.1178 | 371 | GL6675/MI4310_10_RS_MI4310_100_RX_4.DSV | 14 | 23.19 | 24.06 | 28.5 | 30.9 | 1003.754 | 1006.993 | 10 | '1101072' | '1101072' | 100 | 0.0316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10 | 10 | 10 | 2.5979e-08 | 0.0025979 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'MI4310_100' | OK | -0.1 | 0.005 | 9.9999 | -0.0040827 | 9.9999 | 99.9993
13 | 2021-10-30 16:07 | 2021-10-30 20:20 | 4.2225 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_N1_RX_10.DSV | 6 | 24.11 | 24.42 | 39.7 | 43.6 | 981.63 | 982.986 | 1000 | '1101072' | '824001' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 2.2011e-07 | 0.022011 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_N1' | Unstable data | -0.15 | 0.15 |  | 10000.0297 |  | 999.9929
13 | 2021-10-29 01:48 | 2021-10-29 06:01 | 4.2263 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_N1_RX_8.DSV | 6 | 24.06 | 24.36 | 35.7 | 40.7 | 992.958 | 993.674 | 1000 | '1101072' | '824001' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 4.1522e-07 | 0.041522 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_N1' | Unstable data | -0.15 | 0.15 | 10000.1277 | 10000.0309 |  | 999.9929
13 | 2021-10-29 07:10 | 2021-10-29 19:19 | 12.1621 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_N1_RX_9.DSV | 6 | 23.99 | 24.31 | 34.4 | 39 | 985.011 | 993.385 | 1000 | '1101072' | '824001' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 3.2516e-07 | 0.032516 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_N1' | Unstable data | -0.15 | 0.15 | 10.0002 | 10000.0313 |  | 999.9929
13 | 2021-10-29 00:40 | 2021-10-29 01:47 | 1.1159 | 120 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_N1_TEMP_RX_8.DSV | 5 | 24.04 | 24.27 | 36.5 | 39.5 | 993.556 | 993.919 | 1000 | '1101072' | '824001' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0004 | 10.0004 | 10.0004 | 1.509e-06 | 0.1509 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_N1_TEMP' | OK, TEMP data | -0.55 | 0.25 |  | 10000.321 |  | 999.9929
13 | 2021-10-29 06:02 | 2021-10-29 07:09 | 1.1244 | 120 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_N1_TEMP_RX_9.DSV | 5 | 24.1 | 24.34 | 35 | 38.4 | 992.871 | 993.486 | 1000 | '1101072' | '824001' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0004 | 10.0004 | 10.0004 | 9.0948e-07 | 0.090948 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_N1_TEMP' | OK, TEMP data | -0.2 | 0.2 |  | 10000.3682 |  | 999.9929
13 | 2021-10-30 14:59 | 2021-10-30 16:07 | 1.126 | 120 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_N1_TEMP_RX_10.DSV | 5 | 24.08 | 24.47 | 38.6 | 43.8 | 982.122 | 982.952 | 1000 | '1101072' | '824001' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0005 | 10.0005 | 10.0005 | 3.5257e-06 | 0.35257 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_N1_TEMP' | OK, TEMP data | -1 | 0.6 |  | 10000.4294 |  | 999.9929
14 | 2021-10-23 14:29 | 2021-10-23 18:42 | 4.2282 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI-SR104_N2_RX_1.DSV | 9 | 23.88 | 24.14 | 37 | 39.8 | 992.915 | 994.071 | 1000 | '1101072' | '632003' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 2.099e-07 | 0.02099 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_N2' | Unstable data | -0.04 | 0.12 |  | 9999.9965 |  | 999.9929
14 | 2021-10-30 20:21 | 2021-10-31 01:21 | 4.9937 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_N2_RX_10.DSV | 9 | 23.12 | 24.45 | 39.4 | 45 | 979.289 | 982.784 | 1000 | '1101072' | '632003' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 3.1023e-07 | 0.031023 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_N2' | Unstable data | -0.2 | 0.15 |  | 9999.9978 |  | 999.9929
14 | 2021-10-27 00:20 | 2021-10-27 03:30 | 3.1606 | 360 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_N2_RX_6.DSV | 9 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | '632003' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 2.8589e-07 | 0.028589 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_N2' | OK | -0.055 | 0.06 | 9999.9987 | 9999.9981 |  | 999.9929
14 | 2021-10-26 08:09 | 2021-10-26 11:19 | 3.1603 | 360 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_N2_RX_5.DSV | 9 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | '632003' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 1.343e-07 | 0.01343 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_N2' | OK. Reject first 60 samples due to settling | -0.05 | 0.04 | 10.0001 | 9999.9985 |  | 999.9929
14 | 2021-10-22 02:08 | 2021-10-22 06:21 | 4.226 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI-SR104_C_RX.DSV | 9 | 23.77 | 24.19 | 41 | 43.6 | 988.16 | 989.245 | 1000 | '1101072' | '948006' | 10000 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 0.01 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 2.2511e-08 | 0.0022511 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_CM' | Overheated 1k RS, reject first 60 samples | -0.02 | 0.045 | 9999.9992 | 9999.9994 | 0.019415 | 999.9917
15 | 2021-10-24 03:10 | 2021-10-24 07:24 | 4.224 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_SRL_10K_RX_1.DSV | 14 | 23.96 | 24.41 | 33.2 | 37.5 | 997.854 | 1000.219 | 1000 | '1101072' | 'N104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002 | 2.2178e-07 | 0.022178 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'SRL-10K' | Noisy data | -0.1 | 0.035 |  | 10000.0956 |  | 999.9929
16 | 2021-10-20 22:50 | 2021-10-21 00:58 | 2.1288 | 239 | GL6675/F742_1N_RS_F742_1R9MM_RX.DSV | 6 | 21.74 | 23.01 | 44 | 48.1 | 996.236 | 996.847 | 1 | '6270023' | 'MM' | 1.9 | 0.1378 | 0.0725 | 0.018989 | 0.0099869 | 1.8999 | 1.8999 | 1.8999 | 8.1344e-09 | 0.0042813 | ["RS: '742-1N' | '6270023' | RX: 'F742-1R9' | Overloaded, do not use | -0.1 | 0.1 |  |  | 1.9 | 1
17 | 2021-10-21 05:07 | 2021-10-21 07:16 | 2.1466 | 239 | GL6675/F742_1N_RS_F742_10MM_RX.DSV | 5 | 22.38 | 23.42 | 41.3 | 45.9 | 996.52 | 996.862 | 1 | '6270023' | 'MM' | 10 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 10.0005 | 10.0005 | 10.0005 | 3.2039e-08 | 0.0032039 | ["RS: '742-1N' | '6270023' | RX: 'F742-10' | OK, last, 60 samples | -0.01 | 0.005 |  |  | 10.0009 | 1
18 | 2021-10-21 01:00 | 2021-10-21 05:07 | 4.1292 | 239 | GL6675/F742_1N_RS_F742_10N_RX.DSV | 4 | 21.8 | 23.42 | 42.3 | 47 | 996.232 | 996.783 | 1 | '6270023' | '7170003' | 10 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 9.9997 | 9.9997 | 9.9997 | 2.7439e-08 | 0.0027439 | ["RS: '742-1N' | '6270023' | RX: 'F742-10' | OK, last, 60 samples | -0.005 | 0.005 | 10.0001 | 0.37697 | 10.0001 | 1
19 | 2021-10-20 16:24 | 2021-10-20 18:32 | 2.1413 | 239 | GL6675/F742_1N_RS_IET_SRL_1A_RX.DSV | 3 | 21.99 | 22.79 | 43.4 | 46 | 995.558 | 996.147 | 1 | '6270023' | 'B3-9606157' | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.99994 | 0.99994 | 0.99994 | 1.2572e-09 | 0.0012572 | ["RS: '742-1N' | '6270023' | RX: 'IET-SRL-1A' | OK | -0.02 | 0.02 |  |  | 0.99999 | 1
20 | 2021-10-20 18:32 | 2021-10-20 20:41 | 2.1361 | 239 | GL6675/F742_1N_RS_IET_SRL_1B_RX.DSV | 7 | 22.02 | 23.12 | 44 | 47.8 | 996.117 | 996.654 | 1 | '6270023' | 'B3-9606163' | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.99993 | 0.99993 | 0.99993 | 6.5366e-09 | 0.0065366 | ["RS: '742-1N' | '6270023' | RX: 'IET-SRL-1B' | OK | -0.02 | 0.02 |  |  | 0.99997 | 1
21 | 2021-11-11 02:53 | 2021-11-11 22:34 | 19.6748 | 1168 | GL6675/MI4310_10_RS_GL9330_100_RX_9.DSV | 13 | [6 empty] | 10 | '1101072' | '59954' | 100 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 9.7002 | 1 | 10.0002 | 1.6292 | 162921.9624 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'GL9330_100' | Software crash. Do not use. Average value 10.000259 |  |  |  |  | 97.0015 | 9.9999
21 | 2021-11-10 21:14 | 2021-11-11 02:35 | 5.3528 | 613 | GL6675/MI4310_10_RS_GL9330_100_RX_8.DSV | 13 | [6 empty] | 10 | '1101072' | '59954' | 100 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002 | 1.1108e-07 | 0.011108 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'GL9330_100' | OK. Value different by -0.1ppm from before! | -0.045 | 0.025 |  | #DIV/0! | 100.0018 | 9.9999
21 | 2021-11-07 00:40 | 2021-11-07 23:13 | 23.5489 | 1920 | GL6675/MI4310_10_RS_GL9330_100_RX_6.DSV | 13 | [6 empty] | 10 | '1101072' | '59954' | 100 | 0.0316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002 | 9.2866e-08 | 0.0092866 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'GL9330_100' | Software crash. Do not use. |  |  |  | #DIV/0! | 100.0019 | 9.9999
21 | 2021-10-31 17:33 | 2021-11-03 21:11 | 75.6313 | 242 | GL6675/MI4310_10_RS_GL9330_100_RX_2.DSV | 13 | 23.19 | 24.34 | 29.4 | 45.8 | 984.197 | 1005.048 | 10 | '1101072' | '59954' | 100 | 0.0316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002 | 2.0166e-08 | 0.0020166 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'GL9330_100' | OK | -0.005 | 0.015 | 100.0019 | -0.0070832 | 100.0019 | 9.9999
21 | 2021-11-05 15:16 | 2021-11-06 07:55 | 16.6579 | 1920 | GL6675/MI4310_10_RS_GL9330_100_RX_5.DSV | 13 | [6 empty] | 10 | '1101072' | '59954' | 100 | 0.0316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002 | 3.9422e-08 | 0.0039422 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'GL9330_100' | OK | -0.1 | 0.03 | 7.0001 | 13285675.8697 | 100.0019 | 9.9999
21 | 2021-11-07 23:44 | 2021-11-08 16:23 | 16.6581 | 1920 | GL6675/MI4310_10_RS_MI4310_100_RX_7.DSV | 14 | [6 empty] | 10 | '1101072' | '1101072' | 100 | 0.0316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002 | 3.4836e-08 | 0.0034836 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'MI4310_100' | Guildline 9330-100, scanner failed to switch | -0.01 | 0.015 |  |  | 1000.0166 | 99.9993
21 | 2021-11-08 16:25 | 2021-11-09 09:05 | 16.658 | 1920 | GL6675/MI4310_10_RS_GL9330_100_RX_7.DSV | 13 | [6 empty] | 10 | '1101072' | '59954' | 100 | 0.0316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0002 | 10.0002 | 10.0002 | 2.347e-08 | 0.002347 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'GL9330_100' | OK. Value different by +0.1ppm from before! | -0.015 | 0.01 |  | #DIV/0! | 100.0019 | 9.9999
| 2021-10-31 01:21 | 2021-10-31 05:33 | 4.2108 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_XDEVS_1K_RX_10.DSV | 13 | 23.41 | 24.31 | 40.3 | 44.9 | 978.104 | 979.598 | 1000 | '1101072' | 'XDEVS_1K' | 1000 | 0.00316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.0099856 | 0.99997 | 0.99997 | 0.99997 | 4.7983e-08 | 0.047983 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'XDEVS_1K' | Noisy data | -0.1 | 0.1 |  | 999.9646 |  | 999.9929
| 2021-10-27 12:32 | 2021-10-27 16:47 | 4.2468 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_F5700_0002_10K_RX_5.DSV | 11 | 23.99 | 24.28 | 40.4 | 42.9 | 985.268 | 987.701 | 1000 | '1101072' | '5030002' | 10000 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 9.9995 | 9.9995 | 9.9995 | 2.3049e-07 | 0.023049 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'F5700' | Reject first 120 samples due to settling | -0.3 | 0.05 |  | 9999.4385 |  | 999.9929
| 2021-10-22 06:22 | 2021-10-22 10:34 | 4.2112 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_5700_0002_10K_RX.DSV | 11 | 23.67 | 23.92 | 39.8 | 42.8 | 989.177 | 992.266 | 1000 | '1101072' | '5030002' | 10000 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 9.9995 | 9.9995 | 9.9995 | 3.952e-07 | 0.03952 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'F5700' | OK. Large variance of data | -0.3 | 0.1 |  | 9999.4428 |  | 999.9929
| 2021-10-28 20:25 | 2021-10-29 00:39 | 4.2392 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_5700_0012_10K_RX_8.DSV | 15 | 24 | 24.33 | 36.6 | 41.2 | 993.681 | 994.615 | 1000 | '1101072' | '5320012' | 10000 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999 | 6.2345e-07 | 0.062345 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'F5700' | OK. Large variance of data | -0.15 | 0.15 |  | 9999.7984 |  | 999.9929
| 2021-10-28 12:18 | 2021-10-28 20:25 | 8.1018 | 272 | GL6675/MI4310_1K_RS_5700_0012_10K_RX_7.DSV | 15 | 23.87 | 24.21 | 36.8 | 40.7 | 991.987 | 994.328 | 1000 | '1101072' | '5320012' | 10000 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999 | 3.4821e-07 | 0.034821 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'F5700' | OK. Large variance of data | -0.2 | 0.1 |  | 9999.8003 |  | 999.9929
| 2021-10-22 10:37 | 2021-10-22 14:51 | 4.2415 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_5700_0012_10K_RX.DSV | 15 | 23.85 | 24.11 | 40 | 42.2 | 991.455 | 992.552 | 1000 | '1101072' | '5320012' | 10000 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 9.9999 | 9.9999 | 9.9999 | 1.9499e-07 | 0.019499 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'F5700' | OK. Large variance of data | -0.25 | 0.2 |  | 9999.8033 |  | 999.9929
| 2021-11-03 21:12 | 2021-11-04 10:25 | 13.2157 | 894 | GL6675/MI4310_10_RS_MI4310_100_RX_3.DSV | 14 | 23.14 | 24.04 | 27.8 | 31.3 | 1004.907 | 1007.319 | 10 | '1101072' | '59954' | 100 | 0.0316 | 0.00316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10 | 10 | 10 | 5.3985e-07 | 0.053985 | ["RS: 'MI4310_10' | '1101072' | RX: 'MI4310_100' | Software crash. Do not use. Average value 9.99997875 |  |  |  |  | 99.9993 | 9.9999
| 2021-10-30 06:12 | 2021-10-30 10:44 | 4.5433 | 129 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_XDEVS_RX_10.DSV | 12 | 24.08 | 24.46 | 37.4 | 43.6 | 981.927 | 984.049 | 1000 | '1101072' | 'G202088930104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 1.4043e-07 | 0.014043 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_XDEVS' | Not enough samples | -0.03 | 0.25 |  | 9999.9993 |  | 999.9929
| 2021-10-22 19:07 | 2021-10-22 23:19 | 4.2035 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_XDEVS_RX.DSV | 12 | 23.83 | 24.09 | 38.7 | 41.8 | 993.078 | 993.57 | 1000 | '1101072' | 'G202088930104' | 10000 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 0.01 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 1.5903e-07 | 0.015903 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_XDEVS' | Overheated 1k RS | -0.05 | 0.03 | 10000.0005 | 10000.0007 | 0.020381 | 999.9917
| 2021-10-27 16:47 | 2021-10-28 12:18 | 19.5132 | 480 | GL6675/MI4310_1K_RS_F5720_10K_RX_5.DSV | 10 | 23.83 | 24.34 | 35.8 | 44.6 | 987.698 | 994.609 | 1000 | '1101072' | '5720NAF' | 10000 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 3.7025e-07 | 0.037025 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'F5720' | Reject first 60 samples due to settling | -0.35 | 0.07 |  | 10000.0239 | 0.01019 | 999.9929
| 2021-10-22 14:52 | 2021-10-22 19:06 | 4.2406 | 479 | GL6675/MI4310_1K_RS_5720NAF_10K_RX.DSV | 10 | 23.97 | 24.12 | 40.6 | 42.4 | 991.522 | 993.01 | 1000 | '1101072' | 'N/A' | 10000 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001 | 3.5021e-07 | 0.035021 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'F5720NAF' | OK. Large variance of data | -0.15 | 0.1 |  | 10000.0322 |  | 999.9929
| 2021-10-26 20:01 | 2021-10-26 21:06 | 1.0846 | 120 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_XDEVS_TEMP_RX_6.DSV | 2 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | 'G202088930104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0004 | 10.0004 | 10.0004 | 2.1093e-06 | 0.21093 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_XDEVS_TEMP' | OK, TEMP data | -0.75 | 0.4 |  | 10000.3511 |  | 999.9929
| 2021-10-26 03:50 | 2021-10-26 04:55 | 1.0847 | 120 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_XDEVS_TEMP_RX_5.DSV | 2 | [6 empty] | 1000 | '1101072' | 'G202088930104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0004 | 10.0004 | 10.0004 | 2.1379e-06 | 0.21379 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_XDEVS_TEMP' | OK, TEMP data | -0.4 | 0.4 |  | 10000.3617 |  | 999.9929
| 2021-10-30 05:04 | 2021-10-30 06:11 | 1.1185 | 120 | GL6675/MI4310_1K_RS_ESI_SR104_XDEVS_TEMP_RX_10.DSV | 2 | 24.02 | 24.39 | 37 | 42.1 | 981.67 | 981.941 | 1000 | '1101072' | 'G202088930104' | 10000 | 0.00316 | 0.000316 | 0.0099856 | 0.00099856 | 10.0005 | 10.0005 | 10.0005 | 2.6304e-06 | 0.26304 | ["RS: 'MI4310_1K' | '1101072' | RX: 'ESI-SR104_XDEVS_TEMP' | OK, TEMP data | -1 | 0.45 |  | 10000.3891 |  | 999.9929
[30 empty] | -0.1 | 0.1
-0.044
[29 empty] | RX_6 | 999.9928 | 999.9929 | 999.9931
[29 empty] | RX_1 | 9999.7983 | 9999.8003 | 9999.8013
[29 empty] | RX_5 | 9999.8008 | 9999.8033 | 9999.8053
[29 empty] | RX_11 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | RSTD | 10000.0018 | 10000.0028 | 10000.0038
[29 empty] | FACT | 2009-01-06 | 9999.9966
[29 empty] | PI | 2018-11-30 | 9999.921
[29 empty] | OUR | 2021-10-30 | 9999.924
[29 empty] | FACT | 2009-01-06 | 100
[29 empty] | PI | 2018-11-30 | 99.9992
[29 empty] | OUR | 2021-10-30 | 99.9993
[30 empty] | 1999-11-02 | 1
[30 empty] | 2021-10-30 | 1
[30 empty] | 8033 | -32.0885
-0.0039946
-1.458
[30 empty] | 2020-10-27 | 1