## Лист1
KME - Ultra-Low capacitance standards
Performance verification results
Standard |  |  |  | 1987 - performance verification |  | 2021 - performance verification |  | Long-term stability
Type | S/N | Reference value (pF) | Accuracy class II limit | Measure (pF) | Error (%) | Measure (pF) | Error (%) | 1987-2021 (%) | 1987-2021 (v)
КМЕ-101 | 1249-1987 | 10 | ±0,02% |  |  | 10.0018 | 0.018%
КМЕ-101 | 925-1982 | 10 | ±0,02% |  |  | 10.0017 | 0.0168%
КМЕ-11 | 4375-1982 | 1 | ±0,02% | 1.0001 | 0.01% | 1.0001 | 0.01% | 0% | 0%
КМЕ-11 | 5175-1984 | 1 | ±0,02% |  |  | 1.0001 | 0.012%
КМЕ-11 | 4376-1982 | 0.5 | ±0,02% | 0.50004 | 0.008% | 0.5 | -0.0004% | -0.008399% | -0.0002471%
КМЕ-11 | 5176-1984 | 0.5 | ±0,02% |  |  | 0.50009 | 0.0178%
КМЕ-11 | 4377-1982 | 0.1 | ±0,02% | 0.09999 | -0.01% | 0.09999 | -0.01% | 0% | 0%
КМЕ-11 | 5177-1984 | 0.1 | ±0,02% |  |  | 0.099991 | -0.009%
КМЕ-11 | 4378-1982 | 0.01 | ±0,05% | 0.009997 | -0.03% | 0.010002 | 0.02% | 0.05002% | 0.001471%
КМЕ-11 | 5178-1984 | 0.01 | ±0,05% |  |  | 0.010001 | 0.01%
КМЕ-11 | 4379-1982 | 0.001 | ±0,3% | 0.001001 | 0.1% | 0.0010006 | 0.06% | -0.03996% | -0.001176%
КМЕ-11 | 5179-1984 | 0.001 | ±0,3% |  |  | 0.00099966 | -0.034%