## Лист1
Standard type | Model | S/N | Reference value | Units | Accuracy limit | Actual value | Error | TC(ppm/°C) |  | Verification date | Verification lab | Previous value | Previous verification date
[8 empty] | α | β
Capacitance | P597/6 | 182 | 400 | pF | ±0,05% | 399.918 | -0.0205% |  |  | 2021-10-06 | FBU ROSTEST-Moscow
Capacitance | P597/3 | 2267 | 100 | pF | ±0,05% | 100.037 | 0.037% |  |  | 2021-10-06 | FBU ROSTEST-Moscow
Capacitance | КМЕ-101 | 1249-1987 | 10 | pF | ±0,02% | 10.0018 | 0.018% |  |  | 2021-08-31 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Capacitance | КМЕ-101 | 925-1982 | 10 | pF | ±0,02% | 10.0017 | 0.0168% |  |  | 2021-09-10 | VNIIFTRI
Capacitance | КМЕ-11 | 3290-1981 | 1 | pF | ±0,02% | 1.0002 | 0.02% |  |  | 2021-10-19 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Capacitance | КМЕ-11 | 4375-1982 | 1 | pF | ±0,02% | 1.0001 | 0.01% |  |  | 2021-08-31 | VNIIM D.I.Mendeleeva | 1.0001 | 1987-01-04
Capacitance | КМЕ-11 | 5175-1984 | 1 | pF | ±0,02% | 1.0001 | 0.012% |  |  | 2021-09-09 | VNIIFTRI
Capacitance | КМЕ-11 | 3291-1981 | 0.5 | pF | ±0,02% | 0.50009 | 0.0172% |  |  | 2021-10-19 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Capacitance | КМЕ-11 | 4376-1982 | 0.5 | pF | ±0,02% | 0.5 | -0.0004% |  |  | 2021-08-31 | VNIIM D.I.Mendeleeva | 0.50004 | 1987-01-04
Capacitance | КМЕ-11 | 5176-1984 | 0.5 | pF | ±0,02% | 0.50009 | 0.0178% |  |  | 2021-09-09 | VNIIFTRI
Capacitance | КМЕ-11 | 3292-1981 | 0.1 | pF | ±0,02% | 0.10005 | 0.048% |  |  | 2021-10-19 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Capacitance | КМЕ-11 | 4377-1982 | 0.1 | pF | ±0,02% | 0.09999 | -0.01% |  |  | 2021-08-31 | VNIIM D.I.Mendeleeva | 0.09999 | 1987-01-04
Capacitance | КМЕ-11 | 5177-1984 | 0.1 | pF | ±0,02% | 0.099991 | -0.009% |  |  | 2021-09-09 | VNIIFTRI
Capacitance | КМЕ-11 | 3293-1981 | 0.01 | pF | ±0,05% | 0.010005 | 0.05% |  |  | 2021-10-19 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Capacitance | КМЕ-11 | 4378-1982 | 0.01 | pF | ±0,05% | 0.010002 | 0.02% |  |  | 2021-08-31 | VNIIM D.I.Mendeleeva | 0.009997 | 1987-01-04
Capacitance | КМЕ-11 | 5178-1984 | 0.01 | pF | ±0,05% | 0.010001 | 0.01% |  |  | 2021-09-09 | VNIIFTRI
Capacitance | КМЕ-11 | 3294-1981 | 0.001 | pF | ±0,3% | 0.0009996 | -0.04% |  |  | 2021-10-19 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Capacitance | КМЕ-11 | 4379-1982 | 0.001 | pF | ±0,3% | 0.0010006 | 0.06% |  |  | 2021-08-31 | VNIIM D.I.Mendeleeva | 0.001001 | 1987-01-04
Capacitance | КМЕ-11 | 5179-1984 | 0.001 | pF | ±0,3% | 0.00099966 | -0.034% |  |  | 2021-09-09 | VNIIFTRI
Resistance | P4030 | 1285 | 1000 | MΩ | ±0,01% | 1000.041 | 0.0041% | 8.0364 | -0.0026143 | 2022-03-03 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Resistance | P4033 | 799 | 100 | MΩ | ±0,005% | 99.994 | -0.006% | 13.6291 | -0.0096847 | 2022-03-03 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Resistance | P4023 | 624 | 10 | MΩ | ±0,005% | 9.9992 | -0.0078% | 9.8302 | -0.0079505 | 2022-03-03 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Resistance | P4023 | 0049 | 10 | MΩ | ±0,005% | 9.9992 | -0.0079% | 3.374 | -0.082413 | 2022-03-03 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Resistance | P4013 | 153 | 1 | MΩ | ±0,005% | 0.99999 | -0.0009% | -0.40938 | -0.056922 | 2022-03-03 | VNIIM D.I.Mendeleeva
Resistance | P4015 | 301 | 100 | kΩ | ±0,005% | 100.0008 | 0.0008% | -4.6012 | 0.063496 | 2022-03-03 | VNIIM D.I.Mendeleeva